Postępowanie nr: WB.2710.2.2024.KB; załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: Dostawa inkubatora z dozowaniem CO2 przeznaczonego do hodowli wrażliwych kultur komórkowych takich jak komórki macierzyste i pierwotne dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować  
 w zakresie ustalonym w umowie (**do 100 dni** od dnia podpisania umowy) za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |
| --- |
| **Pln** |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)\*  (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto  (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz model  proponowanego urządzenia |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

………………………………… ………………………………………………….

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:WB.2710.2.2024.KB

załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE**

Dostawa inkubatora z dozowaniem CO2 przeznaczonego do hodowli wrażliwych kultur komórkowych takich jak komórki macierzyste i pierwotne dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Minimalne parametry wymagane** | **Parametry oferowane**  **(wypełnia Oferent)**  Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.  Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 29.) |
| **A** | **B** | **C** |
| **Parametry techniczne** | | |
|  | Pojemność: nie mniejsza niż 165 L | TAK/NIE |
|  | Komora inkubatora: 100% lita miedź | TAK/NIE |
|  | Komora zewnętrzna: Grubość 1 mm, stal walcowana na zimno, malowana proszkowo | TAK/NIE |
|  | Emisja ciepła przy 37°C: 0,06 kWh/h | TAK/NIE |
|  | Wymiary komory (szer./wys./gł.) mm: nie mniejsze niż 470 x 607 x 576 | TAK/NIE |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer./wys./gł.) mm: nie mniejsze niż 637 x 901 x 880 | TAK/NIE |
|  | Wyposażona w port dostępu o średnicy: 42 mm | TAK/NIE |
|  | Ilość półek: 3 | TAK/NIE |
|  | Możliwość regulacji półek | TAK/NIE |
|  | Półki perforowane | TAK/NIE |
|  | Obciążenie na półkę/urządzenie: 10/30 kg | TAK/NIE |
|  | Wyposażony w funkcję „autostart na żądanie”, ułatwiającą rozruch i kalibrację inkubatora | TAK/NIE |
|  | Filtracja HEPA w komorze zgodna z ISO class 5, co 60 sekund | TAK/NIE |
|  | zasilanie 230 V/50 Hz | TAK/NIE |
| **TEMPERATURA:** | | |
|  | Zakres temp. °C: od 3°C powyżej temperatury otoczenia do 55°C | TAK/NIE |
|  | Kontrola temp. °C: ± 0,1 | TAK/NIE |
|  | Jednorodność temp. °C: <± 0,3 | TAK/NIE |
|  | Wyposażony w czujnik temperaturowy (czujnik TC) | TAK/NIE |
| **STERYLIZACJA:** | | |
|  | Możliwość sterylizacji wewnętrznej urządzenia | TAK/NIE |
|  | Możliwość sterylizacji w wysokiej temperaturze ok. 180°C | TAK/NIE |
|  | Cykl sterylizacji: dostępny cykl sterylizacji trwający poniżej 12 godzin | TAK/NIE |
|  | Automatyczna blokada drzwi podczas procesu sterylizacji | TAK/NIE |
| **WILGOTNOŚĆ:** | | |
|  | Wilgotność względna (RH): ≥93% przy 37°C | TAK/NIE |
|  | Zbiornik na wodę: pojemność maksymalna: 3L / pojemność minimalna: 0,5 L | TAK/NIE |
| **CO2:** | | |
|  | Zakres CO2: 0–20% | TAK/NIE |
|  | Kontrola CO2: ± 0,1% | TAK/NIE |
|  | Ciśnienie wlotowe CO2: 12–15 PSI (0.8–1.0 bar) | TAK/NIE |
|  | Wlot CO2: 1/8” wąż (z oplotem) | TAK/NIE |
| **INNE:** | | |  |  |  |  |
|  | **Gwarancja min. 12 miesiące** | TAK/NIE |  |  |

**(miejscowość, data)  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:WB.2710.2.2024.KB; Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: Dostawa inkubatora z dozowaniem CO2 przeznaczonego do hodowli wrażliwych kultur komórkowych takich jak komórki macierzyste i pierwotne dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

………………………….……………………….. ……………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: WB.2710.2.2024.KB, Załącznik nr 4

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa inkubatora z dozowaniem CO2 przeznaczonego do hodowli wrażliwych kultur komórkowych takich jak komórki macierzyste i pierwotne dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsług, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**