ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

- URZĄDZENIE DO NOSOWEJ WYSOKO PRZEPŁYWOWEJ WENTYLACJI  Z KOMPATYBILNA MASKĄ

| Producent : …………………………………………………… Nazwa handlowa : …………………………………………… Model : ………………………………………………………… Rok produkcji : ……………………………………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK,NIE)podać. | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| - 2 | Aparat do nosowej wysokoprzepływowej wentylacji z kompatybilną maską dla pacjentów dorosłych samodzielnie oddychających | TAK |  |  |
| - 3 | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu | TAK |  |  |
| - 4 | Podwójne przewody grzejne | TAK |  |  |
| - 5 | Wbudowany czujnik temperatury | TAK |  |  |
| - 6 | Dotykowy ekran sterowniczy z możliwością wyboru temperatury | TAK |  |  |
| - 7 | Trzy ustawienia temperatury – 31, 34 i 37 stopni C | TAK |  |  |
| - 8 | Generator przepływu wbudowany integralny z aparatem | TAK |  |  |
| - 9 | Możliwość wyboru generowanego przepływu min od 2 do 60 l/min | TAK |  |  |
| - 10 | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich czasowego zawieszenia | TAK |  |  |
| - 11 | Możliwość dodatkowej tlenoterapii biernej z instalacji szpitala oraz butli tlenowej | TAK |  |  |
| - 12 | W komplecie niezbędne wszelkie akcesoria do zastosowania tlenoterapii biernej | TAK |  |  |
| - 13 | W komplecie min 10 jednorazowego użytku nawilżaczy wraz z kompletem rur i łączników do terapii bez lateksu | TAK |  |  |
| - 14 | W komplecie min 10 kompatybilnych kaniuli nosowych bez lateksu, umożliwiających podawanie tlenu i mieszanki oddechowej w pełnym zakresie przepływów wraz z paskami mocującymi | TAK |  |  |
| - 15 | W komplecie min 20 elementów do podawania wody do nawilżacza, w tym objętość worka 1000 ml | TAK |  |  |
| - 16 | Stabilna podstawa jezdna wraz z elementami do bezpiecznego zamontowania aparatu, koszykiem na akcesoria oraz koszem na 2 butle sprężonego tlenu spełniające kryteria pracy na bloku operacyjnym | TAK |  |  |
| - 17 | Wbudowany analizator tlenu nie wymagający kalibracji, serwisu ani wymiany | TAK |  |  |
| - 18 | Zasilanie sieciowe. 230V , 50 HZ | TAK |  |  |
|  | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Minimum dwukrotne szkolenie dla całego personelu stanowisk anestezjologicznych | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)