| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 18 |  |  |  |  |
|  | Centrala monitorująca - szt.1 (poz. 18) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja centralnego nadzoru – wersja serwerowa | Tak, podać |  |  |
|  | Oprogramowanie oraz licencja do serwerowa stacji centralnego monitorowania pacjentów przystosowana do podłączenia co najmniej 128 stanowisk monitorowania pacjenta. | Tak, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | W ofercie komputer serwerowy wraz z oprogramowaniem Windows Server | Tak, podać |  |  |
|  | Centrala przystosowana do współpracy ze stacjami roboczymi i podglądowymi zainstalowanymi na oddziałach szpitalnych | Tak, podać |  |  |
|  | Serwer wyposażony w opcję bezpośredniego podłączenia pomp infuzyjnych z wyświetlaniem danych o parametrach infuzji i alarmach na stacjach roboczych podłączonych do serwera. | Tak, podać |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis i przechowywanie danych z opisanych wyżej monitorów pacjenta podłączonych do stacji roboczych zainstalowanych na oddziałach szpitalnych. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android | Tak, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Możliwość przyszłej rozbudowy o integrację ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) oraz eksportu wyników pomiarów | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja centralnego nadzoru – wersja robocza (1 stanowisko) | Tak, podać |  |  |
|  | Stacje centralnego monitorowania, przystosowana do obsługi do 16 stanowisk monitorowania podłączonych do opisanego powyżej stacji serwerowej | Tak, podać |  |  |
|  | Stacja wyposażona w dwa kolorowe ekrany LCD o przekątnej co najmniej 23” | Tak, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | Tak, podać |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak, podać |  |  |
|  | Przegląd danych zapamiętanych i przechowywanych w opisanej wyżej stacji serwerowej | Tak, podać |  |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | Tak, podać |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne: wyświetlane z ostatnich min. 240 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja "holterowska" – Wyświetlanie ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie | Tak, podać |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej dołączonej do stacji roboczej | Tak, podać |  |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego (UPS) min. 20 min. | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski / UE - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 15

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy