## do przetargu
Załącznik nr 1 do SWZ
Część 1. | Cewniki dwuświatłowe do wkłuć dla dorosłych.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Cewnik do hemodializy i hemofiltracji dla dorosłych 2-światłowy (światło żylne i tętnicze do prowadzenia hemodializy lub hemofiltracji), poliuretanowy, wprowadzany met. Seldingera, rozm. 12Fr długość 15 cm i 20cm, kontrastujący w Rtg. Skład: igła wprowadzająca, prowadnik J, rozszerzadło, skalpel. Cewnik posiada skrzydełka mocujące, dreny przedłużające z zaciskami. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | op. | 30
Podsumowanie:.
Część 2. | Dreny i zestawy do podaży cytostatyków do pompy Infusomat SpaceLine*.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren bursztynowy dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych posiada właściwości ochrony przed światłem. Pakowany pojedynczo. | szt. | 3300
2. | Dren do bezpiecznego sporządzania i podawania leków cytotoksycznych w systemie zamkniętym do podłączania do linii infuzyjnej. Zawiera kolec do nakłuwania pojemnika z płynem infuzyjnym o konstrukcji zpewniającej pobranie całkowitej zawartości pojemnika, adapter z zaworem końcówką Luer Lock żeńską z koreczkiem do bezigłowego dostrzykiwania leków (zawór zamyka się po odłączeniu strzykawki), dren bursztynowy dł. ok. 32cm, bez PCV, bez lateksu i bez DEHP zaopatrzony w zacisk, dren zakończony łącznikiem Luer Lock końcówka męska i zabezpieczony koreczkiem z filtrem hydrofobowym zabezpieczajcym przed wyciekiem płynu z drenu i zapowietrzaniem się drenu., dodatkowy filtr 0,2µm umiejscowiony na drenie, do przygotowania leków typu Paklitaxel. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1600
3. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych przy pomocy pompy Infusomat Space, sterylny, z ochroną UV, bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wyciekiem leku. Dren zawiera przezroczystą komorę kroplową z membraną filtrującą o wydajności filtracji 15 µm, na drenie zacisk rolkowy. Linia wyposażona w 3 dostępy LuerLock z zaworami bezzwrotnymi zabezpieczone nakrętkami dwa z nich do bezigłowego podłączenia cytostatyku, trzeci dostęp do dostrzykiwania leku. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych pakowany pojedynczo. | szt. | 2000
4. | Zestaw infuzyjny do podaży leków cytotoksycznych przy pomocy pompy Infusomat Space, sterylny, z ochroną UV, bez PCV, bez lateksu i DEHP. Budowa: jedna końcówka drenu w postaci kolca z odpowietrznikiem, z filtrem zabezpieczonym klapką, druga końcówka drenu męska LuerLock zamknięta koreczkiem hydrofobowym zabezpieczajacym przed wyciekiem leku. Dren zawiera przezroczystą komorę kroplową z membraną filtrującą o wydajności filtracji 15 µm, na drenie zacisk rolkowy. Linia wyposażona w 5 dostępów LuerLock z zaworami bezzwrotnymi zabezpieczone nakrętkami cztery z nich do bezigłowego podłączenia cytostatyku, trzeci dostęp do dostrzykiwania leku. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Produkt przeznaczony do leków cytotoksycznych, pakowany pojedynczo. | szt. | 1800
Podsumowanie:
*wszystkie pozycje są wzajemnie kompatybilne i w połączeniu stanowią system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH zapobiegający przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczena.
Część 3. | Regulator przepływu płynów w kroplówce.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Regulator przepływu płynów w kroplówce, bez zestawu do przetaczania, sterylny, przeznaczony do precyzyjnego sterowania prędkością przpływów w infuzjach dożylnych, pokrętło umożliwiające nastawienie żądanej wartości przepływu w zakresie 5- do min.250ml/h niezależnie od drenu, skala na regulatorze skalkulowana dla 0,9% NaCl. Dren po obu stronach regulatora przezroczysty, zakończony końcówką LuerLock z zatyczkami, bez lateksu, pakowany pojedynczo. | op. | 2000
Podsumowanie:
Część 4. | Maski krataniowe klasyczne dla noworodków i dorosłych.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy
1. | Maska krtaniowa klasyczna z miękkim mankietem powietrznym, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu, posiada dodatkowy kanał gastryczny, umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej o rozmiarze 6Fr-min.14Fr (dopasowane odpowiednio do rozmiaru maski). Maska o wyprofilowanej anatomicznie krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu. Rozmiar 1-5 tj. we wszystkich dostępnych rozmiarach do wyboru przez zamawiającego. Nie zawiera ftalanów, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo. | szt. | 300
Podsumowanie:
Część 5. | Rurka intubacyjna dla dorosłych.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy'ego, sterylna, jednorazowego użytku dla dorosłych, wykonana z medycznego PCV. Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie i na łączniku, min jeden znacznik głębokości nad mankietem uszczelniającym, ułatwiającym prawidłowe umieszczenie rurki, z balonikiem kontrolnym wskazującym na stan wypełnienia mankietu, atraumatyczna, zaokrąglone, wygładzone krawędzie. Rozmiar od 5,0-8,0mm (co 0,5mm). Pakowana pojedynczo. | szt. | 8500
Podsumowanie:
Część 6. | Maska anestetyczna dla dorosłych
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Maska anestetyczna (twarzowa), jednorazowego użytku dla dorosłych, rozmiar 3, 4, 5. Z miękkiego przezroczystego materiału bez lateksu, z miękką poduszką ułatwiającą przyleganie do twarzy (nienadmuchiwania), bez zaworu regulacji ciśnienia, rozmiar kodowany kolorem, końcówki 22F. Pakowana pojedynczo. | szt. | 8200
Podsumowanie:
Część 7. | Łącznik do układów oddechowych.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Przedłużacz/ łącznik prosty o gładkim wnętrzu z prostym złączem rurki intubacyjnej do układów oddechowych, długość 15 cm, ze złączem rurki 22M/15F i łącznikiem 15M, spiralne zbrojenie zapobiega załamaniu pod wpływem wyginania lub skręcania, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt. | 200
Podsumowanie
Część 8. | Łączniki i akcesoria do sporządzania leków.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Łącznik do bezpiecznego przygotowania leków cytotoksycznych, do transferu leków z fiolki, kolec standardowy, płaski zawór bezigłowy aktywowany końcówką Luer lub LuerLock (podzielna membrana)łatwy do dezynfekcji, filtr powietrza 0,2µm zatrzymujący aerozole toksyczne i filtr do płynów 5 µm, bez lateksu, DEHP i PCV, sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 1500
2. | Łącznik międzystrzykawkowy z dwoma złączami LuerLock do przetaczania płynów w systemie zamkniętym między strzykawkami, sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez DEHP, kolor zielony, pakowany pojedynczo. | szt. | 17500
3. | Łącznik do przygotowywania i transferu leków kolec standardowy z nasadką, płaski zawór bezigłowy aktywowany końcówką Luer lub LuerLock (podzielna membrana) łatwy do dezynfekcji, filtr powietrza 0,45µm do wielokrotnego pobierania leków z fiolek, ampułek i pojemników, nie zawiera lateksu, DEHP i PCV. Jednorazowego użytku, sterylny. Pakowany pojedynczo. | szt. | 40000
4. | Igła transferowa z dwoma kolcami do bezpiecznego przenoszenia płynów pomiędzy pojemnikami, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 3000
5. | Strzykawka 5 ml Luer 2-częściowa, bez igły typu Injekt Solo Braun, zakończenie mimośrodowe (boczne), cylinder przezroczysty, skala czarna co 0,2 ml, wyraźna, tłok szczelny, przezroczysty, płynnie przesuwający się z mechanizmem blokującym, apirogenna, nietoksyczna, bez lateksu, bez silikonu, sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo, opakowanie typu papier- folia. Op.100szt. | op. | 10
6. | Łącznik bezigłowy typu Safsite do transferu leków z strzykawki do worków żywieniowych, dostęp bezigłowy, jedna końcówka żeńska LuerLock z zaworem, zamknięta koreczkiem- miejsce podłączenia strzykawki (po odłączeniu strzykawki zawór zamyka się automatycznie), druga końcówka męska LuerLock zamknięta nasadką- miejsce podłączenia worka żywieniowego , bez lateksu, bez DEHP, apirogenny, łącznik kompatybilny z workami do żywienia pozajelitowego w Polsce. Do aseptycznego sporządzania leków i mieszanin żywieniowych. Pakowany pojedynczo. | szt. | 23000
Podsumowanie
Część 9. | Zestaw do przetaczania krwi do pompy Infusomat. System do drenażu ran.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Zestaw do przetoczeń krwi do pomp Infusion Space Line typu Transfusion, z filtrem 200µm, długość 250cm, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 2800
Podsumowanie
Część 10. | Wyroby medyczne różne
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 100cm op. 50 szt. | op. | 10
2. | Igła typu Hogen Spitze do strzykawek karpula do znieczulenia miejscowego rozmiar 27G (0,4 x 38mm), ostrze zaokrąglone, pokryta silikonem, jednoazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo op. 100 szt. | op. | 10
3. | Kateter moczowodowy, zakończenie proste typu Nelaton, rozmiar 5F i 6F długość 70 cm z otworami bocznymi na przemian- lub naprzeciwległymi, sterylny, do drenażu zewnętrznego dróg moczowych, wykonany z miękkiego, plastycznego materiału jakości medycznej, posiada sklalę widoczną w RtG op. 1 szt. | op. | 160
4. | Szpatuła laryngologiczna plastikowa dł. 150-155 mm jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo | szt. | 2000
5. | Igły do wstrzykiwaczy do podawania insuliny, rozmiar 31G (0,25x8mm) lub 30G (0,30 x 8mm) zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami, sterylne, jednorazowego użytku. Kompatybilne z penami wszystkich wiodących producentów insulin. Pakowane pojedynczo [op. zawiera 100,0 szt] | op. | 10
Podsumowanie:
Część 11. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych przez nos (wąsy tlenowe z drenem) długość drenu 200-215 cm, końcówki donosowe proste, wykonane z miękkiego materiału nie powodującego odparzeń przegród nosowych, przystosowany do mocowania z tyłu głowy lub pod podbródkiem, wykonany z elastycznego materiału, nie załąmujacy się, z uniwesrsalnym łącznikiem, pasującym do każdego źródła tlenu, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt. | 9000
Podsumowanie:
Część 12. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania dla dorosłych
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dla dorosłych z kontrolą siły ssania w postaci nasadki regulacyjnej, sterylny, długość min. 500-600mm, jedna końcówka z otworem centralnym o łagodnie zakończonych brzegach oraz dwoma otworami bocznymi (naprzeciw- lub naprzemianległymi), druga końcówka z barwną nasadką, oznaczajacą rozmiar. Rozmiary CH14 i CH16. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1600
Podsumowanie
Część 13. | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Rozcinacz do zaciskacza do pępowiny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty lub sterylny ostrze ze stali nierdzewnej. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2600
Podsumowanie
Część 14. | Worki do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Worek do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego bez drenów do napełniania, sterylny, wykonany z wielowarstwowej folii EVA o właściwościach zabezpieczających przed promieniowaniem UV, bez DEHP, bez lateksu, z trzema portami dostępu: 1)port do dostrzyknięć z filtrem, membraną i z kapturkiem ochronnym 2) port do napełniania worka z zakończeniem Luer, zabezpieczony korkiem, z klamrą zatrzaskową kompatybilny z stosowanymi w szpitalu akcesoriami do bezigłowego dodawania i przetaczania leków typu Safsite 3) uniwersalny port z zamknięciem ochronnym pasujący do wszystkich typów zestawów do przetaczania. Skala napełnienia na worku czytelna, proporcjonalnie do pojemnosci worka co 50 lub 100ml. Worek wyposażony w uchwyt do bezpiecznego transportu i zawieszania napełnionego worka. Pakowany pojedynczo, w niepylące opakowanie. Pojemność 250-300ml, 500ml, 1000ml do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 24000
Podsumowanie
Część 15. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej noworodkowy.
Lp | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dla noworodków. Skład zestawu: komora na wydzielinę o poj. 400ml wyskalowana co 10ml do objetości 100ml i co 50ml do objetości 400ml z zaworem supustowym i dodatkowym workiem o poj. 1000ml, sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika, automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, regulacja siły ssania za pomoca pokrętła w zakresie 0-45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem o rzeczywistej sile ssania (regulacja podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu) gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, monitor przecieku powietrza 1-7, port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek. Zestaw przystosowany do zawieszenia na łóżku, bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt. | 90
2. | Worek kolekcyjny do zestawu do drenażu klatki piersiowej z poz. 1 pojemność 1000ml | szt. | 30
Podsumowanie | Wartość netto:
Część 16. | Siatka chirurgiczna do naprawy dna miednicy
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Siatka do naprawy dna miednicy plastyka tylna o anatomicznym kształcie z 2 ramionami pokrytymi plastikową osłonką. Wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Siatka odporna na deformację i rozciąganie we wszystkich kierunkach, Siatka posiada atraumatyczne, gładkie brzegi. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniajace aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt. | szt. | 15
2. | Igła / narzędzie wielokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali chirurgicznej do implantacji siatki do plastyki tylnej do wyboru zgodnie z zapotrzebowaniem. op. 1 szt. | szt. | 2
Podsumowanieł.
Część 17. | Środek hemostatyczny z aplikatorem
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym posiadający certyfikat wydany na podstawie badań klinicznych potwierdzający bezpieczeństwo i skuteczność hemostatyczną i przeciwzrostową u pacjentów. Środek o charakterze skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyspieszajacy kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny. Środek wolny od pirogenów. Możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych, w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako proszek lub żel. Produkt ulega biodegradacji po min. 5 do max. 7 dniach od momentu aplikacji. Opakowanie po 1g, 3g, 5g do wyboru przez zamawiajacego* | gram | 1800
2. | Aplikator jednorazowego użytku, sterylny, dopasowany do środka hemostatycznego z poz. 1, przeznaczony do stosowania w procedurach laparoskopowych, dwufunkcyjny (elastyczny cewnik wewnętrzny o długości 38 - 40 cm i sztywna prowadnica, wyposażony w dwudzielny uchwyt, możliwość formowania kształtu przed użyciem op. 1 szt. | szt. | 180
Podsumowanie
* należy podać cenę za jeden gram środka hemostatycznego
Część 18. | Kateter inseminacyjny prosty.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Kateter do inseminacji wewnątrzmacicznej, prosty, z dwoma otworami bocznymi i szerokim ogranicznikiem, rozmiar CH6 ( śr. zewnętrzna 2,1mm) długość 18cm, zakończenie LuerLock, sterylny, apirogenny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo. | szt. | 1800
Podsumowanieł.
Część 19. | Igła prosta do angiografii.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Igła do angiografii prosta jednoczęściowa rozmiar 18G x120 mm, sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 100
Podsumowanie
Część 20. | Kateter do odsysania pola operacyjnego.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Kateter/ kanka do odsysania pola operacyjnego bez kontroli ssania z drenem w zestawie, rozmiar kanki 27-28Ch, długość drenu min. 300cm średnica wewnętrzna drenu ok. 7-9mm. Końcówka zakrzywiona sztywna, z otworami na całym obwodzie końcówki, koniec zaoblony. Do stosowania do odsysania pola operacyjnego z krwi i płynów ustrojowych bez regulacji siły ssania. Dren wykonany z elastycznego niełamliwego materiału, przezroczystego, w celu obserwacji wydzieliny, sterylna, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | szt. | 1100
Razem netto w zł.
Część 21. | Bronchoskop jednorazowego użytku.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Bronchoskop jednorazowego użytku wyposażony w oświetlenie LED, długość części roboczej min.550m maks.650mm, możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej do dołu i do góry, rozmiary do wyboru (regular, slim i large) umożliwiające dopasowanie do rurek intubacyjnych o średnicy od min. 5 mm do 7 mm, kompatybilne z monitorem LCD Ambu a View (Ambu a/S), pakowany pojedynczo | szt. | 20
Podsumowanie
Część 22. | Łyżka laryngoskopowa neonatologiczna. Rękojeść laryngoskopowa.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Łyżki laryngoskopowe wielokrotnego użytku światłowodowe proste typu Miller Classic+. Rozmiar 00/ dł. 76mm, 0/ dł. 80mm, 1/ dł. 100mm. Gwarancja 5 lat, kompatybilne z rekojeściami wykonanymi zgodnie z normą ISO 7376 (zielony standard zamka), sterylizacja w autoklawie około 4000 cykli, wykonany ze stali nierdzewnej, przeznaczone do intubacji noworodków. Pakowane pojedynczo. | op. | 20
2. | Rękojeść laryngoskopowa diodowa LED, mała, na baterię, o mocy 2,5V, z funkcją ostrzegania o niskim stanie baterii, zewnętrzna część rękojeści nadajaca się do sterylizacji. Wykonanie rękojeści zgodnie z normą ISO 7376. Pakowana pojedynczo. | op. | 2
Podsumowanie
Część 23. | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków, skład zestawu: 1 czterodrożny kranik z łącznikiem do podawania leków, 1 przewód do odprowadzenia usuniętej krwi, 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 5Fr (z PCV), 1 kaniula pępkowa w rozmiarze 7Fr (z PCV), 2 strzykawki LuerLock 20ml, 1 strzykawka LuerLock 10ml, 1 igła 25G (15x0,5mm), pojemnik na usuniętą krew, 1 zestaw do przetaczania krwi, 1 linijka długości 15cm, 3 gaziki bawełniane 50x50mm, 1 serweta 50x60cm z otworem, 1 karta kontrolna, para rękawic, 1 igła odpowietrzająca. Komplet nie zwiera lateksu, fatalanów, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, op. 1 szt. | op. | 15
2. | Rurka intubacyjna bez mankietu dla noworodków, (intubacja ustna i nosowa), sterylna, jednorazowego użytku, końcówka atraumatyczna, rurka zagięta pod kątem 37˚, łącznik 15mm, wbudowane linie Rtg, wykonana z PVC silikonowanego o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, z centymetrowymi oznaczeniami głębokości intubacji na korpusie, średnica rurki podana na korpusie rurki i łączniku, bez otworu Murphy'ego, rozmiary 2,0-5,0 (co 0,5mm). Pakowane pojedynczo, opakowanie gwarantujące aseptyczne wyjmowanie rurki. | szt. | 3000
3. | Rurka intubacyjna dotchawicza do podawania surfaktantu bez mankietu, silikonowa, sterylna z drugim światłem do podawania surfaktantu u wcześniaków ze znacznikami głębokości rozmiar 2,5-3,5 . Pakowana pojedynczo. | szt. | 1000
Podsumowanie
Część 24. | Układ pacjenta do respiartorów z funkcją BubbleCPAP wraz z akcesoriami.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Układ pacjenta jednorazowego użytku, podgrzewany do systemu CPAP bąbelkowego (Bubble CPAP). Skład: generator CPAP dedykowany dla noworodków i wcześniaków z możliowścią ustawienia ciśnienia w zakresie 3-10 cm H2O, komora do nawilżacza automatyczna, zastawka ciśnieniowa z zaworem bezpieczeństwa i zestaw drenów podgrzewanych. Do stosowania max. do 7 dni. Zestaw kompatybilny z akcesoriami do CPAP bąbelkowego (mocowaniami, kaniulami, maseczkami i czapeczkami prod. Fisher&Paykel stosowanymi w jednostce) pakowany pojedynczo. | szt. | 800
2. | Końcówki donosowe (kaniule) do systemu CPAP bąbelkowego (Bubble CPAP) do zamocowania na adapterze przyłącza do respiratora, silikonowe, bez lateksu, jednorazowego użytku. Przekrój wylotu gazu z kaniuli/ rozstaw kaniuli w następujących rozmiarach: 3,0mm/2,0mm; 3,5mm /2,0mm; 4,0mm/3,0mm; 4,5mm/4,0mm; 5,0mm/4,0mm; 5,0mm/5,0mm; 5,5mm/5,0mm. Kaniule kompatybilne z pozostałymi akcesoriami typu mocowania, maseczki i czapeczki stosowanymi w systemia Bubble CPAP w jednostce. Pakowane pojedynczo. | szt. | 900
Podsumowanie
Część 25. | Akcesoria do terapii tlenowej wysokim przepływem.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do terapii tlenowej wysokim przepływem. Posiadający spiralną grzałkę w drenie na lini wdechowej, rękaw izolujący, minimalizujacy skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze easy click pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu. W komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa, komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi stanowić komplet tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii Optiflow prod. Fisher&Paykel. Przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min. Pakowany pojedynczo. | szt. | 500
2. | Mocowanie kaniul w systemie Optiflow Junior2 w postaci przylepca/ podkładki, w dwóch rozmiarach dla wcześniaków (do kaniul XS i S) i noworodkowo-niemowlęcy (do kaniul M, L, XL) | szt. | 3000
3. | Kaniula donosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 prod. Fisher&Paykel. Przewód kaniuli odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli z układem oddechowym za pomocą złącza EasyClik zapewnia trwałe połączenie odporne na poruszanie się pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym, mocowanie kaniuli do dziecka za pomoca przylepca, połączenie mocowania z kaniulą za pomocą rzep-podkładki umożliwiajacej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. Kształt kaniuli 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Parametry poszczególnych kaniul: rozmiary XS, S, M, L, przepływ gazów w przedziale 0,5-23 l/min, waga kaniul mieszcząca się w przedziale 6,5-14g. Pakowana pojedynczo. | szt. | 500
4. | Zestaw przejściowy do respiratora zawierający łącznik do układu oddechowego serii RT265, RT266 prod. Fisher&Paykel oraz przeznaczoną dla jednego pacjenta donosową kaniulę wysokoprzepływową w rozmiarze XS, S, M, L nie zawierającą PVC ani ftalanów, przeznaczoną do stosowania u niemowląt o masie 900g-20kg. Kaniula kompatybilna z systemem MR850 prod. Fisher&Paykel, umożliwiająca dostarczanie gazów o przepływie między 0,5-23 l/min. Waga zestawu w przedziale 8,5g-16g. Zawiera złącze obrotowe zaprojektowane dla obwodu RT330 prod. Fisher & Paykel oraz drut spiralny wewnątrz rurki, aby zapobiec zatkaniu przepływu gazu. Jest ona także przepuszczalna dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Kaniula zaprojektowana tak, aby zapewnić dopływ dwóch niezależnych srumieni gazu, co eliminuje turbulencje między wypustkami, umożliwiając sprawne przeprowadzenie terapii. Mocowanie do poacjenta za pomocą podkładek policzkowyc hzawierajacych klej hydrokoloidowy, który można usunąć z kaniuli, umożliwiając ponowne mocowanie na twarzy. Kształt kaniuli w formie 3D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Pakowane pojedynczo. | szt. | 1200
Podsumowanie
Część 26. | Kanister i wkłady workowe do gromadzenia wydzielin biologicznych.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Kanister o pojemności 1000ml i 2000ml wykonany z przezroczystego, nietłukącego tworzywa, wyskalowany co 100ml. Odporny na środki dezynfekcyjne oraz parę wodną, kompatybilny z wkładami workowymi o pojemności 1000ml i 2000ml (z poz. 3), wyposażony w uchwyt do mocowników ściennych, szynowych. Kształt owalny, posiada łącznik kątowy- przyłącze do źródła próżni. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121˚C. Do kanistra dołączona informacja o metodzie sterylizacji. Kanister dopasowany do wkładów workowych prod. Serres. | szt. | 200
2. | Uchwyt do szyny automatyczny, sprężynowy, kompatybilny z różnymi szerokościami szyn i kanistrami z poz. 1 | szt. | 20
3. | Wkład workowy wykonany z poliolefiny o pojemności 1000ml lub 2000ml (do wyboru), bez środka żelującego, owalny, biologicznie czysty, odporny na rozdarcie, perforację, posiadający funkcję samozasysania, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w port 22-25mm oraz jeden łącznik kątowy- schodkowy (port pacjenta). Każdy wkład wyposażony w zatyczkę na port pacjenta. Data produkcji umieszczona na każdym wkładzie. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) Serres 57308 | szt. | 12000
Podsumowanie
Część 27. | Cewnik dwuświatłowy dla noworodków do cewnikowania żył metodą Seldingera.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Zestaw do cewnikowania żył metodą Seldingera zwierający: cewnik pediatryczny dwuświatłowy z poliuretanu rozmiar: 4Fr/22,22Ga/5cm z dodatkową kaniulą do wprowadzania cewnika. W skład zestawu wchodzi ponadto igła punkcyjna 21Ga/3,81", prowadnik druciany o dł. 45cm, średnicy 0,018", strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo. | szt. | 30
Podsumowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Część 28. | Akcesoria do przygotowywania leków z bezigłowym portem dostępu. Kranik trójdrożny, zamknięty port dostępu naczyniowego.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Kranik trójdrożny, sterylny, jednorazowego użytku, jedno zakończenie luer- lock męskie zamknięte koreczkiem, drugie luer-lock żeńskie zamknięte koreczkiem, trzecie zakończone dostępem bezigłowym w formie podzielnej, silikonowej membrany do wielokrotnej aktywacji. Budowa membrany szczelna, aktywowana końcówką luer lub luer-lock. Pokrętło kranika, trójramienne, z zaznaczonym strzałkami kierunkiem przepływu, z wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, pokrętło obracane w zakresie 360˚. Nie zawiera lateksu i DEHP, obudowa przezroczysta. Przeznaczony do przygotowywania leków w dawkach indywidualnych i mieszanin żywieniowych, kompatybilny z lipidami, lekami cytotoksycznymi i innymi lekami. Objetość wypełnienia ok. 0,26-0,31ml, prędkość przepływu 390ml/min. Pakowany pojedynczo. | szt. | 30000
2. | Zamknięty bezigłowy port dostępu naczyniowego z drenem o średnicy "mikro" i długości 10-15cm i średnicy 0,89mm, sterylny. Jedna końcówka z podzielną, silikonową membraną. Unikatowa budowa membrany pozwala na łatwe oczyszczanie i odkażanie, a zarazem zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia. Membrana szczelna, aktywowana przez końcówkę luer-slip i luer-lock, dostęp zamyka się automatycznie po wyjęciu strzykawki. Druga końcówka luer-lock męska. Wyrób lekki, przeznaczony również dla pacjentów neonatologicznych obudowa przejrzysta, stosowany do podawania lub pobierania leków, pobierania krwi, do infuzji ciągłej lub przerywanej. Nie zawiera lateksu i DEHP, dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, lekami cytotoksycznymi i innymi lekami. Objętość wypełnienia 0,25ml, prędkość przepływu ok. 33-35ml/min, odporny na ciśnienie infuzyjne. Pakowany pojedynczo. | szt. | 150
Podsumowanie
Część 29. | Siatki chirurgiczne przepuklinowe.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa niewchłanialna, sterylna, lekka, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, standardowa wielkość porów, niestrzępiące brzegi, odporna na wyciąganie nitek podczas szycia blisko brzegu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar: 30cmx30cm. Pakowane w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w warunkach sali operacyjnej. op.1 szt. | op. | 35
2. | Siatka chirurgiczna przepuklinowa, niewchłanialna, sterylna, lekka, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, standardowa wielkość porów, niestrzępiące brzegi, odporna na wyciąganie nitek podczas szycia blisko brzegu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego rozmiar: 6cmx11cm Pakowane w podwójne opakowanie umożliwiające jałowe wyjęcie siatki w warunkach sali operacyjnej. op.1 szt. | op. | 20
Podsumowanie
Część 30. | Folia operacyjna.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Folia operacyjna sterylna, bakteriobójcza, wykonana z poliestru o grubości max. 0,025mm, ultracienka, warstwa klejąca pokryta jodoforem o działaniu bakteriobójczym. Rozmiar całkowity 44x35cm, rozmiar części lepnej 34x35cm, przepuszczalność min. 600g/m2/24h, z systemem bezpiecznej aplikacji, tzn. znacznikiem uwolnienia linera. Pakowana podwójnie, opakowanie zewnętrzne to nieprzezierna folia z nadrukowanym opisem: rozmiar, nr serii, data ważnośći, nr katalogowy, opakowanie wewnętrzne papierowe. | szt. | 30
2. | Folia operacyjna sterylna wykonana z poliestru grubość max. 0,025mm, paroprzepuszczalność min. 600g/m2/24h. Rozmiar całkowity 38x41cm, rozmiar części lepnej 28x41cm, z nielepnymi brzegami, z sysytemem bezpiecznej aplikacji, ze znacznikiem uwolnienia linera. Folia niepalna, matowa, antystatyczna, rozciagliwa, hypoalergiczna bez zawartosci lateksu. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie: zewnętrzne folia/papier, wewnętrzne papierowe. Na opakowaniu informacje: rozmiar, nr serii, data ważności. | szt. | 700
3. | Folia operacyjna sterylna wykonana z polietylenu grubość max. 0,05mm, paroprzepuszczalność min. 400g/m2/24h. Rozmiar całkowity 15x20cm , rozmiar części lepnej 10x20cm, z nielepnymi brzegami, z sysytemem bezpiecznej aplikacji, ze znacznikiem uwolnienia linera, niepalna, antystatyczna, matowa, hypoalergiczna z klejem akrylowym, bez zawartości lateksu. Pakowana podwójnie, opakowanie zewnętrzne to nieprzezierna folia z nadrukowanym opisem: rozmiar, nr serii, data ważnośći, nr katalogowy, opakowanie wewnętrzne papierowe. | szt. | 300
Podsumowanie
Część 31. | Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy z dodatkowym ramieniem.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Obwód oddechowy anestetyczny współosiowy dla dorosłych, sterylny lub o wysokiej czystości mikrobiologicznej jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu/polipropylenu lub PCV bez zawartości DEHP, rury karbowane, ramię główne o dł. 180-200cm, ramię boczne o dł. 40-60 cm, ramię dodatkowe (do worka oddechowego) o dł. 120-150cm, łącznik obrotowy 22M/15 F z portem do wkręcenia linii kapnometrii i kapturkiem zabezpieczającym, łącznik prosty 22M-22M/19F, worek oddechowy 2l bez lateksu, komplet pakowany pojedynczo. Możliwość stosowania układu przez 7 dni (wg instrukcji użycia). Opakowanie 1 kpl. | op. | 1200
Posumowanie
Część 32. | Układ pacjenta z generatorem i akcesoria do aparatów Infant Flow dla noworodków.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Układ pacjenta noworodkowy z generatorem do nieinwazyjnej terapii nCPAP do aparatu Infant Flow CPAP firmy CareFusion, przystosowany do nawilżacza MR850 Fisher&Paykel i komory nawilżacza producenta Fisher&Paykel. W skład zestawu wchodzi: generator, który wytwarza zmienne ciśnienie CPAP i w zależności od żądania noworodka wdech-wydech steruje odpowiednio przepływem gazów oddechowych w celu utrzymania stałego poziomu CPAP. Generator jest wykonany jako jedna całość z lekkiego tworzywa i zawiera dwa kanały oddechowe (technologia podwójnego strumienia o zmiennej prędkości). Mocowany do czapki za pomocą tasiemek lub w inny sposób gwarantujący stablilne zamocowanie. Końcówka generatora od strony pacjenta posiada unikalny kształt pasujący do maski prod. Vyaire- stosowanej w jednostce nakładanej na generator (gwarancja optymalnego połączenia i stuprocentowej szczelności układu). Zestaw rur: odcinek wdechowy podgrzewany o długości 100-120cm i średnicy wewnętrznej 10mm (przepływ gazów pow. 4l/min), odcinek pomiarowy, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, odcinek wydechowy niepodgrzewany, zestaw łączników, końcówki donosowe średnia, mała, duża, całość pakowana w jedno zbiorcze opakowanie, jednorazowego użytku. | szt. | 260
2. | Kaniula donosowa do nCPAP wykonana z silikonu bez lateksu DEHP i BPA, łącząca generator z noworodkiem (dopasowana kształtem do wyjścia generatora, gwarancja szczelnego połączenia), miękka, delikatna, część umieszczona w nozdrzach o budowie cylindrycznej, kształtem dopasowana do anatomii nosa, rozmiar: XS - L rozmiary kodowane kolorystycznie w zestawie miarka, do ustalenia prawidłowego rozmiaru kaniuli. Pakowana pojedynczo. | szt. | 120
Podsumowanie
*Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w poz. 1-2 asortyment był bezwzględnie kompatybilny z urządzeniami InfantFlow i InfantFlow SiPAP producenta CareFusion oraz przystosowany do pracy z nawilżaczem MR850 producenta Fisher&Paykel i gwarantował bezproblemową pracę tych urządzeń bez konieczności zastosowania dodatkowego wyposażenia ponadto zamawiający wymaga, aby asortyment w poz. 1-2 był kompatybilny z pozostałymi akcesoriami stosowanymi w jednostce, wchodzącymi w skład sytemu wnetylacji n-CPAP stosowanym w jednostce.
Część 33. | Cewnik do odsysania noworodka w systemie zamkniętym i do podawania surfaktantu. Łącznik Y do cewników do odsysania w systemie zamkniętym.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
6.6667e+304 | Cewnik do podawania surfaktantu w systemie zamkniętym, sterylny, rozmiar 5Fr, długość 30,5cm, z łącznikami Y, ze znacznikiem na zakończeniu cewnika, czas użytkowania do 24h. Wszystkie elementy zestawu tj. cewnik i łączniki Y sterylne. Zestaw pakowany pojedynczo w jedno wspólne opakowanie. | szt.
2. | Cewnik do odsysania noworodka w systemie zamkniętym na 24h, do rurek intubacyjnych, w zestawie z dwoma sterylnymi łącznikami Y dla rozmiaru 5Fr i trzema łącznikami Y-sterylnymi dla rozmiarów 6Fr, 7Fr i 8Fr, z systemem centrującym ujście cewnika, z przezroczystym okienkiem do wizualizacji wydzieliny, z zabezpieczeniem przed zamknieciem światła cewnika w końcu cewnika od strony zaworu generującego podciśnienie. Cewnik z otworem centralnym i dwoma otwarami bocznymi, skalowany co 1cm, rozmiar kodowany kolorem oraz numerycznie na cewniku, cewnik bez DEHP, bez lateksu. Port do płukania z drenem dł. minimum 5 cm, obrotowy (minimalizacja ryzyka traumatyzacji pacjenta) z zastawką jednokierunkową. Rozmiary 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, długość 30,5cm. Czas stosowania min. 24h. Całość stanowi jeden zestaw. Wszystkie elementy zestawu tj. cewnik i łączniki Y sterylne, w jednym opakowaniu producenta, sterylizowane radiacyjnie. Zestaw pakowany pojedynczo | szt.
3. | Łącznik "Y" wraz z zastawką ssącą w jednym niesterylnym zestawie, do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym dla noworodków, umożliwiający rozgałęzienie drenów do równoczesnego odsysania w systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej bez konieczności rozłączania drenu. Łącznik Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznik prosty z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania. Zestaw musi być kompatybilny z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym zaoferowanymi w poz. 2. | szt.
Podsumowanie
Część 34. | Filtr elektrostatyczny tłumiący hałas.Komora nawilżacza.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy elektrostatyczny, tłumiący hałas od przepływu gazów do CPAP do układu pacjenta z generatorem infant Flow. Pakowany pojedynczo. | szt. | 550
2. | Komora do nawilżacza manualna lub z automatyczna regulacja poziomu wody, niskoobjętościowa, mała z zintegrowanym drenem, z systemem zabezpieczajacym przed przedostawaniem się wody do układu oddechowego, kompatybilna z nawilżaczen Fischer&Paykel MR850, pakowana pojedynczo. | szt. | 500
Podsumowanie
Część 35. | Zestawy infuzyjne do pomp Medima P200
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Zestaw infuzyjny do pompy objętościowej do podaży leków światłoczułych (ochrona przed promieniowaniem UV i światłem), z zaworem blokującym przepływ po wyjęciu zestawu z pompy (FFPC) oraz z zaworem rolkowym. Długość całkowita zestawu 270cm, objętość napełnienia 21ml, filtr w komorze kroplowej 15µm, igła biorcza 20 kropli/ml z odpowietrznikiem. Zestaw wykonany z PCV bez ftalanów i bez lateksu, pakowany pojedynczo. Zestaw kompatybilny z objętościową pompą infuzyjną Medima P200, sterylny, jednorazowego użytku. | szt. | 400
2. | Zestaw infuzyjny do pompy objętościowej do podaży żywienia dojelitowego, łącznik żeński ENfit, z zaworem blokującym przepływ po wyjęciu zestawu z pompy (FFPC) oraz z zaworem rolkowym. Zestaw wyposażony w port do podawania leków do przewodu pokarmowego i adapter do butelki. Długość całkowita zestawu 285cm, objętość napełnienia 23ml, wykonany z PCV bez ftalanów i bez lateksu, pakowany pojedynczo. Zestaw kompatybilny z objętościową pompą infuzyjną Medima P200, sterylny, jednorazowego użytku, zgodny ze standardem ENfit. | szt. | 100
Podsumowanie
Część 36. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej, otrzewnej z igłą Veressa z cewnikiem prostym, wykonanym z poliuretanu ze znacznikiem Rtg, z systemem zastawek jednokierunkowych rozmiar 9 lub 12CH, z workiem do drenażu o pojemności 2000ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym, z łącznikem do systemu drenażowego, w zestawie ponadto skalpel i strzykawka luer-lock poj. 30ml . Igła Veressa wyposażona w mandryn z atraumatycznym zakończeniem z zielonym wskaźnikiem, sygnalizującym wejście igły do jamy opłucnej/ otrzewnej. Pakowany pojedynczo. | szt. | 36
Podsumowanie
Część 37. | Tampon wato-gazowy
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Tampon watowo-gazowy jałowy, wykonany z gazy 28-nitkowej i waty bawełnianej, w kształcie kuli, zewnętrzna warstwa- gaza, wewnątrz watowy wkład chłonny, rozmiar: 15cm x 15cm pakowany pojedynczo, opakowanie torebka papier-folia. Na opakowaniu informacja o wyrobie oraz dwie etykiety samoprzylepne z informacją o nr serii, nr katalogowym i dacie ważności | op. | 3000
2. | Tampon watowo-gazowy jałowy, wykonany z gazy 28-nitkowej i waty bawełnianej, w kształcie kuli, zewnętrzna warstwa- gaza, wewnątrz watowy wkład chłonny, rozmiar: 20cm x 20cm pakowany po 2 szt., opakowanie torebka papier-folia. Na opakowaniu informacja o wyrobie oraz dwie etykiety samoprzylepne z informacją o nr serii, nr katalogowym i dacie ważności | op. | 100
Podsumowanie
Część 38. | Szwy chirurgiczne monofilamentowe.
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość op. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 5/0, długość 70cm, igła 17mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 252
2. | Szew chirurgiczny wchłanialny monofilament syntetyczny, niepowlekany, grubość 4/0, długość 70cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, zdolność podtrzymania tkankowego do 14 dni, absorpcja 56-90 dni. Pakowany pojedynczo, po jednym szwie, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 468
3. | Szew chirurgiczny niewchłanialny monofilament, syntetyczny, niepowlekany, grubość 2/0, długość 75cm, igła 26mm, 1/2 koła okrągła, wzmocniona, każdy szew w podwójnym opakowaniu. | szt. | 72
Podsumowanie
Część 39. | Aerozol do usuwania przylepca
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość op. | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Aerozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania przylepców medycznych, hypoalergiczny, nie powoduje uczuleń op. poj. 50ml | op. | 650
Podsumowanie
Część 40. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów neonatologicznych
LP | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym. | j.m. | ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu, Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy | Ilość w opak. | Ilość opak. | Cena opak. netto | Stawka VAT | Cena opak. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota VAT | Wartość pozycji brutto
1. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów neonatologicznych do rurek tracheostomijnych i/ lub intubacyjnych, zapewniający skuteczne nawilżanie powietrza noworodków i wcześniaków spontanicznie oddychających, kompaktowy, lekki, waga 4-6g, mała przestrzeń martwa ≤10ml, rekomendowany do stosowania w zakresie objętości oddechowej 50ml i powyżej, sterylny, jednorazowego użytku z celulozowymi wkładkami po obu stronach wymiennika, bez łącznika, rurka traceostomijna/ intubacyjna umieszczana bezpośrednio w otworze znajdującym sie pośrodku wymiennika, co umożliwia możliwie najbliższe, równoległe położenie wymiennika wzgledem ciała pacjenta. Bez lateksu i PCV. Pakowany pojedynczo. | szt. | 300
Podsumowanie