STANOWISKO DO POBIERANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO – 1 szt.

| Producent, typ (model) |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2023) nowy, nieużywany, niedemonstracyjny |  | Tak, podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  | Tak, podać |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Tak, podać |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenia |  | Opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana | Wartość deklarowana |
| STANOWISKO DO POBIERANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO – 1 szt. |  |  |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy jeśli są wymagane | Tak |  |
|  | Jeśli wymagane są przeglądy, wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10 lat wraz ze wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności pozwalające na pracę w UE | Tak |  |
|  | Stanowisko przeznaczone dla 2 osób o szerokości nie przekraczającej 240 cm,i nie mniejszej niż 170 cm, stacjonarne, przyścienne. Pełne wyposażenie dla 1 stanowiska roboczego. | Tak |  |
|  | Perforowana powierzchnia robocza z systemem zraszaczy | Tak |  |
|  | Wysokowydajne odciągi oparów | Tak |  |
|  | Zamykany zlew formalinowy z odpływem formaliny brudnej do zbiornika z czujnikiem przepełnienia. Czujniki pomiaru stężenia formaliny, dzięki którym urządzenie samo załącza system wentylacji | Tak |  |
|  | Całe stanowisko wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej, ze ścianami tylną i bocznymi oraz panelem górnym | Tak |  |
|  | Regulowane nóżki do poziomowania | Tak |  |
|  | Przestrzeń robocza konfigurowalna oparta o wymienne moduły wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości stołu roboczego | Tak |  |
|  | Magnetyczne listwy narzędziowe do przechowywania często używanych narzędzi tnących | Tak |  |
|  | Wbudowane oświetlenie całego obszaru roboczego, również w panelu górnym | Tak |  |
|  | Automatyczny system dozowania czystej formaliny z pedałem nożnym z ruchomą wylewką | Tak |  |
|  | Zintegrowany system cyfrowej rejestracji obrazu podczas pobierania materiału tkankowego składający się z : kamery, komputera z terminalem dotykowym, systemem operacyjnym i oprogramowaniem w języku polskim | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: - wykonywanie zdjęć - nagrywanie materiałów video - nagrywanie głosu - dodawanie opisów do zdjęć W zestawie systemu rejestracji obrazu: - kamera o rozdzielczości video 4k, automatyczny zoom - wbudowane oświetlenie | Tak |  |
|  | Pedał nożny do sterowania kamerą do zdjęć, video oraz nagrywaniem audio | Tak |  |
|  | Wodoodporna, pyłoszczelna klawiatura | Tak |  |
|  | Mikrofon z możliwością rejestracji materiału audio | Tak |  |
|  | W zestawie komputer z terminalem dotykowym i systemem operacyjnym | Tak |  |
|  | Kompletna instalacja wodno-kanalizacyjna, przyłącze wody ciepłej i zimnej | Tak |  |
|  | Zlew z baterią prysznicową | Tak |  |
|  | Młynek w odpływie zlewu | Tak |  |
|  | Osobny wózek – platforma ze stali nierdzewnej do transportu pojemników z formaliną | Tak |  |
|  | Przyłącze elektryczne/gniazdo bryzgoszczelne (z ochroną IP) | Tak |  |