Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą analizatora dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.”, nr post. ZP/03/2021

Opis przedmiotu zamówienia / aparatu

| Nazwa aparatu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 |  | Analizator i jego części składowe nie starsze niż 2014 rok | TAK |  |  |
| 2 |  | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, tHB, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, Nbili | TAK |  |  |
| 3 |  | Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów w oprogramowaniu. Wybór zaprogramowanego przez użytkownika panelu konfiguracji bezpośrednio z ekranu. | TAK |  |  |
| 4 |  | Zakres pomiarowy poszczególnych parametrów: pH 6.000 - 8.000 pO2 0.0 - 800.0 mmHg pCO2 5.0 - 250.0 mmHg sO2 15.0 +/- 100 % tHb 2.0 – 25.0 g/dl FO2Hb 0.0 +/- 200.0% FCOHb 0.0 +/- 200% FMetHb 0.0 +/- 200% FHHb 0.0 - +/- 200% | TAK, podać |  |  |
| 5 |  | System pracujący na wielo testowych modułach zawierających odczynniki i kalibratory. System zamknięty. | TAK |  |  |
| 6 |  | Elektrody umieszczone poza modułem odczynnikowym, każda wymienialna niezależnie po zużyciu elektrody | TAK |  |  |
| 7 |  | Pomiar parametrów maksymalnie w dwóch torach pomiarowych | TAK, podać |  | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym – 10 pkt Pomiar parametrów w dwóch torach – 0 pkt |
| 8 |  | Czas pomiaru wszystkich parametrów do 60 sek. | TAK, podać |  |  |
| 9 |  | Uzyskanie wyniku wszystkich parametrów z maksymalnej objętości próbki 140 μl | TAK, podać |  |  |
| 10 |  | Opcja automatycznej mikropróbki lub tryb adaptacyjny próbki dla co najmiej pH, pO2, pCO2 w przypadku małej ilości materiału. Mikropróbka maksymalnie 60 ul. | TAK, podać |  |  |
| 11 |  | Automatyczne flagowanie mikropróbki na wyniku. | TAK |  |  |
| 12 |  | Możliwość badania krwi żylnej, tętniczej i mieszanej przy użyciu strzykawki i kapilary. | TAK |  |  |
| 13 |  | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikroskrzepów. | TAK |  |  |
| 14 |  | Pomiar parametrów oksymetrycznych we krwi pełnej niezhemolizowanej. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 15 |  | Brak procedur czyszczenia oksymetru przez użytkownika | TAK |  |  |
| 16 |  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 17 |  | Automatyczna kontrola wszystkich parametrów z płynów kontrolnych niezależnych od kalibratorów. | TAK |  |  |
| 18 |  | System kontroli jakości pozwalający na planowanie terminów kontroli wraz z możliwością statystycznego i graficznego opracowywania i wydruku raportów. | TAK |  |  |
| 19 |  | Możliwość planowania procedur konserwacyjnych w aparacie. Widoczne komunikaty procedur konserwacyjnych na ekranie. | TAK |  |  |
| 20 |  | Widoczny na ekranie stan parametrów podczas kalibracji. | TAK |  |  |
| 21 |  | Możliwość szybkiej diagnostyki przepływów z raportami dotyczącymi drogi przepływu i szczelności. | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 22 |  | Możliwość przerwania kalibracji w celu podania próbki pilnej. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 23 |  | Możliwość reinstalacji modułu odczynnikowego po ewentualnej nieudanej instalacji. | TAK |  |  |
| 24 |  | Możliwość drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji | TAK |  |  |
| 25 |  | Brak limitu czasowego przy wprowadzaniu danych demograficznych pacjenta | TAK |  |  |
| 26 |  | Kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 27 |  | Instruktarzowe filmy video dotyczące czynności konserwacyjnych. | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 28 |  | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym. | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 29 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego |  | TAK |  |  |
| 30 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy |  | Tak |  |  |
| 31 | Dokumentacja dopuszczająca do używania (paszport), Karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu |  | Tak |  |  |
| 32 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ |  | Tak |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji,

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Informacje dotyczące poz. Nr 8 Załącznika Nr 2 do SWZ (tabela Nr 1)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do pozycji Nr 8 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Zamawiający oświadcza, że rocznie wykonuje 6 670 badań. W okresie 36 miesięcy wykonał 
20 010 badań

- Wykonawca na podstawie ilości wykonanych badań oszacuje, ile Zamawiający będzie potrzebował części zużywalnych dla prawidłowego funkcjonowania aparatu przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Zestaw wymieniony w poz. Nr 8 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ oznacza części zużywalne typu np.: Elektroda pH, Elektroda pCO2, Elektroda pO2, Elektroda referencyjna, Element wymienialny do elektrody referencyjnej, Płyn wypełniający elektrodę referencyjną, Płyn wypełniający elektrodę pH, Płyn odbiałczający, Płyn kondycjonujący, Wymienne wężyki do oksymetri, Wymienne wężyki do analizatora parametrów krytycznych, Adaptery do ampułek, Element wymienialny portu wejściowego próbki, Pojemniki na ścieki, Rozgałęźnik odczynnikowy itp.

- Wykonawca w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdej części zużywalnej oraz ich ilość. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w poz. Nr 8 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Pozycję Nr 8 w Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić części zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego (w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ) cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.