Załącznik nr 2.1- Parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Oferowane parametry – podać (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zautomatyzowany jednomodułowy system do elektroforetycznego rozdziału białek i wykrywania białek metodą immunofiksacji na żelach agarozowych, barwienia i odbarwienia żeli oraz skanowania obrazów elektroforetycznych, rok produkcji niż starszy niż 2020 | TAK |  |
| 2. | Ilość materiału potrzebna do wykonania analizy nie więcej niż 10µl | TAK |  |
| 3. | System wyposażony w: - PC - monitor - drukarkę laserową - UPS | TAK |  |
| 4. | Zakres wykonywanych rozdziałów: - białko surowicy (6 frakcji - β1-β2) - immunofiksacja: białko monoklonalne - immunofiksacja: białko Bence-Jonesa - immunofiksacja: daratumumab | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykrywania białka monoklonalnego z zastosowaniem przeciwciał przeciw: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, całkowitym oraz wolnym łańcuchom lekkim kappa i lambda | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonywania badań w: - surowicy - moczu | TAK |  |
| 7. | Automatyczny przebieg etapów elektroforezy: rozdział, inkubacja, barwienie, odbarwianie, suszenie | TAK |  |
| 8. | Zastosowanie jednorazowych aplikatorów do nakładania próbki bezpośrednio na żel | TAK |  |
| 9. | Dostępne żele o różnych ilościach miejsc rozdziału | TAK |  |
| 10. | Możliwość wykonywania np. 7,15 (odpowiednio 30% i 70%) lub 30 rozdziałów elektroforetycznych na jednej płytce, 2 lub 4 immunofiksacje na jednej płytce, możliwość wykonywania 1,2 lub 4 immunofiksacji białka Bence Jonesa | TAK |  |
| 11. | Płyny do utrwalania, barwienia i odbarwiania żeli zawarte w zestawie, bez konieczności dodatkowego przygotowywania z użyciem substancji niebezpiecznych tj.: metanol, etanol czy kwas octowy lodowaty | TAK |  |
| 12. | Zapewnienie koncentratorów do moczu o następujących cechach: - pojedynczy koncentrator statyczny - wykorzystanie membrany PES o cut-off 7,5 kDa - przeznaczenie: elektroforeza moczu, wykrywanie białka Bence-Jonesa w moczu - możliwość zagęszczenia moczu – 100 i 200-krotnie zestawy wyposażone w pipetki pozwalające na pobranie zagęszczonego materiału (podanie ilości ) | TAK |  |
| 13. | Archiwizacja wyników i wykresów elektroforetycznych wraz z immunofiksacją | TAK |  |
| 14. | Możliwość półilościowego obliczania stężenia białka monoklonalnego z zaznaczonego fragmentu krzywej | TAK |  |
| 15. | Możliwość wpisywania danych pacjenta, w tym: - nazwisko i imię - płeć - data urodzenia i/lub PESEL - numer próbki - stężenie białka całkowitego | TAK |  |
| 16. | Możliwość edytowania wykresu elektroforetycznego | TAK |  |
| 17. | Wbudowany system kontroli jakości | TAK |  |
| 18. | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 19. | - dostarczanie opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego - podłączenie i pokrycie kosztów podłączenia aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego - wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia – min. 1 x na 6 miesięcy - serwisowanie aparatu przez cały okres | TAK |  |
| 20. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy | TAK |  |
| 21. | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 48 h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną) | TAK |  |
| 22. | Bezpłatne szkolenie użytkowników z zakresu obsługi analizatora w miejscu instalacji aparatu | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatem | TAK |  |
| 24. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych oznaczeń 2 x w każdym roku umowy | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Parametry techniczne zostaną ocenione na podstawie dostarczonych katalogów /ulotek, prospektów, folderów itp. producenta, potwierdzające bezwzględnie zgodność oferowanego przedmiotu postępowania z wymaganiami Zamawiającego, z zaznaczeniem której części i której pozycji dotyczą.

………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy