Opole 23.01.2024

**Sygnatura sprawy: ZP.261.9.2024.**

**Odpowiedzi**

na zapytania do treści SWZ

Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i zestawu do korekcji zaburzeń narządu płciowego na okres do 31.05.2024.

Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**
**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na:**

**Poz. 1**

System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową. Taśma wykonana jest z niewchłonialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość - 1,2 cm; długość - 45 cm; grubość - 0,34 mm,

gramatura - 45 g/m2; wielkość porów – 1 x 1,25 mm.

System w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia\* wielorazowego użytku wykonane z wysokogatunkowej stali chirurgicznej. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

\*W przypadku wyboru naszej oferty bezpłatnie użyczymy narzędzia z zestawu.

**Poz. 2**

Taśmy podcewkowe do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Wykonane z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o szerokości - 1,2 cm, długości -45 cm,

grubości – 0,34mm i gramaturze - 45 g/m². Taśmy w plastikowej dwu-częściowej osłonce. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.

**Poz. 3**

Siatkę do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową o kształcie odwróconej litery Y, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o parametrach: grubość 0,34 mm, gramatura 45g/m2, porowatość 60%, wielkość porów 1x 1,25 mm, całkowita wysokość siatki 18cm, szerokość każdego z ramion 2,5cm. Kalisz, 23.01.2024

**Poz. 4**

Zestaw taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową (SVT Helical SET). Taśmy wykonane z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o szerokości-1,2 cm, długości- 45 cm, grubości- 0,34 mm i gramaturze 45g/m² w dwuczęściowej plastikowej osłonce. Brzegi taśmy zakończone pętelkami. W zestawie znajdują się dwa narzędzia\* helikalne (prawe+lewe) wielorazowego użytku wykonane z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, posiadające ergonomiczne uchwyty zapewniające optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

\*W przypadku wyboru naszej oferty bezpłatnie użyczymy narzędzia z zestawu.

*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Prosimy o dopuszczenie w/w materiałów jednorazowych w przetargu jako opcję / zamiennik.*

*Możliwość złożenia oferty konkurencyjnej, pozwoli na znaczne obniżenie ceny zakupów, finansowanych ze środków publicznych oraz obniżenie kosztów leczenia.*

**Odpowiedź:**
Zamawiający podtrzymuje treść opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści:

Poz. 1

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową, monofilamentową, polipropylenową, w plastikowej osłonce, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wielkość porów śr. 0,98 mm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, posiadająca włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z ergonomicznym uchwytem do zakładania metodą załonową?

Poz. 2

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, w dwuczęściowej plastikowej osłonce, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, posiadająca włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie?

Poz. 3

zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego składający się z siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, wielkość porów śr. 0,98 mm, max. 2,31 mm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, szerokość ramion 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), porowatości 84%, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)? Poz. 4

Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową, monofilamentową, polipropylenową, w plastikowej osłonce, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wielkość porów śr. 0,98 mm, atraumatycznych brzegach ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, posiadająca włókna skośne, które zapobiegają deformacji i zwiększają odporność na rozciąganie

oraz

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralne: prawa + lewa, z ergonomicznymi uchwytami do implantacji zasłonowej?

**Odpowiedź:**
Zamawiający podtrzymuje treść opisu przedmiotu zamówienia.