## Arkusz1
Pakiet nr 1 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Nr umowy | Dostawca | Data od | Data do | Lp. | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent | Klasa wyrobu
|  |  |  | I | 1 | Płyty do złamań okołoprotezowych
|  |  |  | 1 | 1 | Płyty do złamań okołoprotezowych | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. | szt | 4
|  |  |  | 2 | 1 | Płyty do złamań okołoprotezowych | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. | szt | 2
|  |  |  | 3 | 1 | Płyty do złamań okołoprotezowych | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | szt | 2
|  |  |  | 4 | 1 | Płyty do złamań okołoprotezowych | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają od 8 do 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | szt | 2
|  |  |  | II | 1 | Płyty anatomiczne tytanowe
|  |  |  | 1 | 1 | Płyty anatomiczne i tytanowe | Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej w kręconymi w otwory celowniki pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszycia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywiznę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm | szt | 15
|  |  |  | 1A | 1 |  | Śruba wielokierunkowa blokowana 3,5mm | szt | 40
|  |  |  | 1B | 1 |  | Blokowane pegi 3,2mm | szt | 15
|  |  |  | 1C | 1 |  | Śruba nieblokowana o niskim profilu | szt | 40
|  |  |  | 1D | 1 |  | Śruba korowa blokowana 3,5mm | szt | 40
|  |  |  | 1E | 1 |  | Śruba blokowana gąbczasta | szt | 25
|  |  |  | 2 | 1 |  | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. | szt | 2
|  |  |  | 3 | 1 |  | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kaniulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | szt | 15
|  |  |  | 4 | 1 |  | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 5 | 1 |  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 6 | 1 |  | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | szt | 10
|  |  |  | 7 | 1 |  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 8 | 1 |  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 9 | 1 |  | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | szt | 10
|  |  |  | 10 | 1 |  | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 11 | 1 |  | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 12 | 1 |  | tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z pełnym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 13 | 1 |  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 14 | 1 |  | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | szt | 10
|  |  |  | 15 | 1 |  | oczko do kabla blokowane | szt | 5
|  |  |  | 16 | 1 |  | oczko do kabla nieblokowane | szt | 5
|  |  |  | 17 | 1 |  | kabel średnica 1.8 długość 914 | szt | 5
|  |  |  | 18 | 1 |  | kabel średnica 1.8 długość 635 | szt | 5
|  |  |  | 19 | 1 |  | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm | szt | 50
|  |  |  | 20 | 1 |  | Spacer 1, 2 lub 3 mm | szt | 3
|  |  |  | 21 | 1 |  | śruba kaniulowana o średnicy 4,5mm w długościach 20-95 mm | szt | 10
|  |  |  | III | 1 | Płytki anatomiczne stalowe3,5
|  |  |  | 1 | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego
|  |  |  | 1A | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm | szt | 10
|  |  |  | 1B | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm | szt | 20
|  |  |  | 1C | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubularne blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm | szt | 10
|  |  |  | 2 | 1 | wkręty | stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-150 mm | szt | 50
|  |  |  | 3 | 1 | wkręty | śruba gąbczasta 4.0mm | szt | 50
|  |  |  | 4 | 1 | wkręty | stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm | szt | 50
|  |  |  | 6 | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Zamawiający wymaga użyczenia instrumentarium MISS na czas trwania umowy. | szt | 20
|  |  |  | 7 | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. | szt | 10
|  |  |  | 8 | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. | szt | 10
|  |  |  | 9 | 1 | Płytki anatomiczne stalowe 3,5 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm. | szt | 25
|  |  |  | 11 | 1 | wkręty | śruba stalowa blokowana o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm) | szt | 25
|  |  |  | 12 | 1 | wkręty | śruba stalowa konikalna kaniulowana o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm) | szt | 15
|  |  |  | 13 | 1 | wkręty | śruba stalowa blokowana 2.7 mm w długościach 10-60 mm ze skokiem co 2 mm oraz ze skokiem co 5mm w długościach od 50 do 60 mm | szt | 50
|  |  |  | 14 | 1 | wkręty | śruby stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm | szt | 15
|  |  |  | 15 | 1 | wkręty | śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm) | szt | 15
|  |  |  | 16 | 1 | wkręty | śruba blokowana 3,5mm z głową 2,7mm | szt | 15
|  |  |  | 17 | 1 | wkręty | śruba gąbczasta 4.0mm | szt | 15
|  |  |  | 18 | 1 | wkręty | śruba korowa 3,5mm z głową 2.7mm | szt | 15
|  |  |  | IV | 1 | Gwóźdź do złamań przezkrętarzowych | Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach:- 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny,- 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa (gwintowana), śruba blokująca, zaślepka.
|  |  |  | 1 | 1 |  | Gwóźdź krótki | szt | 30
|  |  |  | 2 | 1 |  | Gwóźdź długi | szt | 10
|  |  |  | 3 | 1 | zaślepka | Zaślepka | szt | 40
|  |  |  | 4 | 1 | wkręty | śruba doszyjkowa | szt | 40
|  |  |  | 5 | 1 | wkręty | Śruba antyrotacyjna 5,0 mm | szt | 10
|  |  |  | 6 | 1 | wkręty | Śruba blokująca | szt | 50
|  |  |  | V | 1 | Implanty do zabiegów artroskopowych
|  |  |  | 1 | 1 | Kotwice | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm. 1 opakowanie - 1 sztuka | szt | 20
|  |  |  | 2 | 1 | Kotwice | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm. Dwie różnokolorowe wzmocnione nici. 1 opakowanie - 1 sztuka | szt | 10
|  |  |  | 3 | 1 | Kotwice | Kotwica tytanowa 3mm, 5mm, 6,5 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku | szt | 30
|  |  |  | 5 | 1 | Prowadnica | Prowadnica nitinolowa do przeszywania tkanki miękkiej | szt | 5
|  |  |  | 6 | 1 | Nici | Nić do obszycia przeszczepu. Zakszywiona igła z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biała. 1 opakowanie - 12 sztuk | szt | 1
|  |  |  | 7 | 1 | Kotwice | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie, opakowanie 1 sztuka | szt | 5
|  |  |  | 8 | 1 | Kotwice | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, podajnik krótki. | szt | 5
|  |  |  | 9 | 1 | Implant do szycia łąkotki | Implant do szycia łąkotki prosty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr. 1,6mm | szt | 20
|  |  |  | 10 | 1 | Implant do szycia łąkotki | Implant do szycia łąkotki zagięty: Dwa miękkie poliestrowe implanty do szycia łąkotki połączone nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop, podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-16mm. Prowadnica metalowa wygięta 14 st. zakończona igłą o śr. 1,6mm | szt | 20
|  |  |  | 11 | 1 | Prowadnica | Metalowa prowadnica w kształcie połowy rurki | szt | 1
|  |  |  | 12 | 1 | Nożyce | Obcinacz do nici | szt | 1
|  |  |  | 13 | 1 | zestaw do uzyskania koncentratu płytkowego | Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścvi anek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 30 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi | szt | 2
|  |  |  | 14 | 1 | zestaw do uzyskania koncentratu płytkowego | Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno - płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 52 ml krwi uzyskuje się nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego), Zestaw składa się z: 1 separator PRP 30 ml, 3 niezależne porty luerlock pozwalające na zachowanie zasad aseptyki. Porty oznaczone są różnymi kolorami. System zabezpieczony pływakiem - przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje, 1 strzykawka pobraniowa 60 ml.; 1 strzykawka transportowa 30ml.; 1 strzykawka transportowa 10 ml,; igła 18,; 30 ml ACD-A; zestaw do pobrania krwi | szt | 2
|  |  |  | VI | 1 | Biomateriały
|  |  |  | 1 | 1 | Substytut kości | substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 5ml | szt | 2
|  |  |  | 2 | 1 | Substytut kości | substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 10ml | szt | 2
|  |  |  | 3 | 1 | Substytut kości | substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-4mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 16ml | szt | 2
|  |  |  | 4 | 1 | Substytut kości | klin HTO - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci klinów 6-12 - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt | 4
|  |  |  | 5 | 1 | Substytut kości | prostopadłościan 10mm 2szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt | 4
|  |  |  | 6 | 1 | Substytut kości | prostopadłościan 10mm 4szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt | 4
|  |  |  | 7 | 1 | Substytut kości | prostopadłościan 20mm 2szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt | 4
|  |  |  | 8 | 1 | Substytut kości | prostopadłościan 20mm 4szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt | 4
|  |  |  | 9 | 1 | Substytut kości | dysk 25x5 - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt | 1
|  |  |  | 10 | 1 | Substytut kości | stożek - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci stożków 8-12 - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | szt | 1
Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.
Pakiet nr 2
Nr umowy | Dostawca | Data od | Data do | Lp. | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent
|  |  |  | 1 | 2 | Gwóźdź obojczykowy | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, przekrój gwoździa okrągły o średnicy 2,8 mm, jeden koniec z samoprowadzącym nagwintowaniem, drugi koniec zakończony wiertłem, implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka ( niesterylny) | szt | 4
|  |  |  | 2 | 2 | Wkręt | Śruba do korówki ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm , każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt | 350
|  |  |  | 3 | 2 | Wkret | Śruba do tkanki gąbczastej ryglowana, blokująca, wielokierunkowa, maksymalny kąt 35 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 do 30 mm | szt | 5
|  |  |  | 4 | 2 | Wkręt | Śruba do korówki nieryglowana, ciągnąca, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa, długość śrub od 12 mm do 30 mm | szt | 100
|  |  |  | 5 | 2 | Płytka | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa -maksymalny kąt dla śrub 30 stopni, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. | szt | 60
|  |  |  | 6 | 2 | Płytka | Płytka tytanowa do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery Y (prawa, lewa) , system blokowania wielokierunkowego, 4 otwory w części głowowej, 3 otwory w części trzonowej w tym owalny w do pozycjonowania płytki, grubość płytki 1,5 mm, długość od 66mm. Małe otwory służące pozycjonowania płytkiza pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ześrubami o średnicy 3.0mm | szt | 5
|  |  |  | 7 | 2 | Płytka | Płytka tytanowa do dalszego końca kości promieniowej grzbietowa w kształcie litery Y (prawa, lewa) , system blokowania wielokierunkowego, 7 otworów w części głowowej, od 3 do 5 w części trzonowej w tym owalny w do pozycjonowaniapłytki, grubość płytki 1,5 mm, długość od 67mm do 87mm. Małe otwory służące pozycjonowania płytkiza pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ześrubami o średnicy 3.0mm | szt | 5
|  |  |  | 8 | 2 | Płytka | Płytka do dalszego końca kości promieniowej dłoniowa XXL w kształcie litery Delta, tytanowa, (prawa i lewa), system blokowania wielokierunkowego , 9 otworów w części głowowej, od 9 do 18 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do pozycjonowania płytki, grubość płytki 2,5 mm proxymalnie i 3,75 mm dystalnie. Długość od 111 do 183 mm. Duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające czasową stabilizację drutami Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 3,0 mm oraz 2,5 mm. | szt | 10
|  |  |  | 9 | 2 | Płytka | Płytka do dalszej nasady kości łokciowej (prawa i lewa), tytanowa, system blokowania wielokierunkowego , 6 otworów w części głowowej, od 2 do 6 otworów w części trzonowej w tym otwór owalny do ustawiania płytki, grubość płytki 2,0 mm. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera. Kompatybilna ze śrubami średnicy 2,5mm i 3,0 mm. | szt | 2
|  |  |  | 10 | 2 | Płytka | Płytka do usztywnienia stawu nadgarstka strona prawa i lewa, ilość otworów 11, blokowana wielokątowo- maksymalny kąt 20 stopni, tytanowa, grubość płytki 3,0 mm, długość 102 mm. | szt | 2
|  |  |  | 11 | 2 | Wiertło | Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 | szt | 2
|  |  |  | 12 | 2 | Wiertło | Wiertła kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł.105 | szt | 2
Zamawiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym depozytu implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego oraz użyczenie na czas trwania umowy zestawów do ich implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.
Pakiet nr 3
Nr umowy | Dostawca | Data od | Data do | Lp. | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent
|  |  |  | 1 | 3 |  | Kotwica biokompozytowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 3
|  |  |  | 2 | 3 |  | Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 16mm, ubrana w dwie nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici | szt | 70
|  |  |  | 3 | 3 |  | Kotwica tytanowa, wkręcana. Średnica 5,5mm i długość 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici | szt | 20
|  |  |  | 4 | 3 |  | Kotwica tytanowa, wkręcana, o średnicy 4,5mm i długości 15mm, ubrana w trzy nici poliethylenowe o grubości USP2, w dwóch różnych kolorach, wyposażone w jednorazowy podajnik ze znacznikami optymalnej implantacji. Separacja podajnika od implantu – samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 10
|  |  |  | 5 | 3 |  | Jednorazowy spychacz węzła. Sterylny. | szt | 2
|  |  |  | 6 | 3 |  | Zestaw do szycia łąkotki typu all inside. Prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanialnego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł. | szt | 20
|  |  |  | 7 | 3 |  | Kotwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK. Implant wbijany o średnicy 2.9mm x 15.5mm, 3.5mm x 19.5mm, 4.5mm x 24mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji. | szt | 5
|  |  |  | 8 | 3 |  | Kotwica bezwęzłowa, biokompozytowa lub/i PEEK do rekonstrukcji stożka rotatorów. Implant wkręcany o średnicy 3.5mm, 4.75mm, 4.5mm i 5.5mm. Kotwica założona na jednorazowy podajnik wyposażony w markery prawidłowej implantacji. | szt | 5
|  |  |  | 9 | 3 |  | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w prawo/lewo. Narzędzie w komplecie z nicią nitynolową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot 5pozwalający na przeprowadzenie nici stalowej przez całe narzędzie wprowadzając przez otwór nie większy niż 1,8mm. | szt | 2
|  |  |  | 10 | 3 |  | Taśma poliethylenowa o szerokości 2mm dedykowana do szycia stożka rotatorów. | szt | 5
|  |  |  | 11 | 3 |  | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach Biokompozytowych. Implant zbudowany w 30 % z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o kronikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Implanty w rozmiarach średnicy 6-10mm i długości 20mm, średnicy 7-12mm i długości 30mm. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. | szt | 15
|  |  |  | 12 | 3 |  | System naprawczy do stawu barkowo-obojczykowego. Guziki kwadratowe z zaokrąglonymi brzegami z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4mm. i 3 mm. Implanty wyposażone w dwa wcięcia pozwalające na przeprowadzenie taśm. W zestawie 2 guziki, dwie taśmy plecione, polietylenowe, niewchłanialne o średnicy 2mm i długości 7 cali w kolorach: niebieska i czarno/biała zapewniające lepszą wizualizację oraz nitynolowa pętla do przeciągnięcia mocowania | szt | 5
|  |  |  | 13 | 3 |  | Miękka kaniula artroskopowa z dwoma kołnierzami zabezpieczającymi, w zestawie z pierścieniem dystansującym, o różnych średnicach | szt | 10
|  |  |  | 14 | 3 |  | Płytka klinowa (Latarjet) – implant tytanowy do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego. | szt | 6
|  |  |  | 15 | 3 |  | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | szt | 6
|  |  |  | 16 | 3 |  | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana. Średnica 3.75mm o długościach od 30 do 42mm (co 2mm). Pakowana pojedynczo, sterylna | szt | 12
|  |  |  | 17 | 3 |  | Kotwica miękka węzłowa do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, średnica wiertła 1.6mm lub 1.7mm lub 1.8. Implant w wersji jedno- niciowej o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych oraz średnica 1,6mm w wersji dwu-niciowej USP 2. Występuje również w wersji z cienką taśmą lub dwiema taśmami. Dedykowane wiertło jest zawsze o 1 lub 2 mm większe od kotwicy. | szt | 10
|  |  |  | 18 | 3 |  | Narzędzie do szycia łąkotki i uszkodzeń np. typu Ramp Lesion metodą all inside złożone z prowadnicy zagiętej 25 stopni w lewo / prawo. Narzędzie ze zwężającą się ku końcowi igłą w celu łatwiejszego przeszycia przez łąkotkę, przeładowane sztywną nicią w rozmiarze #2-0 | szt | 6
Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego. Dodatkowo przekaże w bezpłatne użyczenie narzędzia do artroskopii barku.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.
Pakiet nr 4
Stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących.
Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, samozatrzaskowe. Klamry stabilizatorów dwu- funkcyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt.
Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot0pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiających łączenie kilku grotów – jeden/dwa pręty.
Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego o średnicy 11mm.
Nr umowy | Dostawca | Data od | Data do | Lp. | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent
|  |  |  | 1 | 4 |  | Klamra multifunkcyjna 6-otworowa | szt | 2
|  |  |  | 2 | 4 |  | Zacisk kombinowany, zatrzaskowy, samomocujący | szt | 10
|  |  |  | 3 | 4 |  | Zacisk zatrzaskowy, samomocujący | szt | 20
|  |  |  | 4 | 4 |  | Pręt z włókna węglowego średnica 11mm, długość od 100 do 500mm | szt | 30
|  |  |  | 5 | 4 |  | Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 100/30mm | szt | 4
|  |  |  | 6 | 4 |  | Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 125/40mm | szt | 4
|  |  |  | 7 | 4 |  | Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 150/60mm | szt | 20
|  |  |  | 8 | 4 |  | Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 175/60mm | szt | 20
|  |  |  | 9 | 4 |  | Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 200/80mm | szt | 10
|  |  |  | 10 | 4 |  | Grotowkręt Schanza samotnący, samowiercący nie wymagający wstępnego nawiercania wiertłem, średnica 5mm, długość 250/80mm | szt | 10
|  |  |  | 11 | 4 |  | Aparat naciągający otwarty do kompresji | szt | 1
|  |  |  | 12 | 4 |  | Przegubowy pręt stawowy do stabilizatora zewnętrznego | szt | 1
Zamawiający oczekuje utworzenia w bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem Bloku operacyjnego.
Dodatkowo przekaże w bezpłatnie użyczenie narzędzia do implantacji.
Wartość tych zestawów wraz ze spisem ich nazw proszę zawrzeć w Protokole przekazania narzędzi, który stanowi Załącznik nr 3.
Pakiet nr 5
Nr umowy | Dostawca | Data od | Data do | Lp. | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent
|  |  |  | 1 | 5 | Cement kostny z mieszalnikiem | System zamknięty nie wymagający przelewania cementu z mieszlnika do strzykawki zawierajacy pojemnik z długą dyszą służący jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementudo kanału szpikowego oraz z krótką dyszą do panewki | szt | 50
|  |  |  | 2 | 5 | Mieszalnik | Mieszalnik pojedynczy | szt | 40
|  |  |  | 3 | 5 | Mieszalnik | Mieszalnik podwójny | szt | 10
|  |  |  | 4 | 5 | Korek | Korek kanałowy | szt | 10
|  |  |  | 5 | 5 |  | System do płukania pulsacyjnego | szt | 20
Podajnik do aplikacji użyczony nieodpłatnie na czas trwania umowy.
Urządzenie do wywołania próżni użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy
Pakiet nr 6
Nr umowy | Dostawca | Data od | Data do | Lp. | Pakiet | Nazwa produktu | Opis produktu | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent
|  |  |  | 1 | 6 |  | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm | szt | 25
Zamqwiający oczekuje utworzenia w Bloku operacyjnym banku implantów w ilościach ustalonych z Kierownikiem .
Razem