Pakiet nr 1

Wydzierżawienie zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego.

(Zaoferowany zestaw urządzeń musi zapewnić wykonanie pełnego zakresu wyspecyfikowanych poniżej badań)

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, rok produkcji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do oznaczeń immuno-biochemicznych | Sztuk/ 2 | 48 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CERTYFIKATY |  |  |  |
| 1 | ###### Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania na terenie Krajów Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 20l0r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 poz.175 z zm.) - deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego wyrobu. | TAK |  |

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### INSTRUKCJA |  |  |  |
|  | ###### Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

| Analizator do oznaczeń immuno – biochemicznych (2 szt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Warunki graniczne dla systemu zintegrowanego | Wartość wymagana |  | Oferowane parametry |
| 1 | Dwa identyczne systemy - platformy biochemiczno-immunochemiczne (analizatory biochemiczny i immunochemiczny), umożliwiające wykonanie badań wg listy stanowiącej załącznik pakiet 1, każdy wyposażony w podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami oraz zarządzany z jednego stanowiska operatorskiego | TAK |  |  |
| 2 | Systemy (zintegrowane platformy) jeden fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 r, drugi nie starszy niż 2018. | TAK |  |  |
| 3 | Pełna dostępność do wszystkich próbek badanych bezpośrednio po ich zapipetowaniu. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość priorytetowego podawania i oznaczanie próbek pilnych. | TAK |  |  |
| 5 | Stacja wody jako wyposażenie systemów. | TAK |  |  |
| 6 | Zasilacz UPS jako wyposażenie systemów. | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK |  |  |
| 8 | Ilość pozycji dla próbek badanych: minimum 150 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy (dla każdego z systemów) | TAK |  |  |
| 9 | Automatyczne rozcieńczenie próbki po przekroczeniu liniowości metody. | TAK |  |  |
| 10 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemów w temperaturze, pomiędzy 2-15 stopni Celsjusza, w dowolnym zakresie przedziałowym ww. temperatur, stosownie do rekomendacji producenta, w celu optymalnej trwałości odczynnika na pokładzie | TAK |  |  |
| 11 | Wymiana odczynników, płynów płuczących i materiałów zużywalnych bez konieczności zatrzymywania procedury wykonywania badań i przejścia w tryb stand – by. |  |  |  |
| 12 | Oprogramowanie własne platformy z menu w języku polskim lub angielskim. | ocena |  |  |
| 13 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości. | TAK |  |  |
| 14 | Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |  |
| 15 | Zdalna diagnostyka serwisowa przez Internet (serwis producenta ma ciągły dostęp przez Internet do aktualnych parametrów technicznych analizatora, statusu wykonywanych procedur, pojawiających się komunikatów błędów) | TAK |  |  |
| 16 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. | TAK |  |  |
| 17 | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 18 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta analizatorów (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), w dni świąteczne do 48 godzin. | TAK |  |  |
| 19 | Oprogramowanie magazynowe - które umożliwia laboratorium monitorowanie stanu zapasów w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem technologii RFID lub kodów kreskowych przez co zapewnia dostępność produktu, a tym samym zwiększa produktywność laboratorium. | TAK/NIE |  |  |
| II | Warunki graniczne dla części biochemicznej |  |  |  |
| 1 | Wydajność maksymalna części biochemicznej (z ISE) minimum 900 oznaczeń / godzinę (dla każdego z systemów) | TAK |  |  |
| 2 | Analiza w fazie ciekłej | TAK |  |  |
| 3 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, pełnej krwi | TAK |  |  |
| 5 | Min. 60 chłodzonych pozycji na karuzeli odczynnikowej | TAK |  |  |
| 6 | Zastosowanie zintegrowanego modułu przystawki jonoselektywnej zawierającego elektrody: Na, K, Cl, który nie wymaga zastosowania pojedynczych elektrod | TAK |  |  |
| III | Warunki graniczne dla części immunochemicznej |  |  |  |
| 1 | Wydajność maksymalna części immunochemicznej minimum 190 oznaczeń / godzinę (dla każdego z systemów) | TAK |  |  |
| 2 | Chemiluminescencyjna metoda pomiaru | TAK |  |  |
| 3 | Wszystkie odczynniki , kalibratory, kontrole- płynne gotowe do użycia bez dodatkowego przygotowania ( bez rekonstrukcji liofilizatu) | TAK |  |  |
| 4 | Min. 45 chłodzonych pozycji na karuzeli odczynnikowej | TAK |  |  |
| 5 | Prokalcytonina wykonywane referencyjną metoda BRAHMS o liniowości min. 100 μg/L. W przypadku zaoferowania testu o mniejszej liniowości, wykonawca winien zaoferować taką liczbę testów, aby możliwe było każdorazowo wydanie wyniku min. 100 μg/L | TAK |  |  |
| 6 |  | TAK |  |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| L.p. | Parametry oceniane | Ocena |  |  |
| 1 | Dla oznaczeń wirusologicznych Hbs, HCV, HIV wyniki interpretowane w oparciu o jednoznacznie wyliczony punkt odcięcia („cut off”) bez uwzględnienia tzw szarej strefy , co potwierdzają ulotki odczynnikowe | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
| 2 | Zakres pomiarowy białka CRP (bez rozcieńczenia) min. 400 mg/l | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
| 3 | Oprogramowanie magazynowe z wykorzystaniem technologii RFID oraz możliwość tworzenia etykiet RFID dla wielu dostawców lub oprogramowanie w technologii kodów kreskowych oraz możliwość tworzenia kodów dla wielu dostawców (Zamawiający ocenia ilość etykiet na: 10 000 szt.) | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |  |
| 4 | Zastosowanie technologii rozszerzającej liniowość testów enzymatycznych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń dla: ALT liniowość min 3700 U/L AST liniowość min 4000 U/L, ALP liniowość min 4000 U/L, CK liniowość 4000 U/L, AMY liniowość min 6000U/L, GGT liniowość min 7000 U/L | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |
| 5 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak 5 pkt Nie 0 pkt |  |  |

Wartość ogółem pakietu nr I:

| Lp. |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatorów |  |  |
| 2 | Wartość odczynników |  |  |
| 3 | Wartość materiałów zużywalnych |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności przelew: