## załącznik nr 3 opis przedmiotu
Pakiet 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik typu "over the wire" | TAK | –
4 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,035 ["] | TAK | –
6 | cewnik kompatybilnt z introducerem 6F | TAK | –
7 | wymagane średnice, min. 3,00 [mm], 4,0 [mm], 5,0mm] ,6,0 [mm], 7,0 [mm], 8,0 [mm], 9,0 [mm], 10,0 [mm], 12,0 [mm], 14,0 [mm], | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice nominalne balonu > 12,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne długości balonu > 200,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
10 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 20 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | [1,2]
11 | wymagane długości, min. 20,0 [mm],40 [mm],60 [mm],80 [mm],100 [mm],120 [mm],150 [mm], 200,0 [mm] | TAK,wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Stent nitinolowy do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do naczyń obwodowych o wymiarach 7,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | skracalność po rozprężeniu, max. 2% | TAK | –
5 | długość zestawu wprowadzającego 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | dostępne długości, min. 20 [mm], 30 [mm], 40 [mm], 60 [mm], 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7[mm], 8[mm], 9 [mm],10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów [mm] | [1,2]
8 | widoczność w skopii - dostępne markery na stencie | TAK | –
9 | system uwalniania zapobiegający niekontrolowanemu uwalnianiu stentu i jego "skakaniu" | TAK | –
Zamykacz naczyniowy szwowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach o średnicy, min. od 5 F do 21 F | TAK
4 | przyrząd działający na zasadzie szwu naczyniowego bez elementów wchłanialnych | TAK | –
5 | możliwość natychmiastowego ponownego nakłucia tętnicy w miejscu gdzie zastosowano zamykacz | TAK | –
6 | możliwość założenia szwów na początku procedury, a na koniec tylko ich dociągnięcie | TAK | –
7 | zastosowanie zamykacza w tętnicach i żyłach | TAK | –
8 | hydrofilna powłoka ułatwiająca wprowadzanie | TAK/NIE | 1/0
Dwubiegunowy stymulujący rytm cewnik z balonikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | dwubiegunowy stymulujący rytm cewnik z balonikiem o bardzo elastycznej konstrukcji umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie do komory serca pod kontrolą fluoroskopii lub bez | TAK, opisać | 1,2,3
5 | gładka, hemokompatybilna powierzchnia poliuretanowa zmniejszająca ryzyko zakrzepu | TAK, podać rodzaj powierzchni cewnika | 1.2
6 | szybka inflacja i deflacja balonika | TAK | –
7 | wymagana średnica: 5 [F] | TAK | –
8 | dostępny marker na głębokości 10 cm ułatwiający pozycjonowanie cewnika | TAK | –
9 | dostępna wersja prosta i zakrzywiona | TAK | –
10 | długość cewnika 110 cm | TAK | –
11 | wyraźnie oznaczone kolorami końcówki | TAK, opisać | –
12 | cewnik wraz kompletem niezbędnych akcesorii: konektory, strzykawka do napełniania balonika | TAK, wyszczególnić | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 2
3 | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent nitinolowy do tętnic podkolanowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu nitinolowego do tętnic podkolanowych o wymiarach 6,5 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | zastosowana technologia produkcji stentu umożliwiająca wielokrotne zginanie | TAK | –
5 | system wprowadzający współpracujący z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | –
6 | długość zestawu wprowadzającego: 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | dostępne długości, min. 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm], 180 [mm], 200[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice, min. 4,5 [mm], 5,0 [mm], 5,5 [mm], 6,0 [mm], 6,5 [mm] 7,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice stentów [mm] | [1,2]
9 | stent wykonany z plecionego nitinolowego drutu w technologii cel zamkniętych, lub analogiczną konstrukcją odporną na złamania posiadającą wskazania wg. instrukcji użycia do implantacji w odcinku tętnic podkolanowych | TAK, opisać budowę, podać wskazania wg. instrukcji użycia | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do angioplastyki tętnic poniżej kolana
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik balonowy typu "over the wire" | TAK | –
4 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 90 [cm] ± 5 [cm] oraz 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać dostępne długości shaftu [cm] | –
5 | cewnik pracujący na prowadniku 0,014 ["] | TAK | –
6 | cewniki do ø4 [mm] współpracujące z introducerem, max. 4 F | TAK | –
7 | dostępne średnice, min. 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej RX i OTW 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik typu "rapid exchange", długość użytkowa shaft'u: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | cewnik pracujący na prowadniku 0,018 [”] | TAK | –
5 | cewniki do ø7,0 [mm] współpracujące z introducerem, max. 5 F | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] ze średnicami co 0,5 [mm] w zakresie średnic 4,0 [mm] do 6,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | minimalny wymagany przedział średnic dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu RX: od 20,0 [mm] do 30,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | minimalny wymagany przedział długości dla cewników balonowych do angioplastyki balonowej typu OTW: od 20,0 [mm] do 200,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do tętnicy podkolanowej uwalniającego lek o średnicy 4.0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | cewnik balonowy OTW uwalniający lek cytostatyczny paclitaxel współpracujący z prowadnikami o średnicy 0,018 ["] | TAK | –
5 | minimalna dawka leku: 2,0 [µg/mm2] powierzchni balonu | TAK, podać w [µg/mm2] | –
6 | długość shaftu, min. 130 ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
7 | dostępne długości, min. 40,0 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,5[mm], 3,0 [mm], 3,5[ mm], 4,0 [mm], 5[mm], 6[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
Cewnik balonowy do tętnic obwodowych uwalniający lek o długości powyżej 120 mm
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik kompatybilny z prowadnikami 0,014 ["] oraz 0,018 ["] | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. 4,0 [mm],5 [mm], 6[mm], 7[mm], 8,0 [mm] | TAK wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości 120 [mm], 150 [mm] i 200 [mm] | TAK | –
5 | balon pokryty lekiem paklitaxel | TAK | –
6 | posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku | TAK | –
Prowadnik specjalistyczny 0,014 oraz 0,018 nerkowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane długości, min. 130 [cm], 190 [cm], 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | końcówka prowadnika prosta- kształtowalna i zagięta "J" | TAK | –
5 | dystalny odcinek pokryty silikonem, proksymalny teflonem | TAK | –
6 | dostępna wersja z cienującymi markerami na dystalnym końcu | TAK | –
Prowadnik specjalistyczny przeznaczony do zmian poniżej kolana
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane długości, min. 182 [cm], 185 [cm], 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | końcówka prowadnika atraumatyczna, prosta i zagięta, kształtowalna, rdzeń ze stali nierdzewnej | TAK | –
5 | prowadnik dający mocne podparcie cewnikom i stentom w zabiegach poniżej kolana | TAK | –
Prowadnik do PTA 0,014" - 0,018" z końcówką hydrofilną
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | TAK | –
3 | dostępne średnice 0,014 ["] i 0,018 ["] | TAK | –
4 | długość 300 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne długości hydrofilnej końcówki: 8 [cm] i 12 [cm] | TAK | –
6 | możliwość kształtowania krzywizny końcówki przez operatora | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik do PTA 0,035" hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | prowadnik o średnicy 0,035 ["] i wymaganych długościach: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | pokrycie hydrofilne na całej długości prowadnika | TAK | –
5 | wymagana dostępna sztywność prowadnika, min. Amplatz lub Stiff | TAK | –
6 | rdzeń nitinolowy prowadnika | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System kierunkowej aterektomii wewnątrznaczyniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia | Tak, opisać | –
4 | kompatybilny z koszulkami 6 F i 7 F | TAK | –
5 | zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie | TAK/NIE | 1/0
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
7 | wycięta blaszka miażdżycowa gromadzona w specjalnym zbiorniku. | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | typ uwalnianego leku cytostatycznego: paclitaxel | TAK | –
4 | długość systemu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 125 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | dostępne długości, min. 40 [mm], 60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7[mm], 8 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerem 6 [F] | TAK | –
Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | duża siła radialna i elastyczność | TAK | –
4 | dotępne długości, min: 140[mm], 170[mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7[mm], 8 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | budowa zapobiegająca skróceniu się stentu po rozprężeniu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 6
| Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer wprowadzający długi
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice, min. 4F, 5F, 6F,7F, 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 80 [cm], 90 [cm], 110 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ["]; 0,035 ["]; 0,038 ["] | TAK | –
Zbrojona koszulka naczyniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice, min. 7F, 8F, 9F,10F, 12F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | znaczniki Rtg na końcówce | TAK | –
5 | dostępne długości, min. 30 [cm], 40 [cm], 45 [cm], 55[cm], 70[cm], 90 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Koszulka z poszerzadłem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice, min. 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F,10F, 12F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 30 [cm], 40 [cm], 45 [cm], 55 [cm], 70[cm], 80 [cm],85 [cm], 90[cm], 110[ cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne dwie konfiguracje końcówki koszulki (prosta i multipurpose) | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 7
L.P. |  | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw wkrętaków do uszczelniania przecieków stentgraftów
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | w skład każdego oferowanego zestawu min. 10 helikalnych wkrętów wraz z dedykowaną wkrętarką i cewnikiem o zmiennym kącie zagięcia końcówki. Wkręty dedykowane do ufiksowania stentgraftu do ściany aorty | TAK | –
4 | w każdym oferowanym zestawie wkrętarka zasilana bateryjnie, umożliwiająca kontrolowanie min. dwustopniowe umieszczanie wkrętów w aorcie, z możliwością repozycjonowania po pierwszym etapie | TAK | –
5 | cewnik oferowany w każdym zestawie o zmiennej regulowanej geometrii końcówki | TAK/NIE | 1/0
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
7 | możliwość stosowania (odpowiednie parametry użytkowe wkrętarki i cewników) w aorcie piersiowej i brzusznej | TAK | –
8 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Introducer naczyniowy o zmiennej geometrii końcówki
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | introducer ułatwiający przeprowadzenie zabiegów wewnątrznaczyniowych w przypadku trudnej anatomii pacjenta ( np. kręty przebieg naczyń krwionośnych, zaopatrywanie rejonów o utrudnionym dostępie standardowych introducerów) | TAK | –
4 | w standardzie dostępne introducery o średnicach wewnętrznych, min. 6.5F, 7.0F, 8.5F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
5 | płynna regulacja kąta zagięcia końcówki w zakresie min. 0-180 [°] | TAK, opisać | –
6 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 45 [cm] ± 5 [cm] oraz 55 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
7 | możliwość wyboru zasięgu końcówki części roboczej w min. dwóch zakresach dla każdej oferowanej średnicy wewnętrznej | TAK/NIE | 3/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 8
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Spirale embolizacyjne obwodowe nitinolowo-tytanowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. 3[mm], 4[mm], 5[mm],6 [mm], 7[mm], 8[mm], 10[mm], 12[mm], 15[mm], 20[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min.2 [cm], 3[cm], 4 [cm], 5[cm], 8 [cm], 10[cm], 15 [cm], 20[cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Spirale obwodowe embolizacyjne platynowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | pokrycie na całej długości włóknami syntetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania | TAK | _
4 | dostępne średnice, min: od 4 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min: od 2 [cm] do 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne | TAK | _
Igła trokarowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do bezpośredniego dostępu lub techniki jednego wkłucia | TAK | –
3 | dostępne średnice, min. 18 [G], 21 [G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 15 [cm], 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Igła biopsyjna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | używana do biopsji aspiracyjnej | TAK | –
3 | dostępne średnice min. 18 [G], 20 [G], 21[G], 22[G] | TAK,wszczególnić dostępne średnice [G] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 10 [cm], 15[cm], 20 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka naczyniowa standardowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | sterylny zestaw introducera naczyniowego składający się z minimum: - koszulki z zastawką hemostatyczną (introducer), - rozszerzadła, - prowadnika z końcówką typu „J”, | TAK | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
5 | dostępne średnice, min. od 5 [F] do 9 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | dostępne długości introducera: 11[cm] ± 2 [cm] i 25 [cm] ± 2 [cm] | TAK, podać [cm] | –
7 | zastawka hemostatyczna pokryta powłoka silikonową | TAK | –
8 | standaryzacja kolorystyczna w odniesieniu do rozmiaru [F] | TAK | –
9 | przezroczysty kranik dla wszystkich średnic | TAK | –
10 | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | –
11 | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | –
12 | łatwość wprowadzenia, materiał prowadnika, materiał koszulki i rozszerzacza, szczelność połączenie rozszerzacza z koszulką | opisać | 1,2,3
Introducer naczyniowa standardowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | sterylny zestaw introducera naczyniowego składający się z minimum: - koszulki z zastawką hemostatyczną (introducer), - rozszerzadła, - prowadnika z końcówką typu „J”, | TAK | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
5 | dostępne średnice, min. od 10 [F] do 14 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | dostępne długości introducera: 11[cm] ± 2 [cm] i 25 [cm] ± 2 [cm] | TAK, podać [cm] | –
7 | zastawka hemostatyczna pokryta powłoka silikonową | TAK | –
8 | standaryzacja kolorystyczna w odniesieniu do rozmiaru [F] | TAK | –
9 | przezroczysty kranik dla wszystkich średnic | TAK | –
10 | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | –
11 | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | –
12 | łatwość wprowadzenia, materiał prowadnika, materiał koszulki i rozszerzacza, szczelność połączenie rozszerzacza z koszulką | opisać | 1,2,3
Strzykawka wysokociśnieniowa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | wytrzymałość ciśnieniowa do 26 [atm] | TAK | –
5 | strzykawka z mechanizmem blokującym i umożliwiającym swobodny przepływ tłoka | TAK/NIE | 1/0
6 | wyposażona w dren zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji | TAK | –
7 | pojemność strzykawki co najmniej 20 [cm] | TAK | –
8 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką | TAK, opisać | 1,2,3
Prowadnik diagnostyczny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
3 | dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem | TAK | –
4 | prowadnik stalowy pokryty PTFE | TAK | –
5 | dostepne średnice prowadnika, min. 0,018 ["], 0,035 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
6 | dostępne długości prowadników: 150 [cm] ±5 [cm] oraz 260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | _
Balon do restenozy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | konstrukcja oparta o balon z przytwierdzonymi od powierzchni ostrzami | TAK | –
4 | cewnik nadający się do naczyń wieńcowych | TAK | –
5 | dostępne średnice w wersji wieńcowej monorali, min. od 2,0 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości balonu w wersji wieńcowej monorali, min. od 6 [mm] do 15 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości użytkowe shaft'u w wersji wieńcowej: 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
Prowadnik wieńcowy do trudnych zmian
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | prowadni taperowany do min. 0,008 ["] | TAK | _
4 | spiralna końcówka min. 15 [cm] | TAK/NIE | 1/0
5 | końcówka cieniująca na odcinku min. 3,5 [cm]± 0,5 [cm] | TAK/NIE | 1/0
6 | dostępne min. dwie twardości końcówki: 10 [g] oraz 14 [g] | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 10
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 30[mm] do 80[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. 30 [mm], 40 [mm], 60[mm], 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" od 100[mm] do 150[mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
4 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości, min. 100 [mm], 120 [mm], 150 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK/NIE | 1/0
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" min. 170 [mm]
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnic , min.5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. 170 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | system umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką | TAK | –
8 | kompatybilny z introducerem 6 F dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
10 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 11
Stentgraft do tętnic biodrowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | system wprowadzający 18 F | TAK | _
4 | brak przeciwwskazań do wykonania badani MRI | TAK/NIE | 1/0
5 | znaczniki widoczne w promieniach RTG | TAK | _
6 | w zestawie sztywny prowadnik | TAK | _
7 | średnice proksymalne stentgraftu, min. 14 [mm], 16 [mm], 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | średnice dystalne, min. 10 [mm], 12 [mm] 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | dostępna długość całkowita: 85 [mm]; 97 [mm]; 109 [mm]; 121 [mm] | TAK | –
10 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
Stentgraft do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | długość systemu wprowadzającego: 75 [cm] i 120 [cm] | TAK | _
4 | wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, na balonie pokryty PTFE | TAK | _
5 | system kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | _
6 | dostępne długości, min. 18 [mm]; 22 [mm]; 28 [mm]; 38 [mm];58 [mm] dla średnic: 5 [mm] i 6 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. 27[mm]; 37[mm]; 57 [mm] dla średnic 7 [mm]; 8 [mm]; 9 [mm] i 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | średnica zestawu wprowadzającego: 6F dla średnic stentgraftu 5 [mm] i 6 [mm] 7F dla średnic stentgraftu 7[mm]; 8 [mm]; 9 [mm] i 10 [mm] | TAK | _
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
Stentgraft do zaopatrywanie tętniaków aorty brzusznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu powyżej tętnic nerkowych | TAK | –
4 | średnice proksymalne stentgraftu podstawowego, min. od 23 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | przedłużenia aortalne o średnicach, min. od 23 [mm] do 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | cztery długości stentgraftu podstawowego, min od 100 [mm] do 160 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępna konfiguracja aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej, min. od 23 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | w zestawie: dwie koszulki dostępowe w rozmiarze od 16 F do 22 F,dwie sztuki prowadników sztywnych, balon | TAK | _
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
Stentgraft brzuszny z możliwością przedłużenia do tętnicy biodrowej wewnętrznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stentgraft o budowie modułowej, skłądający się z dwóch podstawowych części: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej | TAK, opisać | –
4 | odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowieniu stentgraftu powyżej tętnic nerkowych | TAK | –
5 | znaczniki widoczne w promieniach RTG, marker wskazujący ustawienie rozgałęzienia | TAK | –
6 | system wprowadzjący stentgraftu podstawowego max. 20 [F] | TAK, podać | –
7 | średnice proksymalne stentgraftu podstawowego, min. od 23 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | przedłużenia aortalne o średnicach, min. od 23 [mm] do 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | cztery długości stentgraftu podstawowego, min od 100 [mm] do 160 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
10 | przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej, min. od 13 [mm] do 27 [mm], dystalnej, min. od 10 [mm] do 27 [mm] z możliwością rozbudowy stentgraftu o moduł tzw. iliac branch | TAK | –
11 | dostępna konfiguracja aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej, min. od 23 [mm] do 36 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
12 | w zestawie ilość części potrzebna do zaopatrzenia jednego tętniak w odcinku brzusznym, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy | TAK | –
13 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego stent graftu w pakiecie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 12
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do embolektomii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik dwukanałowy, składający się z cewnika o podwójnym świetle z balonikiem na dalszym końcu oraz z dwóch standardowych łączników typu luer w części bliższej. Jeden przewód cewnika służy do napełniania balonika NaCI, a drugi do wprowadzania płynów lub zakładania cewnika przy użyciu prowadnika | TAK | -
4 | cewniki o średnicy 5F | TAK | –
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
6 | cewnik bez lateksowy | TAK | –
7 | dostępne długości balonu, min. od 40 [cm] do 80 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
8 | dostępne średnice wypełnionego balonu, min. od 5 [mm] do 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 13
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik do trombektomii mechanicznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewniki umożliwiający wykonanie celowanej trombolizy, a następnie trombektomii | TAK/NIE | 1/0
4 | cewnik kompatybilny z posiadaym przez Szpital systemem trobektomii mechanicznej AngioJet | TAK | –
5 | cewniki typu "over the wire" | TAK | –
6 | cewniki kompatybilne z prowadnikami 0,035 i 0,014 w zależności od miejsca działania systemu | TAK | –
7 | możliwość wykonania trombektomii w tętnicach obwodowych, żyłach, przetokach | TAK | –
8 | taperowana, atraumatyczna końcówka | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 14
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny nitynolowy dedykowany do aorty i żyły głównej dolnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice stentów, min. od 16 [mm] do 34 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
4 | dostępne długości stentów, min. od 30 [mm] do 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | długość systemu wprowadzającego 100 [cm] | TAK | –
6 | stent zamkniętokomórkowy, o dużej sile radialnej, kompatybilny z koszulką 10 [F] | TAK | –
7 | cieniodajny znacznik na dystalnym końcu koszulki zewnętrznej | TAK | –
Stent samorozprężalny nitynolowy niskoprofilowy dedykowany do aorty i żyły głównej dolnej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice stentu 14 [mm] i 16 [mm] | TAK | –
4 | dostępne długości stentów, min. od 30 [mm] do 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | długość systemu wprowadzającego 100 [cm] | TAK | –
6 | stent zamkniętokomórkowy, o dużej sile radialnej, kompatybilny z koszulką 6 [F], z markerami na końcu stentu, w pełni repozycjonowany | TAK | –
7 | kompatybilny z prowadnikem 0,035" | TAK | –
Stent uniwersalny współpracujący z prowadnikiem 0,018
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm], 125 [cm] ± 5 [cm], | TAK | -
4 | wymagany przedział długości stentów, min. od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane długości w [mm] | [1,2]
5 | wymagany przedział średnic, min. stentu od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić zaoferowane średnice w [mm] | [1,2]
6 | stent kompatybilny z 5 [F] koszulką wprowadzającą i cewnikiem wprowadzającym 7 [F] | TAK | –
7 | budowa stentu zapewniająca brak skracania stentu po uwolnieniu, stent o dużej sile radialnej i dużej elastyczności | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 15
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do zabiegów specjalistycznych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | wymagana średnica cewników 5 [F] | TAK | –
4 | miękka atraumatyczna końcówka, bardzo dobrze widoczna w skopii, wyprofilowana tak aby umożliwić wybiórcze cewnikowanie tętnic | TAK | –
5 | wiele konfiguracji ukształtowania końcówek przeznaczonych do trudnych i nietypowych anatomii | TAK | –
6 | dostępne długości, min. 40 [cm], 65 [cm], 80 [cm], 100[cm], 110 [cm], 125 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | cewniki kompatybilne z prowadnikami 0,035" i 0,038" | TAK | –
Prowadnik z ruchomym rdzeniem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem | TAK | –
3 | wymagana średnica prowadnika 0,035" | TAK | –
4 | wymagana długość : 145 [cm] | TAK | –
5 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK/NIE | 2/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 16
Balon tnąco-rozpychający do naczyń wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | konstrukcja dająca możliwość ponownego zawijania i ponownego krzyżowania | TAK | –
4 | cewnik nadający się do naczyń wieńcowych | TAK | –
5 | elektropolerowany, spiralny element nacinający | TAK | –
6 | prostokątne krawędzie zapewniające przewidywalną dylatację balonu | TAK | –
7 | dostępne średnice balonu, min. od 2,0 [mm] do 3,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne długości balonu, min. od 6 [mm] do 15 [mm] dla każdej dostępnej średnicy | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępne długości użytkowe shaft'u w wersji wieńcowej: 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 17
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Spirala wolumetryczna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | spirala kompatybilna z mikrocewnikiem: 0,025 ["] i 0,027 ["] | TAK | _
4 | dostępne długości, min. od 1 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne kształty 3D, helikalne, "J" | TAK | _
6 | dostępne 3 klasy sztywności: standard, miękka, bardzo miękka | TAK | _
Spirala embolizacyjna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | spirala kompatybilna z mikrocewnikiem: 0,025 ["] i 0,027 ["] | TAK | _
4 | dostępne długości w wersji standard, min. od 5 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne długości w wersji miękkiej, min. od 1 [cm] do 60 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | możliwość otwarcia spirali w wersji standardowej w zakresie średnic, min. od 3 [mm] do 32 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | możiwość otwarcia spirali w wersji miękkiej w zakresie średnic, min. od 2 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
8 | dostępne 2 klasy sztywności: standard, miękka | TAK | _
Urządzenie do odczepiania spiral
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | urządzenie do odczepialnia spirali embilizacyjnych zaoferowanych powyżej | TAK | -
4 | urządzenie kompatybilne z popychaczem o średnicy 0,020 ["] lub 0,010 ["] | TAK | -
5 | dźwiękowa sygnalizacja odczepienia ("klik") | TAK/NIE | 1/0
Mikrocewnik
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | średnica wewnętrzna 0,025 ["] | TAK | –
4 | minimalny wymagany zakres długości całkowitej mikrocewnika: od 115 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne krzywizny mikrocewnika, min. prosty i odgięty pod kątem 45 stopni | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | [1,2]
6 | znaczniki widoczne w promieniach RTG | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 18
Stent nitinolowy samorozprężalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | stent obwodowy wycinany z tuby nitinolowej | TAK | -
4 | długości zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] oraz 120 [cm] ± 5 [cm] | TAK | -
5 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | TAK | -
6 | wymagane długości, min. 20 [mm], 30 [mm], 40 [mm],60 [mm], 80 [mm], 100 [mm], 120 [mm], 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
7 | posiadający tantalowe markery na obu końcach | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępne średnice, min. 5 [mm], 6[mm], 7[mm], 8[ mm], 9[ mm], 10 [mm], 12 [mm], 14 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | stent kompatybilny z koszulką 6 F | TAK | -
Stent samorozprężalny kompatybilny z introducerem 5F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | zaprojektowany do użycia w tętnicy powierzchownej uda, tętnicach biodrowych oraz podobojczykowych | TAK | -
4 | długości zestawu wprowadzającego: : 80 [cm] ± 5 [cm], 120 [cm] ± 5 [cm] oraz 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać | -
5 | kompatybilny z introducerem 5F | TAK | -
6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | TAK | -
7 | system dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu | TAK/NIE | 1/0
8 | stent o dużej sile radialnej | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 19
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik z mikroprowadnikiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy |  | _
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | powłoka hydrofilna | TAK | _
4 | trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, zewnętrznie poliester elastomer | TAK/NIE | 1/0
5 | trójwarstwowa budowa ściany ze środkowym zbrojeniem wolframowym oplotem | TAK | _
6 | atraumatyczna miękka końcówka | TAK | _
7 | szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi | TAK | _
8 | dostępne co najmniej dwa rozmiary z mikroprowadnikami ze złotym znacznikiem | TAK | _
9 | dostępne długości, min. 110 [cm], 130 [cm], 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Perły do chemoembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK | –
3 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi | TAK | –
4 | ściśliwe, hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | TAK | -
5 | precyzyjnie kalibrowane trzy wielkości mikrosfer: 100 [µm] ± 25 [µm]; 200 [µm] ± 50 [µm]; 400 [µm] ± 50 [µm] | TAK/NIE | 2/0
6 | pakowane w strzykawki 20 [ml] kodowane kolorem | TAK | –
7 | kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer | TAK/NIE | 2/0
Perły do embolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | -
3 | zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego | Tak | -
4 | ściśliwe hydrofilne nieresorbowalne niewywołujące reakcji zapalnej | Tak | _
5 | precyzyjnie kalibrowane w sześciu rozmiarach w przedziale od 75 [µm] - 1100 [µm] | TAK/NIE | 2/0
6 | pakowane w strzykawki 20 [ml] | TAK | -
7 | kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer | TAK | 2/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 20
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy, obwodowy do PTA uwalniający lek Syrolimus
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | cewnik balonowy OTW uwalniający lek Syrolimus współpracujący z prowadnikami o średnicy 0,018 ["] i 0,014 ["] | TAK | –
4 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] | TAK, podać w [µg/mm2] | –
5 | długość systemu dostarczania min. 145 ± 5 [cm] i 80 ± 5 [cm] dla obu platform | TAK | –
6 | minimalny wymagany przedział długości: dla platformy 0,018" : od 40,0 [mm] do 200,0 [mm], dla platformy 0,014" od 60,0 [mm] do 100,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
7 | minimalny wymagany przedział średnic: dla platformy 0,018": od 2,0 [mm] do 6,0 [mm] dla platformy 0,014": od 2,0 [mm] do 3,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | –
8 | cewnik kompatybilny w całym przedziale średnic z introducerem 5 F | TAK/NIE | 1/0
9 | posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez śluzę introducera , zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 21
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent samorozprężalny o budowie helikalnej do tętnic udowych i podkolanowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent dedykowany do tętnicy powierzchownej uda i tętnicy podkolanowej | TAK | –
4 | stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
5 | długości systemu wprowadzającego, min. 80 [cm], 130 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | wymagany nominalny zakres długości, min. od 20 [mm] do 170 [mm] dla średnic stentu 5 [mm], 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
7 | wymagany nominalny zakres długości, min. od 20 [mm] do 80 [mm] dla średnic stentu 8 [mm], 9 [mm], 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
Stent samorozprężalny o budowie helikalny do tętnic udowych i podkolanowych kompatybilny z intoducerem 5F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] i z introducerem 5 [F] | TAK | –
4 | długości systemu wprowadzającego, min. 80 [cm], 135 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | wymagany nominalny zakres długości, min. od 20 [mm] do 170 [mm] dla średnicy stentu 5[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
6 | wymagany nominalny zakres długości, min.od 20 [mm] do 120 [mm] dla średnic stentu 6 [mm], 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
Stent samorozprężalny o budowie helikalnej długi do tętnic udowych i podkolanowych kompatybilny z intoducerem 6F
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] i z introducerem 6 [F] | TAK | –
4 | długości systemu wprowadzającego, min. 80 [cm], 135 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | długość stentu 200 [mm] dla średnic 6 [mm] i 7 [mm] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 22
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent powlekany do naczyń obwodowych samorozprężalny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | stent graft obwodowy samorozprężalny pokrywany PTFE | TAK | –
4 | stosowany do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych, lub zmian miażdżycowych tętnic biodrowych i udowych | TAK | –
5 | długość zestawu wprowadzającego 80 [cm] oraz 120 [cm] | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 6 [mm], 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępny w konfiguracji prostej i rozszerzonej | TAK | –
8 | dostępne długości w konfiguracji prostej, min. 30 [mm], 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | dostępne długości w konfiguracji rozszerzonej, min. 40 [mm], 100 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
10 | system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 23
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do ciężkich zmian miażdżycowych
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | prowadnik o średnicach 0,018” i 0,035” | TAK | –
3 | dostępne długości, min. 145 [cm], 150 [cm], 180[cm], 260[cm], 320[cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długośći [cm] | [1,2]
4 | giętka atraumatyczna końcówka o długości 3 [cm] | TAK | –
5 | prowadnik pokryty substancją hydrofilną | TAK | –
6 | dostępna końcówka prowadnika w kształcie „j” lub prosta | TAK | –
7 | prowadnik dostępny z z elastycznym, standardowym lub sztywnym shaftem | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 24
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik balonowy do PCI pokryty lekiem
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] | TAK | –
4 | długość użytkowa cewnika 140 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
5 | cewnik balonowy RX oparty na systemie 0,016" uwalniający lek sirolimus | Tak, opisać budowę i sposób uwalniania leku | –
6 | minimalna dawka leku: 1,27 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak, podać dawkę | –
7 | dostępne długości, min. od 10 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
8 | dostępne średnice, min. od 1,5 [mm] do 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F we wszystkich rozmiarach | TAK | –
10 | RBP- 16 [atm] | TAK | –
11 | średnica shaftu proksymalnego 1,7 F | TAK | –
12 | średnica shaftu dystalnego 2,7 F | TAK | –
13 | min. 1000 pacjentów udokumentowanych w ramach publikacji-potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, dołaczyć do oferty | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 25
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent Graft wieńcowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | stent chromowo-kabaltowe pokryte pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu | TAK | –
4 | długości stentu, min. 15 [mm], 20 [mm], 26 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | średnice stentu, min. 2,5 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | kompatybilny cewnik prowadzący 5 F dla śrdenic: 2,5 [mm]; 3,0 [mm]; 3,5 [mm]; 4,0 [mm] | TAK | _
7 | długość systemu dostarczania 140 [cm] | TAK | _
8 | shaft proksymalny 2,0 [F] | TAK/NIE | 1/0
Cewnik wspierający przedłużający w systemie RX
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wspierający przedłużający w systemie szybkiej wymiany RX | TAK | –
3 | kompatybilny z cewnikami prowadzącycmi o średnicy, min.6 [F], 7 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | długość systemu dostarczania 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać długość [cm] | –
5 | końcówka atraumatyczna widoczna w skopii na długości min. 1,3 [mm] | TAK | _
8 | dwa markery pozycjonujące | TAK/NIE | 1/0
Cewnik balonowy do PCI uwalniający lek
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do PCI uwalniającego lek o wymiarach 3,0/15[mm] o ciśnieniu RBP 13 [atm] | TAK | –
3 | cewnik balonowy uwalniający lek Paclitaxel | TAK | –
4 | dawka leku: 3 [µg/mm2] na powierzchni balonu | Tak | –
5 | dostępne długości, min. 10 [mm], 15[mm], 20[mm], 25[mm], 30 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [mm] | [1,2]
6 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,5 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | TAK | –
9 | średnica shaftu proksymalnego 2,0 F | TAK | –
10 | średnica shaftu dystalnego, min. 2,5 F | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 26
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent wieńcowy DES CoCr dedykowany zmianom dystalnym bez powłoki polimerowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy |  | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | rodzaj uwalnianego leku: syrolimus lub pochodny | TAK | –
4 | dawka substancji czynnej: 1,2 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
5 | bezpolimerowe pokrycie stentu | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. 9 [mm], 12 [mm], 16 [mm], 19 [mm], 24 [mm], 28 [mm], 32 [mm], 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | shafty: proxymalny -1,9 F, dystalny- 2,5 F | Tak, podać w [F] | –
9 | długość systemu doprowadzającego 145 [cm] | TAK | –
10 | ciśnienie RBP 18 [atm] dla średnic od 2,0 [mm] do 3,5 [mm] | Tak, podać w [atm] | –
11 | ciśnienie nominalne 10 [atm] dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
Balony pokrywane lekiem antymitotycznym do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
3 | balony dedykowane do leczenia małych naczyń, CTO, bifurkacji oraz restenozy w stencie | TAK | –
4 | dawka substancji czynnej: 3 µg/mm2 | Tak, podać dawkę | –
5 | balony pokryte lekiem antymitotycznym paclitaxelem zawieszonym w substancji bezpolimerowej na bazie mocznika | TAK | –
6 | dostępne średnice, min. 2,0 [mm], 2,25 [mm], 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
7 | dostępne długości, min. 10 [mm], 15[mm], 20 [mm], 25 [mm], 30 [mm], 35 [mm], 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | balony o niskim profilu cewnika w szafcie proksymalnym 1,9 [F] oraz w dystalnym 2,5 [F] | Tak, podać w [F] | –
9 | długość systemu doprowadzającego 145 [cm] | TAK | –
10 | ciśnienie rozrywające RBP 14 [atm] dla wszystkich długości i średnic | TAK | –
11 | ciśnienie nominalne 6 [atm] dla wszystkich rozmiarów | TAK | –
12 | udokumentowany czas leczenia DAPT 1 miesiąc | TAK | –
13 | udokumentowana skuteczność z okresem obserwacji, min. 3 lata, potwierdzona publikacjami w literaturze; Skteczność leczenia restenozy w stencie, skutecznośc leczenia zmian de novo, w leczeniu bifurkacji oraz zmian w małych naczyniach wieńcowych | TAK, dołączyć do oferty | –
Prowadnik diagnostyczny standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | wymagane średnice prowadnika: 0,021 ["]; 0,032 ["]; 0,035 ["]; 0,038 ["] | TAK | –
3 | wymagane długości dla średnicy 0,035["]: 150 [cm] ±5 [cm], 200 [cm] ±5 [cm],260 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
4 | końcówka prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | –
5 | końcówka "J" prowadnika w łatwy sposób prostowalna palcami przez operatora | TAK | -
6 | dostępne prowadniki z ruchomym i nieruchomym rdzeniem | TAK/NIE | 2/0
7 | zapewniający precyzyjne sterowanie i łatwość manewrowania | TAK | _
8 | prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej powleczonej PTFE, posiadający różne typy zakończeń | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 27
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do biopsji serca
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | koszulka do biopsji, max. 7 F prosta i multipurpose | TAK | –
5 | kleszczyki do biopsji w zestawie | TAK | –
6 | objętość tkanki jaką można jednorazowo pobrać za pomocą kleszczyków biopsyjnych 7F min. 5,0 mm3 | TAK | –
7 | dostępne kleszczyki o shafcie 5,5 F | TAK/NIE | 1/0
8 | wymagane dwie długości zestawu: 50 [cm] ± 5 [cm] i 100 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | łatwość i precyzyjność pobrania próbek tkanek z mięśnia sercowego | TAK,opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 28
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System ułatwiający powrót do światła prawdziwego
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | system re-entry wyposażony w igłę umozliwiającą powrót do światła prawdziwego | TAK | –
4 | dostępne długości systemu , min. 135 [cm], 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | system kompatybilny z introducerem 5 [F] | TAK | –
6 | w zestawie dołączony prowadnik 0,014 ["] o długości 300 cm | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 29
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do zamykania ubytku typu PFO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | zestaw zawiera okluder/-y, system/-y wprowadzające potrzebne do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
4 | bezpieczeństwo stoswania zestawu (okludera PFO) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z litetatury naukowej | TAK, dołączyć do oferty | –
5 | okluder w kształcie podwójnego parasola, konstrukcja ramy wykonana ze stopu nitinolu i tytanu, na której rozprężana jest powłoka z PVA | TAK, opisać | –
6 | dostępne średnice, min. 20 [mm]; 25 [mm]; 30 [mm]; 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | [1,2]
7 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK | –
Zestaw do zamykania ubytku typu ASD
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | bezpieczeństwo stosowania zestawu ( okludera ASD) u pacjentów potwierdzone badaniami klinicznymi i publikacjami w czasopismach - potwierdzone min. jedną publikacją z literatury naukowej dot. Okludera ASD | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu | TAK | _
5 | system odczepiania w formie kleszczy | TAK | _
6 | wymagany przedział średnic, min. od 4 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice okludera [mm] | _
7 | zestaw skaładający się z okludera, systemu uwalniającego do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego,prowadnika 0,035 typu exchange o wzmożonej sztywości oraz systemu wprowadzającego | TAK, wymienić elementy zestawu | –
8 | w ramach umowy komisowej dostępne wszystkie rozmiary okluderów do zamykania ubytków typu ASD | TAK | –
9 | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego wyrobu podczas wykonywania zabiegów | TAK/NIE | 1/0
10 | możliwośc zastosowania koszulki 12 [F] dla rozmiarów od 27 [mm] do 40 [mm] | TAK/NIE | 1/0
11 | możliwość zastosowania u pacjentów uczulonych na nikiel | TAK/NIE | 1/0
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 30
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do stentowania aorty
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | system dostarczania typu "Over The Wire" (OTW) | TAK | –
3 | stent platynowo/irydowy pokrywany materiałem typu ePTFE zamontowany na cewniku balonowym typu balon w balonie służący do leczenia jednego Pacjenta | TAK | –
4 | długość zestawu około 110 ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | w zestawie dodatkowy cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężenia stentu w aorcie | TAK | –
6 | dostępne długości, min. 16 [mm], 22 [mm], 28 [mm],34 [mm], 39 [mm], 45 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | dostępne średnice, min. 12 [mm], 14 [mm], 16 [mm], 18 [mm], 20 [mm], 22 [mm], 24 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 31
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Siateczkowy szyjny stent przeciwzatorowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | siateczkowy stent szyjny oparty na nitinolowym otwartokomórkowym rusztowaniu - stent o konstrukcji dwuwarstwowej | TAK | –
3 | średnica porów - max. 180 [µm] | TAK, podać [µm] | –
4 | instrukcja używania w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
5 | samorozprężalny stent do tętnic szyjnych zapobiegający mikroembolizacji w okresie około zabiegowym i po zabiegowym | TAK | –
6 | długość shaftu 135 [cm] | TAK | –
7 | stent współpracujący ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami neuroprotekcji | TAK | –
8 | dostępna wersja Rx stentu o średnicy 6 F kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępne nominalne średnice, min. 6 [mm],7 [mm], 8 [mm], 9 [mm], 10 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
10 | dostępne nominalne długości, min. 20 [mm], 30 [mm], 40 [mm], 60 [mm] | TAK, wyszczególnić [mm] | [1,2]
11 | bezpieczeństwo stosowania stentu (definiowane jako poniżej lub równe 1 % neurologicznych powikłań 30-dniowych) potwierdzone wynikiem badania klinicznego opublikowanego w renomowanym, recenzowanym czasopiśmie międzynarodowym | TAK, dołączyć do oferty | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 32
Balon wysokociśnieniowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | cewnik balonowy typu RX non compliant | TAK | _
4 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | _
5 | długośc użytkowa szaftu 140 [cm] | TAK | _
6 | wysokie ciśnienie RBP ≥ 30 atmosfer | TAK, podać w atmosferach | _
7 | Crossing profile dla średnicy 2,0 [mm] równy 0,028 ["] | TAK | _
8 | dostępne średnice, min. 1,5 [mm], 2,0 [mm], 2,50 [mm], 3,0 [mm], 3,50 [mm], 4,0 [mm], 4,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | dostępne długości, min. 10 [mm]; 15 [mm], 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
10 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | TAK | _
Inflator
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | inflator analogowy do uzyskiwania standardowych i wysokich ciśnień do 40 atm | TAK | –
4 | pojemność 25 ml/cc | TAK | –
5 | przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy | TAK | –
6 | czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą | TAK | –
7 | elementy budowy wewnętrznej manometru wykonane z metalu | TAK | –
8 | pozostałe elementy inflatora wykonane z polimeru | TAK | –
9 | manometr o średnicy 4 cm z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia | TAK | –
10 | rozdzielczość manometru 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm) | TAK | –
11 | dokładność manometru ( +- )1 bar | TAK/NIE | 1/0
12 | dren wysokociśnieniowy, zbrojony o długości 35 cm wraz z luerem | TAK | –
13 | w zestawie dołączony kranik trójdrożny | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 33
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik do zabiegów TAVI
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | prowadnik ze stali nierdzewnej pokryty teflonem | TAK | –
4 | prowadnik dopasowany do zastawek samorozprężalnych o średnicy krzywej końcówki, min. 20 [mm], 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | prowadnik dopasowany do zastawek rozprężalnych za pomocą balonu o średnicy krzywej końcówki, min. 25 [mm], 35 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | atraumatyczna końcówka typu pig-tail | TAK | –
7 | całkowita długość prowadnika 270 [cm] | TAK | –
8 | średnica zewnętrzna 0,035 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 34
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla systemu dystalnej neuroprotekcji: filtr z niezależnym prowadnikiem wieńcowym o średnicy 5,0 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
5 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
6 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 7,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne średnice, min. 3,0 [mm], 4,0 [mm], 5,0[mm], 6,0 [mm], 7,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
System zabezpieczenia proksymalnego krążenia mózgowego z zatrzymaniem przepływu
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice, min. 8 F, 9 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | system powinien działać na zasadzie proksymalnego zatrzymania przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 35
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do PCI uwalniający lek (DES) o dużej rozszerzalności
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | materiał stentu: stop platynowo-chromowy | TAK | –
4 | dostępne długości, min. 8 [mm], 12 [mm], 16 [mm], 20 [mm], 24 [mm], 28 [mm], 32 [mm], 38 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
5 | dostępne średnice, min. 2,5 [mm], 2,75 [mm], 3,0 [mm], 3,5 [mm], 4,0 [mm] 4,5 [mm] 5,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | ciśnienie nominalne 11 [atm] | TAK | –
7 | ciśnienie RBP min. 16 [atm] | TAK, podać [atm] | –
8 | duża siła radialna i elastyczność | TAK, opisać | –
9 | rodzaj polimeru, z którego jest uwalniany lek | podać nazwę | –
10 | typ uwalnianego leku: Everolimus | TAK | -
11 | niski profil stentu z balonem dla średnicy 3,0 [mm] max. 0,040 [''] | TAK/NIE | 1/0
12 | możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów | TAK | -
Przedłużający cewnik prowadzący
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | dostepne rozmiary min. 6 [F], 7 [F] | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2]
4 | długość systemu 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać [cm] | –
5 | szaft typu hypotube | TAK | –
6 | pokrycie hydrofilne | TAK | –
7 | zbrojenie na całej długości kanału roboczego | TAK | –
8 | znacznki pozycjonujące na 90 [cm] oraz 100 [cm] | TAK | –
9 | długośc kanału roboczego min. 25 [cm] dla 6 [F] | TAK, podać [cm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 36
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent do mechanicznej trombektomii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | -
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | -
3 | stent nitilonowy całkowicie widoczny w skopii | TAK | -
4 | roprężenie stentu kontrolowane za pomocą suwaka | TAK | -
5 | stent dystalnie i proksymalnie zakończony koszyczkiem umożliwiającym zamknięcie skrzepliny wewnątrz | TAK | -
6 | dostępne min. dwa rozmiary stentu | TAK/NIE | 1/0
7 | stent możliwy do wprowadznia przez mikrocewnik o średnicy wewnętrznej 0,016 ["] | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 37
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Prowadnik wieńcowy do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane długości ok.: 185 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
5 | wymagane minimum 4 rodzaje sztywności prowadnika wieńcowego do CTO | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
6 | hydrofilne lub hydrofobowe pokrycie prowadnika na dystalnych min. 40 [cm] | TAK | –
7 | dostępna taperowana końcówka prowadnika o średnicy 0,009 ["] - 0,010 ["] | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
9 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
10 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
11 | prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń | TAK | –
Prowadnik wieńcowy standardowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane długości ok.: 180 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
4 | dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” z możliwością kształtowania końcówki przez operatora | TAK | –
5 | wymagane minimum 2 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2]
6 | średnica prowadnika 0,014 ["] | TAK | –
7 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu (bez łączeń) | TAK | –
8 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | –
9 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
Prowadnik sterowalny do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane długości :190 [cm] ± 5 [cm] oraz 300 [cm] ± 5 [cm] | Tak, podać w [cm] | –
4 | prowadnik sterowalny do udrożnień CTO o średnicy 0,014 ["] | TAK | –
5 | prowadnik do eksternalizacji o średnicy 0,010 ["] | TAK | –
6 | wymagane minimum 3 rodzaje sztywności końcówki roboczej prowadnika | Tak, wyszczególnić | [1,2]
7 | hydrofilne pokrycie prowadnika na dystalnej części prowadnika | TAK | –
8 | rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu ( bez łączeń) | TAK | –
9 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 15 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
10 | prowadniki nadające się do rekanalizacji CTO z dostępu "retrograde" | TAK | –
Mikrokateter wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | mikrokareter o cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, taperowany | TAK | –
4 | cewnik od wewnątrz pokryty poliuretanem | TAK/NIE | 1/0
5 | proksymalna średnica zewnętrzna 2,6 F | TAK | –
6 | dystalna średnica zewnętrzna 1,9 F | TAK | –
7 | końcówka z ultramałym profilem 0,016 ["] | TAK/NIE | 1/0
8 | miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka | TAK | –
9 | dostępne długości: 135 [cm ± 5 [cm] i 150 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
10 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 38
Prowadnik do aterektomii rotacyjnej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | długość prowadnika, min. 330 [cm] współpracujący z wiertłem do rotablacji | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | prowadnik o średnicy 0,009 ["] | TAK | –
6 | dostępne minimum dwie sztywności końcówki prowadnika | TAK | –
Wiertło do rotablacji (Burr)
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | eliptyczne wiertło z pyłem diamentowym osadzone na cewniku o długości 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
3 | dostępne średnice wierteł, min. od 1,25 [mm] do 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem
1 | nazwa produktu | podać | –
2 | numer katalogowy | podać | –
3 | producent | podać | –
4 | długość cewnika: 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne średnice wierteł, min. od 1,25 [mm] do 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | TAK | –
7 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów, niezwłocznie po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie, do bezpłatnego użyczenia jednej sztuki konsoli do aterektomii rotacyjnej kompatybilnej z oferowanymi powyżej cewnikami i prowadnikami. Konsola dostarczona zostanie z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny z określoną datą jego ważności. Wszelkie koszty utrzymania dostarczonej konsoli w pełnej sprawności technicznej, w szczególności: koszty przeglądów technicznych oraz napraw i części w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonej konsoli przed jej pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać: model i producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 39
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Cewnik diagnostyczny do koronarografii
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika diagnostycznego do koronarografii o średnicy 6F | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbki) | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | cewnik zbrojony podwójnym oplotem, zapewniający dobre manewrowanie i obrót, atraumatyczna końcówka | TAK, opisać | 1,2,3
5 | średnica wewnętrzna, min. 0,056 ["] | TAK, podać w [''] | –
6 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń wieńcowych, min. dostępne krzywizny: judkins, amplatz, multipurpose, bypass, pigtail, 3DRC lub analogiczna | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla cewnika o średnicy 6F/100 [cm], podać całkowitą liczbę krzywizn | –
7 | dostępna uniwersalna krzywizna do obydwu (prawej i lewej) tętnic wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową (typu TIGER) | TAK | –
8 | dostępny rozmiar 5F | TAK | –
9 | dostępny rozmiar 4F | TAK/NIE | 1/0
10 | dla cewnika 6F i 5F o długości 125 [cm] ± 5 [cm] wymagane kształty krzywizn: pigtail, judkins | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 40
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent kobaltowo - chromowy stosowany do tętnic nerkowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu kobaltowo - chromowego do tętnicy nerkowej o wymiarach 6,0/12-18 [mm] | TAK | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
4 | materiał stentu: stop kobaltowo - chromowy | TAK | –
5 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
6 | specjalna budowa stentu do tętnic nerkowych | TAK | –
7 | stent zamontowany na cewniku balonowym | TAK | –
8 | długość zestawu wprowadzającego: 80 [cm] ± 5 [cm] i 135 [cm] ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
9 | cewnik prowadzący do wprowadzenia stentu, max. 6F dla wszystkich średnic stentu | TAK, podać w [F] | –
10 | minimalny wymagany przedział długości stentu: od 12 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości stentów [mm] | [1,2]
11 | minimalny wymagany przedział średnic stentu: od 4,0 [mm] do 7,0 [mm] z dostępnymi średnicami co 0,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 41
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer do nakłucia tętnicy promieniowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | wymagane średnice, min: 5F i 6F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | dostępna średnica: 4F | TAK/NIE | 1/0
5 | wymagane dwie dostępne długości: 7 [cm] ±1 [cm] i 10 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | dostępne zestawy: z igłą do nakłucia 21 G oraz miniprowadnikiem 0,018 ["] oraz igłą do nakłucia 20 G i miniprowadnikiem 0,025 ["] | TAK | –
7 | dostępne pokrycie hydrofilne na całej długości kaniuli i dilatatora | TAK/NIE | 1/0
8 | gładkie przejście pomiędzy dilatatorem a koszulką zapobiegające urazom ściany naczynia, dilatator zakończony atraumatycznie (zaokrąglony koniec dilatatora) | TAK | –
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | końcówka prowadnika: „j”, zagięta pod kątem 45°, prosta, typu Bolia | TAK | –
3 | dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | –
4 | wymagane długości : 150 ±5 [cm] oraz 260 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | prowadnik o średnicy, min. od 0,032 [”] do 0,038 ["] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
6 | dostępne min. 3 rodzaje sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | –
7 | pokrycie hydrofilne lub hydrofobowe na całej długości prowadnika | TAK | -
8 | wykonany z 1 kawałka nitinolowy rdzeń prowadnika | Tak | -
Mikrocewnik wieńcowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | system składający się z mikrokatetera służącego do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych | TAK | –
4 | niski profil dystalny mikrokatetera, max. 1,8 F | TAK, podać w [F] | –
5 | dostępne długości shaftu, min. 130 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | pokrycie hydrofilne | TAK | –
7 | środkowy odcinek mikrokatetera zbrojony oplotem | TAK | –
Cewnik balonowy do CTO RX
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego do CTO o wymiarze 1.25 [mm] | TAK | –
3 | ciśnienie RBP, min. 14 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
4 | cewnik balonowy RX kwalifikujący się do udrożnień przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO) | TAK, opisać budowę i rodzaj materiału | –
5 | dostępne nominalne średnice, min: 1,25 [mm]; 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,25 [mm]; 2,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | trwałe pokrycie hyrdrofilne na min. 30 [cm] dystalnych części cewnika typu RX | TAK | –
7 | dostępne długości dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic cewnika balonowego typu RX, min: od 10 [mm] do 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
8 | dostępny balon z jednym markerem | TAK/NIE | 1/0
Przyrząd do zamykania tętnic
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | przyrząd umożliwiający zamykanie otworów po introducerach: 6F i 8F | TAK | –
4 | przyrząd działający na bazie rozpuszczalnych komponentów biozgodnych | TAK | –
5 | przyrząd składający się z części bioabsorbowalnych i mechanicznych | TAK/NIE | 1/0
Prowadnik do angioplastyki wieńcowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | wymagana długość 180 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | -
4 | prowadnik o średnicy, min. 0,014 [''] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [''] | [1,2]
5 | dostępne min. 4 rodzaje sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | [1,2]
6 | dostępne przedłużenie prowadnika o 150 [cm] | TAK | -
7 | część proksymalna pokryta PTFE | TAK | -
8 | rdzeń nitinolowy prowadnika | TAK/NIE | 1/0
Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej hydrofilny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice, min: 5 F, 6 F, 7 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | dostępne długości, min. 10 [cm] i 16 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | koszulka wykonana z PTFE | TAK | -
6 | w zestawie prowadnik prosty stalowy lub nitinolowy | TAK | -
7 | średnica prowadnika 0,021 ["] oraz 0,025 ["] | TAK | –
8 | wymagalna długość prowadnika 45 [cm] ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | _
9 | igła w zestawie | TAK | –
Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem Syrolimus
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | typ uwalnianego leku : syrolimus lub pochodny | Tak, podać | –
4 | oferowane stenty współpracują z cewnikiem prowadzącym o średnicy wew. max. 0,058 ["] [5 F] | TAK | –
5 | dostępne średnice, min: od 2,25 [mm] do 4,0 [mm] | Tak, wyszczególnić dostępne średnice w [mm] | [1,2]
6 | stentowania bifurkacji, duże oko stentu, równomierne na całej długości stentu, dla stentu 3,5 [mm] powierzchnia oczka 4,57 [mm2] po otwarciu na bocznicę 14,5 [mm2] , | TAK | –
7 | możliwość przeprężenia stentu bez jego uszkodzenia dla średnicy 3,5 [mm] do co najmniej 5,7 [mm] | TAK | –
8 | dostępne długości, min: od 9,0 [mm] do 38,0 [mm] dla wszystkich dostępnych średnic | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
9 | możliwość odstawienia DAPT po miesiącu od wszczepienia | TAK | –
10 | stent na bazie stopu kobaltu | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 42
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Koszulka naczyniowa do angioplastyki obwodowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice: 6 F, 7 F, 8 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | zbrojenie ścian koszulki metalowym oplotem | TAK | –
5 | dostępne długości,min: 45 [cm] i 65 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | dostępne kształty koszulki: proste oraz zagięte typu multipurpose | TAK | –
7 | proksymalna część koszulki zakończona zastawką hemostatyczną tętniczą | TAK | –
8 | dostępne koszulki z pokryciem hydrofilnym | TAK | –
Prowadnik diagnostyczny ultraslipp ekstra sztywny
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | prowadnik o średnicach 0,014 ["]; 0,018 ["] i 0,035 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości, min: 180 [cm] i 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK | –
6 | proksymalna część prowadnika ekstra sztywna | TAK | –
Cewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych współpracujący z prowadnikiem 0,035"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik służący do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych, zbrojony oplotem stalowym, współpracujący z prowadnikiem 0,035" | TAK | –
3 | dostępne długości cewnika, min: 65 [cm], 90 [cm], 135[cm], 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika, min. 40 [cm] | TAK | –
5 | widoczne markery w RTG | TAK | –
6 | końcówka cewnika taperowana | TAK | –
7 | dostępne krzywizny cewnika, min: prosty i zagięty pod kątem 30 stopni | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
Cewnik do udrażniania zamkniętych naczyń obwodowych współpracujący z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik służący do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych, zbrojony oplotem stalowym, współpracujący z prowadnikiem 0,018" | TAK | –
3 | dostępne długości cewnika, min: 65 [cm], 90 [cm], 135 [cm], 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
4 | pokrycie hydrofilne na dystalnej części cewnika, min. 40 [cm] | TAK | –
5 | widoczne markery w RTG | TAK | –
6 | końcówka cewnika taperowana | TAK | –
7 | dostępne krzywizny cewnika, min: prosty i zagięty pod kątem 30 stopni | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny, podać całkowitą liczbę krzywizn | –
Introducer zbrojony do tętnic szyjnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | dostępne średnice, min: 5 F, 6 F, 7 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
4 | zbrojenie ściany introducera metalowym oplotem | TAK | –
5 | dostępna długość: 90 [cm] ±1 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
6 | proksymalna część introducera zakończona Y - konektorem | TAK/NIE | 1/0
7 | dostępne pokrycie hydrofilne | TAK/NIE | 1/0
Stent szyjny z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla stentu szyjnego z siatką metalową zapobiegająca mikroembolizacji o średnicy 8,0 [mm] | TAK | –
4 | stent szyjny nitinolowy samorozprężalny RX pokryty metalową siatką zapobiegającą mikroembolizacji | TAK | –
5 | dostępne średnice, min:od 5 [mm] do 10 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | nominalne długości, min: 20 [mm]; 25 [mm]; 30 [mm]; 40 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | stent współpracujący w całym przedziale średnic z introducerm naczyniowym 5 [F] | TAK | –
Cewnik aspiracyjny do naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | długość zestawu wprowadzającego cewnika 140 [cm] | TAK | –
4 | system pracujący z prowadnikiem 0,014' ["] | TAK/NIE | 1/0
5 | powłoka hydrofilna o długości 40 [cm] w części dystalnej cewnika | TAK | –
6 | powłoka hydrofilna o długości 40 [cm] w części dystalnej cewnika | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 43
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Introducer naczyniowy standardowy
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK | –
3 | sterylny zestaw introducera naczyniowego składający się z minimum: - koszulki z zastawką hemostatyczną (introducer), - rozszerzadła, - prowadnika z końcówką typu „J”, | TAK | –
4 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
5 | dostępne średnice, min. od 5 [F] do 9 [F] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [1,2]
6 | dostępne długości introducera: 11[cm] ± 2 [cm] | TAK, podać [cm] | –
7 | standaryzacja kolorystyczna w odniesieniu do rozmiaru [F] | TAK | –
8 | przezroczysty kranik dla wszystkich średnic | TAK | –
9 | opakowanie jednostkowe oznaczone: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku | TAK | –
10 | zestaw zapakowany w jednostkowe opakowanie foliowo – papierowe | TAK | –
11 | łatwość wprowadzenia, materiał prowadnika, materiał koszulki i rozszerzacza, szczelność połączenie rozszerzacza z koszulką | opisać | 1,2,3
Y-konektor Push Click
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK
3 | średnica wewnętrzna zastawki 9 FR | TAK | –
4 | zastawka w konektorze niskociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu | TAK | –
5 | do Y-konektorem dołączony dren o długości 25 cm | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 44
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sonda IVUS do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS | TAK | –
4 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,018 ["] i koszulką 4F | TAK | –
5 | cewnik ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | TAK/NIE | 1/0
6 | jednorazowe "sanki" umożliwiajace odciąg o prędkości 0,5 [mm] na sekundę i 1,0 [mm] na sekundę, długość odciągu 10 [cm] | TAK | –
7 | cewnik z rotującą głowicą o częstotliwości pracy pracy min. 30 [MHz] | TAK | –
Sonda IVUS do żył
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej IVUS | TAK | –
4 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,035 ["] i koszulką 8F | TAK | –
5 | cewnik ze znacznikami zewnętrznymi umożliwiającymi ocenę położenia głowicy | TAK/NIE | 1/0
6 | jednorazowe "sanki" umożliwiajace odciąg o prędkości 0,5 [mm] na sekundę i 1,0 [mm] na sekundę, długość odciągu 10 [cm] | TAK | –
7 | cewnik z rotującą głowicą o częstotliwości pracy pracy min. 15 [MHz] | TAK | –
8 | Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowych kosztów po zawarciu umowy dostawy wyrobów medycznych oferowanych w pakiecie do udostępnienia aparatu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej- systemu z funcją IVUS, w wersji do użycia z sondą mechaniczną i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnienia bez użycia adenozyny. Aparat dostarczony zostanie z dokumentacją potwierdzającą ważny przegląd techniczny z określoną datą jego ważności. Wszelkie koszty utrzymania dostarczonego aparatu w pełnej sprawności technicznej, w szczególności: koszty przeglądów technicznych, napraw i części w okresie użyczenia będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia aplikacyjnego Użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego aparatu przed jego pierwszym użyciem oraz do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim | TAK, podać model i producenta | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 45
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stentgraft do aorty brzusznej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka, albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym | TAK | –
4 | do zestawu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) | TAK | –
5 | system wprowadzający element główny 18 [F]- 22 [F] dla segmentów stalowych, 16 [F]-17 [F] dla segmentów nitinolowych | TAK | –
6 | konstrukcja na bazie koron stalowych oraz zamiennie nitinolowych pokrytych dzianiną poliestrową | TAK | –
7 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczyniowe, oraz prowadnik do wprowadzania stentgraftu w zestawie | TAK | –
8 | stentgraft posiadający system fiksacji nadnerkowej z wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejsowienie stentgraftu w szyji tętniaka | TAK/NIE | 5/0
9 | dostępne średnice aortalne, min. od 22 [mm] do 36 [mm] | TAK, podać | –
10 | dostępne średnice biodrowe, min. od 9 [mm] do 24 [mm] | TAK, podać | –
11 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia stentgraftów w każdym zaoferowanym rozmiarze po podpisaniu umowy komisowej | TAK | –
Stentgraft do aorty piersiowej
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku piersiowym (od tętnicy podobojczykowej do pnia trzewnego) | TAK | –
4 | do zestawu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) | TAK | –
5 | konstrukcja na bazie koron stalowych oraz zamiennie nitinolowych pokrytych dzianiną poliestrową | TAK
6 | w wersji stalowej dostępna modyfikacja ze stentem bez pokrycia o średnicy 36 [mm] i 46 [mm] i długości do 185 [mm] jako uzupełnienie elementów pokrywanych przy leczeniu rozwarstwień | TAK | -
7 | system wprowadzający zapewniający bezpieczną implantację, dostępne koszulki naczynowe, oraz prowadnik do wprowadzania stentgraftu w zestawie | TAK | –
8 | element proksymalny posiada koniec z kolcami fiksującymi, część dystalna posiada koniec z kolcami fiksującymi | TAK/NIE | 5/0
9 | minimalny wymagany przedział średnic: od 22,0 [mm] do 42,0 [mm] dla stentgraftów stalowych, oraz 24,0 [mm] do 46,0 [mm] dla stentgraftów nitinolowych | TAK | –
10 | dostępne długości do 218 [mm] dla wersji stalowej, 233 [mm] dla części nitinolowej | TAK | –
11 | czas potrzebny na dostawę protezy od momentu zamówienia, max. 24 [h] | TAK | –
12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia stentgraftów w każdym zaoferowanym rozmiarze po podpisaniu umowy komisowej | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 46
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawka aortalna implantowana przezskórnie z dostępu przez tętnicę udową
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka z osierdzia świńskiego posiadająca nitinolowy stent mocujący samorozprężalny | TAK | –
3 | zastawka posiadająca trzy stabilizujące łuki stworzone by obracać się względem ściany aorty w celu zapewnienia samodopasowania się proteczy biologicznej | TAK | –
4 | wymagane rozmiary zastawek, min. 23 [mm], 25 [mm], 27 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
5 | w zestawie z kazda oferowana zastawką min. system wprowadzający do wszystkich rozmiarów protez, prowadnik , introducer 14F , balon do valvuloplastyki | TAK | –
6 | zastawka zabezpieczona fizyko - chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją | TAK | –
7 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 47
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zastawka aortalna samorozprężalna wszczepiana przez tętnicę udową
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | TAK | –
3 | zestaw wprowadzający o profilu max. 16 F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [F] | [2,1]
4 | zastawka zamocowana na nitinolowym stencie samorozprężalnym | TAK | –
5 | zastawka nadająca się do wszczepienia transaortalnie | TAK | –
6 | zastawka nadająca się do wszczepienia przez tętnicę udową, oraz podobojczykową | TAK | –
7 | wymagane rozmiary zastawek, min.23 [mm], 26 [mm], 29 [mm], 34[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne rozmiary [mm] | [1,2]
8 | w komplecie z każdą oferowaną zastawką przezskórną zestaw akcesorii służący do wszczepienia przez tętnicę udową, podobojczykową lub transaortalnie (kompletny zestaw wprowadzający, system do ładowania zastawki, prowadnik do implantacji zastawek, balon do walwuloplastyki, elektroda endokawitarna) | TAK | –
9 | szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK | –
10 | w komplecie stymulator zewnętrzny z zestawem 10 sztuk kabli pozwalających na stymulację poprzez elektrodę endokawitarną, oraz sztywny drut | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 48
Cewnik do optycznej tomografii koherencyjnej- OCT
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | sonda do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej | podać | –
3 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyc do oferty | –
4 | Długość robocza cewnika 135 cm ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | możliwość założenia do cewnika 5F | TAK | –
6 | sonda kompatybilna z prowadnikiem 0,014 ["] | TAK | –
7 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 [F] | TAK | –
8 | marker dystalny 3 [mm] od TIP | TAK/NIE | 1/0
9 | soczewka do obrazowania w odległości 23 [mm] od TIP | TAK | –
10 | profil crossing 0,029["] | TAK | –
11 | W zestawie jalowa osłona oraz strzykawka o obj. 3[ml] | TAK/NIE | 1/0
System obrazowania wewnątrznaczyniowego - dzierżawa
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | dostarczony system obrazowania fabrycznie nowy, rok produkcji, min. 2021 | TAK | –
3 | oferowana konsola w pełni kompatybilna i przystosowana fabrycznie do współpracy z oferowanymi w pakiecie cewnikami do optycznej tomografii koherencyjnej- OCT | TAK | –
4 | system do obrazowania tętnic wieńcowych przy pomocy Optycznej Tomografii Koherentnej używa światła podczerwonego oraz badań fizjologicznych takich jak FFR/RFR | TAK | –
5 | system składa się z min. komputera, monitora z klawiaturą i myszką, DOC do połączenia z sondami do OCT, manipulatora TSC | TAK | –
6 | system posiadający możliwość zintegrowania z angiografem poprzez ko-rejestrację obrazów OCT i angiografii | TAK | –
7 | oferowany system w przejrzysty sposób wskazuje na angiografii obecnie skanowany rejon przez OCT. Dostępna funkcja zaznaczania markerami miejsca w obu modalnościach takie jak: niedoprężenie stentów, malapozycje, pomiary | TAK | –
8 | system jest zabezpieczony hasłem przed dostępem osób postronnych | TAK | –
9 | możliwość archiwizowania plików w systemie plików, min. DICOM, AVI, PNG na DVD, USB i szpitalnych systemach archiwalnych PACS/RIS | TAK | –
Warunki serwisu
10 | Wydzierżawiajacy zobowiązuje się zainstalować system w miejscu wskazanym przez Dzierżawcę i zapewnić jego sprawne działanie przez cały okres trwania umowy dzierżawy. Wszelkie koszty utrzymania sprawnego funkcjonowania systemu i jego wyposażenia technicznego (w tym koszty związane z wymaganymi przeglądami technicznymi) ponosi Wydzierżawiający, z wyłączeniem kosztów naprawy szkód systemu wyrządzonych z winy Dzierżawcy | TAK | –
11 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy przy dostawie dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać | –
12 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy w dni robocze | TAK | –
13 | gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłuższy niż 5 dni od daty przystąpienia do naprawy w dni robocze, przy przedłużającej się naprawie aparat zastępczy o min. identycznej funkcjonalności | TAK | –
14 | telefoniczna dostępność serwisu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach min. 8.00 -17.00 | TAK | –
15 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać | –
Informacje dodatkowe
16 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK | –
17 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim - przy dostawie | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 49
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Stent montowany na balonie do tętnic obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | stent do naczyń obwodowych wykonany z jednolitego fragmentu, w systemie OTW | TAK | –
4 | dostepne średnice min. 4[mm],5[mm], 6[mm], 7[mm], 8[mm],9[mm], 10[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice[mm] | [1,2]
5 | dostępne długości stentu, min. 15 [mm],20 [mm],25 [mm], 30 [mm], 40 [mm], 60[mm], 80[mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | min. trzy średnice kanału wewnętrznego balonu: 0,035["], 0,018["] oraz 0,014["] | TAK, podać | –
7 | długość systemu wprowadzającego: 80 [cm], 120 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
8 | kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8[F] oraz 9[F] | TAK | –
9 | cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale wewnętrznym oraz na zewnątrz | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 50
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik zbrojony wieńcowy do CTO
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | zbrojenie oplotem z min. 14 drutów | TAK | –
4 | taperowany tip widoczny w skopii | TAK | –
5 | dostępne długości, min. od 135 [cm] do 150 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | profil wejścia 0,44 [mm] ( 1,3 [F]) | TAK | –
7 | średnica wewnętrzna tipu 0,38 [mm] tj. 0,015 ["] | TAK | –
8 | średnica zewnętrzna szaftu dystalnie 0,71 [mm] | TAK | –
9 | średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie 0,95 [mm] | TAK | –
10 | kompatybilny z prowadnikiem 0,014["] | TAK | –
11 | maksymalne ciśnienie 300 [psi] | TAK | –
Prowadnik do naczyń wieńcowych do CTO
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | TAK | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | średnica prowadnika 0,014 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości, min. od 200 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | przeniesienie obrotu 1:1 | TAK | –
6 | rdzeń kompozytowy z jednego kawałka drutu, opleciony min. 6 drutami | TAK | –
7 | długość oplotu min.11 [mm], max. 15 [mm] | TAK | –
8 | końcówka cieniująca min. 3 [cm] | TAK, podać | –
9 | pokrycie polimerem na odcinku dystanym min. 40 [cm] ± 2 [cm] | TAK,podać | –
10 | pokrycie hydrofilne na odcinku dystanym min. 50 [cm] ± 2 [cm] | TAK,podać | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 51
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik obwodowy superselektywny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | mikrocewnik obwodowy superselektywny z powłoką hydrofilną | TAK | –
3 | szeroka kopatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, mikrosferami, środkami kontrastowymi | TAK | –
4 | mikrocewnik o średnicy 1,7 [F ] oraz 1,9 [F] | TAK | –
5 | dostępne długości, min. 130 [cm], 150 [cm], 175 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
6 | mikrocewnik 1.9 [Fr] kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi 0,018 " | TAK | –
7 | dostępne końcówki zagięte i potrójnie zagięte | TAK | –
Platynowe coile z hydrożelem
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | spirale z rozszerzalnym polimerem hydrożelowym o zmniejszonej podatności na gromadzenie skrzepliny | TAK | –
3 | dostępne w systemie 0,018" w długościach od 13 [cm] do 40 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
4 | dostępne w systemie 0,035" w długościach od 7 [cm] do 39 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 52
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik z prowadnikiem
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | microcewnik z prowadnikiem o średnicach do wyboru: 0,014", 0,016", 0,018" | TAK | –
3 | mikrocewnik o profilu 2,4 F oraz 2,8 F | TAK | –
4 | dostępne długości mikrocewnika, min. 105 [cm], 130 [cm], 155 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
5 | dostępne kształty końcówek: straight, bern, J, Swan | TAK | –
6 | maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla cewnika 2,4 Fr i 6,3 ml/s dla cewnika 2,8 Fr | TAK | –
7 | kompatybilny z cewnikami diagnostycznymi 0,035" i 0,038" | TAK | –
8 | możliwość podania cząsteczek embolizacyjnych do 900 mikronów | TAK | –
Mikrocewnik
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
| mikrocewnik o profilu 2 F z wewnętrznym splotem drutu wolframowego na całej długości cewnika | TAK | –
2 | dostępne długości mikrocewnika, min. 105 [cm], 130 [cm], 155 [cm], 175 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
3 | cewnik kompatybilny z DMSO i radioaktywnym izotopem Y-90 | TAK | –
4 | cewnik kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi o średnicy 0,018" i mikrosferami do 700 µm | TAK | –
5 | dostępne kształty końcówek: straight, bern | TAK | –
6 | kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi o średnicy 0,018" | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 53
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Podwieszki do naczyń krwionośnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | podwieszki silikonowe służące do oznaczania i odciągania tętnic, żył, nerwów, moczowodów i ścięgien oraz do czasowego zamykania naczyń krwionośnych | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę)
4 | owalne w przekroju, co zapewnia równomierny rozkład naprężeń i minimalizuje możliwość uszkodzenia tkanek | TAK | –
5 | dostępne w dwóch szerokościach: 1,5 [mm]x 0,88 [mm] oraz 2,5 [mm] x 1,02 [mm] | TAK | –
6 | długość: 41 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | –
7 | pakowane sterylnie | TAK | –
8 | tasiemki dostępne w kolorach: źółte, niebieskie, czerwone, białe | TAK | –
9 | łatwość podejścia do podwieszenia naczynia krwionośnego, elastyczny i wytrzymały materiał | opisać | 1,2,3
Tasiemka do naczyń krwionośnych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | tasiemka silikonowa służąca do oznaczania i odciągania tętnic, żył, nerwów, moczowodów i ścięgien oraz do czasowego zamykania naczyń krwionośnych | TAK | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 5 szt. wyrobu (jako próbkę)
4 | owalna w przekroju, co zapewnia równomierny rozkład naprężeń i minimalizuje możliwość uszkodzenia tkanek | TAK | –
5 | dostępna szerokość 5,0 [mm]x 1,27 [mm] | TAK | –
6 | długość: 41 [cm] +/- 1 [cm] | TAK | –
7 | pakowane sterylnie | TAK | –
8 | tasiemka dostępna w kolorze niebieskim | TAK | –
9 | łatwość podejścia do podwieszenia naczynia krwionośnego, elastyczny i wytrzymały materiał | opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 54
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Odczepialne coile obwodowe
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | możliwość repozycjonowania spirali | TAK | –
4 | coile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA | TAK | –
5 | dostępne średnice, min.od 2 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. od 4 [cm] do 50 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
Odczepialne coile obwodowe 3D
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | możliwość repozycjonowania spirali | TAK | –
4 | coile wykonane z platyny , ukształtowane w formę 3D, szybko redukujące przepływ | TAK | –
5 | dostępne średnice, min.od 2 [mm] do 18 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości, min. od 2 [cm] do 40 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
7 | kompatybilne z mikrocewnikami 0,014", 0,018" | TAK | –
Mikrocewnik infuzyjny
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | mikrocewnik kompatybilny z materiałem embolizacyjnym i coilami obwodowymi | TAK | –
4 | cewnik pokrywany hydrofilnie | TAK | –
5 | dostępne długości mikrocewnika min: 135 [cm] i 158 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 55
Stent samorozprężalny długi kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | _
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | _
4 | długości zestawu wprowadzającego: 90 [cm] oraz 135 [cm] | TAK | –
5 | dostępne średnice stentu, min: od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny długości, min: od 30 [mm] do 200 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z introducerem 4 F dla wszystkich średnic | TAK | –
8 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
9 | posiadający po sześć markerów na każdym końcu stentu | TAK | –
Stent samorozprężalny krótki kompatybilny z prowadnikiem 0,018"
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | materiał konstrukcyjny nitinol | TAK | –
4 | dostępne długości zestawu wprowadzającego : 70[cm] ± 5 [cm], 120 [cm] ± 5 [cm] oraz 135 ± 5 [cm] | TAK, podać w [cm] | –
5 | dostępne średnice, min. od 4 [mm] do 7 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
6 | dostępny długości, min: od 20 [mm] do 80 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
7 | kompatybilny z prowadnikiem 0,018 ["] | TAK | _
8 | kompatybilny z introducerem 4 F dla wszystkich średnic | TAK | _
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 56
Cewnik balonowy wieńcowy OTW
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | parametry techniczne zaoferowanego wyrobu należy podać dla cewnika balonowego OTW o średnicy 2,0 [mm] | TAK | –
4 | dostępne nominalne średnice, min: 1,5 [mm]; 2,0 [mm]; 2,5 [mm]; 3.0 [mm]; 3,5 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
5 | dostępne długości dla wszystkich wymaganych nominalnych średnic cewnika balonowego typu OTW, min: od 10 [mm] do 20 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości [mm] | [1,2]
6 | dostępne długości użytkowe shaft'u: 140 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
7 | ciśnienie RBP min. 12 [atm] | TAK, podać w [atm] | –
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 57
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Protekcja dystalna neurologiczna
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAk, dołączyć do oferty | –
3 | filtr wykonany z nitynolu | TAK | –
4 | dwa markery określające początek i koniec filtra | TAK | –
5 | system dostarczania typu "Rapid Exchange" | TAK | –
6 | możliwośc zastosowania filtra z różnymi prowadnikami wieńcowymi 0,014 ["] | TAK | –
7 | filtr przeznaczony do zastosowania w naczyniach o średnicy do 8,0 [mm] | TAK/NIE | 1/0
8 | dostępne średnice, min: od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice [mm] | [1,2]
9 | dostepne długości systemu 190 [cm] oraz 320 [cm] | TAK | –
Mikrocewnik jednoświatłowy
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | cewnik wykonany z PTFE i stali chirurgicznej | TAK | –
3 | mikrocewnik dla platformy 0,014 ["] | TAK | –
4 | dostępne długości shaftu: 135 [cm],160 [cm] ± 5 [cm] | TAK | –
5 | średnica wewnętrzna max. 0,021[”] | TAK | –
6 | powłoka hydrofilna na dystalnych odcinkach min. 70 [cm] | TAK, podać w [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 58
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Igła angiograficzna udowa
1 | producent | podać | -
2 | numer katalogowy | podać | -
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | igła do angiografii udowej 1,3 x 70 [mm] | TAK | -
5 | światło wewnętrzne igły 18 G, długość 7 cm | TAK | -
6 | kat ścięcia końcówki igły 16 stopni | TAK | -
7 | kompatybilna z prowadnikiem 0,035" oraz 0,038 " | TAK | -
8 | końcówka igły wykonana w technologii dwustronnego ostrzenia | TAK | -
9 | końcówka umożliwiająca nakłucie tętnicze w trudnych warunkach np. miejsca po krwiakach, zwapnieniach | opisać | 1,2,3
Igła angiograficzna promieniowa
1 | producent | podać | -
2 | numer katalogowy | podać | -
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | igła do angiografii udowej 0,8x 50 [mm] | TAK | -
5 | światło wewnętrzne igły 21 G, długość 5 cm | TAK | -
6 | kat ścięcia końcówki igły 16 stopni | TAK | -
7 | kompatybilna z prowadnikiem 0,035" | TAK | -
8 | końcówka igły wykonana w technologii dwustronnego ostrzenia | TAK | -
9 | w komplecie do igły dołączone dwa kompresy z gazy | TAK/NIE | 1/0
10 | końcówka umożliwiająca nakłucie tętnicze w trudnych warunkach np. miejsca po krwiakach, zwapnieniach | opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 59
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
System typu "Re-entry" do zamkniętych naczyń obwodowych
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | system składający się z katetera służącego do udrażniania przewlekłych okluzji naczyń obwodowych typu "Re-entry" | TAK | –
4 | dostępne długości systemu, min. 80 [cm], 120 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | [1,2]
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 60
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Zestaw do drenażu worka osierdziowego
1 | producent | podać | -
2 | numer katalogowy | podać | -
3 | UWAGA! należy dołączyć 1 szt. wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty
4 | sterylny zestaw do nakłucia i drenażu worka osierdziowego stosowany w przypadku np. tamponady serca | TAK | –
5 | wyrób zaklasyfikowany przez producenta jako wyrób medyczny i spełniający wymagania dla wyrobu medycznego | TAK | -
6 | minimalny skład zestawu: | TAK | -
- prosta igła do nakłucia osierdzia 18 G x 7 [cm],
prowadnik z końcówka „J” o długości 70 [cm] +/- 5 [cm],
- cewnik do drenażu z otworami,
- strzykawka trzyczęściowa do aspiracji
7 | cewnik do drenażu o średnicy 7F i długości 30 [cm] +/- 2 [cm] | TAK | -
8 | dostępny cewnik do drenażu o średnicy 8F i długości 30 [cm] +/- 2 [cm] | TAK/NIE | 1/0
9 | dostępny cewnik do drenażu o średnicy 9F i długości 30 [cm] +/- 2 [cm] | TAK/NIE | 1/0
10 | zestaw zapakowany sterylnie w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | -
11 | łatwość wkłucia i wprowadzania, skuteczność drenażu | opisać | 1,2,3
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 61
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
ELEKTRODA ENDOKAWITARNA DIAGNOSTYCZNA O STAŁYM KSZTAŁCIE I RÓŻNYCH KRZYWIZNACH
1 | nazwa | podać | -
2 | producent | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | min. 3 średnice do wyboru w tym 4F i 6 F | TAK, podać w [F] | -
5 | dostępnych min. 3 krzywizny | TAK, wymienić | [1,2]
6 | ilość pierścieni elektrod – 4 w różnych rozstawach w tym: 2–5–2 [mm], 2-8-2 [mm], 5-5-5 [mm | TAK, wymienić | -
7 | dostępne do wyboru z miękką atraumatyczną końcówką | TAK/NIE | 1/0
8 | krzywizny dedykowane do mapowania pęczka Hisa | TAK | -
9 | dostępne cewniki 10 elektrodowe | TAK | -
10 | dostępne cewniki sterowalne | TAK | -
11 | dostępność elektrod z wypukłymi pierścieniami | TAK | -
12 | elektroda zachowuje krzywiznę pod wpływem temperatury pacjenta niezależnie od czasu trwania zabiegu | TAK | -
KABEL POŁĄCZENIOWY DO ELEKTROD DIAGNOSTYCZNYCH
1 | nazwa | podać | -
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | kable połączeniowe kompatybilne z zaoferowaną elektrodą endokawitarną diagnostyczną | TAK | –
ELEKTRODA O ZWIĘKSZONEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ DO ABLACJI CHŁODZONA ROZTWOREM SOLI FIZJOLOGICZNEJ
1 | nazwa | podać | -
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | elektrody kompatybilne z generatorem SMARTABLATE | TAK | –
5 | elektroda do ablacji RF chłodzona roztworem soli fizjologicznej, 4 polowa, o zwiększonej przewodności cieplnej | TAK | –
6 | dostępne min. trzy różne typu krzywizn elektrody | TAK, wymienić | [1,2]
KABEL POŁĄCZENIOWY DO ELEKTROD ABLACYJNYCH
1 | nazwa | podać | -
2 | producent | podać | –
3 | numer katalogowy | podać | –
4 | kabel połączeniowy kompatybilny z generatorem SMARTABLATE i z zaoferowaną elektrodą ablacyjną | TAK | –
KOSZULKA DO WPROWADZANIA ELEKTROD DO PĘCZKA HISA
1 | nazwa | podać | -
2 | producent | podać | -
3 | numer katalogowy | podać | -
4 | koszulki dedykowane do selektywnej implantacji elektrod w różne miejsca w prawej komorze do stymulacji pęczka Hisa | TAK | -
5 | koszulki w zestawie z nożykiem do rozcinania koszulek i prowadnikiem Seldingera | TAK | -
6 | dostępne min. 2 krzywizny | TAK, podać | [1,2]
7 | koszulki rozcinane, z dystalnym odcinkiem pochłaniającym promieniowanie RTG | TAK | -
............................................. Podpis Wykonawcy
Pakiet 62
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Y-konektor z linią w zestawie torquer, introducer
1 | producent, nazwa wyrobu, numer katalogowy | podać | –
2 | instrukcja użycia w języku polskim | TAK, dołączyć do oferty | –
3 | UWAGA! należy dołączyć 3 sztuki wyrobu (jako próbkę) | TAK, dołączyć do oferty | –
4 | Y konektor typy push clik z drenem bocznym o długości 15 cm zakończonym kranikiem trójdrożnym, zastawka sylikonowa zbudowana z 4 "listków" - wytrzymałość 180 PSI | TAK | –
5 | zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami | TAK, opisać | 1,2,3
6 | dren boczny zintegrowany na stałę z Y konektorem | TAK | –
7 | kranik trójdrożny zespolony na stałę z drenem bocznym | TAK | –
8 | możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce | TAK/NIE | 2/0
9 | kontrola stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora, jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora, | TAK | –
10 | bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki | TAK | –
11 | możliwość pracy dwoma prowadnikami jednocześnie | TAK | –
12 | w zestawie igła tępa 8g, 7,5 cm do wprowadzania | TAK | –
13 | w zestawie torquer 0,014"-0,021" | TAK | –
............................................. Podpis Wykonawcy