Pakiet 2, sprawa BZP.3810.94.2020.JU Parametry techniczne ( zał. nr do oferty)

Wózek inwalidzki bariatryczny 3 szt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu ….................

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek inwalidzki bariatryczny fabrycznie nowy | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Wózek posiadający konstrukcję modułową, możliwość rozbudowy i modyfikacji wózka | Tak |  |  |
| 3 | Wózek inwalidzki przeznaczony dla osób ciężkich min do 200 kg (+/-5) | Tak |  |  |
| 4 | Wózek wykonany z aluminium. Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku. | Tak |  |  |
| 5 | W standardzie komfort anatomicznego siedzenia i oparcia . | Tak |  |  |
| 6 | Tapicerka wykonana z miękkiego i wytrzymałego materiału. | Tak podać |  |  |
| 7 | Materiał odporny na czyszczenie i dezynfekcję. | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość zdejmowania podłokietników | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 9 | Możliwość zdejmowania podnóżka | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 10 | Regulowana wysokość siedziska do aktualnych potrzeb pacjenta | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
| 11 | Koła pompowane wykonane z materiału nie brudzącego podłogi. Koła tylne wzmacniane - do przewożenia ciężkich osób. | Tak |  |  |
| 12 | Koła wyposażone w hamulce | Tak |  |  |
| 13 | Szerokość siedziska 60 cm (+/-5 cm) | Tak |  |  |
| 14 | Długość siedziska 53cm (+/-3 cm) | Tak |  |  |
| 15 | Szerokość całkowita nie przekraczająca 85cm (+/-5 cm) | Tak |  |  |
| 16 | Wysokość siedziska od podłoża 53 cm(+/-5cm) | Tak |  |  |
| 17 | Całkowita wysokość wózka nie więcej niż 107 cm (+/-5cm) | Tak |  |  |
| 18 | Długość całkowita z podnóżkiem 114 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |  |
| 19 | Waga całkowita ± 30 kg Zamawiający dopuszcza-Waga całkowita 38,5 kg | Tak |  |  |
| 20 | Stabilność statyczna przy pochyłości 15° Zamawiający dopuszcza- Stabilność statyczna przy pochyłości 7,5° | Tak |  |  |
| 21 | Stabilność statyczna pod górę 15° Zamawiający dopuszcza-Stabilność statyczna pod górę 5° | Tak |  |  |
| 22 | Stabilność statyczna w poprzek 15° | Tak |  |  |
| 23 | Kąt nachylenia siedziska 5° | Tak |  |  |
| 24 | Zdolność pokonywania przeszkód 6 cm | Tak |  |  |
| 25 | Głębokość użytkowa siedziska 53 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |  |
| 26 | Kąt nachylenia oparcia 5° | Tak |  |  |
| 27 | Wysokość oparcia 57 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |  |
| 28 | Odległość siedziska od podłokietnika 20 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |  |
| 29 | Minimalny promień skrętu 173 cm | Tak |  |  |
| 30 | Kolor stelaża wózka granat, siedzisko i oparcie czarne | Tak |  |  |
| 31 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta – dołączyć do oferty | Tak |  |  |
| 32 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument dołączyć do oferty | Tak |  |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 34 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 35 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentacji wykonawcy