Nr sprawy D25M/251/N/4-7rj/21

Gdynia, dnia 12.04.2021

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup kardiomonitorów, systemu zdalnego podglądu pacjenta, respiratorów, aparatu rzutu serca, aparatu usg  do lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a’Paulo w Gdyni w ramach projektu „Rozbudowa , przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych”

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela odpowiedzi i modyfikuje treść swz w następującym zakresie:

Pytanie 1. Dot. p.79 zestawienia parametrów technicznych Załącznik nr 4 do SIWZ Zadanie 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg o parametrach w wielu punktach przewyższający wymagane i głowicę liniową o częstotliwości pracy 3,5-14 Mhz, szerokości pola skanu 58 mm, 1700 elementów akustycznych z regulacją uchylności pola dopplera kolorowego +/- 20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aparat usg z głowicą liniową o częstotliwości pracy 3,5-14 Mhz, szerokości pola skanu 58 mm, 1700 elementów akustycznych z regulacją uchylności pola dopplera kolorowego +/- 20 stopni oraz nanosi odpowiednie zmiany w zapisie SWZ.

Pytanie 2. Dot. terminu realizacji zamówienia Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, że Zamawiający będzie wymagał dostarczenia przedmiotu postępowania w opisanym SWZ terminie, pod warunkiem, iż Umowa z wyłonionym w toku postępowania wykonawcą zostanie zawarta nie później niż na 14 dni roboczych przed wymaganym terminem realizacji tj. przed 28.05.2021 r. Negatywna odpowiedź na powyższe zmusza wykonawcę do zabezpieczenia dostępności aparatu na wypadek sytuacji, w której Zamawiający zawarłby Umowę z datą 27.05. lub późniejszą. Koszt takiego zabezpieczenia wykonawca zmuszony będzie zawrzeć w złożonej przez siebie ofercie, co niepotrzebnie zawyży jej wartość finalną. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o pozytywną odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił termin realizacji z dnia 28.05.2021 na 15.06.2021. Odpowiednia modyfikacja została opublikowana w dniu 09.04.2021.

Pytanie 3. Dot. §8 ust.11 Załącznika nr 6 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin. Jest to wartość powszechnie stosowana i praktykowana w postępowaniach o zbliżonym zakresie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany umowy w §8 ust. 9. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że pierwotna umowa została zmodyfikowana w dniu 18.03.2021.

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ; Zestawienie parametrów technicznych – wymaganych; Zadanie nr 2 – Respiratory - 12 szt.

Pytanie 4.  pkt 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, który nie ma określonej wagowo dolnej granicy objętości oddechowej, ale ma ją określoną jako VT od 20 ml dl trybów objętościowych, co spełnia klinicznie wymagania tego punktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  respirator, który nie ma określonej wagowo dolnej granicy objętości oddechowej, ale ma ją określoną jako VT od 20 ml dl trybów objętościowych.

Pytanie 5.  Ad pkt 5 Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna za równoważny respirator ze szklanym, pojemnościowym, , konfigurowalnym dotykowym monitorem z jednoczesną możliwością obserwacji 3 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator ze szklanym, pojemnościowym, konfigurowalnym dotykowym monitorem  z jednoczesną możliwością obserwacji 3 krzywych dynamicznych.

Pytanie 6.  Ad pkt 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu, uzna za równoważny i przyzna maksymalną ilość punktów wysokiej klasy respiratorowi, w którym manewr rekrutacji można przeprowadzić na kilka sposobów np. poprzez funkcję „link” umożliwiającą pracę ze stałym ciśnieniem napędowym (m. in. tzw. ”decremental PEEP” lub inny algorytm), lub wykorzystując ustawienia westchnień (definiowana przez użytkownika ilość oddechów o wyższym PEEP)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7.  Ad pkt 19 Czy Zamawiający uzna za równoważny respirator z możliwością swobodnego oddychania pacjenta na obu poziomach ciśnienia i ze wsparciem ciśnieniowym na dolnym poziomie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator  z możliwością swobodnego oddychania pacjenta na obu poziomach ciśnienia i ze wsparciem ciśnieniowym na dolnym poziomie.

Pytanie 8.  Ad pkt 20 Czy Zamawiający uzna za równoważny i dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator kompensujący przeciek w trybie wentylacji nieinwazyjnej i umożliwiający wentylację NIV wszystkimi dostępnymi trybami wentylacji za pomocą dwururowych (lub koaxialnych) układów oddechowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator kompensujący przeciek w trybie wentylacji nieinwazyjnej i umożliwiający wentylację NIV wszystkimi dostępnymi trybami wentylacji za pomocą dwururowych (lub koaxialnych) układów oddechowych

Pytanie 9.  Ad pkt 24 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy respirator w którym wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu jest realizowana za pomocą trybu VCV z regulacją stężenia tlenu, częstości i objętości oddechowej oraz z aktywowanym alarmem bezdechu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10.  Ad pkt 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu, uzna za równoważny i przyzna maksymalną ilość punktów wysokiej klasy respiratorowi wyposażonemu w trym obowiązkowej wentylacji minutowej, który przeprowadzi pacjenta przez wszystkie etapy terapii wentylacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator wyposażony w trym obowiązkowej wentylacji minutowej, który przeprowadzi pacjenta przez wszystkie etapy terapii wentylacyjnej.   Zamawiajacy w takim przypadku nie przyzna maksymalnej ilości punktów.

Pytanie 11.  Ad pkt 33 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania, charakterystycznego tylko dla jednego producenta, GE?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje.  Zamawiający dopuszcza urządzenie zewnętrzne w postacji modułu wpisanego do respiratora lub kardiomonitora.

Pytanie 12.  Ad pkt 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez tego pomiaru, charakterystycznego tylko i wyłącznie dla jednego producenta, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty i narusza przepisy ustawy o PZP?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający zwraca uwagę, iż dopuszcza roziwazanie polegające na urządzeniu zewnętrznym mierzącym i obrazującym przedmiotowe parametry życiowe. W związku z powyższym Wykonawca może zaoferować jedno z dwóch rozwiazań w tym zakresie.

Pytanie 13.  Ad pkt 50 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez wyzwalacza ciśnieniowego? Wyzwalacze ciśnieniowe są obecnie znacznie rzadziej używane niż wyzwalacze przepływowe, które zapewniają znacznie wyższy komfort terapii i lepszą współpracę pacjenta z respiratorem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14.  Ad pkt 67 Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny respirator z graficzną prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości, CO2 w funkcji czasu min.3 krzywe jednocześnie na ekranie (w przypadku przyszłościowej rozbudowy o pomiar kapnometrii)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z graficzną prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości, CO2 w funkcji czasu min.3 krzywe jednocześnie na ekranie (w przypadku przyszłościowej rozbudowy o pomiar kapnometrii)

Pytanie 15.  Ad pkt 85 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wstępnymi ustawieniami parametrów wentylacji na podstawie wzrostu pacjenta, których IBW jest pochodną (liczoną przez algorytm i pokazywaną na ekranie startowym)?

Odpowiedź: Zamawiając dopuszcza respirator z wstępnymi ustawieniami parametrów wentylacji na podstawie wzrostu pacjenta, których IBW jest pochodną (liczoną przez algorytm i pokazywaną na ekranie startowym).

Pytanie 16.  Ad pkt 87 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w nebulizator pneumatyczny, synchroniczny, wielorazowy (sterylizowalny), dozujący aerozol wyłącznie w fazie wdechowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator wyposażony w nebulizator pneumatyczny, synchroniczny, wielorazowy (sterylizowalny), dozujący aerozol wyłącznie w fazie wdechowej.

Pytanie 17.  Ad pkt 88 Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za możliwość współpracy z pneumatycznym nebulizatorem do wziewnego podawania leków z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji np. czasu nebulizacji na monitorze respiratora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i przyzna maksymalną ilość punktów za możliwość współpracy z pneumatycznym nebulizatorem do wziewnego podawania leków z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji. np. przepływu na monitorze respiratora lub np. czasu nebulizacji na monitorze respiratora.

Pytanie 18.  Ad pkt 89 Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający dopuści respirator z możliwością podłączenia wdechowego filtra lub wdechowe urządzenia zabezpieczającego. Pragniemy zaznaczyć, że dodatkowa „bariera” w postaci filtra, znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści respirator z możliwością podłączenia wdechowego filtra lub wdechowe urządzenia zabezpieczającego.

Pytanie 19.  Ad pkt 90 Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator bez zewnętrznego lub wbudowanego w respirator manometru?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie  20.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych na następującym poziomie:

1.         Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :

1)         w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;

2)         w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

3)         za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;

4)         w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,

Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% łącznej wartością przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia umowy w tym zakresie.

Pytanie  21.   §8 ust . 6 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta” ?

W przypadku określonych urządzeń producenci zalecają wykonywanie w/w czynności np. raz na 2 lata. Zwiększenie częstotliwości przeglądów może prowadzić do zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy, a tym samym wpływać na cenę oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty w języku polskim (na przykład oświadczenie producenta) potwierdzające przeglądy co 2 lata.

Pytanie  21.    §8 ust .7 umowy

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującego zapisu:

,,Gwarancją nie są objęte:

a.	uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

•		eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,

•		samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

•	  Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,

•	  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji umowy w tym zakresie.

Pytanie  22.   §8 ust .8 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w następujący sposób:

,,Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii: telefonicznie lub faksem lub pocztą elektroniczną, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,  przy czym zgłoszenia wysłane po godzinie 16, będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w zapisie SWZ.

Pytanie  23.   §8 ust .9 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godz. liczonych w dni robocze ? Ze względów logistycznych dotrzymanie wymaganego terminu 24 godz., w praktyce może okazać się bardzo trudne do spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  24.  §8 ust .9 umowy

Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem zdalnego połączenia się serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę / naprawę wykonaną za pośrednictwem zdalnego połączenia się serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną.

Pytanie  25.  §8 ust .10 umowy

Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie na czas naprawy urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy, może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw przedłużających się ponad terminy określone w umowie (tj. zgodnie z treścią par. 8 ust. 9) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie  26.  §8 ust .11 umowy

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie  27.  §8 ust .12 umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie raportów serwisowych w wersji elektronicznej ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  28.  §8 ust .14 umowy

Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

,,Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji protokołu technicznego opisującego stan techniczny wyposażenia będącego przedmiotem umowy (tj. aparatu/urządzenia) wraz z zaleceniami co do dalszego użytkowania, na pisemne wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku tego protokołu okres gwarancji przedłuża się do czasu jego sporządzenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  29.  §8 ust. 18

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  30.  §9 ust .1.1 umowy

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  31.   §9 ust .1.1 , ust. 1.2, , ust. 1.3, ust. 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony. Analogicznie, w przypadku nieterminowej realizacji napraw lub braku realizacji przeglądu w zakresie wyłącznie jednego sprzętu objętego umową, kara umowna winna być naliczana od wartości tego konkretnego sprzętu jako że w zakresie tego sprzętu ma zrekompensować poniesioną szkodę. Naliczenie kary umownej od całości przedmiotu umowy sugerowałoby, iż np. przekroczony termin naprawy jednego ze sprzętów niesie ze sobą szkodę dla pozostałych aparatów objętych umową, co jest oczywiście niezasadne i stoi w sprzeczności z odszkodowawczym charakterem kary umownej.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o modyfikację zapisów umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie §9.

Pytanie  32.   §9 ust . 1.4

Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

,,w wysokości 0,1 % ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę innych niż opisane w ust. 1-2, powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, posiadającemu autoryzację serwisu – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,

Pozostawienie tego ustępu spowodowałoby, że Wykonawca będzie podwójnie karany za ten sam czyn, co w praktyce może powodować, że celem kary nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie Wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej

Ponadto informujemy, że Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  33.   §9 ust. 1.4 zdanie ostatnie

Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy obniżenie maksymalnego limitu kar do 20 % łącznej wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 70%.

Pytanie  33.   §9 ust 4 umowy

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy modyfikację zapisu w następujący sposób:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Zapisy zawarte są w §9 ust. 4 i 5 umowy oraz przepisach wydanych w związku z epidemią COVID-19.

Pytanie 34. §9 ust .6 umowy

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, 
w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 10 dniowy termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający w tym ustępie przewidział pisemne wezwanie przed odstąpieniem, jedynie nie przewidział tego dla przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji w odpowiednim terminie.

Pytanie 35. Par. 8 ust. 4 (ZADANIE nr 1),

zał. 4 dla zad. 1 pkt. 5 ,

Formularz Oferty pkt. 2 Zad. 1

Czy Zamawiający dopuści niektóre komponenty oferowanego systemu w ramach Zad. 1   fabrycznie nowe, nieużywane, spełniające wszystkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa, ale wyprodukowane w 2020 r. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt został wyprodukowany w 2021 roku.

Pytanie 36. Załącznik nr 4 dla Zadania nr 1 – Zadanie nr 1 – Kardiomonitory - 12 szt. z centralą 1 szt. oraz systemem zdalnego podglądu pacjenta – 4 szt.

Parametry techniczne pkt. 17

Uprzejmie prosimy o podanie producenta i modelu kolumn, na których zamontowane mają zostać kardiomonitory. Taka informacja jest niezbędna do wyceny odpowiednich uchwytów mocujących.

Odpowiedź: Zamawiający posiada kolumny firmy Promed. Kardiomonitory będą zamocowane na szynach. Szyny na oddziale zgodnie z zamieszczonymi fotografiami (w załączeniu).

Pytanie 37. Załącznik nr 4 dla Zadania nr 1 – Zadanie nr 1 – Kardiomonitory - 12 szt. z centralą 1 szt. oraz systemem zdalnego podglądu pacjenta – 4 szt. Parametry techniczne pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym podtrzymanie zasilania i kontynuowanie monitorowania parametrów na stanowisku pacjenta realizowane jest za pośrednictwem akumulatora w module transportowym (brak akumulatora w monitorze stacjonarnym)? Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na dopuszczenie wysokiej klasy systemu monitorowania CARESCAPE B850v3 z modułem transportowym ONE firmy GE.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 38. Załącznik nr 4 dla Zadania nr 1 – Zadanie nr 1 – Kardiomonitory - 12 szt. z centralą 1 szt. oraz systemem zdalnego podglądu pacjenta – 4 szt. Parametry techniczne pkt. 81

Uprzejmie prosimy o podanie producenta i modelu wykorzystywanych na Oddziale przetworników ciśnienia, co pozwoli na zaoferowanie i wycenę przewodów kompatybilnych z posiadanymi akcesoriami jednorazowymi.

Odpowiedź: Zamawiający podsiada przetworniki SkyMedical Single Pressure Transducer 120/30 Clear.

Pytanie 39. System zdalnego podglądu pacjenta 4 szt. pkt. 136

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy pomiędzy stanowiskiem centralnego nadzoru, a wszystkimi 4 lokalizacjami, w których umieszczone mają być ekrany powielające położone zostały przewody video lub LAN umożliwiające transmisję sygnału video z centrali do w/w ekranów? Jeżeli tak, to w jakim standardzie: HDMI, DisplayPort, DVI, Ethernet?

A jeżeli nie, to czy ich położenie jest po stronie Zamawiającego czy wykonawcy, czy możliwe jest ich nieinwazyjne położenie, czy Zamawiający dopuści montaż natynkowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że we wszystkich 4 lokalizacjach dla ekranów powielających, w pomieszczeniach znajdują się gniazda RJ45 w standardzie Ethernet umożliwiające transmisję sygnału z centrali do ekranów jednak w zakresie Wykonawcy będzie nieinwazyjne wykonanie instalacji od gniazd do ekranów.

Pytanie 40. System zdalnego podglądu pacjenta 4 szt. pkt. 136

Uprzejmie prosimy o informację czy ekrany powielające mają stanąć na biurkach czy być zamontowane do ściany?

Odpowiedź: Decyzja zostanie podjęta na etapie montażu.

Pytanie 41. Załącznik nr 4 dla Zadania nr 3 – Aparat do pomiaru rzutu serca – 2 sztuki

Zał. 4 zad. 3 pkt. 5

Projekt umowy Par. 8 ust. 4 (ZADANIE nr 3),

Formularz oferty pkt. 2  zad. 3

Czy w ramach Zadania 3. – Aparat do pomiaru rzutu serca, Zamawiający dopuści alternatywnie moduł pomiarowy systemu monitorowania oferowanego w zakresie Zadania 1.,  fabrycznie nowy, nieużywany, spełniający wszystkie wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa, ale wyprodukowany w 2020 r.  oraz zapewniający pomiar małoinwazyjną metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowaną metodą termodylucji przezpłucnej, wykorzystujący 2 dostępny naczyniowe, umożliwiający uzyskanie 8 punktów w skali TISS-28, z możliwością przenoszenia pomiędzy stanowiskami i wykorzystania na oferowanych i posiadanych kardiomonitorach systemu CARESCAPE firmy GE,  spełniający następujące wymogi:

Moduł ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca

I	Dane oferowanego sprzętu

1	Producent  (proszę podać)

2	Model  (proszę podać)

3	Kraj pochodzenia  (proszę podać)

4	Nazwa katalogowa  (proszę podać)

5	Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.)

6	Fabrycznie nowy

II	Opis ogólny

1	Moduł pomiarowy do ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca, kompatybilny z monitorami serii CARESCAPE firmy GE, przenośny pomiędzy stanowiskami przez personel medyczny bez użycia narzędzi

2	Pomiar realizowany metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej.

III	Opis szczegółowy

1	Prezentacja danych na ekrania kompatybilnego kardiomonitora w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu typu "pająk", w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie.

2	Monitorowane i wyliczane parametry min.:

CO, CI, CFI, ITBV, ITBI, GEDV, GEDI, EVLW, ELWI, PVPI, GEF, SVR, SVRI, SV, SVI, SVV

III	Opis szczegółowy

1	W komplecie do każdego modułu: komplet akcesoriów do podłączania jednorazowych zestawów pomiarowych

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42. Załącznik nr 4 dla Zadania nr 2 Respiratory 12 szt.

Zał. 4 zad. 2 pkt. 5

Projekt umowy Par. 8 ust. 4 (ZADANIE nr 2),

Formularz oferty pkt. 2  zad. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie respiratorów (12szt.) fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2021 r. (nie demonstracyjnych), wykorzystujących moduły gazowe (3 szt. modułów przenoszone miedzy 12 respiratorami) wyprodukowane w 2020 roku (fabrycznie nowe, nie demonstracyjne)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43. Załącznik nr 4 dla Zadania nr 2 Respiratory 12 szt. Pkt 4 i pkt 91 Zamawiający w punkcie 4 opisu przedmiotu zamówienia dopuścił różne sposoby mocowania ramienia na rury pacjenta w zależności od konstrukcji respiratora natomiast w punkcie 91 określił, że ramię do podtrzymywania układu oddechowego ma być mocowane do szyny. Bardzo prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zaakceptuje przegubowe ramię na rury pacjenta mocowane do konstrukcyjnie przygotowanego miejsca montażowego znajdującego się w obudowie respiratora. Jest to rozwiązanie ergonomiczne zapewniające pełna funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje przegubowe ramię na rury pacjenta mocowane do konstrukcyjnie przygotowanego miejsca montażowego znajdującego się w obudowie respiratora.

Pytanie 44. Załącznik nr 4 dla Zadania nr 2 Respiratory 12 szt. Pkt 50 Czy Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w punkcie 50 i parametr powinien brzmieć: „Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od min. - 0,5 do -10 cmH2O”?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w punkcie 50 i parametr powinien brzmieć: „Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od min. - 0,5 do -10 cmH2O”. Zamawiający dokonuje modyfikacji w tym zakresie SWZ.

Pytanie 44. Par. 2 ust. 4 i 5 umowy:

Zwracamy uwagę, że zmiany stawki VAT dokonywane są w drodze zmiany ustawy o podatku VAT, zgodnie z obowiązującą procedurą ustawodawczą przez uprawnione do tego organy. W związku z tym, Wykonawca nie ma żadnego wpływu na takie zmiany, do których dostosować się powinien zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. Brak jest podstaw do obciążania Wykonawcy negatywnymi skutkami (w przypadku podwyższenia stawki VAT) takich zmian. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w przypadku zmian stawki podatku VAT, zmiana będzie dotyczyć wyłączenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy, a w przypadku obniżenia podatku VAT – będzie to zmiana na korzyść Wykonawcy. Wobec tego, prosimy o zmianę par. 2 ust. 4 i 5 i nadanie im następującego brzmienia:

„4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Zmiany podatku VAT skutkują zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienności wynagrodzenia netto Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 45 Par. 6 ust. 3 oraz par. 7 ust. 1 umowy

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość odbiorów częściowych i tym samym wystawiania faktur częściowych opiewających na wynagrodzenie za zrealizowaną i odebraną część zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych

Pytanie 46 Par. 8 ust. 15 umowy:

Wskazujemy, iż realizacja uprawnienia przewidzianego w par. 8 ust. 13, które może prowadzić do negatywnych dla Wykonawcy konsekwencji finansowych, powinna się odbywać we współpracy Stron Umowy, tj. rzeczoznawca powinien zostać wspólnie wybrany przez Strony celem uniknięcia zastrzeżeń co do jego bezstronności. Dodatkowo, w przypadku, gdy reklamacja okazałaby się nieuzasadniona, wskazane jest dodanie zastrzeżenia, że koszty opinii rzeczoznawcy ponoszone są przez Zamawiającego (analogicznie jak w przypadku obciążenia kosztami Wykonawcy przy zasadności reklamacji). W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par8 ust. 15:

„15. W razie odrzucenia roszczeń gwarancyjnych lub innych reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadze nie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę, wspólnie wybranego przez Strony. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy reklamacja w ocenie eksperta uznana będzie za nieuzasadnioną, Zamawiający ponosi koszty takiej ekspertyzy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46 Par. 9 Ust. 1 pkt 3):

Zwracamy uwagę, że odstąpienie Wykonawcy „z przyczyn niedotyczących Zamawiającego” to pojęcie bardzo szerokie, obejmujące również przyczyny niedotyczące jednocześnie Wykonawcy, które – mimo braku winy po każdej stronie umowy – mogą spowodować naliczenie kary również za okoliczności niezależne od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy następujące brzmienie par. 9 ust. 1 pkt 3):

„3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47 Par. 9 Ust. 4:

Z uwagi na brak wyczerpującej definicji siły wyższej, proponujemy uwzględnienie następującej definicji:

„ 4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie niniejszej umowy, powstałe na skutek działania siły wyższej (przez „siłę wyższą” rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48 Par. 9 ust.  6 pkt 2):

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. W związku z tym, proponujemy, aby przed odstąpieniem z przyczyn wskazanych w ust. 6 pkt 2) Zamawiający – analogicznie jak w przypadku odstąpienia z przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający wezwał Wykonawcę do wykonania Umowy z zagrożeniem odstąpienia, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Kupującego, a Sprzedawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Prosimy o uwzględnienie nowego, następującego brzmienia par. 9 ust. 6 pkt 2:

„2)  w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w umowie i pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do prawidłowego wykonywania umowy bądź określającego ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 9 ust. 1 pkt 3) umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do umowy powierzenia przetwarzania danych:

Pytanie 49. Par. 3 ust. 5 i 6:

postanowienie ust. 6 i 5 są ze sobą sprzeczne, tj. ust. 5 nie zezwala na podpowierzenie danych, a ust. 6 wskazuje na obowiązek spełniania tych samych gwarancji i obowiązków co Podmiot przetwarzający przez Podwykonawcę. W związku z tym oraz wobec faktu, iż w przypadku Wykonawców zrzeszonych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz ze względu na stopień skomplikowania sprzętów będących przedmiotem postępowania, odpowiednie czynności serwisowe mogą wymagać konieczności natychmiastowego wsparcia podwykonawców. Konieczność uzyskania każdorazowej zgody Administratora na powierzenie danych w sposób istotny utrudni czynności serwisowe, a nawet uniemożliwi zdalną diagnostykę sprzętu. Proponujemy zatem, aby wymóg każdorazowego uzyskiwania pisemnej zgody Administratora nie dotyczył stałych podwykonawców Wykonawcy, których lista zostanie dołączona do umowy powierzenia. Proponujemy zatem następujące brzmienie par. 3 ust. 5:

5. Podmiot przetwarzający upoważni swoich pracowników do przetwarzania danych powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający nie może upoważnić innych osób do przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Administratora, ani nie może dokonać dalszego powierzenia danych osobowych podmiotom innym niż podwykonawcy znajdujący się na liście załączonej do niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ani nie może przetwarzać danych w innym celu niż wskazanym w § 2 niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 50 Par. 3 ust. 10:

Zwracamy uwagę, że postanowienia RODO nakładają obowiązek poinformowania o stwierdzonym naruszeniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Nawet przy uwzględnieniu faktu, iż Administrator również musi mieć czas na dokonanie zgłoszenia, wskazany w par. 3 ust. 10 termin jest rażąco krótki i odbiegający od praktyki rynkowej. Prosimy o zmianę i wydłużenie terminu do 36 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51. Par. 4 ust. 1:

Zwracamy uwagę, iż RODO nie narzuca konkretnej formy kontroli przetwarzania danych. Przeprowadzanie audytów stanowi najdalej idącą formę takiej kontroli (szczególnie z uwagi na przewidziane uprawnienie do przeprowadzania audytów przez podmiot trzeci) i stwarza ryzyko dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Procesora, w tym informacji poufnych Procesora i ich klientów. W związku z tym, proponujemy, aby audytor był wybierany wspólnie przez strony oraz konieczność zapewnienia nieujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa podmiotu przetwarzającego poprzez następującą modyfikację par. 4 ust. 1:

1.	Podmiot przetwarzający umożliwi audytorowi upoważnionemu przez Administratora i wybranemu wspólnie z Podmiotem przetwarzającym, przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w miejscu przetwarzania danych. Kontrola może dotyczyć jedynie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy i będzie ograniczona do siedziby Podmiotu przetwarzającego i urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy, z zastrzeżeniem zapewnienia braku dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52. Par. 4 ust. 6:

W związku z tym, iż kontrola przeprowadzana jest z inicjatywy i na potrzeby Administratora, prosimy o zmianę par. 4 ust. 6 i wskazanie, że koszty te będzie ponosił Administrator jako podmiot kontrolujący i takiej kontroli wymagający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu:

- zmodyfikowany Zał. 4 w zakresie zadania 2 oraz 4.

- zmodyfikowany wzór umowy zał. 6 do SWZ

- zmodyfikowana umowa przetwarzania danych zał. 7 do umowy

- zmodyfikowana treść SWZ z uwzględnieniem wcześniejszych modyfikacji (zmiany na czerwono)

- zdjęcia stanowiące załącznik do pytania 36.

Wykonawca przy opisie parametrów w zał. 4 powinien się powołać na odpowiedzi udzielone w niniejszym piśmie.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Beata Martyn Mrozowska

Sporządziła: Anna Zwara