Załącznik nr 2C do SWZ

Nr postępowania: DZP.2610.1.2021

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zestaw endoskopowy

Producent/Firma:…………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………….

Rok produkcji:  aparat fabrycznie nowy.

Nazwa: …………………………………

Typ: …………………………………

Model: …………………………………

Ilość zamawiana: 1 kpl.

| VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY HD – 1 szt. |  |
| --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | Punktacja |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Tak |  |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | Tak/ Nie |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 8 | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | Tak |  |  |
| 9 | Długość robocza min. 1100 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000 | Tak |  |  |
| 11 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 12 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |  |
| 13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak/ Nie |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 14 | Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI | Tak/ Nie |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | Tak/ Nie |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 16 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |  |
| 17 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak/ Nie |  |  |
| 18 | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  |  |
| 19 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu VP-7000 będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  | . |
| VIDEOGASTROSKOP ZABIEGOWY HD – 1 szt. |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | Punktacja |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,8 mm | Tak, podać |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,8 mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego 3,2 mm | Tak/ Nie |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9 | Długość robocza min. 1100 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | Tak |  |  |
| 11 | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 12 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii Super CCD | Tak/ Nie |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 13 | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | Tak/ Nie |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 14 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | Tak/ Nie |  | Tak -2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15 | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | Tak |  |  |
| 16 | Typ konektora – dwugniazdowy | Tak |  |  |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |  |
| 18 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu VP-7000 będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt. |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | Tak |  |
| 8 | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak | Tak-2 pkt. Nie-0 |
| 9 | Długość robocza 1330- 1700 mm | Tak, podać |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  |
| 11 | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |
| 12 | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |
| 13 | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |
| 14 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |
| 15 | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |
| 16 | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |
| 17 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |
| 18 | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu VP-7000 będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |
| SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Szafa do przechowywania max 8 endoskopów | Tak |  |
| 5 | Przechowywanie endoskopów w horyzontalnej (w odosobnionych kuwetach) | Tak |  |
| 6 |  | Tak |  |
| 7 | Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych | Tak |  |
| 8 | Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin | Tak |  |
| 9 |  | Tak |  |
| 10 | Suszenie endoskopów powietrzem klasy medycznej bez konieczności podgrzewania powietrza w celu zminimalizowania ryzyka wtórnej kontaminacji | Tak |  |
| 11 | Czas suszenia regulowany od 1 min i więcej | Tak |  |
| 12 | Możliwość suszenia przez min. 120 minut | Tak |  |
| 13 | Możliwość zaprogramowania czasu przechowywania | Tak |  |
| 14 | Filtr HEPA | Tak |  |
| 15 | Panel kontrolny 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD | Tak |  |
| 16 |  | Tak |  |
| 17 | Przeszklone drzwi | Tak |  |
| 18 | Oświetlenie wewnętrzne komory – 3 lampy LED (ustawienia: automat/manual) | Tak |  |
| 19 | Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi | Tak |  |
| 20 | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych | Tak |  |
| 21 | Temperatura sterowana ok. 40OC | Tak |  |
| 22 | Koszyk na akcesoria | Tak |  |
| 23 | Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela | Tak |  |
| 24 | Proces walidacji z drukarką | Tak |  |
| 25 | 7 filtrów wewnętrznych powietrza 0,2 µm | Tak |  |
| 26 | 2 zewnętrze filtry powietrza | Tak |  |
| 27 | Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min | Tak |  |
| 28 | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację | Tak |  |
| 29 | Szafa wyposażona w 4 kółka, 4 nogi | Tak |  |
| 30 |  | Tak |  |
| 31 | Waga max. 200 kg | Tak |  |
| 32 | Zasilanie 220-230V/50-60Hz | Tak |  |
| 33 | Podłączenie do sieci jednofazowej | Tak |  |
| 34 | Szafa wyposażona w 2 kompresory służące do przedmuchiwania aparatów | Tak |  |
| 35 | Nie wymaga dodatkowych przyłączy zasilania powietrza | Tak |  |
| MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| 1 | Producent/Kraj | Podać |  |
| 2 | Model/Typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów jednocześnie | Tak |  |
| 6 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 7 | Menu w języku polskim z wyświetlaczem dotykowym TFT LCD min. 6 cali | Tak |  |
| 8 | Dwie niezależne asynchroniczne komory mycia, każda komora mieszcząca jeden endoskop | Tak |  |
| 9 | Ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej | Tak |  |
| 10 | Kontrola przepływu środków myjących, dezynfekujących podczas cyklu | Tak |  |
| 11 | Wolumetryczne dozowanie płynów | Tak |  |
| 12 | Możliwość stosowania środków do dezynfekcji na bazie kwasów nadoctowych oraz aldehydów | Tak |  |
| 13 | Automatyczny test szczelności i ciągła kontrola ciśnienia przez cały cykl mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 14 | Identyfikacja endoskopu | Tak |  |
| 15 | Możliwość programowania środka dezynfekującego | Tak |  |
| 16 | Automatyczne powiadomienie przy przekroczeniu krytycznej temperatury płynu dezynfekcyjnego | Tak |  |
| 17 | Elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem drzwi | Tak |  |
| 18 | System otwierania i zamykania komór myjących przyciskiem nożnym bez konieczności użycia rąk | Tak |  |
| 19 | Program samodezynfekcji | Tak |  |
| 20 | Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów przez cały cykl mycia i dezynfekcji - automatyczne wykrywanie niedrożnego kanału | Tak |  |
| 21 | Możliwość regulacji czasu dezynfekcji od 1 min do 120 min z krokiem co 1 min | Tak |  |
| 22 | Możliwość regulacji czasu podawania detergentu od 5 sek. do 250 sek. z krokiem co 1 sek. | Tak |  |
| 23 | Możliwość regulacji czasu podawania alkoholu od 5 sek. do 250 sek. z krokiem co 1 sek. | Tak |  |
| 24 | Możliwość zaprogramowania min 10 różnych programów | Tak |  |
| 25 | Zbiornik na wodę min 14 l | Tak |  |
| 26 | Zbiorniki na płyn dezynfekcyjny każdy o pojemności min. 15 l | Tak |  |
| 27 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 28 | Identyfikacja endoskopów za pomoc kodów kreskowych | Tak |  |
| 29 | Wbudowana drukarka | Tak |  |
| 30 | Komora mycia wykonana z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących używanych w myjni | Tak |  |
| 32 | Awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii zasilania | Tak |  |
| 33 | Posiada zawór na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystanie płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 34 | Posiada zawór na awaryjne zlanie środka myjącego (detergentu) | Tak |  |
| 35 | Posiada zawór na awaryjne zlanie alkoholu | Tak |  |
| 36 | Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół | Tak |  |
| 37 | Maksymalna waga 150 kg | Tak |  |
| 38 | Jeden duży zbiornik na wodę do płukania aparatów wyposażony w dwie lampy UV | Tak |  |
| 39 | Funkcja sterowania dwoma komorami z poziomu jednego dotykowego wyświetlacza głównego zaoferowanego urządzenia | Tak |  |
| 40 | Jeden kabel zasilania elektrycznego urządzenia (jeden kabel zasilający) | Tak |  |
| 41 | Jeden zbiornik na płyn myjący (detergent) oraz jeden zbiornik na alkohol | Tak |  |
| 42 | Jeden skaner kodów kreskowych | Tak |  |
| 43 | Jedno przyłącze zasilające w wodę (dopływ wody) | Tak |  |
| 44 | Jeden moduł bezpieczeństwa różnicowo prądowego (wyłącznik bezpieczeństwa) | Tak |  |
| 45 | Pojedynczy zestaw filtrów wstępnych wody | Tak |  |

Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Opis parametru” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Parametry oferowane, należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Oferowane warunki gwarancji i serwisu  dla przedmiotu zamówienia.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt |  |
|  |  |  | 25-36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 48 godz, podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96 | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 6 | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |  |

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.