Załącznik A  do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe myjni-dezynfektora

| Lp. | Parametry/cechy - wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do centralnej sterylizatorni instalowane między strefą brudną i czystą, do mycia i dezynfekcji termicznej różnego rodzaju sprzętu, narzędzi, naczyń |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (maksymalne): wysokość – 200 cm, szerokość – 110 cm, głębokość – 100 cm |  |
| 3. | Komora dostosowana do mycia i dezynfekcji sprzętu o różnych gabarytach; pojemność komory – minimum 15 tac narzędziowych typu DIN znajdujących się na wózku wsadowym; możliwość mycia kontenerów sterylizacyjnych o pojemności 1 STE |  |
| 4. | Tace rozmieszczone na minimum 5 poziomach, możliwość dostosowania – regulacji poziomów (ilości i wysokości) do potrzeb użytkownika |  |
| 5. | Zgodność z PN-EN ISO 15883 cz.1 i 2, oznakowanie CE |  |
| 6. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa |  |
| 7. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory |  |
| 8. | Drzwi przeszklone, przesuwne w płaszczyźnie pionowej, zamykane i otwierane automatycznie |  |
| 9. | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem obydwu drzwi, automatyczna blokada drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji |  |
| 10. | Komora myjni i elementy wewnętrzne (ramiona spryskujące, elementy grzejne, wózki wsadowe) wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; pozostałe elementy – wykonane ze stali nierdzewnej (dopuszcza się kwasoodporną) |  |
| 11. | Proces mycia/dezynfekcji realizowany automatycznie bez konieczności ingerencji obsługi |  |
| 12. | Wbudowana wysokowydajna suszarka z regulacją temperatury suszenia |  |
| 13. | Minimum 10 programów domyślnych oraz minimum 10 programów ustawianych przez użytkownika |  |
| 14. | Program samodezynfekcji (samoczyszczenia) urządzenia |  |
| 15. | Minimum 3 pompy dozujące środki z czujnikami poziomu płynu oraz przepływomierzami podłączonymi do układu sterowania |  |
| 16. | Podłączenie do wody zimnej, ciepłej i zdemineralizowanej |  |
| 17. | Ostatnie płukanie wodą zdemineralizowaną |  |
| 18. | 2 ekrany dotykowe (panele sterowania) - po stronie załadunku i wyładunku, zabezpieczone hasłem |  |
| 19. | Wyświetlane komunikaty tekstowe na ekranach oraz opisy zewnętrzne na urządzeniu w języku polskim |  |
| 20. | Wbudowana drukarka parametrów po stronie czystej gwarantująca trwałość wydruku |  |
| 21. | Sygnalizowanie stanu awaryjnego |  |
| 22. | Dostęp serwisowy od frontu urządzenia |  |
| 23. | Powierzchnie czołowe myjni (wykonanie, kształt) łatwe do utrzymania w czystości i wykonywania dezynfekcji |  |
| 24. | Skuteczna izolacja dźwiękowa i temperaturowa (wyeliminowanie głośnej pracy i nagrzewania się powierzchni zewnętrznych urządzenia) |  |
| 25. | Możliwość umieszczenia pojemników na detergenty wewnątrz urządzenia (minimum 4 pojemniki po 5 litrów) |  |
| 26. | Zasilanie elektryczne 3N 230/400V; moc - maksimum 20 kW |  |
| 27. | Porty umożliwiające podłączenie do sieci LAN i umożliwiające archiwizację raportów procesów mycia i dezynfekcji |  |
| 28. | Wyposażenie podstawowe (dołączone do urządzenia): - - wózek wsadowy 5-poziomowy, wielofunkcyjny – 1 szt. - wózek transportowy do wózków wsadowych - 2 szt. - tace typu DIN – 10 szt. - detergenty (zestaw „rozruchowy”) – po 1 szt. pojemników 5 litrowych |  |
| 29. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – 2024 lub 2025 |  |
| 30. | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania urządzenia |  |
| 31. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 32. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizujący usługę na terenie Polski, czas reakcji serwisu – do 48 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowaną myjnię któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent myjni-dezynfektora:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………