## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Aparat UKG z wyposażeniem – 1 zestaw

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Aparat UKG do badań kardiologicznych przezklatkowych i przezprzełykowych oraz wyposażenie - fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, rok produkcji – 2024 | TAK |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Typ/model oferowanego aparatu | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE: |  |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Maksymalna masa aparatu: 105 kg | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Liczba niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania: minimum 7 000 000 | TAK podać |  |
|  | Liczba aktywnych gniazd głowic obrazowych: minimum 3 | TAK podać |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, o przekątnej minimum 21” oraz minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli , możliwość obrotu monitora względem klawiatury, możliwość pochylenia monitora, możliwość zmiany położenia monitora w poziomie | TAK podać |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo z blokadą ustawionego położenia konsoli | TAK |  |
|  | Konsola z panelem dotykowym minimum 12” ułatwiającym obsługę systemu | TAK podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu w zakresie minimalnym: 2 MHz – 17 MHz | TAK podać |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie minimalnym: 1 – 40 cm | TAK podać |  |
|  | Minimalna liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): 2 200 | TAK podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów | TAK |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8 razy w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | TAK podać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. presetów) programowalnych przez użytkownika: minimum 40 | TAK podać |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych lub rozwiązanie bezmodułowe | TAK podać |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | TAK |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | TAK |  |
| III. | TRYBY OBRAZOWANIA I PREZENTACJI: |  |  |
|  | Tryb 2D (B - mode) | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa lub cztery niezależne obrazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki systemu: minimum 310 dB | TAK podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frame rate): minimum 2 500 obrazów/s | TAK podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D | TAK |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie: minimum 9 m/s | TAK podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum przy pomocy jednego przycisku (przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali) | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | TAK |  |
|  | Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimalnym ± 0° – ± 88° | TAK podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie minimalnym 1 – 15 mm | TAK podać |  |
|  | Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°: minimum 12 m/s | TAK podać |  |
|  | Funkcja korekcji kąta: minimum ±88° | TAK podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływów w niedopplerowskiej technice cyfrowej, która zapewnia wizualizację hemodynamiki naczyń w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technice będącej kombinacją dopplera kolorowego z techniką cyfrową, która zapewnia lepszą wizualizację granicy naczyń w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) |  |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | TAK |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | TAK |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej objętościowej, 3 płaszczyzny uzyskane jednoczasowo z obrazu wolumetrycznego z możliwością ich dowolnego przesuwania i rotacji w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w czasie rzeczywistym pełnej objętości serca aktualizowane z co najmniej jednego cyklu pracy serca | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne serca min. 10 warstw jednocześnie | TAK |  |
|  | Pakiet do badań z kontrastem – LVO (Left Ventircular Opacification) | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu | TAK |  |
| IV. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE WRAZ Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM I RAPORTAMI: |  |  |
|  | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK |  |
|  | Pomiary kardiologiczne: w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego: kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs naczyniowe: PS, ED, PI, RI | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | TAK |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
|  | Raport z badania naczyniowego | TAK |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do próby wysiłkowej | TAK |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania w sposób półautomatyczny frakcji i objętości lewej komory serca na obrazach 3D/4D | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wizualizację złożonych struktur np. zastawek z obu stron jednocześnie, celem lepszej oceny struktur serca na obrazach 3D/4D | TAK |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej prawej komory serca oraz obliczania parametru Global Strain., Free Wall Strain oraz TAPSE | TAK |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do automatycznej analizy kurczliwości lewej komory serca i obliczania parametru Longitudinal Global Strain (prezentacja wyników w postaci wykresu „Bull eye”) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości lewego przedsionka serca w oparciu o projekcje 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) lub 2D 2CH (2 jamy w osi długiej) oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji najczęstszych pomiarów odległości wykonywanych na przymostkowych obrazach LAX 2D | TAK |  |
| V. | ARCHIWIZACJA: |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | TAK podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Minimum 2 gniazda USB Napęd dysków CD/DVD | TAK podać |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na zewnętrznych nośnikach pamięci typu pendrive w formatach DICOM, JPG, MPEG lub AVI | TAK podać |  |
|  | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. analizy na stacji roboczej | TAK |  |
|  | Możliwość podpięcia zewnętrznego monitora przez gniazdo DVI-D lub display port | TAK podać |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - SEND/RECEIVE - QUERY/RETRIEVE - Storage Commitment - Modality WORKLIST |  |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) w trybnie B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler: minimum 2 000 obrazków | TAK podać |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji M Mode: minimum 45 s | TAK podać |  |
| VI. | GŁOWICE: |  |  |
|  | Sektorowa matrycowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica wolumetryczna 3D/ 4D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 1,5 – 5,0 MHz | TAK podać |  |
|  | Głębokość obrazowania: minimum 30 cm | TAK podać |  |
|  | Kąt pola obrazowania: minimum 90° | TAK podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | TAK |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz: minimum 3 000 | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym 3 płaszczyzny jednocześnie | TAK |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w trybie kolor Doppler | TAK |  |
|  | Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica przezprzełykowa matrycowa 3D/ 4D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 3 -7 MHz, liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90°, zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania w zakresie kąta od 0° do 180° co 1° Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Elektroniczna głowica liniowa, pasmo min. 3.0 – 10,0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 15 cm, szerokość pola widzenia min. 38 mm | TAK podać |  |
| VII. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY: |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów zastawki mitralnej z obrazów 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia objętości prawej komory serca bazujące na obrazowaniu 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondy wewnątrzsercowe ICE | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o głowice liniową śródoperacyjną (nasierdziową) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy echokardiografu o głowicę convex szerokopasmową | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o głowicę liniową matrycową | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o zewnętrzną stację roboczą posiadającą pełny arkusz kalkulacyjny wykonywanych badań wraz z możliwością powtórnych analiz, tworzenia własnych kalkulacji pomiarowych w technice dwuwymiarowej, minimum: - analizę ROI - analizę wysiłkową - analizę dwuwymiarowych obrazów serca - analizę odkształcenia i synchronii przy użyciu nowej technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D - oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy lewej komory serca i obliczania parametru Longitudinal Global Strain - kurczliwości lewego przedsionka serca w oparciu o projekcje 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) lub 2D 2CH (2 jamy w osi długiej) oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain. oraz Emptying Fraction - oprogramowanie do analizy prawej komory serca i obliczania parametru Global Strain, Free Wall Strain, TAPSE - oprogramowanie z automatyczną lub semi-automatyczną analizą funkcji kurczliwości lewej komory 2D i 3D - oprogramowanie do automatycznego obliczenia parametrów objętości i parametrów kurczliwości strain lewego przedsionka serca z obrazów 3D/4D | TAK |  |
| VIII. | DOKUMENTACJA: |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim – dostarczyć wraz z urządzeniami. | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
|  | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(kwalifikowany podpis elektroniczny)