Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Respirator stacjonarny – 5 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator stacjonarny - 5 SZT. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy z 2020 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekran dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna min.15 " | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Respirator zawieszany na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) z opcją postawienia na półce kolumny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 10 m od jednostki wentylacyjnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,7 do 6 bar | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut | TAK |  | ≤ 30 min- 0 pkt > 30 min- 5 pkt |
|  | Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiartora na wewnętrznym akumulatorze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb wentylacji |  |  |  |
|  | VC-CMV, AC (CMVAssist) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VC-SIMV, PC-SIMV, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | PC-SIMV, PC-AC, PC-BIPAP | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SPN-CPAP/PS i VS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępną we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objetością docelową typu VG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczną kompensacja oporów rurki tracheotomijnej lub intubacyjnej (ATC).Dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Terapia O2 wysokimi przepływami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb wentylacji APRV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Manewr kreślenia pętli P-V niskim przepływem ( LF P-V Loop) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb obowiązkowej wentylacji minutowej typu MMV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji proporcjonalnej PPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy w tryb wsparcia ciśnieniowego typu Pressure Support | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji tzv "szumowej" VPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o graficzną dynamiczną wizualizację płuc pacjenta (SPV) wraz z wartościami mierzonymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora oparty na pomiarach parametrów spontanicznego VT, RR oraz kapnometrii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o kapnometrię w strumieniu głównym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję nowowrodkową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompensacja przecieków | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora ze stałym stosunkiem wdechu do wydechu (I:E). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 0,5 – 150 oddechów/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 3000 ml. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 95 cmH2O. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 95 cmH2O. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,2 l/min – 15 l/min. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie PEEP. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie okluzji P,01 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | NIF – Negative Inspiratory Force | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP (stałe ciśnienie napędowe) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość połączania (funkcja link) TI z RR (stały stosunek I:E) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość konfiguracji 6 ekranów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kategorie alarmów według ważności: | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnoe. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pneumatyczny, synchroniczny nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Podpowiedzi tekstowe i graficzne dotyczące minimum trybów wentylacji, alarmów i manewrów terapeutycznych wyświetlane na ekranie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliowość włączenia trybu symulacji wentylacji w celach szkoleniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna instrukcja obsługi dostępna z ekranu respiratora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego respiratorami serii Evita. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akcesoria |  |  |  |
|  | 1 płuco testowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 25 szt. jednorazowych dwuramiennych obwodów oddechowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 5 czujników przepływu do dezynfekcji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz angielskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany na terenie kraju (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy