## Arkusz1
24/ZP/2022
Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert - punktowane parametry techniczne oraz okres gwarancji.
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
Przenośny płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy – przeznaczony do instalacji w stole oraz do zdjęć poza stołem
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
3 | Technologia TFT: a-Si (Amorphouse Silicon) | Tak
4 | Pole detekcji: min. 357 mm x 429 mm | Tak
5 | Typ scyntylatora CsI typ B | Tak
6 | Konwersja A/D 16 bit | Tak
7 | Automatyczna detekcja promieniowania AED: wbudowany czujnik AED dla całej powierzchni | Tak
8 | Transfer danych: Wi-Fi IEEE802.11 n/ac (2.4 Ghz/5GHz), min. 3 wbudowane anteny | Tak
9 | Rozdzielczość: 2560 x 3072 | Tak
10 | Rozdzielczość przestrzenna: minimum 3.5 lp/mm | Tak
11 | Czas akwizycji obrazu: Maks. 3 sek. | Tak
12 | Czas pomiędzy poszczególnymi zdjęciami: macimum 10 sekund | Tak,
13 | Rozmiar piksela: 140x140 µm | Tak
14 | Wymiary zewnętrzne: 383-385x459-461x14-16mm | Tak
15 | Waga maksymalna: 3.5 kg | Tak
16 | Minimalny czas pracy na baterii: | Tak
17 | Z jedną baterią: 8 godzin (tryb standby) | Tak
18 | z dwiema bateriami: 16 godzin (tryb standby) | Tak
19 | Ilość zdjęć do wykonania na naładowanych bateriach- minimum 1000 zdjęć | Tak
20 | Klasa szczelności detektora minimum IP 67 | Tak
21 | Dopuszczalne obciążenie całego detektora 400 kg | Tak
22 | Dopuszczalne obciążenie punktowe dla 4 cm² powierzchni detektora- 200 kg | Tak
23 | Kratka przeciwrozproszeniowa w obudowie do wykonywania zdjęć przyłóżkowych | Tak
Przewodowy detektor cyfrowy (do statywu płucnego)
24 | Producent | Podać
25 | Nazwa i typ urządzenia | Podać
26 | Technologia: a-Si TFT | Tak
27 | Pole detekcji: min. 429 mm x 429 mm | Tak
28 | Typ scyntylatora: CsI | Tak
29 | Konwersja A/D: 16 bit | Tak
30 | Automatyczna detekcja promieniowania AED: wbudowany czujnik na całej powierzchni detektora | Tak
31 | Transfer danych: Przewód Ethernet | Tak
32 | Rozdzielczość: min. 3072 x 3072 | Tak
33 | Rozdzielczość przestrzenna: min. 3.5 lp/mm | Tak
34 | Czas akwizycji obrazu: 2-3 sek. | Tak
35 | Czas procesowania obrazu: ok. 2-3 sek. | Tak
36 | Czas cyklu pomiędzy zdjęciami: od 10-15 sek. | Tak
37 | Rozmiar piksela: maks.140x140 µm | Tak
38 | Zakres napięcia promieniowania RTG: 40-150 kVp | Tak
39 | Wymiary zewnętrzne: 455-465x455-465x14-16mm | Tak
40 | Waga: od 4.0 – 4.5 kg | Tak
Konsola do obsługi detektorów - stacja technika
Komputer
41 | Producent | Podać
42 | Nazwa/model/typ | Podać
43 | System operacyjny typu Windows 11, Linux lub równoważny przeznaczony do obsługi detektorów | Tak
44 | Procesor: powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik min 9238 pkt Wg wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net Architektura procesora: 64 bitowy x86 Minimalna liczba rdzeni: 6 Minimalna liczba wątków: 6 Minimalna bazowa częstotliwość procesora: 2.80GHz Minimalna częstotliwość turbo: 4.00GHz Minimalna ilość cache: 9MB Minimalna szybkość magistrali: 8 GT/s TDP: 65W Maksymalna wielkość pamięci ram: 128GB Minimalna maksymalna przepustowość pamięci ram: 41.6GB/s Minimalna bazowa częstotliwość IGPU: 350MHz Minimalna dynamiczna częstotliwość IGPU: 1.05GHz Wsparcie dla TPM 2.0: tak Rewizja PCI-E: 3.0 | Tak
45 | Pamięć RAM min. 8 Gb | Tak
46 | Dysk HDD min. 1 Tb | Tak
47 | Dysk SSD min. 256 Gb | Tak
48 | Karta sieciowa 1 Gbps, ramka Jumbo 9k, | Tak
49 | Opcjonalnie drugi adapter 1Gbps do obsługi sieci | Tak
50 | Nagrywarka DVD- RW | Tak
51 | Język oprogramowania: polski | Tak
52 | Dedykowane narzędzia pomiarowe | Tak
53 | Podstawowe narzędzia pomiarowe: linia, kąt, pole powierzchni, adnotacje tekstowe | Tak
54 | Możliwość wydruku zdjęć w rzeczywistej wielkości na dowolnej drukarce | Tak
55 | Możliwość indywidualnej personalizacji filtrów zdjęć RTG do poszczególnych części ciała i rożnych projekcji. | Tak/Nie Tak - 10 pkt. /Nie - 0 pkt.
56 | Możliwość integracji z generatorem i ustawianie nastaw kV oraz mAs generatora z pozycji oprogramowania systemu DR | Tak
57 | Zapis wartości dawki DAP na konsoli technika | Tak
58 | Możliwość eksportu zdjęć w kilku formatach jednocześnie (DICOM, DICOMDIR, IMG, RAW, JPEG, BMP, TIF8, TIF16) | Tak
59 | Możliwość edycji parametrów rejestracji pacjentów | Tak
60 | Możliwość prowadzenia statystyk | Tak
61 | Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych | Tak
62 | Możliwość porównywania na 1 ekranie co najmniej dwóch różnych obrazów z dwóch różnych badań różnych pacjentów | Tak/Nie Tak - 10 pkt. /Nie - 0 pkt.
63 | Zasilacz awaryjny | Tak
Monitor
64 | Producent | Podać
65 | Nazwa/model/typ | Podać
66 | Wielkość min. 21,3” | Tak
67 | Rozdzielczość minimalna: 1200x 1600 | Tak
68 | Matryca w technologii: LED IPS | Tak
69 | Kalibracja DICOM | Tak
INNE
70 | Interfejs komunikacyjny DR do generatora CMP 200 | Tak
71 | Integracja konsoli technika z generatorem aparatu RTG | Tak
72 | Podłączenie, instalacja, konfiguracja (po stronie Wykonawcy) | Tak
73 | Integracja z systemem PACS, HIS i RIS | Tak
74 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie zamawiającego dwóch szkoleń personelu RTG w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanego sprzętu (terminy szkoleń do uzgodnienia z Wykonawcą) | Tak
75 | Termin ralizacji przedmiotu zamówienia do 21 dni kalendarzowych | Tak
76 | Autoryzowany serwis. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/Podać
77 | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 24h od momentu zgłoszenia. | Tak
78 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Podać: 24 miesiące - 0 pkt 30 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy - 20 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryteria oceny ofert znajdują się w pozycji: 55, 62, 78 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do montażu fabrycznie nowych urządzeń, rok produkcji 2022 r.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
5. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.