Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/96/20

A. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

Miejsce instalacji: I-piętro sale operacyjne 1/14 (V02c), 1/17 (V02c), 1/41 (V02c), 1/44 (V02c), II - piętro sale cięć cesarskich: 2/47 (V02c), 2/49 (V02c)

Kolumna anestezjologiczna w wersji z głowicą o regulowanej wysokości oraz  udźwigu odpowiednio 180 kg dla co gwarantuje spełnienie stawianych wymagań w zakresie podwieszenia aparatu do znieczulenia ogólnego.

Zaprojektowane kolumny składającą się z dwóch ramion o długościach 750mm i 1000mm, otrzymując całkowitą rozpiętość 1,75 metra. Zakres obrotu ramion oraz kolumny wynosi 330°. Dogodnie umieszczone panele sterujące i ergonomiczne uchwyty pozwalają jednej osobie na szybkie i precyzyjne przemieszczenie kolumny w dowolnym kierunku. Oznaczone kolorami obrotowe przeguby wyposażone są w system hamujący, który zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę. System podnoszenia umożliwia łatwe pozycjonowanie wyposażenia w pionie, stosownie do potrzeb zabiegu.

Przyciski do zwalniania blokady obrotu oraz zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny. Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię). Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio strzałkami góra / dół.

Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia oraz uchwyt do podnoszenia wózka infuzyjnego.

Kolumny wyposażone w zintegrowany system ukrywania przewodów oraz w odpowiednie schowki na przewody i zasilacze. Na całej długości (od strony uchwytu na aparat) głowica zasilająca wyposażona w zintegrowane schowki (równoległe względem siebie, oddzielne, pionowe schowki) na nadmiar rur gazów medycznych (min. 4 rury, w tym sprężone powietrze, tlen i próżnia) oraz kabli elektrycznych (min. 5 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (m.in. 2 kable sieci komputerowej) Dzięki takim rozwiązaniom przewody i rury są dobrze zabezpieczone przed potencjalnymi źródłami kontaminacji. Takie  rozwiązanie skraca czas potrzebny na czyszczenie i dezynfekcję, poprawia organizację poprzez usunięcie rzadko używanych przewodów i rur z przestrzeni roboczej, zmniejsza ryzyko przypadkowego odłączenia sprzętu.

Panele z przyłączami gazowymi, elektrycznymi i teleinformatycznymi są instalowane po obu stronach oraz z przodu i z tyłu kolumny. Pionowe szyny z przodu każdej kolumny, o odpowiedniej nośności zapewniają łatwą regulację wysokości półek, szuflad, wysięgników i innych komponentów, w zależności od potrzeb.

Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem,  bryzgoszczelne (z klapką),  stopień ochrony min. IP44. Przygotowanie pod instalację w przyszłości  dodatkowych gniazd niskoprądowych:  w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór  zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką  oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).

Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe).

W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy.

Kolumna anestezjologiczna bilans przyłączy:

punkty poboru gazów medycznych i próżni:

-  podtlenek azotu (N2O)	– 1 szt.

-  tlen (O2) – 2 szt.

-  sprężone powietrze (Air) – 2 szt.

-  próżnia (Vac) – 2 szt.

-  odciąg gazów anestezjolog. (AGSS) – 1 szt.

-  gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt.

-  bolce wyrównywania potencjałów (P.E.) – 10 szt.

-  gniazdko sieci komputerowej RJ-45 – 4 szt.

-  szyna medyczna – dookólna – 1  szt.

-  uchwyt sterowania kolumną – 1 szt.

-  schowki na nadmiar przewodów 	– 2 szt.

-  wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium

System zawieszenia - wysięgnik obrotowy dwuramienny:

-  zasięg kolumny: 175 cm

-  udźwig kolumny: 180 kg

-  regulacja wysokości kolumny: 50 cm

-  pneumatyczna blokada obrotu ramion i głowicy zasilającej	TAK

Wyposażenie dodatkowe kolumny anestezjologicznej:

-  uchwyt do zawieszania aparatu anestezjologicznego – 1 szt.

-  ramię boczne na monitor czynności życiowych pacjenta – 1 szt.

drążek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplówek – 1 szt.

-  wysięgnik obrotowy do mocowania drążka na kolumnie – 1 szt.

-  szyna montażowa dookólna – 1 szt.

- Wysięgnik do mocowania drążka płynów infuzyjnych, monitora oraz kardiomonitora wyposażony w wewnętrzne zamykane kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych) oraz hamulce cierne przy dwóch przegubach regulowane ergonomicznymi pokrętłami.

Opis szczegółowy

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| A. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 6 sztuk |
| I. | Parametry ogólne |  |
|  | Sprzęt będący wyrobem medycznym, fabryczne nowy, nie powystawowy w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. Rok produkcji: nie starszy niż 2021 r. | TAK |
|  | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca zasilenie aparatury anestezjologicznej. | TAK |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z regulacją wysokości. | TAK |
| II. | Parametry techniczno-eksploatacyjne |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). | TAK |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 1750 mm | TAK |
|  | Regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej (regulacja wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. | TAK |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca umożliwiająca zawieszenie aparatu do znieczulenia ogólnego. | TAK |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. podtlenek azotu – 1 szt. próżnia – 2 szt. b) odciąg gazów poanestetycznych – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na tych samych ściankach głowicy zasilającej co gniazda gazowe. | TAK |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatu do znieczulania ogólnego i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 180 kg | TAK |
|  | Wyposażenie kolumny: Pozioma szyna montażowa – dookólna – 1 szt. Wysięgnik przegubowy do mocowania drążka – 1szt. schowek na nadmiar kabli – 2 szt. drążek infuzyjny – 1 szt. Uchwyt na aparat do znieczulania – 1 szt. | TAK |
|  | Wewnątrz głowicy, na jej całej długości, min. 2 schowki na nadmiar rur i kabli umożliwiające ukrycie nadmiaru rur gazów medycznych, kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych. | TAK |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i głowicy oraz zmiany wysokości umieszczone w zorientowanym uchwycie zainstalowanym na ściance głowicy. | TAK |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i głowicy umieszczone na przewodowym pilocie zlokalizowanym przy aparacie do znieczulenia. | TAK |
|  | Szyna montażowa okalająca kolumnę z min. 3 stron. Udźwig całkowity szyny ≥ 30 kg. | TAK |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie zgodne z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm | TAK |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wysięgników na monitory, komputer na kolumnie przez użytkownika. | TAK |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). | TAK |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. | TAK |
|  | Wysięgnik drążka infuzyjnego wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | TAK |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK |
| III. | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu/wyrobu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC tj.: - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli jest wymagane), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (jeśli jest wymagane). | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Wypisane paszporty techniczne sprzętu | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta. Ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Każdy przegląd zakończony wystawieniem karty pracy (raportu serwisowego) oraz dokonaniem wpisu do paszportu technicznego. Przystąpienie do przeglądów technicznych sprzętu bez odrębnego wzywania przez Zamawiającego | TAK. podać częstotliwość przeglądów podczas odbioru |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48h | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie do 2 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu. W przypadku stwierdzenia wad elementu lub modułu/podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt | TAK |
|  | Wykaz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, wykaz dostarczyć podczas odbioru |
|  | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | TAK |
|  | Oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |
| IV. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |
|  | Producent | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Model* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

B. KOLUMNA LAPAROSKOPOWA / CHIRURGICZNA

Miejsce instalacji: I - piętro – sale operacyjne 1/14 (V04c), 1/17 (V04c), 1/41 (V04c), 1/44 (V04c), II - piętro – sale cięć cesarskich 2/47 (V04c), 2/49 (V04c)

Kolumna chirurgiczna zwiększa efektywność opieki medycznej na salach operacyjnych gdzie wymagana jest odpowiednia lokalizacja urządzeń oraz wyposażenia medycznego. Takie rozwiązanie umożliwia łatwy dostęp do pacjenta, zapewnia lepszą ergonomię i bezpieczeństwo stanowiska pracy oraz wyższy stopień higieny na oddziale. Skróceniu ulega również czas potrzebny na czyszczenie i przygotowanie stanowiska. Nośność zaprojektowanej kolumny wynosi odpowiednio 120 kg dla co gwarantuje spełnienie stawianych wymagań.

Zaprojektowano kolumny składającą się z dwóch ramion o długościach 750 i 1000mm, otrzymując całkowitą rozpiętość 1,75 metra. Zakres obrotu ramion oraz kolumny wynosi 330°. Dogodnie umieszczone panele sterujące i ergonomiczne uchwyty pozwalają jednej osobie na szybkie i precyzyjne przemieszczenie kolumny w dowolnym kierunku. Oznaczone kolorami obrotowe przeguby wyposażone są w system hamujący, który zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę.

Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia.

Panele z przyłączami gazowymi, elektrycznymi i teleinformatycznymi są instalowane po obu stronach oraz z przodu i z tyłu kolumny. Pionowe szyny z przodu każdej kolumny, o odpowiedniej nośności zapewniają łatwą regulację wysokości półek, szuflad, wysięgników i innych komponentów, w zależności od potrzeb.

Gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy. Gniazdka elektryczne z bolcem,  bryzgoszczelne (z klapką),  stopień ochrony min. IP44. Przygotowanie pod instalację w przyszłości  dodatkowych gniazd niskoprądowych:  w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór  zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką  oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).

Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe).

W celu zachowania należytej higieny nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy.

Przyciski do zwalniania blokady obrotu w ergonomicznych, zorientowanych poziomo uchwytach zainstalowanych na frontowej krawędzi jednej z półek. Ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem (innym, niż drugi przycisk i drugie ramię).

Kolumna wyposażona w cztery półki o  powierzchni roboczej łatwej do utrzymania w czystości: gładkiej, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. Narożniki półki zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika. Dolna półka wyposażona w jedną szufladę o nośności min. 7kg każda

Dolna pólka wyposażona w szufladę. Za szufladą zamontowane dwa schowki na nadmiar przewodów. Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. Jedna z półek wyposażona w dwa schowki zamontowane w tylnej części półki.

Kolumna chirurgiczna bilans przyłączy:

Na bocznych ściankach zainstalowane następujące punkty poboru gazów medycznych i próżni:

punkty poboru gazów medycznych

-  dwutlenek węgla (CO2)	 1 szt.

-  sprężone powietrze (Air) 2 szt.

-  próżnia (Vac)  2 szt.

Punkty zasilania i niskoprądowe:

-  gniazdka elektryczne 230 V 	10 szt.

-  bolce wyrównywania potencjałów (P.E.)	10 szt.

-  gniazdko sieci komputerowej RJ-45 	4 szt.

-  uchwyt sterowania kolumną 	 1 szt.

-  schowki na nadmiar przewodów 	– 2 szt.

-  Wykończenie bocznych ścianek panelu: anodowane aluminium

System zawieszenia: wysięgnik obrotowy dwuramienny:

-  zasięg kolumny: 	175 cm

-  udźwig kolumny: 	120 kg

-  pneumatyczna blokada obrotu ramion i głowicy zasilającej

Wyposażenie dodatkowe kolumny chirurgicznej

-  półka 43 x 48 cm z bocznymi szynami montażowymi – 4 szt.

-  szuflada pod dolną półką – 1 szt.

-   schowki na nadmiar przewodów – 4 szt.

Opis szczegółowy

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| B. KOLUMNA LAPAROSKOPOWA / CHIRURGICZNA – 6 sztuk |
| I. | Parametry ogólne |  |
|  | Sprzęt będący wyrobem medycznym, fabryczne nowy, nie powystawowy w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. Rok produkcji: nie starszy niż 2021 r. | TAK |
|  | Kolumna chirurgiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca postawienie na półce aparatury chirurgicznej. | TAK |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK |
| II. | Parametry techniczno-eksploatacyjne |  |
|  | Stosunek długości ramion 3:4, podać długości ramion (długość ramion mierzona w osiach obrotu). | TAK |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. dwutlenek węgla – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 10 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 10 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). | TAK |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK |
|  | Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion i głowicy umieszczone w zorientowanym poziomo zorientowanych dwóch uchwytach zamontowanych na jednej z półek. | TAK |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min 1700 mm | TAK |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 120 kg | TAK |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia | TAK |
|  | Głowica o przekroju poprzecznym mniejszym niż 30cm x 25cm posiadająca 3 panele instalacyjne (dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego. | TAK |
|  | Wyposażenie kolumny: półka - 4 szt. szuflada – 1 szt. schowek na nadmiar kabli – 4 szt. | TAK |
|  | Półki o wymiarach powierzchni roboczej: - szerokość: min 40 cm - głębokość: min 45 cm | TAK |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm | TAK |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK |
|  | Schowki na nadmiar kabli zainstalowane na jednej z półek w tylnej części. | TAK |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK |
| III. | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu/wyrobu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC tj.: - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli jest wymagane), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (jeśli jest wymagane). | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Wypisane paszporty techniczne sprzętu | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta. Ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Każdy przegląd zakończony wystawieniem karty pracy (raportu serwisowego) oraz dokonaniem wpisu do paszportu technicznego. Przystąpienie do przeglądów technicznych sprzętu bez odrębnego wzywania przez Zamawiającego | TAK. podać częstotliwość przeglądów podczas odbioru |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48h | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie do 2 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu. W przypadku stwierdzenia wad elementu lub modułu/podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt | TAK |
|  | Wykaz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, wykaz dostarczyć podczas odbioru |
|  | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | TAK |
|  | Oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |
| IV. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |
|  | Producent | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Model* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

C. KOLUMNA SUFITOWA JEDNOSTANOWISKOWA PRZYŁÓŻKOWA

Miejsce instalacji: I – piętro – kolumna jednostanowiskowa - przygotowanie pacjenta 1/16 (V01a), 1/43 (V01a),

Kolumna przyłóżkowa przeznaczona do instalacji na sali po znieczuleniowej, umożliwiająca powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania. Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej o wysokosci powyżej 1500mm. Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Kolumna pionowa w wersjach jedno jak i dwustanowiskowej wyposażona jest w swej konstrukcji w trzy rury nośne ze stali nierdzewnej na całej długości rozłożone co 120° ( +/- 5° ). Dwie rury umiejscowione w części frontowej kolumny oraz jedna rura w części tylnej. Dodatkowo kolumna wyposażona jest w poziome szyny montażowe zlokalizowane na górnych i dolnych krawędziach kolumny, umożliwiając pozycjonowanie urządzeń ze wszystkich stron.

Półki  o wymiarach 430 X 480mm z szynami montażowymi DIN w krawędziach bocznych. Na rogach półek zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Półki dolne wyposażone w dwie szuflady o wymiarach wewnętrznych 365x243x120. Każda z szuflad o udźwigu 7 kg. Zainstalowane na tej samej wysokości półki umożliwiają dokonanie obrotu wokół osi mocowania. Mocowanie uchwytu półki z płynną regulacją w poziomie powala na indywidulane ustawienie położenia.

Dolne półki wyposażone w szuflady oraz aluminiowe schowki z plastikową pokrywą frontową umożliwiające ułożenie nadmiaru przewodów instalacyjnych. Schowki o wymiarach 110mm x 140mm x 109mm mocowane pod półką, za szufladą.

Punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne i gniazda sieci komputerowej dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, umiejscowione w jednym rzędzie symetrycznie dla każdego z dwóch  stanowisk. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32.

Gniazda elektryczne 230V posadowione w pozycji 45°  względem osi wzdłużnej kolumny. Punkty ekwipotencjalne PE zlokalizowane przy każdym z gniazd eklektycznych 230V.

Dwuczęściowy uchwyt drążka na płyny infuzyjne  złożony z ramion o długości 400mm + 300mm z  przegubami wyposażonymi w regulowane blokady cierne  pozwala na swobodne ustawienie i zablokowanie pozycji  drążka w przestrzeni.

Przeguby ramion w dolnych płaszczyznach wyposażone w  przepusty  umożliwiające poprowadzenie okablowania.  Zastosowanie przepustów kablowych w uchwytach drążka płynów infuzyjnych jak i kardiomonitora umożliwia sprawne uporządkowanie przewodów zasilających jak i sygnałowych. Mocowanie - drążka infuzyjnego poprzez jeden uchwyt przegubowy jest łatwiejsze w obsłudze w porównaniu do rozwiązaniu dwóch uchwytów: w części górnej oraz dolnej.

Kolumna jedostanowiskowa – wyposażenie:

-  Gniazda elektryczne (230V) – 6 szt.

-  Gniazda wyrównania potencjałów (PE) – 6 szt.

-  Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych – 1 szt.

-  Gniazdo sieci komputerowej (RJ45) – 2 szt.

-  Tlen (O2) – 2 szt.

-  Próżnia (Vac) – 2 szt.

-  Sprężone powietrze (Air) – 2 szt.

-  Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka 38mm na kolumnie, dwuramienny 400 mm + 300 mm – 1 szt.

-  Drążek infuzyjny 1000 mm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek, udźwig 13.5 kg	– 1 szt.

-  Półka 430 x 480 mm z szynami montażowymi po bokach – 2 szt.

-  Szuflady podwójne, mocowane pod półką wys. 120 mm, udźwig 5 kg. – 1 szt.

-  Schowek nadmiaru przewodów mocowany pod półką za szufladą – 2 szt.

-  Mocowanie VESA dwuramienne 400+300 mm – 1 szt.

-  Oświetlenie nocne - 1 szt.

Opis szczegółowy

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| C. KOLUMNA SUFITOWA JEDNOSTANOWISKOWA PRZYŁÓŻKOWA - 2 sztuki |
| I. | Parametry ogólne |  |
|  | Sprzęt będący wyrobem medycznym, fabryczne nowy, nie powystawowy w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. Rok produkcji: nie starszy niż 2021 r. | TAK |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej na stanowisku pacjenta w sali przygotowania pacjenta | TAK |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem pojedynczej kolumny | TAK |
| II. | Parametry techniczno-eksploatacyjne |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): 160 kg (lub więcej) | TAK |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1 400 mm | TAK |
|  | Możliwość mocowania wyposażenia z przodu oraz z tyłu głowicy zasilającej. | TAK |
|  | Z trzech stron głowicy zainstalowane pionowe rury średnicy 38 mm do mocowania półek i innego wyposażenia. | TAK |
|  | Rury rozmieszczone na obwodzie głowicy co 120° ±5% | TAK |
|  | Przy podstawie głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania akcesoriów medycznych | TAK |
|  | W górnej części głowicy zainstalowane poziome szyny montażowe – dwie z boków głowicy i jedna z przodu lub tyłu głowicy. | TAK |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 6 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 6 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 2 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | TAK |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na tych samych ściankach głowicy zasilającej co gniazda gazowe. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | TAK |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK |
|  | Wyposażenie kolumny: pionowa rura montażowa – 3 szt. półka - 1 szt. szuflada – 1 szt. schowek na nadmiar kabli – 2 szt. drążek infuzyjny – 1 szt. wysięgnik do mocowania drążka – 1 szt. | TAK |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |
|  | Jedna szuflada zainstalowana pod półką. Szuflada bez wystających uchwytów. | TAK |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm | TAK |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). | TAK |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. | TAK |
|  | Wysięgnik drążka infuzyjnego wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | TAK |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK |
| III. | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu/wyrobu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC tj.: - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli jest wymagane), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (jeśli jest wymagane). | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Wypisane paszporty techniczne sprzętu | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta. Ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Każdy przegląd zakończony wystawieniem karty pracy (raportu serwisowego) oraz dokonaniem wpisu do paszportu technicznego. Przystąpienie do przeglądów technicznych sprzętu bez odrębnego wzywania przez Zamawiającego | TAK. podać częstotliwość przeglądów podczas odbioru |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48h | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie do 2 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu. W przypadku stwierdzenia wad elementu lub modułu/podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt | TAK |
|  | Wykaz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, wykaz dostarczyć podczas odbioru |
|  | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | TAK |
|  | Oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |
| IV. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |
|  | Producent | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Model* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

D. KOLUMNA SUFITOWA DWUSTANOWISKOWA PRZYŁÓŻKOWA

Miejsce instalacji: I – piętro – kolumna dwustanowiskowa – sala pooperacyjna wybudzeniowa 1/48 (V01a)

Kolumna przyłóżkowa przeznaczona do instalacji na sali po znieczuleniowej, umożliwiająca powieszenie zestawu aparatury medycznej na półkach i doprowadzenie zasilania. Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej, obrotowej głowicy zasilającej o wysokosci powyżej 1500mm. Ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

Kolumna pionowa w wersjach jedno jak i dwustanowiskowej wyposażona jest w swej konstrukcji w trzy rury nośne ze stali nierdzewnej na całej długości rozłożone co 120° ( +/- 5° ). Dwie rury umiejscowione w części frontowej kolumny oraz jedna rura w części tylnej. Dodatkowo kolumna wyposażona jest w poziome szyny montażowe zlokalizowane na górnych i dolnych krawędziach kolumny, umożliwiając pozycjonowanie urządzeń ze wszystkich stron.

Półki  o wymiarach 430 X 480mm z szynami montażowymi DIN w krawędziach bocznych. Na rogach półek zainstalowane odboje z miękkiego tworzywa. Półki dolne wyposażone w dwie szuflady o wymiarach wewnętrznych 365x243x120. Każda z szuflad o udźwigu 7 kg. Zainstalowane na tej samej wysokości półki umożliwiają dokonanie obrotu wokół osi mocowania. Mocowanie uchwytu półki z płynną regulacją w poziomie powala na indywidulane ustawienie położenia.

Dolne półki wyposażone w szuflady oraz aluminiowe schowki z plastikową pokrywą frontową umożliwiające ułożenie nadmiaru przewodów instalacyjnych. Schowki o wymiarach 110mm x 140mm x 109mm mocowane pod półką, za szufladą.

Punkty poboru gazów medycznych, gniazda elektryczne i gniazda sieci komputerowej dostępne z obu stron kolumny: rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy zasilającej, umiejscowione w jednym rzędzie symetrycznie dla każdego z dwóch  stanowisk. Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32.

Gniazda elektryczne 230V posadowione w pozycji 45°  względem osi wzdłużnej kolumny. Punkty ekwipotencjalne PE zlokalizowane przy każdym z gniazd eklektycznych 230V.

Dwuczęściowy uchwyt drążka na płyny infuzyjne  złożony z ramion o długości 400mm + 300mm z  przegubami wyposażonymi w regulowane blokady cierne  pozwala na swobodne ustawienie i zablokowanie pozycji  drążka w przestrzeni.

Przeguby ramion w dolnych płaszczyznach wyposażone w  przepusty  umożliwiające poprowadzenie okablowania.  Zastosowanie przepustów kablowych w uchwytach drążka płynów infuzyjnych jak i kardiomonitora umożliwia sprawne uporządkowanie przewodów zasilających jak i sygnałowych. Mocowanie - drążka infuzyjnego poprzez jeden uchwyt przegubowy jest łatwiejsze w obsłudze w porównaniu do rozwiązaniu dwóch uchwytów: w części górnej oraz dolnej.

Kolumna dwustanowiskowa – wyposażenie:

-  Gniazda elektryczne (230V) – 16 szt.

-  Gniazda wyrównania potencjałów (PE) – 16 szt.

-  Przygotowane pod instalację gniazd niskoprądowych – 2 szt.

-  Gniazdo sieci komputerowej (RJ45) – 4 szt.

-  Tlen (O2) – 2 szt.

-  Próżnia (Vac) – 2 szt.

-  Sprężone powietrze (Air) – 2 szt.

-  Wysięgnik obrotowy do mocowania drążka 38mm na kolumnie, dwuramienny 300 mm + 300 mm – 2 szt.

-  Drążek infuzyjny 1000 mm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek, udźwig 13.5 kg	– 2 szt.

-  Półka 430 x 480 mm z szynami montażowymi po bokach – 2 szt.

-  Szuflady podwójne, mocowane pod półką wys. 120 mm, udźwig 5 kg. – 2 szt.

-  Schowek nadmiaru przewodów mocowany pod półką za szufladą – 4 szt.

-  Mocowanie VESA dwuramienne 300+300 mm – 2 szt.

Opis szczegółowy

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| D. KOLUMNA SUFITOWA DWUSTANOWISKOWA PRZYŁÓŻKOWA - 2 sztuki |
| I. | Parametry ogólne |  |
|  | Sprzęt będący wyrobem medycznym, fabryczne nowy, nie powystawowy w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. Rok produkcji: nie starszy niż 2021 r. | TAK |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej na stanowisku pacjenta w sali pooperacyjnej | TAK |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem pojedynczej kolumny | TAK |
| II. | Parametry techniczno-eksploatacyjne |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): 160 kg (lub więcej) | TAK |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1 400 mm | TAK |
|  | Możliwość mocowania wyposażenia z przodu oraz z tyłu głowicy zasilającej. | TAK |
|  | Z trzech stron głowicy zainstalowane pionowe rury średnicy 38 mm do mocowania półek i innego wyposażenia. | TAK |
|  | Rury rozmieszczone na obwodzie głowicy co 120° ±5% | TAK |
|  | Przy podstawie głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania akcesoriów medycznych | TAK |
|  | W górnej części głowicy zainstalowane poziome szyny montażowe – dwie z boków głowicy i jedna z przodu lub tyłu głowicy. | TAK |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: tlen – 2 szt. sprężone powietrze – 2 szt. próżnia – 2 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 16 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 16 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na tych samych ściankach głowicy zasilającej co gniazda gazowe. | TAK |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. | TAK |
|  | Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45. | TAK |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK |
|  | Wyposażenie kolumny: pionowa rura montażowa – 3 szt. półka - 2 szt. szuflada – 2 szt. schowek na nadmiar kabli – 4 szt. drążek infuzyjny – 2 szt. wysięgnik do mocowania drążka – 2 szt. | TAK |
|  | Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe. | TAK |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK |
|  | Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących. | TAK |
|  | Narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego. | TAK |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie przez użytkownika. | TAK |
|  | Jedna szuflada zainstalowana pod półką. Szuflada bez wystających uchwytów. | TAK |
|  | Wewnętrzna wysokość szuflad powyżej 10 cm | TAK |
|  | Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji. | TAK |
|  | Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów. | TAK |
|  | Zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia. | TAK |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). | TAK |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. | TAK |
|  | Wysięgnik drążka infuzyjnego wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK |
|  | Ramię wysięgnika z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła. | TAK |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK |
| III. | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu/wyrobu zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2017.211 t. j. z dnia 2017.02.03) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC tj.: - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli jest wymagane), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania (jeśli jest wymagane). | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Wypisane paszporty techniczne sprzętu | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne sprzętu podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta. Ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Każdy przegląd zakończony wystawieniem karty pracy (raportu serwisowego) oraz dokonaniem wpisu do paszportu technicznego. Przystąpienie do przeglądów technicznych sprzętu bez odrębnego wzywania przez Zamawiającego | TAK. podać częstotliwość przeglądów podczas odbioru |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48h | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie do 2 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – bez konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w terminie 5 dni roboczych licząc od czasu przystąpienia do naprawy – w przypadku konieczności użycia części zamiennych | TAK |
|  | Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu. W przypadku stwierdzenia wad elementu lub modułu/podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt | TAK |
|  | Wykaz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, wykaz dostarczyć podczas odbioru |
|  | Oświadczenie potwierdzające, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | TAK |
|  | Oferowany sprzęt, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | TAK |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |
| IV. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |
|  | Producent | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Model* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK, podać wraz z dostawą sprzętu |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;