Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-59/2024

Zał. nr 3.1 do SWZ/Umowy

# Pakiet 1 Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo - technicznych dla analizatorów parametrów krytycznych na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz oddziałów: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Noworodkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie – 6 sztuk

| L.p. | Wymogi dla analizatorów parametrów krytycznych: |
| --- | --- |
| 1 | Analizator i jego części składowe nie starsze niż 2019 rok. |
| 2 | Analizator bezobsługowy tj. bez zewnętrznej butli z gazem, bez konieczności wymiany poszczególnych butelek z odczynnikami, bez konieczności wymiany membran i pojedynczych elektrod pomiarowych. |
| 3 | Parametry mierzone z jednej próbki pacjenta min.: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca, Cl, Glukoza, Mleczany, Bilirubina, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb. |
| 4 | Objętość materiału badanego do 125 µl dla pełnego panelu oznaczeń. |
| 5 | Moduł aspiracji próbki zabudowany w kasecie pomiarowej, wymieniany wraz z kasetą w ramach rutynowych czynności operatora. |
| 6 | Możliwość wykonywania badania z krwi żylnej, tętniczej lub włośniczkowej ze strzykawki lub kapilary oraz w płynach dializacyjnych i opłucnowych. |
| 7 | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją wprowadzenia mikroskrzepów do toru pomiarowego analizatora, bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek lub przejściówek na strzykawki lub kapilary. |
| 8 | Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów w oprogramowaniu. Wybór dowolnego panelu konfiguracji bezpośrednio z ekranu. |
| 9 | Kolorowy ekran dotykowy. |
| 10 | Możliwość drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji. Wbudowana funkcja podglądu wyników kontroli jakości w postaci wykresów Levy-Jennings. |
| 11 | Możliwość wprowadzania ID operatora i konfiguracji różnych poziomów dostępu do analizatora dla poszczególnych operatorów. |
| 12 | Brak limitu czasowego przy wpisywaniu danych demograficznych pacjenta. |
| 13 | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów, kontroli jakości oraz wyników kalibracji na USB. |
| 14 | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu na co najmniej trzech poziomach. Płyny kontrolne inne niż płyny kalibracyjne, każdy z niezależnym zakresem referencyjnym. |
| 15 | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci maksymalnie trzech wymiennych kaset o terminie ważności minimum 10 dni licząc od załadowania na pokład analizatora |
| 16 | Wszelkie procedury kalibracyjne i walidacyjne dla wszystkich oznaczanych parametrów ( w tym wymagane i zalecane ) wykonywane automatycznie z płynów zawartych w kasetach odczynnikowych. |
| 17 | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |
| 18 | Wbudowany czujnik aktualnego ciśnienia powietrza. |
| 19 | Komunikacja aparatu z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. |
| 20 | Możliwość niezależnej od elektrod i pakietu odczynnikowego wymiany modułu kontroli jakości w razie potrzeby. |
| 21 | Możliwość przerwania kalibracji celem wykonania próbki pilnej. |
| 22 | Bezpieczny system aspiracji próbki bez ryzyka przypadkowego zakłucia operatora i bez konieczności przytrzymywania medium przez operatora w trakcie pobierania materiału przez analizator. |
| 23 | Aparat umożliwiający dwukierunkową komunikację z systemem informatycznym klasy LIS/HIS z możliwością podłączenia poprzez sieć bezprzewodową w standardzie WiFi. |
| 24 | W cenie oferty podłączenie analizatorów do systemu informatycznego używanego w Szpitalu ( HIS/LIS Eskulap ) umożliwiające dwukierunkową transmisję danych ( przesyłanie zapytania o dane pacjenta oraz odsyłanie wyników do karty wyników pacjenta ). |
| 25 | W cenie oferty Wykonawca dostarczy i zainstaluje system do nadzorowania analizatorów pracujących w trybie POCT. System pracujący jako aplikacja serwerowa, umożliwiający zdalny dostęp do analizatorów przez operatorów z różnymi poziomami uprawnień, zarówno ze stacji roboczych podłączonych do tej samej sieci szpitalnej, jak i poprzez przeglądarkę internetową. System zapewni współpracę z różnymi typami i modelami analizatorów POCT pochodzącymi od różnych producentów. |
| 26 | Minimalne funkcjonalności systemu zdalnego nadzoru: - Agregacja wyników kalibracji wykonywanych na aparatach. - Agregacja wyników kontroli jakości wykonywanych na aparatach, w tym możliwość generowania wykresów Levy-Jennings dla poszczególnych analizatorów jak i dla grup analizatorów z porównaniem pomiędzy poszczególnymi aparatami. - Możliwość sprawdzenia poziomów odczynników ( ilości pozostałych do wykonania testów ) i termin przydatności kaset będących w aparatach. - Flagowanie analizatorów, które nie przeszły pozytywnie kontroli jakości. - Możliwość zdalnej pracy na analizatorach poprzez dostęp do pulpitu wraz z możliwością wywołania kalibracji, kontroli jakości, włączenia lub wyłączenia poszczególnych parametrów. - System umożliwia każdorazową identyfikacje Operatora analizatorów POCT ( logowanie do analizatora ) przed rozpoczęciem pracy przy użyciu kart identyfikacyjnych pracowników. - Zarządzanie autoryzacją dla operatorów pracujących na poszczególnych analizatorach umożliwiając m. in. dodawanie i usuwanie użytkowników, zmianę poziomu uprawnień, przypisywanie poszczególnym użytkownikom uprawnień do konkretnych analizatorów. - System posiadający moduł szkoleniowy umożliwiający przeprowadzenie zdalnego szkolenia i certyfikację dla operatorów urządzeń POCT. Moduł dający możliwość tworzenia własnych, personalizowanych szkoleń e-learningowych. Automatyczna certyfikacja użytkowników na podstawie pozytywnego wyniku szkolenia. - System współpracujący ze szpitalnym systemem informatycznym (HIS,LIS). - Możliwość wpięcia do systemu zdalnego nadzoru analizatora hematologicznego XN 550 firmy SYSMEX, znajdującego się w Pracowni CITO w ZDL przy ul. Wyszyńskiego 1. |
| 27 | Gwarancja na analizatory w okresie trwania umowy. |
| 28 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis oraz części zamienne w okresie trwania umowy. |
| 29 | Czas reakcji serwisu, tj. przystąpienia do naprawy - – max 4 godziny od zgłoszenia awarii. |
| 30 | Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym uprawnionym do przeprowadzania napraw i konserwacji analizatorów. |
| 31 | Czas naprawy do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia – w dni robocze. |
| 32 | Instalacja, uruchomienie analizatorów oraz szkolenia pracowników laboratorium oraz oddziałów szpitalnych w zakresie obsługi aparatów ( liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników ). |
| 33 | Wykonawca dostarczy wraz z dostawą analizatorów instrukcję obsługi do każdego analizatora oraz karty charakterystyk dla wszystkich stosowanych odczynników w języku polskim. |
| 34 | Wykonawca zapewni montaż 2 sztuk klimatyzatorów w Pracowniach Badań Cito Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (1 sztuka na ul. Szpitalna 45 oraz 1 sztuka na ul. Wyszyńskiego 1) – zabezpieczenie optymalnej temperatury oraz wilgotności dla prawidłowej pracy analizatorów. |
| 35 | Wykonawca dostarczy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szpitalnej 45 chłodziarkę laboratoryjną w ilości 1 szt. do przechowywania pakietów odczynnikowych oraz materiałów kontrolnych. |
| 36 | W związku z ochroną danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie WSZ w Koninie po wygaśnięciu umowy, przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty

Zał. nr 3.2 do SWZ

# Pakiet nr 2 Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych dla analizatora parametrów fizykochemicznych z analizatorem osadu moczu – 1 sztuka

| L.p. | Wymogi dla analizatora parametrów fizykochemicznych z analizatorem osadu moczu:: |
| --- | --- |
| 1. | 2-modułowy analizator ( ocena parametrów fizykochemicznych i osadu moczu), fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. |
| 2. | Analizator gotowy do pracy i zawiera wszystkie niezbędne części i akcesoria. |
| 3. | Moduł oceny fizykochemicznej połączony bezpośrednio z modułem osadu moczu pozwalający na wykonywanie oznaczeń z tej samej probówki, bez konieczności przenoszenia statywu z probówką pomiędzy modułami. |
| 4. | Automatyczny podajnik próbek moczu z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy. |
| 5. | Możliwość badania próbek pilnych. |
| 6. | Każdy moduł z czytnikiem kodów kreskowych. |
| 7. | Automatyczne wyrzucanie zużytych arkuszy odczynnikowych oraz jednorazowych materiałów zużywalnych do pojemników na odpady. |
| 8. | Minimalna objętość próbki dla oceny paska testowego i osadu moczu – 3 ml. |
| 9. | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu: pH, ciężar właściwy, białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty/hemoglobina. |
| 10. | Ciężar właściwy oraz klarowność oznaczane metodą refraktometryczną. |
| 11. | Ilość testów ładowanych jednorazowo min. 400 w postaci kasety odczynnikowej, stabilność min. 14 dni. |
| 12. | Metoda oceny osadu moczu – mikroskopia zautomatyzowana bez przygotowania próbek przed badaniem z wirowaniem próbki w analizatorze przy użyciu jednorazowej kuwety. |
| 13. | Automatyczna ocena obrazu – po wykonaniu min. 15 zdjęć. |
| 14. | Automatyczne wykrywanie elementów osadu moczu: erytrocyty, leukocyty, nabłonki płaskie i okrągłe, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, śluz, drożdże, bakterie, plemniki. |
| 15. | Pomiar ilościowy w jednostkach konwencjonalnych ( kom/ul ) lub w polu widzenia (HPF) elementów osadu: leukocyty i erytrocyty. |
| 16. | Analizator wyposażony w UPS ( podtrzymywanie pracy w przypadku braku zasilania ) oraz drukarkę. |
| 17. | Analizator i odczynniki pochodzące od jednego producenta. |
| 18. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis ( naprawa, wymiany podzespołów ), przeglądy gwarancyjne i techniczne, części zamienne na okres trwania umowy. |
| 19. | Czas reakcji serwisu, tj. przystąpienia do naprawy -– max. 4 godziny od zgłoszenia awarii w dni robocze. Czas naprawy – do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii. w dni robocze. |
| 20. | Wymagany bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym uprawnionym do przeprowadzania napraw i konserwacji analizatorów. |
| 21. | Instalacja, uruchomienie analizatora i urządzeń dodatkowych. |
| 22. | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi analizatora w języku polskim oraz karty charakterystyk wszystkich stosowanych odczynników. |
| 23. | Zamawiający wymaga wydzierżawienia również 2 małych analizatorów półautomatycznych do wykonywania analiz fizykochemicznych moczu: do oznaczeń CITO w Pracowni Badań Pilnych w ZDL przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz jako back up w przypadku awarii analizatora podstawowego w ZDL przy ul. Szpitalnej 45. |
| 24. | Podłączenie analizatora podstawowego oraz aparatów back up do systemu LIS ESKULAP na koszt Wykonawcy ( zakup sterowników ) i zapewnienie dwukierunkowej transmisji danych. Wykonawca zapewni sprzęt komputerowy ( stacja robocza ) do działania systemu LIS ESKULAP – system operacyjny Windows 11 Professional. |
| 25. | Wykonawca zapewni możliwość wpięcia analizatora back up ( lokalizacja w ZDL przy ul. Wyszyńskiego 1 ) do systemu zdalnego nadzoru. |
| 26. | Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników laboratorium w zakresie użytkowania analizatorów – liczba szkoleń uzależniona od potrzeb pracowników. |
| 27. | Wykonawca zapewni na własny koszt udział w zewnętrznej ( nie firmowej ) kontroli jakości , minimum 1 raz na kwartał. |
| 28. | Wykonawca zapewni montaż klimatyzatora – zabezpieczenie optymalnej temperatury oraz wilgotności dla prawidłowej pracy analizatora. |
| 29. | W związku z ochroną danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie WSZ w Koninie po wygaśnięciu umowy, przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty