| przedmiotu zamówienia | ilość | % VAT | cena jednostkowa brutto w pln* | cena całkowita brutto za całość przedmiotu zamówienia w pln** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aparat HDR wraz z systemem planowania oraz zestawem aplikatorów i akcesoriów do brachyterapii. ………………………………………………………….. (producent, kraj pochodzenia) ………………………………………………………….. (rok produkcji) ………………………………………………………….. Nazwa systemu, model, typ | 1 kpl |  |  |  |
| Ubezpieczenie, dostawa, montaż, instalacja, szkolenia pracowników i uruchomienie nowej linii terapeutycznej do brachyterapii. |  |  |  |  |
| Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zakładu Brachyterapii. |  |  |  |  |
|  | Łączna całkowita cena brutto: |  |

| WYMAGANE I OCENIANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. |
| --- |
| Lp. | Opis Parametru | Warunek Wymagany | Wartość Oferowana / Odpowiedź Wykonawcy/ Opis* | Punktacja |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego systemu na terenie Polski. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat do brachyterapii HDR - szt. 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Producent. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Typ. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Stosowany materiał radioaktywny: Ir-192 lub Co-60. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wymagana aktywność źródła: Ir-192 nominalnie 10 Ci ±10%, (370GBq ±10%) lub Co-60 nominalnie 2 Ci±10%, (74 GBq ±10%). | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa i wymiana 12 źródeł w okresie trwania gwarancji (4 źródła rocznie na podstawie uzgodnionego harmonogramu) - cena wliczona w koszty przedmiotu oferty. W przypadku źródła Ir-192. | TAK, PODAĆ KOSZT JEDNOSTKOWY BRUTO W [ZŁ] |  | Bez punktacji |
|  | Aparat HDR kompatybilny w dziedzinie funkcjonalność z aplikatorami firmy Elekta posiadanymi przez Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Symulacja pozycji źródła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zasięg źródła / zasięg terapeutyczny min. ≥55cm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość przesuwu źródła: ≥ 50cm/s | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Źródło kroczące do przodu | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wielkość źródła Ir-192: maksymalnie 0,9mmx5mm lub Wielkość źródła Co-60: maksymalnie 1mmx5mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Liczba kanałów roboczych: minimum 20 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba kanałów roboczych: minimum 40 | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Dokładność pozycjonowania źródła: ≤1mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Dokładność pozycjonowania źródła: ≤0,5mm | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Gwarantowana ilość transferów źródła: minimum 5 000 transferów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarantowana ilość transferów źródła: > 10 000 transferów | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Stała długość prowadnicy wraz z aplikatorem: min 130 cm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowy pomiar czasu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Liczba punktów postoju źródła w kanale: minimum 60 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Liczba punktów postoju źródła w kanale: > 100 | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Minimalna odległość pomiędzy pozycjami postojowymi źródła: 1mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja źródła zapewnia zastosowanie krzywizny aplikatora o promieniu mniejszym niż 15 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany detektor promieniowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ręcznego wycofania źródła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłonność sejfu: minimum 12 Ci | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Aparat z systemem jezdnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Niezależny od sieci zewnętrznej system zasilania awaryjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zintegrowany bezprzerwowy UPS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputer sterujący aparatem HDR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przechowywanie w komputerze sterującym aparatem HDR danych pacjentów, planów leczenia i historii frakcjonowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowa drukarka laserowa A4 z funkcją skanera do drukowania raportów oraz skanowania dokumentacji medycznej pacjenta w celu umieszczenia w systemie nadzoru radioterapii, wraz z materiałami eksploatacyjnymi (tonery startowe + tonery zapasowe). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja raportowania bezpośrednio na stacji sterującej aparatem HDR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenia do weryfikacji pierwszej pozycji źródła. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kabel sprawdzający o długości równej długości kabla ze źródłem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana konfiguracja zawiera kontener awaryjny dla źródła promieniowania z kompletnym zestawem awaryjnym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana konfiguracja zapewnia import planów leczenia z systemu planowania leczenia dla brachyterapii poprzez nośniki typu: CD/DVD, pamięć USB lub sieć komputerową | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System dozymetryczny do kalibracji źródła wyposażony w komorę studzienkową i elektrometr; system musi posiadać świadectwo kalibracji na źródło Ir-192 lub Co-60. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw markerów dla oferowanych aplikatorów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Niezależny system kontroli mocy dawki w pomieszczeniu terapeutycznym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System audio i video do monitorowania pacjenta w trakcie terapii, zapewniający dwukierunkową komunikację | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw aplikatorów ginekologicznych dla systemu do brachyterapii HDR - zestaw nr 1 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Producent | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Typ | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Aplikator ginekologiczny z ovoidami np. Fletcher CT/MR Applicator w zestawie z 4 parami ovoid (15mm, 20mm, 25mm, 30mm). Owoidy z możliwością użycia igieł do aplikacji śródtkankowych. W zestawie 25 szt. igieł śródtkankowych plastikowych z mandrynami i urządzeniem do wprowadzania igieł np.Utrecht Interstitial CT/MR Applicator Set – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw cylindrycznego aplikatora dopochwowego przystosowany do obrazowania CT/MR. Zestaw zawiera trzy różne długości sond domacicznych oraz trzy średnice cylindrów CT/MR np. Vaginal CT/MR Applicator set – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw wielokanałowego aplikatora dopochwowego przystosowany do obrazowania CT/MR w komplecie z cienką sondą tytanową i kompletem sond domacicznych plastikowych o trzech różnych kątach nachylenia. W komplecie zestaw cewników z kołnierzem (10szt.) do wykorzystania z aplikatorem np.Vaginal CT/MT Multichannel Applicator Set – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Śródtkankowy aplikator typu ring (z ovoidami w kształcie półksiężyców) w pełni kompatybilny z obrazowaniem CT/MR, zestaw aplikatora zapewnia możliwość aplikacji bez konieczności skręcania elementów z możliwością wykorzystania igieł wbijanych równolegle i/lub ukośnie, w zestawie 50 szt. igieł śródtkankowych plastikowych – np. Advanced Gynecological Applicator Venezia – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw aplikatora oskrzelowego dla systemu do brachyterapii HDR - zestaw nr 2 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Producent | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Typ | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Aplikator oskrzelowy np. Lumencare Azure Applicator Set 5F w zestawie 10 jednorazowych przewodów oskrzelowych o długości 140 cm, 2 złączki 5F, oraz dedykowany marker do kanału nr 1 o długości 140 cm – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw aplikatorów piersiowych dla systemu do brachyterapii HDR - zestaw nr 3 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Producent | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Typ | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do brachyterapii piersi techniką APBI np. CT/MR OncoSmart Catheter System oparty na systemie aplikatrów elastycznych o średnicy 4F w zestawie 15 paczek po 6 szt. aplikatorów o długości 240mm z akcesoriami do cięcia, ogranicznikami i zgrzewarką umożliwiającą mocowania ograniczników bez konieczności szycia. System zapewnia stałą długość implantów i ich numerację – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Mostek piersiowy np. Breast CT/MR Template Set wraz z kompletem szablonów i elementami mocującymi. Igły metalowe w komplecie z mandrynami (20 szt) i śrubkami 1,5mm x 200mm w ilości 40 szt. Śrubokręt do mocowania igieł. – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw aplikatorów skórnych dla systemu do brachyterapii HDR - zestaw nr 4. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Producent | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Typ | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Aplikatory skórny typu flap do brachyterapii powierzchniowej np.Freiburg Flap Applicator Set w komplecie z giętkimi przewodami wszczepianymi w ilości 4 opakowania po 36 szt. oraz 4 opakowania guziczków przepuszczających promieniowanie - 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw aplikatora skórnego zawierający filtr spłaszczający, który umożliwia uzyskanie płaskiego i jednorodnego rozkładu izodoz np. Valencia Ft Skin Applicator Set – 1 zestaw, lub zestaw równoważny. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Przewody transferowe i markery do oferowanych aplikatorów i igieł. Kaseta do sterylizacji aplikatorów oraz wieszaki naścienne do przewodów transferowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System planowania leczenia 3D dla brachyterapii HDR – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Producent | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Typ | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany system planowania leczenia brachyterapii zawiera funkcję importu i eksportu danych w standardzie DICOM poprzez lokalna sieć komputerową. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje konturowania (automatyczne i manualne) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana konfiguracja systemu planowania leczenia zapewnia możliwość rekonstrukcji aplikatorów w dowolnie wybranej płaszczyźnie oraz ich prezentację na serii zdjęć wykorzystywanych do planowania leczenia wiązkami zewnętrznymi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Planowanie leczenia typu inverse planning | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fuzja 3D i planowanie na obrazach CT i MR | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System jest przygotowany do ewentualnego zwiększenia liczby stacji i rozszerzenia funkcjonalności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System zapewnia obsługuje i ocenę pojedynczych planów oraz porównywanie i sumowanie planów. Umożliwia również porównywanie planów brachyterapii z planami wiązek zewnętrznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System planowania leczenia zapewnia prezentację wartości dawek w postaci histogramu objętościowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Implementacja raportu TG-186 lub TG-43. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Algorytm planowania brachyterapii uwzględniający niejednorodność tkanek/materiałów w przypadku implementacji raportu TG-186 lub algorytm nie uwzględniający zmiany gęstości w przypadku implementacji raportu TG-43. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Biblioteka aplikatorów i modelowanie aplikatorów do aplikacji ginekologicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie aplikatora z biblioteki na podstawie wskazanych punktów krańcowych. | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oferowana konfiguracja umożliwia rozbudowę funkcjonalności w zakresie stosowania licencji typu „ floating” | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Biblioteka standardowych planów leczenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna akceptacja zdefiniowanych struktur anatomicznych i planu leczenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowany system planowania leczenia zapewnia możliwość archiwizacji danych w standardzie DICOM RT | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja oferowanego systemem planowania leczenia do brachyterapii z systemem planowania leczenia wiązką zewnętrzną Zamawiającego w zakresie sumowania dawek. | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Integracja z systemem weryfikacji i zarządzania oraz obrazowania radioterapii Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji. |
|  | Sieciowa komunikacja z oferowanym afterloaderem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja konsoli afterloadera z systemem weryfikacji i zarządzania radioterapią Zamawiającego pozwalająca na prowadzenie radioterapii oraz komunikację w obu kierunkach pomiędzy systemami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana konfiguracja systemu planowania leczenia zawiera niezbędne wyposażenie komputerowe oraz monitor 27 calowy typu tablet z funkcją dotykowego sterowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana konfiguracja systemu planowania leczenia zawiera kompletne i bezterminowe wyposażenie oprogramowania w zakresie licencji. Dotyczy zarówno systemu planowania jak i systemu operacyjnego. | TAK, PODAĆ NAZWY LICENCJI I SCHARAKTERYZOWAĆ ICH FUNKCJONALNOŚĆ |  | Bez punktacji |
|  | Modernizacja posiadanej stacji do planowania leczenia brachyterapii w zakresie sprzętu komputerowego (wymiana stacji bez monitora) oraz oprogramowania - instalacja w pełni funkcjonalnego systemu planowania leczenia brachyterapii w zakresie planowania leczenia tj konturowania i kalkulacji dawki. | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oferent dostarczy wyposażenie do realizacji pełnej procedury brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym, w tym dedykowany aparat USG, kompatybilny moduł krokowy, system planowania leczenia, zestaw do aplikacji stepper oraz metalowe igły i mandryny. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do brachyterapii prostaty zawiera min. 40 igieł. | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oferent dostarczy system transportu zaaplikowanych pacjentów z pracowni brachyterapii do pracowni tomografu i rezonansu oparty o techniczne rozwiązanie typu: - mobilny stół z regulowaną wysokością i możliwością ustawienia pochylenia, - blat transportowy umożliwiający przesunięcie/transport pacjenta na płaski stół tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, blat mobilnego stołu transportowego, stół symulatora lub innej płaskiej powierzchni bez potrzeby ręcznego przenoszenia i zmiany pozycji pacjenta, -demontowalne strzemiona ginekologiczne, - dmuchawa zasilana z sieci 230V, - adapter umożliwiający, zamocowanie uchwytu aplikatora/igły | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy zestaw: płyta z laminatu i podpórki pod głowę i nogi, kompatybilny z zestawem używanym przez Zamawiającego przy leczeniu pacjentów z nowotworami skóry głowy i szyi za pomocą HDR. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy przenośny aparat cyfrowy do wykonywania zdjęć pacjentów, umożliwiający ich dodanie do komputerowego systemu zarządzania radioterapią Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy dwa opakowania filmów dozymetrycznych typu Gafchromic EBT3 wraz z oprogramowaniem do analizy wielokanałowej dawki. | TAK/ NIE |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oferent dokona utylizacji urządzenia microSelectron HDR na własny koszt oraz przekaże świadectwo utylizacji Zamawiającemu. | TAK |  | Bez punktacji |
| INNE WYMAGANIA . |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy na oprogramowanie z włączeniem aktualizacji do najnowszych wersji systemu w ramach posiadanych funkcjonalności. | TAK, podać |  | 36 miesięcy – 10 pkt. 48 miesięcy – 20 pkt. |
|  | Oferent dostarczy szkolenie dla: lekarzy, fizyków, techników w miejscu instalacji z zasad eksploatacji i obsługi, potwierdzone protokołem odbioru i listą osób przeszkolonych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy cztery szkolenia ESTRO lub szkolenia w Ośrodkach referencyjnych dla Oferenta w dziedzinie brachyterapii. W szkoleniach wezmą udział fizycy i lekarze zatrudnieni w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego. Zakres, czas trwania i termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniem umowy. | TAK / NIE |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oferent dostarczy drukarkę laserową z opcją wydruku kolorowego na potrzeby systemu planowania leczenia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy pisemne oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent wykona pod nadzorem zamawiającego wymagane prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testy odbiorcze i akceptacyjne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dokona instalacji przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę na zgodność z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdrażającymi te wymagania do prawodawstwa krajowego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy: materiały informacyjne dotyczące całego przedmiotu zamówienia, oraz instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku polskim lub angielskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych do przedmiotu oferty. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa przedmiotu oferty. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent dostarczy spis punktów serwisowych, lokalizacja (adres, nr tel. i fax. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas reakcji/interwencji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 7 dni roboczych rozumianych, jako dni od pn. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent zapewni okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent poda godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK, podać |  | Bez punktacji |

| PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ . |
| --- |
|  | Oferent dokona przebudowy i adaptacji pomieszczeń Zakładu Brachyterapii oraz dostawy wyposażenia zgodnie z Programem funkcjonalno użytkowym, załącznik nr 2 do postepowania. | TAK |  | Bez punktacji |

*  -  wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- Warunki gwarancji