### Zakres nr 3. – PORADNIA OKULISTYCZNA

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  LASER DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW W ZAĆMIE WTÓRNEJ I ZABIEGÓW W JASKRZE ZAMYKAJĄCEGO SIĘ KĄTA     szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | kpl. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 3 POZ. ……..

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 3–   LASER DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW W ZAĆMIE WTÓRNEJ I ZABIEGÓW W JASKRZE ZAMYKAJĄCEGO SIĘ KĄTA    szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 3   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - LASER DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW W ZAĆMIE WTÓRNEJ I ZABIEGÓW W JASKRZE ZAMYKAJĄCEGO SIĘ KĄTA szt/kpl. 1. |
| 1. | Rodzaj emitowanej wiązki laserowej Q-switched Nd:YAG | TAK |  | Wymagane |
| 2. | Długość fali 1064nm | Tak | (*) | Wymagane |
| 3. | Energia wiązki laserowej od 0,5 do 10 mJ w jednym impulsie: regulowana w 30 krokach | TAK | (*) | Wymagane |
| 4. | Wielkość plamki lasera <10um | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Kat zbieżności wiązki 16 stop | Tak |  | Wymagane |
| 6. | Przesunięcie ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek celujących lasera diodowego Regulowana: 150 um przednia komora; 0,150,300um tylnia komora | Tak | (*) | Wymagane |
| 7. | Częstotliwość powtarzania pojedynczego impulsu do 3 Hz | Tak | (*) | Wymagane |
| 8. | Ilość impulsów w jednej emisji wiązki 1, 2, i 3 impulsy | Tak |  | Wymagane |
| 9. | Czas rwania impulsu 4 ns (standardowo) | Tak |  | Wymagane |
| 10. | Wiązka celująca podwójna czerwona dioda o długości fali 650 nm, regulowana | Tak | (*) | Wymagane |
| 11. | Sterowaie praca urządzenia joystck z przyciskiem wyzwalającym emisję wiązki (opcjonalnie przełącznik nożny) | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Chłodzenie powietrzem | Tak |  | Wymagane |
| 13. | Oświetlenie w lamie szczelinowej | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Typ oświetlenia e-SlitLight | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Żródło światła biała dioda LED | Tak |  | Wymagane |
| 16. | Powiększenie trzy powiększenia; 10x, 16x, 25x (opcjionalnie 6x, 10x, 16x, 25x, 40x) | Tak | (*) | Wymagane |
| 17. | Stolik elektryczny z regulowana wysokością | Tak |  | Wymagane |
| 18. | Zasilanie 100-240V, 50-60Hz 1,1 A MAX | Tak |  | Wymagane |
| 19 | Możliwośc pracy w trybie pojedynczym , podwójnym, potrójnym | Tak |  | Wymagane |
| 20 | Punkt fiksacyjny diodowy w kolorze czerwonym | Tak |  | Wymagane |
| 21. | Akcesoria – elektryczny system podnoszący, pedał nożny, podpórka pod nadgarstek, Rozdzielacz optyczny z okularem umożliwiającym obserwację, oświetlenie ostrzegawcze, zmiana powiększenia (5x) | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni | TAK |  | Bez punktacji |
| 5.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
| 6 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................