## Arkusz2
Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent	Klasa wyrobu medycznego
1	1	papier krepowany, dwa kolory (biały i zielony lub biały i niebieski ) naprzemiennie pakowane 60 cm x 60 cm	OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE- PAPIER KREPOWANY / - wyrób medyczny , oznakowany znakiem CE, posiadający deklaracje zgodności / - musi posiadać zgłoszenie /powiadomienie do Urzędu Rejestracji produktów leczniczych, Wyrobów medycznych i produktów Biobójczych / - Skład surowcowy : 100% naturalne włókna celulozowe - gramatura 60g/m² ( +/-/2 g/m² ( PN-EN ISO 536) / - zawartość siarczanów maks 0,035% , zawartość chlorków maks 0,02% / - grubość 0,16 - 0,18 mm ( PN-EN ISO 534) / -wodoodporność min 21 s / - wyrób zgodny z normą PN - EN ISO 11607-2 - nietoksyczny , antystatyczny, niepylący o wysokiej wytrzymałości mechanicznej / a) wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż min 1,85k N/m, w poprzek min 1,35 kN ( PN- EN ISO 1924-2) na mokro wzdłuż min 0,72 kN/m, w poprzek min 0,42 kN/m ISO 3781), / b) wytrzymałość na wypadanie min 115 kPa ( ISO 2578), / c) wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż min 10% w poprzek min 4% (PN- EN ISO 19- 2)	arkusz	9000
2	1	Papier krepowany, dwa kolory (biały i zielony lub biały i niebieski ) naprzemiennie pakowane 75 cm x 75 cm		arkusz	3000
3	1	Papier krepowany – biały 75 cm x 75 cm		arkusz	500
4	1	Papier krepowany, dwa kolory (bia³y i zielony lub bia³y i niebieski) naprzemiennie pakowane 90 cm x 90 cm		arkusz	7000
5	1	Papier krepowany – biały 90 cm x 90 cm		arkusz	1000
6	1	Papier krepowany – biały 100 cm x 100 cm		arkusz	6000
7	1	Papier krepowany – zielony lub niebieski 100 cm x 100 cm		arkusz	3500
8	1	Papier krepowany – biały 120 cm x 120 cm		arkusz	300
1	2	WKŁADKI ABSORPCYJNE – do wykładania tac narzędziowych 300 mm x 500 mm	pochłaniające skropliny pary wodnej, -zgodny z wymogami normy PN EN 868 oraz ISO 11607, - 100 % włókno celulozowe, - niepylące, - kolor biały, gramatura 70 g/m²	arkusz	10000
1	3	Rękaw papierowo – foliowy 50 mm	OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE – PAPIEROWO-FOLIOWE ORAZ W£ÓKNINOWO- FOLIOWE DO STERYLIZACJI PARĄ WODNĄ I TLENKIEM ETYLENU 1. Laminat foliowy, z którego zbudowane są rękawy oraz torebki musi posiadać następujące włściwości : / - laminat musi składć się minimum z 7 warstw ( licząc włącznie z warstwą kleju) / - masa powierzchniowa 55 g/ m² ( +/ - 6%) / - przezroczysty, bez rozwarstwieñ , bez substancji toksycznych i porów / - zgrzewalny w temperaturze 180-220ºC / - elastyczny, wytrzymały –średnia siła zrywająca wzdłuż¿ oraz poprzek min. 62 N 2. Papier medyczny, z którego zbudowane są rękawy oraz torebki papierowo-foliowe musi posiadaæ nastêpujące właściwości : / - masa powierzchniowa 60 – 70 g/m2, / - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 600mN w obu kierunkach (ISO 1974) / - przenikanie powietrza wg ISO 5636-3 min. 11,40µm/Pa*s / - niezwilżalność wodą 35s / - wytrzymałość na rozciąganie liniowe wzdłużnie nie mniej ni¿ 6,4 kN/m (EN ISO 1924-2), w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,4kN/m (ISO 1924-2), na mokro wzłdłużnie nie mniej niż 2,1 kN/m (ISO 3781), na mokro poprzecznie nie mniej niż 1,1 kN/m (ISO 3781) / - wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż na sucho 350 kPa (ISO 2578), na mokro 150 kPa (ISO 3689) / - zawartość siarczanów maks. 0,25%, chlorków maks. 0,05% / 3. Włóknina, z której wykonane są rękawy oraz torebki włókninowo- foliowe / - masa powierzchniowa 60 g/m2 / - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 1000 mN wzdłuż oraz nie mniej niż1500 nN w poprzek ( ISO 1974) / - zawartość siarczanów maks. 0,25%, chlorków maks. 0,05% / 4. Rękawy oraz torebki papierowo – foliowe, jako finalne opakowanie, muszą posiadać następujące właściwości : / - opakowania musz¹ zgodne z normami PN-EN ISO 11607 – 1 oraz 2, PN-EN 868-3, PN-EN 858-5 / - napisy na opakowaniach muszą być m. in. w języku polskim (zarówno na opakowaniu handlowym, jak i bezpoœrednio na wyrobie) / - wszystkie napisy i testy poza streffą opakowania, na papierze, w obrębie zgrzewu fabrycznego : - od strony laminatu muszą być widoczne nastêpujące informacje: znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, informacja o zakazie używania, jeżeli opakowanie jest uszkodzone, informacja o mżliwości jednorazowego użycia. Od strony papieru/ włókniny : znak ikonograficzny, jednoznacznie wskazujący na kierunek otwierania, numer serii / LOT, rozmiar opakowania – szerokość i długość / - co najmniej wskaźnik procesu sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu - ze względó techniczno -higienicznych rękaw nawiniety folią na zewnątrz, - zgrzew fabrycznie wielokrotny o wytrzymałości nie mniejszej niż 1,5 N/15mm - - powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm² [ PN EN 868 – 5] / - termin wa¿noœci minimum 36 miesiêcy (licząc od daty dostawy) / - dostarczane w oryginalnych, firmowych opakowaniach / - informacja o kolorze wskaźnika przed oraz po procesie sterylizacji / - torebki muszą posiadać wycięcie na kciuk oraz zgrzew w kształcie litery „V”, ułatwiający równomierny rozkład siły podczas otwierania opakowania, minimalizujący ryzyko rozerwania papieru / - wytwórca opakowañ musi spełniać wymagania Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485:2016, udokumentowany certyfikatem ISO 13485:2016 w zakresie co najmniej projektowania i produkcji opakowañ do sterylizacji wyrobów medycznych. / Wszystkie w/w parametry muszą być potwierdzone w załączonej do oferty karcie danych technicznych, wystawionej przez wytwórcę wyrobu medycznego lub jego autoryzowanego przedstawiciela oraz w zakresie ostatniego wymogu – certyfikatem ISO 13485:2016.	sztuka	20
2	3	Rękaw papierowo – foliowy płaski 200 mb / rolka - 75 mm		sztuka	25
3	3	rękaw papierowo – foliowy płaski 200 mb/ rolka - 100 mm		sztuka	40
4	3	rękaw papierowo – foliowy płaski 200 mb / rolka - 150 mm		sztuka	40
5	3	Rękaw papierowo – foliowy płaski 200 mb / rolka -200 mm		sztuka	40
6	3	rękaw papierowo – foliowy płaski 200 mb /rolka -250 mm		sztuka	35
7	3	rękaw papierowo – foliowy płaski 200 m/ rolka - 300 mm		sztuka	10
8	3	rękaw papierowo – foliowy z fałdą 100 mb / - 300 mm		sztuka	5
9	3	Rękaw włókninowo – foliowy płaski 100 mb / rolka -250 mm		sztuka	3
10	3	Rękaw włókninowo – foliowy płaski 100 mb / rolka -300 mm		sztuka	3
11	3	Rękaw włókninowo – foliowy płaski 100 mb / rolka -350 mm		sztuka	3
12	3	Rękaw włókninowo – foliowy płaski 100 mb / rolka -420 mm		sztuka	3
13	3	Torebki papierowo- foliowe zgrzewalne 200 mm x 350 mm		sztuka	15000
14	3	Torebki papierowo- foliowe zgrzewalne 200 mm x 400 mm		sztuka	3000
15	3	Torebki włókninowo- -foliowe zgrzewalne 270 mm x 450 mm		sztuka	400
16	3	Torebki włókninowo- -foliowe zgrzewalne 420 mm x 600 mm		sztuka	300
1	4	WSKAŹNIKI DO KONTROLI PROCESU STERYLIZACJI METODĄ TLENKU ETYLENU	Zintegrowane wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu typu 5 zgodnie z ISO 11140-1 - 100 % EO – kontrola wilgotności - laminowany	sztuka	1500
1	5	Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami	Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami: -- chemicznymi typu V lub VI , - biologicznymi, - testem Bowie Dick w jednym czasie, z wbudowaną wêżownicą o dł .1,5 m i średnicy 1mm, zgodny z normą ISO 11140	sztuka	6
2	5	Test zintegrowany do pary wodnej typu 5 w postaci testu z przesuwną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej,	Test zintegrowany do pary wodnej typu 5w postaci testu z przesuwną substancją wskaźnikoww do kontroli procesu sterylizacji parowej, umieszczony w dwóch niezależnych okienkach - test nie wymaga interpretacji koloru, - zgodny z normą PN EN 867 i ISO 11140 – kompatybilny z przyrządem PCD z pozycji powyżej	sztuka	13000
3	5	Test do kontroli sterylizatora paskowy typu 2 Bowie Dick	Test do kontroli sterylizatora paskowy typu 2 Bowie Dick z ruchomą substancją wskaźnikową kontrolujący penetracje pary oraz usuwanie powietrza - - zgodny z normą ISO 11140 - kompatybilny z przyrz¹dem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych typu V lub VI	sztuka	1000
1	6	Taśma wskaźnikowa – para wodna 19 mm x 50 m	Taśma wskaźnikowa – para wodna 19 mm x 50 m	sztuka	35
2	6	Taśma neutralna – bez wskaźnika 25 mm x 50	Taśma neutralna – bez wskaźnika 25 mm x 50	sztuka	250
3	6	Etykiety podwójnie przylepne ze wsaźnikiem	Etykiety podwójnie przylepne -- ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, - z 5 miejscami informacyjnymi, - druk w poprzek taśmy - możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej BLITZ	sztuka	175000
4	6	Etykiety podwójnie przylepne bez wsaźnika	Etykiety podwójnie przylepne -bez wskaźnika, - z 5 miejscami informacyjnymi, - druk w poprzek taśmy - możliwość zastosowania do metkownicy trójrzędowej BLITZ	sztuka	12000
5	6	Pisak odporny na czynnik sterylizacji parowej	Pisak odporny na czynnik sterylizacji parowej - kolor czarny, - grubość- 0,75 mm)	sztuka	100
6	6	Arkusz kontroli szczelności zgrzewu	Arkusz kontroli szczelnoœci zgrzewu - do codziennej walidacji zgrzewarki oraz kontroli jakości zgrzewu	sztuka	750
1	7	Test dezynfekcji termicznej 90ºC/5min, zgodność z normą PN EN ISO 15883,11140	Test dezynfekcji termicznej 90ºC/5min, zgodność z normą PN EN ISO 15883, Test zawiera informacje : - o parametrach procesu - kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji - typ wskźnika	sztuka	2000
2	7	Test skuteczności mycia w myjni dezynfektor, zgodny z PN EN ISO 15883	Test skuteczności mycia w myjni dezynfektor, zgodny z PN EN ISO 15883 - w formie plastikowego arkusza - substancja umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach - substancja symuluje pozostałości zaschniętej j krwi i tkanek	sztuka	4000
3	7	Uchwyt ze stali kwasoodpornej dedykowany do testów z pozycji 2,	Uchwyt ze stali kwasoodpornej dedykowany do testów z pozycji 2,- stanowi utrudnienie dostępu czynnika myjącego - uchwyt w postaci klipsa otwierany w celu łatwego umieszczenia i wyciągnięcia arkusza testowego	sztuka	2
1	8	Test kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych,	Test kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych, - zgodny z ISO 15883	sztuka	1500
2	8	Test do kontroli pozostałścii zanieczyszczeñ białkowych	Test do kontroli pozostałości zanieczyszczeń białkowych w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa - wykrywa wszelkie pozostałościi protein znajdujących się na powierzchni - łatwość interpretacji wyniku - test nie wymaga inkubacji	sztuka	350
3	8	Uchwyt ze stali kwasoodpornej dedykowany do testów z pozycji 1,	Uchwyt ze stali kwasoodpornej dedykowany do testów z pozycji 1,- stanowi utrudnienie dostępu czynnika myjącego	sztuka	1
1	9	Naboje na czysty tlenek etylenu f-my 3M	Naboje na czysty tlenek etylenu f-my 3M	sztuka	300
2	9	Biologiczny zestaw testowy, symulujący narzędzia rurowe zawierający wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do procesu tlenkiem etylenu	Biologiczny zestaw testowy, symulujący narzędzia rurowe zawierający wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie ( 4 godzin) – sterylizacja tlenkiem etylenu – - do inkubatora f-my 3M Zgodność wskaźnika znajdującego siê w zestawie z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.	sztuka	300
3	9	Biologiczny zestaw testowy, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do procesu parą wodną	Biologiczny zestaw testowy, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie ( 24 minuty) - sterylizacja para wodną – do inkubatora f-my 3M Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.	sztuka	1512
4	9	Papier do drukarki f-my 3M do sterylizatora gazowego 79 mm x 30 mm	Papier do drukarki f-my 3M do sterylizatora gazowego 79 mm x 30 mm	rolka	6
1	10	W£ÓKNINA STERYLIZACYJNA 75 cm 75 mc	Włóknina sterylizacyjna : kolor zielony lub niebieski, - gramatura min.57g/m², - wykonana z pulpy celulozowej (powyżej 50% ),włókna syntetycznego (poniżej 30%) , połączonego spoiwem z dodatkami - nieszeleszcząca, antystatyczna - włóknina musi być zgodna z normą PN EN 868-2 i ISO 11607-1 - zawartość siarczanów 0,12%, chlorków 0,03% - wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie, łatwość układania - wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,1kN/m, w poprzek 0,9 kN/m ( PN- EN ISO 1924-2), na mokro wzdłuż 1,7 kN/m, - poprzek 0,7 kN/m ( PN –EN ISO 3781), wypychanie na sucho min. 210 kPa ( ISO 2758) , na mokro min. 180 kPa ( Iso 3689) Wszystkie w/w parametry muszą być potwierdzone w załączonej do ofert karcie danych technicznych wystawionej przez wytwórcê wyrobu medycznego lub jego autoryzowanego przedstawiciela	sztuka	500
2	10	WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA 90 cm x 90 cm		sztuka	1000
3	10	WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA 100 cm x 100 cm		sztuka	2500
4	10	WŁÓKNINA STERYLIZACYJNA 120 cm 120cm		sztuka	300