Poznań, dnia 10 lutego 2020 roku

Dz. Z. P. – 39/10/19

###### **Uczestnicy postępowania**

**prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników, dzierżawę analizatorów i sprzętu oraz dzierżawę oprogramowania zarządzającego pracownią immunohematologii i bankiem krwi oraz integracja w/w oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym.**

**Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej**

**w dniu 23.01.2020 roku, pod numerem: 2020/S 016 - 033031**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

##### W związku z pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego, Ginekologiczno–Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) wyjaśniam:

1. *Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. Krwinki wzorcowe) Zamawiający dopuści możliwość dostaw odczynników wg załączonego harmonogramu dostaw , nie rzadziej niż min. 1 raz w miesiącu, przy zagwarantowaniu dostaw pilnych (na CITO) w ciągu 2 dni?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dostawy krwinek wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw. Testy mikrokolumnowe i inne odczynniki – dostawy realizowane na bieżąco, tj. zgodnie z zapisem rozdz. III, pkt 2, ppkt 2.3. SIWZ w terminie nie dłuższym niż **7 dni (roboczych)** od dnia złożenia zamówienia na podstawie zgłoszenia Zamawiającego dokonanego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy na cito – w terminie skróconym do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na podstawie zgłoszenia Zamawiającego dokonanego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

1. *Czy Zamawiający dopuści możliwość załatwienia reklamacji w terminie 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza terytorium RP?*

**Odpowiedź:** Zamawiający **wyraża zgodę** na realizację reklamacji w terminie **14 dni**. W związku z powyższym zapis paragrafu 11 ust. 3 wzoru umowy dostawy - Załącznik nr 4 do SIWZ otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.”*

1. *Prosimy o zmianę w zał. 4 do SIWZ paragraf 11 pkt. 4 ppkt. a) polegającą na zmianie zapisu na: „jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 4 miesiące, licząc od dnia dostawy, a w przypadku odczynników krwinkowych – 5 tygodni”, co jest zgodne z zapisami zał. 3 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 1. Wymagania ogólne pkt. 7? Zwracamy również uwagę, iż nie ma na rynku produktów krwinkowych przeznaczonych do badań immunotransfuzjologicznych o terminie ważności dłuższym niż 4-5 tygodni od daty dostawy.*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza zmianę zapisu paragrafu 11 ust. 4 lit. a) wzoru umowy dostawy – Załącznik nr 4 do SIWZ zgodnie z zapisem Załącznika nr 3 do SIWZ – Wymagania ogólne punkt 7 oraz z zapisem rozdz. III pkt 2, ppkt 2.7. W związku z powyższym zapis paragrafu 11 ust. 4 lit. a) wzoru umowy dostawy – Załącznika nr 4 do SIWZ – otrzymuje brzmienie: *„ jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 4 miesiące, a w przypadku krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie licząc od daty dostawy do Zamawiającego.”*

1. *Prosimy o weryfikację czy w projekcie Umowy dzierżawy paragraf 2 pkt. 1 ppkt. a) poprawnie określono miejsce instalacji dzierżawionego sprzętu jako „Pracownia cytogenetyczna” (czy nie powinna to być Pracownia immunohematologii?).*

**Odpowiedź:** Instalacja i uruchomienie urządzeń przewidziane jest w Pracowni Immunohematologii Transfuzjologicznej – pokoje nr 54 i 55 w Centralnym Laboratorium. W związku z powyższym zapis paragrafu 2 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: *„dostarczenia urządzeń na swój koszt i ryzyko, a także do ich zainstalowania i uruchomienia w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej – pokoje nr 54 i 55 w Centralnym Laboratorium Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Polnej 33.”*

1. *Czy Zamawiający dopuści zmianę w projekcie Umowy dzierżawy paragraf 4 pkt. 3 na „Naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie awarii zostaną wykonane w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia, przy czym próba zdalnej interwencji/naprawy/diagnostyki – w ciągu 1 dnia od ich zgłoszenia. Zgłoszenie nastąpi pisemnie na adres Wydzierżawiającego lub faksem na nr ….”?*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy – Załącznik nr 5 do SIWZ – na tekst zaproponowany przez Wykonawcę. W związku z powyższym zapis paragrafu 4 ust. 3 wzoru umowy dzierżawy otrzymuje brzmienie: *„Naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie awarii zostaną wykonane w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia, przy czym próba zdalnej interwencji/naprawy/diagnostyki – w ciągu 1 dnia od ich zgłoszenia. Zgłoszenie nastąpi pisemnie na adres Wydzierżawiającego lub faksem na nr ….”*

1. *Prosimy o potwierdzenie, że wymieniona w zał. 3 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, 1. Wymagania ogólne pkt. 8 „temperatura pokojowa” to powszechnie stosowany termin laboratoryjny odnoszący się do temperatury w zakresie 18-25 st. C?*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza: temperatura pokojowa – zakres 18 – 25 st. C.

1. *Prosimy o potwierdzenie, że wymieniony w zał. 3 do SIWZ, Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, pkt. 3 Odczynniki, ppkt. 30 parametr „Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne od jednego producenta” nie dotyczy sprzętu komputerowego oraz płynów systemowych analizatorów?*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ, pkt 3 dotyczą wyłącznie odczynników i materiałów zużywalnych, nie dotyczą sprzętu komputerowego i płynów.

1. *Prosimy o potwierdzenie, że zapisane w zał. 3 pkt. 6 Oprogramowanie do zarządzania pracownią immunohematologii transfuzjologicznej i bankiem krwi – 3 licencje, Wymagane minimalne parametry techniczne, pkt. 1.3 materiały zużywalne to materiały używane do rutynowej walidacji, naprawy, a nie są to materiały eksploatacyjne, jak np. papier do drukarek czy tonery?*

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że materiały zużywalne to materiały do walidacji, naprawy, okresowej konserwacji ( w tym bęben), natomiast materiały eksploatacyjne to np. papier i tonery

1. *Prosimy o od odstąpienie od możliwości sporządzania wydruków zakwalifikowania do podania immunoglobuliny, o którym mowa w pkt 6 Oprogramowanie do zarządzania pracownią immunohematologii transfuzjologicznej i bankiem krwi – 3 licencje, Wymagane minimalne parametry techniczne, pkt. 1.16, gdyż zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniem RMZ w sprawie leczenia krwią i jej składnikami, Pracowni Serologii nie jest zobligowania do generowania takiego dokumentu?*

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu możliwości sporządzenia wydruków zakwalifikowania do podania immunoglobuliny, zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ, pkt 6, ppkt 1.16 tabeli – Wymagane minimalne parametry techniczne. W związku z powyższym ppkt 1.16 tabeli zostaje wykreślony.

1. *Prosimy o usunięcie z pkt 6 Oprogramowanie do zarządzania pracownią immunohematologii transfuzjologicznej i bankiem krwi – 3 licencje, Wymagane minimalne parametry techniczne, pkt. 1.19 zapisu Książka Transfuzyjna, ze względu na to, że prowadzona jest ona na Oddziałach Szpitalnych, w związku z czym funkcjonalność ta obsługiwana jest przez system HIS (Eskulap), na którym pracują Oddziały Szpitalne?*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z pkt 6 ppkt 1.19 tabeli – Wymagane minimalne parametry techniczne - Załącznika nr 3 do SIWZ zapisu: *Książka Transfuzyjna* na rzecz *Książka przychodów i rozchodów* (dokument obligatoryjny według obowiązujących przepisów, dokument elektroniczny z możliwością wydruku). W związku z powyższym zapis pkt 6, ppkt 1.19 tabeli Załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie: *„Po realizacji umowy zapewnienie zniszczenia danych znajdujących się na wydzierżawionym sprzęcie z jednoczesnym pozostawieniem bazy danych (z okresu realizacji umowy z możliwością pełnego nią dysponowania i odtwarzania (w tym odpisy wyników oraz historii transfuzji) oraz Książka przychodów i rozchodów”.*

Załącznikami do niniejszego pisma są:

- zmieniony zapis Załącznika nr 3 do SIWZ, pkt 6, ppkt 1.16 i 1.19 – Opis przedmiotu zamówienia

- zmieniony zapis paragrafu 11 ust. 3 oraz paragrafu 11 ust. 4 lit. a) Załącznika nr 4 – Wzór umowy dostawy

- zmieniony zapis paragrafu 2 ust. 1 lit. a) oraz paragrafu 4 ust. 3 Załącznika nr 5 – Wzoru umowy dzierżawy

*dr Maciej Sobkowski*

*Dyrektor Szpitala*