Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Parametry | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy i nierekondycjonowany. | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Producent/Model/Typ | Podać |  |
| 4 | System zgodny z unijną dyrektywą Restriction of HazardousSubstances(ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3 stycznia 2013r. | TAK |  |
| 5 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich oraz wadze poniżej 85 kg | TAK |  |
| 6 | Liczba procesowych kanałów odbiorczych powyżej 1 100 000 | TAK |  |
| 7 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21’’ i o wysokiej rozdzielczości min 1,920 x 1,080 | TAK |  |
|  | System operacyjny Windows 10 ze wsparciem producenta | TAK |  |
| 8 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Regulacja monitora : pochył , obrót | TAK |  |
| 10 | Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 11 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z obudowy panelu sterownia | TAK |  |
| 12 | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min 10’’ i rozdzielczości min 1,280 X 800 | TAK |  |
| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 45000 klatek | TAK |  |
| 15 | Wymagana dynamika aparatu powyżej 250 db | TAK |  |
| 16 | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 500GB | TAK |  |
| 17 | Formaty zapisu DICOM, AVI, JPG na zewnętrznych nośnikach np. pendrive | TAK |  |
| 18 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 19 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) - min. min.1,0 do 16,0 MHz | TAK |  |
| 20 | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – lewo/prawo, góra/dół | TAK |  |
| 21 | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| 22 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 38 cm | TAK |  |
| 23 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) w formie cyfrowej na ekranie dotykowym min. 8 stref/suwaków | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 25 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
| 26 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2000 obrazów na sek. | TAK |  |
| 27 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 28 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 29 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm – 25,0 mm | TAK |  |
| 30 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
| 31 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań pediatrycznych, jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i naczyniowych | TAK |  |
| 32 | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 33 | Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |
| 34 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 35 | Funkcję automatycznego ustawiania bramki Color Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 36 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 37 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, iBeam lub równoważny. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
| 38 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 39 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny | TAK |  |
| 40 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
| 41 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
| 42 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
| 43 | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii monokryształu lub matrycowej | TAK |  |
| 44 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 9.0 MHz | TAK |  |
| 45 | Liczba elementów min. 190 | TAK |  |
| 46 | Kąt pola widzenia głowicy min. 58 stopni | TAK |  |
|  | Głowica endokawitarna do badań ginekologiczno położniczych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 9.0 MHz (± 1 MHz) Ilość elementów min 128 Kąt pola widzenia głowicy min 148 stopni Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań tkanek miękkich | TAK |  |
| 49 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 -14.0 MHz | TAK |  |
| 50 | Liczba elementów akustycznych min. 256 | TAK |  |
| 51 | Szerokość pole widzenia głowicy min 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym | TAK |  |
| 52 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 53 | Protokołu komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  |
| 54 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania elastograficznego w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany - dostępna na głowicy liniowej i endokawitarnej | TAK |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi- dostępne 2 metody klasyfikacji B-RADS 2003 oraz B-RADS 2013 | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o głowice microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° | TAK |  |
| Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej – 2 szt. |
| 1 | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna | TAK |  |
| 2 | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie | TAK |  |
| 3 | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP | TAK |  |
| 5 | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. | TAK |  |
| 6 | Kompaktowa obudowa aparatu, maksymalna waga 6,5 [kg], możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie | TAK |  |
| 7 | Obsługa aparatu za pomocą klawiszy funkcyjnych, ekranu dotykowego oraz pokrętła | TAK |  |
| 8 | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] | TAK |  |
| 9 | Dotykowy Ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej 12,1'', rozdzielczość ekranu 800x600 [px], Interfejs w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Do wyboru różne kolory tła ekranu | TAK |  |
| 11 | Wyświetlanie na kolorowym ekranie jednocześnie trendów (zarówno FHR jak i TOCO) oraz wartości numerycznych (FHR i TOCO) | TAK |  |
| 12 | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) | TAK |  |
| 13 | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) | TAK |  |
| 14 | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. | TAK |  |
| 15 | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] | TAK |  |
| 16 | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8 | TAK |  |
| 17 | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm | TAK |  |
| 18 | Częstość powtarzania ≥2 kHz | TAK |  |
| 19 | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] | TAK |  |
| 20 | Natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 | TAK |  |
| 21 | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 | TAK |  |
| 22 | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] | TAK |  |
| 23 | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO | TAK |  |
| 24 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika | TAK |  |
| 25 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu | TAK |  |
| 26 | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. | TAK |  |
| 27 | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii | TAK |  |
| 28 | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] | TAK |  |
| 29 | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] | TAK |  |
| 30 | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. | TAK |  |
| 31 | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie | TAK |  |
| 32 | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm / sek]) | TAK |  |
| 33 | Pamięć archiwum min. 60h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy | TAK |  |
| 34 | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive | TAK |  |
| 35 | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek | TAK |  |
| 36 | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] | TAK |  |
| 37 | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] | TAK |  |
| 38 | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2. | TAK |  |
| 39 | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 | TAK |  |
| 40 | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips | TAK |  |
| 41 | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów | Tak |  |
| 42 | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny | TAK |  |
| 43 | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe | TAK |  |
| 44 | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt., wózek do aparatu z koszykiem i blokadą kół | TAK |  |
| III. Warunki gwarancji Aparat USG , KTG |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie sprzętu) | TAK |  |
| 2. | Certyfikat CE na sprzęt i głowice (załączyć). | TAK |  |
| 3. | Posiada znak zgodności CE, deklaracji zgodności, paszport techniczny | TAK |  |
| 4. | Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. Załączyć dokumenty potwierdzające | TAK |  |
| 5. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 6. | Oferent zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 7. | Instalacja i uruchomienie aparatu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |
| 8. | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice i inne części składowe) min.36 miesięcy | TAK |  |
| 9. | Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 10. | Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie aparatu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |
| 11. | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 12. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| 13. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |