Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp |  | Parametry |  |  | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Aparat USG |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy i nierekondycjonowany. |  |  | TAK |  |  |
| - 2 |  | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2022 |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Producent/Model/Typ |  |  | Podać |  |  |
| - 4 |  | System zgodny z unijną dyrektywą Restriction of HazardousSubstances(ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3 stycznia 2013r. |  |  | TAK |  |  |
| - 5 |  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe min. 2 z nich oraz wadze poniżej 85 kg |  |  | TAK |  |  |
| - 6 |  | Liczba procesowych kanałów odbiorczych powyżej 1 100 000 |  |  | TAK |  |  |
| - 7 |  | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21’’ i o wysokiej rozdzielczości min 1,920 x 1,080 |  |  | TAK |  |  |
|  |  | System operacyjny Windows 10 ze wsparciem producenta |  |  | TAK |  |  |
| - 8 |  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania |  |  | TAK |  |  |
| - 9 |  | Regulacja monitora : pochył , obrót |  |  | TAK |  |  |
| - 10 |  | Min. 3 aktywne i równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  |  | TAK |  |  |
| - 11 |  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z obudowy panelu sterownia |  |  | TAK |  |  |
| - 12 |  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności o przekątnej min 10’’ i rozdzielczości min 1,280 X 800 |  |  | TAK |  |  |
| - 14 |  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 45000 klatek |  |  | TAK |  |  |
| - 15 |  | Wymagana dynamika aparatu powyżej 250 db |  |  | TAK |  |  |
| - 16 |  | Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min. 500GB |  |  | TAK |  |  |
| - 17 |  | Formaty zapisu DICOM, AVI, JPG na zewnętrznych nośnikach np. pendrive |  |  | TAK |  |  |
| - 18 |  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  | TAK |  |  |
| - 19 |  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) - min. min.1,0 do 16,0 MHz |  |  | TAK |  |  |
| - 20 |  | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – lewo/prawo, góra/dół |  |  | TAK |  |  |
| - 21 |  | Videoprinter czarno-biały małego formatu |  |  | TAK |  |  |
| - 22 |  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 38 cm |  |  | TAK |  |  |
| - 23 |  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) w formie cyfrowej na ekranie dotykowym min. 8 stref/suwaków |  |  | TAK |  |  |
| - 24 |  | Obrazowanie harmoniczne |  |  | TAK |  |  |
| - 25 |  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) |  |  | TAK |  |  |
| - 26 |  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2000 obrazów na sek. |  |  | TAK |  |  |
| - 27 |  | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach |  |  | TAK |  |  |
| - 28 |  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  |  | TAK |  |  |
| - 29 |  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5 mm – 25,0 mm |  |  | TAK |  |  |
| - 30 |  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD |  |  | TAK |  |  |
| - 31 |  | Specjalistyczne oprogramowanie do badań pediatrycznych, jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i naczyniowych |  |  | TAK |  |  |
| - 32 |  | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  |  | TAK |  |  |
| - 33 |  | Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego |  |  | TAK |  |  |
| - 34 |  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |  | TAK |  |  |
| - 35 |  | Funkcję automatycznego ustawiania bramki Color Dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kierunku przepływu |  |  | TAK |  |  |
| - 36 |  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |  | TAK |  |  |
| - 37 |  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, iBeam lub równoważny. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. |  |  | TAK |  |  |
| - 38 |  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |  | TAK |  |  |
| - 39 |  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny |  |  | TAK |  |  |
| - 40 |  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji |  |  | TAK |  |  |
| - 41 |  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  |  | TAK |  |  |
| - 42 |  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów |  |  | TAK |  |  |
| - 43 |  | Głowica convex do badań jamy brzusznej wykonana w technologii monokryształu lub matrycowej |  |  | TAK |  |  |
| - 44 |  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 9.0 MHz |  |  | TAK |  |  |
| - 45 |  | Liczba elementów min. 190 |  |  | TAK |  |  |
| - 46 |  | Kąt pola widzenia głowicy min. 58 stopni |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Głowica endokawitarna do badań ginekologiczno położniczych Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 9.0 MHz (± 1 MHz) Ilość elementów min 128 Kąt pola widzenia głowicy min 148 stopni Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |  | TAK |  |  |
| - 48 |  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań tkanek miękkich |  |  | TAK |  |  |
| - 49 |  | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 -14.0 MHz |  |  | TAK |  |  |
| - 50 |  | Liczba elementów akustycznych min. 256 |  |  | TAK |  |  |
| - 51 |  | Szerokość pole widzenia głowicy min 50 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym |  |  | TAK |  |  |
| - 52 |  | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej |  |  | TAK |  |  |
| - 53 |  | Protokołu komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne |  |  | TAK |  |  |
| - 54 |  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  |  | TAK |  |  |
| - 58 |  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania elastograficznego w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany - dostępna na głowicy liniowej i endokawitarnej |  |  | TAK |  |  |
| - 59 |  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach |  |  | TAK |  |  |
| - 60 |  | Możliwość rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi- dostępne 2 metody klasyfikacji B-RADS 2003 oraz B-RADS 2013 |  |  | TAK |  |  |
| - 55 |  | Możliwość rozbudowy o głowice microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° |  |  | TAK |  |  |
| - Kardiotokograf do monitorowania ciąży bliźniaczej – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aparat służący do ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania i rejestracji czynności serca płodu. Metoda pomiarowa FHR Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. Metoda pomiarowa Toco Tensometryczna |  |  |  | TAK |  |  |
| 2 | Możliwe monitorowanie ruchów płodu za pomocą znacznika ruchów płodu oraz automatycznie |  |  |  | TAK |  |  |
| 3 | Aparat służący do monitorowania zarówno ciąży pojedynczej jak i bliźniaczej. Weryfikacja nakładających się sygnałów podczas monitorowania bliźniąt |  |  |  | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość podłączenia stymulatora płodu oraz rozbudowy o funkcje DECG i IUP |  |  |  | TAK |  |  |
| 5 | Komputerowa analiza zapisu KTG w języku polskim. Obliczanie zmienności długoterminowej LTV [bpm], krótkoterminowej STV [ms], ilości akceleracji, deceleracji, skurczów. |  |  |  | TAK |  |  |
| 6 | Kompaktowa obudowa aparatu, maksymalna waga 6,5 [kg], możliwość zamocowania aparatu na ścianie oraz na wózku jednym, możliwość zawieszenia głowic na uchwytach przy aparacie |  |  |  | TAK |  |  |
| 7 | Obsługa aparatu za pomocą klawiszy funkcyjnych, ekranu dotykowego oraz pokrętła |  |  |  | TAK |  |  |
| 8 | Ekran składany z możliwością regulacji pochylenia ekranu 0-60 [stopni] |  |  |  | TAK |  |  |
| 9 | Dotykowy Ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej 12,1'', rozdzielczość ekranu 800x600 [px], Interfejs w języku polskim |  |  |  | TAK |  |  |
| 10 | Do wyboru różne kolory tła ekranu |  |  |  | TAK |  |  |
| 11 | Wyświetlanie na kolorowym ekranie jednocześnie trendów (zarówno FHR jak i TOCO) oraz wartości numerycznych (FHR i TOCO) |  |  |  | TAK |  |  |
| 12 | Wskaźnik jakości sygnału, stanu naładowania baterii (w przypadku korzystania z zasilania bateryjnego) |  |  |  | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość ustawienia przez użytkownika wartości podstawowej TOCO (10, 15, 20 jednostek) |  |  |  | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość ustawienia skali wyświetlania trendów FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm]. |  |  |  | TAK |  |  |
| 15 | Wyświetlany zakres sygnału TOCO 0-100 [%] |  |  |  | TAK |  |  |
| 16 | Głowice Cardio wodoodporne, min. 12 kryształowe, stopień ochrony IPX8 |  |  |  | TAK |  |  |
| 17 | Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50-240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio +/- 1 bpm |  |  |  | TAK |  |  |
| 18 | Częstość powtarzania ≥2 kHz |  |  |  | TAK |  |  |
| 19 | Głowica Cardio o częstotliwości 1,0 [MHz] |  |  |  | TAK |  |  |
| 20 | Natężenie emitowanej fali US ≤ 2 mW/cm2 |  |  |  | TAK |  |  |
| 21 | Głowice TOCO wodoodporne, stopień ochrony IPX8 |  |  |  | TAK |  |  |
| 22 | Zakres pomiaru TOCO 0 - 100 [%], Błąd nieliniowości głowicy TOCO ≤ 10 [%] |  |  |  | TAK |  |  |
| 23 | Automatyczne i manualne zerowanie TOCO |  |  |  | TAK |  |  |
| 24 | Automatyczne aktywowanie podpiętego przetwornika |  |  |  | TAK |  |  |
| 25 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu |  |  |  | TAK |  |  |
| 26 | Wprowadzanie i wydruk notatek. Możliwość samodzielnej konfiguracji notatek. |  |  |  | TAK |  |  |
| 27 | Alarm dźwiękowy i wizualny. Widoczny na ekranie znacznik pojawienia się alarmu bradykardii i tachykardii |  |  |  | TAK |  |  |
| 28 | Ustawienia zakresu alarmu dla bradykardii i tachykardii. Ustawienia dolnego progu i górnego progu z krokiem 5 [bpm] |  |  |  | TAK |  |  |
| 29 | Ustawienie opóźnienia alarmu bradykardii, tachykardii oraz utraty sygnału, ustawiane krokiem 5 lub 10 sekundowym w zakresie 0-300 [s] |  |  |  | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość wyłączenia dźwięku alarmu na czas 1, 2, 3 [min] oraz na stałe. |  |  |  | TAK |  |  |
| 31 | Historia alarmów z informacją o czasie i przyczynie pojawienia się alarmu wyświetlana na ekranie |  |  |  | TAK |  |  |
| 32 | Funkcja ciągłego monitorowania przez 12 godzin. Zapis w archiwum całego badania z możliwością odtworzenia na ekranie wykresów oraz wydruku na drukarce termicznej z szybką prędkością (min. 15 [mm / sek]) |  |  |  | TAK |  |  |
| 33 | Pamięć archiwum min. 60h zapisów z możliwością zwiększenia pamięci poprzez zapis na urządzeniu przenośnym typu pendrive. Funkcja automatycznego wyszukiwania archiwalnego zapisu na podstawie wprowadzonego ID pacjenta lub nazwy |  |  |  | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość zapisu badań na przenośnej pamięci typu pendrive |  |  |  | TAK |  |  |
| 35 | Wbudowana drukarka termiczna w rozdzielczości 200 dpi. Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min], Duże prędkości wydruku (zapisy archiwalne) ≥ 15 mm/sek |  |  |  | TAK |  |  |
| 36 | W przypadku braku papieru w drukarce lub otwarcia szuflady automatyczny dodruk brakujących danych po włożeniu papieru i zamknięciu szuflady. Pamięć w buforze min. 60 [min] |  |  |  | TAK |  |  |
| 37 | Kompatybilność drukarki z papierem o szerokości 150 oraz 152 [mm]. Wydruk na papierze typu składanka Z. Drukarka kompatybilna ze skalą FHR: 30-240 [bpm] oraz 50-210 [bpm] |  |  |  | TAK |  |  |
| 38 | Funkcja wydruku na papierze termicznym informacji o badaniu: ID oraz Nazwa pacjenta, trend FHR oraz TOCO, trend AFM lub znacznik AFM, ruch płodu ze znacznika ruchów płodu, znacznik zdarzeń, symbol automatycznego i ręcznego zerowania TOCO, data badania, ustawiona prędkość druku, Offset FHR2. |  |  |  | TAK |  |  |
| 39 | Gniazdo sieciowe RJ45, gniazdo USB, złącze DE-9 lub DE-15 |  |  |  | TAK |  |  |
| 40 | Współpraca z Systemami Nadzoru Okołoporodowego firm: EDAN, Huntleigh, Philips |  |  |  | TAK |  |  |
| 41 | Współpraca z telemetrią płodową o zasięgu obu głowic cardio min. 100 metrów |  |  |  | Tak |  |  |
| 42 | Wbudowany Litowo-jonowy akumulator zapewniający ciągłą pracę bez zasilania sieciowego przez min. 2 godziny |  |  |  | TAK |  |  |
| 43 | Wskaźniki na ekranie: Alarm, ładowanie akumulatora, zasilanie sieciowe |  |  |  | TAK |  |  |
| 44 | Na wyposażeniu aparatu: 3 szt. papieru do drukarki termicznej o szerokości 150 [mm], 3x pas do KTG, żel, akumulator, głowica US - 2 szt., głowica TOCO 1 szt., wózek do aparatu z koszykiem i blokadą kół |  |  |  | TAK |  |  |
| III. Warunki gwarancji Aparat USG , KTG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie sprzętu) | TAK |  |  |  |
| 2. |  |  | Certyfikat CE na sprzęt i głowice (załączyć). | TAK |  |  |  |
| 3. |  |  | Posiada znak zgodności CE, deklaracji zgodności, paszport techniczny | TAK |  |  |  |
| 4. |  |  | Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. Załączyć dokumenty potwierdzające | TAK |  |  |  |
| 5. |  |  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
| 6. |  |  | Oferent zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |  |  |
| 7. |  |  | Instalacja i uruchomienie aparatu w siedzibie zamawiającego. | TAK |  |  |  |
| 8. |  |  | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice i inne części składowe) min.36 miesięcy | TAK |  |  |  |
| 9. |  |  | Zapewnienie części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |  |
| 10. |  |  | Zakres gwarancji: Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Wstawienie aparatu zastępczego na czas trwania naprawy. | TAK |  |  |  |
| 11. |  |  | Warunki gwarancji: Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |  |  |
| 12. |  |  | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |  |  |
| 13. |  |  | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) | TAK |  |  |  |