Załącznik nr 4.3. do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 - Zamrażarka niskotemperaturowa m03 x 1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (Zamawiający wymaga wpisania szczegółowego opisania parametrów) |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | Pojemność minimum 445 litrów |  |
|  | Wymiary zewnętrzna urządzenia maksymalne (szer. x gł. x wys.) 650 x 821 x 2012 [mm] +/- 5% |  |
|  | Zamrażarka działająca w oparciu o ekologiczne gazy chłodzące, w skład których nie wchodzą takie substancje jak CFC, HCFC i HFC. |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej typu 304 |  |
|  | Obudowa malowana proszkowo farbą epoksydową |  |
|  | 4 półki wzmacniane o regulowanej wysokości, wykonane ze stali nierdzewnej 5 wewnętrznych drzwiczek ze stali nierdzewnej (izolowane pianka poliuretanową o grubości 20 mm) |  |
|  | Duża pojedyncza klamka do otwierania ze zintegrowanym zamknięciem i możliwością założenia kłódki. |  |
|  | Możliwość łatwej zmiany położenia klamki i zawiasów (otwieranie drzwi na prawą lub lewą stronę |  |
|  | Podgrzewany zawór wyrównywania ciśnień. |  |
|  | Dwie oddzielne uszczelki w drzwiach, podgrzewane przez dwie niezależne nagrzewnice, które zapobiegają pojawieniu się szronu |  |
|  | Izolacja termiczna hybrydowa- panele próżniowe i poliuretan spiekany o grubości nie większej niż - 80 mm |  |
|  | Wyświetlacz LCD z systemem diagnostycznym błędów, wskazujący temperaturę pokojową, zadaną oraz napięcie, wyniki pomiarowe w postaci wykresów (dzienny, miesięczny, roczny). |  |
|  | Dokładność nastawy temperatury co 1oC |  |
|  | Alarmy: wysokiej/niskiej temperatury, wysokiej temperatury otoczenia, zużycia filtra, zasilania, baterii, otwartych/niedomkniętych drzwi. |  |
|  | Zamrażarka wyposażona w port RS485. |  |
|  | Menu zabezpieczone hasłem. |  |
|  | Poziom hałasu podczas pracy poniżej 50 dB. |  |
|  | Możliwość pracy w trybie ekonomicznym - zmniejszający zużycie energii o co najmniej 15%, lub trybie optymalnym zapewniający bardzo dobry rozkład temperatury |  |
|  | Elektronika umieszczona w bezpiecznej i kompaktowej obudowie chroniącej przed kurzem i wilgocią. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania rożnych poziomow dostępu do zmian konfiguracji - menu dla użytkownika i odrębny poziom menu dla serwisu. |  |
|  | Możliwość osiągnięcia temperatury wnętrza zamrażarki -86oC przy temperaturze otoczenia min. +32oC. |  |
|  | Łatwe dostęp umożlwiający wyczyszczenie filtra. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego przechowywania wewnątrz urządzenia minimum 30 tysięcy 2 ml vialek. |  |
|  | System back-up CO2 (dedykowany do zamrażarek niskotemperaturowych) z monitoringiem i funkcją zliczania pozostałej ilości CO2, system nie obejmuje butli CO2 |  |

Dokument należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym

osób/-y uprawnionych/-ej