- AE/ZP-27-31/21		                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### zestawu do artroskopii 1 kpl.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do artroskopii fabrycznie nowy rok prod nie wcześniej niż 2021. Podać producenta oraz typ: endoskopowej kamery, monitora medycznego, źródła światła LED, światłowodów, pompy artroskopowej, konsoli waporyzatora/shavera, optyk artroskopowych. | TAK |  |
| Endoskopowa kamera 4K – 1 szt. |  |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS. Wodoszczelna. | TAK |  |
|  | Minimum 2 programowalne przyciski. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy umozliwiajacy dostęp do różnych menu (regulacja stopnia jasności, zoomu į balansu bieli). | TAK |  |
|  | Rozdzielczość kamery 4K UHD minimum 3840 x 2160. | TAK |  |
|  | Elektroniczne doświetlenie obrazu. | TAK |  |
|  | Wbudowane programy specjalistyczne minimum 5 (musi być artroskopia). | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Współpraca ze źródłem światła LED. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła. | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w minimum 2 wyjścia cyfrowe | TAK |  |
|  | Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych. | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego lub możliwość nagrywania filmów į robienia zdjęć z poziomu kamery | TAK |  |
|  | Przewód głowicy kamery – długość minimum 3 m | TAK |  |
| Monitor medyczny 4K – 1 szt. |  |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu minimum 3840 x 2160 | TAK |  |
|  | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu minimum 31” | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Jasność: minimum 350 cd/m² | TAK |  |
|  | Kontrast: minimum 1000:1 | TAK |  |
|  | Wejścia kompatybilne z wyjściami kamery | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK |  |
|  | Otwory montażowe standard VESA – 100mm × 100mm | TAK |  |
|  | Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz | TAK |  |
| Źródło światła LED – 1 szt. |  |  |  |
|  | Źródło światła dioda lub diody LED | TAK |  |
|  | Żywotność minimum 30 000 godzin pracy | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Tryb gotowości standby | TAK |  |
|  | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów lub dostarczenie adapterów do światłowodów firm minimum Stryker, Wolf, Storz. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery. | TAK |  |
|  | Światłowód autoklawowalny, kompatybilny z oferowaną optyką, długość 3m – 3 szt. | TAK |  |
| Pompa artroskopowa – 1 szt. |  |  |  |
|  | Pompa jednorolkowa lub dwurolkowa - w przypadku pompy dwurolkowej oddzielne rolki napływu i odpływu. | TAK Punktacja: Pompa jednorolkowa - 0 pkt. Pompa dwurolkowa - 5 pkt. |  |
|  | W przypadku pompy dwurolkowej możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | TAK |  |
|  | Dreny w postaci kaset lub naciągane na rotor | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i oznakowanych drenów lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowana pompa artroskopowa nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowana pompa artroskopowa posiada opisaną możliwość - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość podłączenia kaset dziennych lub drenów wielorazowych | TAK |  |
|  | Sterowanie pompy poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
|  | Minimum 3 prekonfgurowane programy stawowe, minimum staw kolanowy, staw ramienny, małe stawy | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia wytwarzanego przez pompę minimum od 10 mmHg do 120 mmHg z możliwością regulacji | TAK |  |
|  | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem | TAK |  |
|  | Możliwość zintegrowania pompy z waporyzatorem lub brak takiej możliwości | TAK Punktacja: Oferowana pompa artroskopowa nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowana pompa artroskopowa posiada opisaną możliwość - 5 pkt. |  |
| Konsola Waporyzatora/Shavera – 1 szt. |  |  |  |
|  | Waporyzator į shaver w jednym zintegrowanym urządzeniu lub dwa osobne urządzenia. | TAK Punktacja Waporyzator į shaver jako dwa oddzielne urządzenia - 0 pkt. Waporyzator į shaver jako jedno zintegrowane urządzenie - 5 pkt. |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora RF minimum 100 kHz | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Moc cięcia (CUT) regulowana, podać maksymalną moc cięcia | TAK Punktacja: Najniższa zaoferowana maksymalna moc cięcia - 0 pkt. Najwyższa zaoferowana maksymalna moc cięcia - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Moc koagulacji (COAG) regulowana, minimum 2 poziomy mocy. | TAK |  |
|  | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra,długość minimum 135 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) lub brak takiej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 5 pkt. |  |
|  | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę lub brak takiej funkcji | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcję - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym | TAK |  |
| Rękojeść shavera artroskopowego z ręcznym sterowaniem – 1 szt. |  |  |  |
|  | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę | TAK |  |
|  | Zakres obrotów minimum 8000 obr/min | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie | TAK |  |
|  | Siła ssania regulowana | TAK |  |
|  | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania | TAK |  |
|  | Wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji | TAK |  |
| Optyki artroskopowe – 3 szt. |  |  |  |
|  | Optyki artroskopowe 4.0 mm/30 stopni, długość robocza minimum140 mm, wysokiej rozdzielczości, autoklawowalne, wyposażone w adaptery do podłączenia światłowodów innych firm minimum Stryker, Wolf, Storz | TAK |  |
|  | Oferowane optyki z szafirową soczewką na dystalnym końcu zespalana bez użycia kleju lub brak takiego rozwiązania. | TAK Punktacja: Oferowane optyki nie posiadają szafirowej soczewki na dystalnym końcu zespalanej bez użycia kleju - 0 pkt. Oferowane optyki posiadają szafirową soczewkę na dystalnym końcu zespalaną bez użycia kleju - 5 pkt. |  |
|  | Kontenery (pojemniki) do sterylizacji dostarczone razem z optykami - 3 szt | TAK |  |
|  | Kaniule do oferowanych optyk o śr.5,8 - 6.5mm wyposażone w dwa zawory obrotowe oraz obturator ołówkowy do oferowanych kaniul – 3 komplety | TAK |  |
| Narzędzia artroskopowe do kolana – 10 szt. |  |  |  |
|  | Narzędzia artroskopowe o średnicy 2.7-3.4 mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, 10 szt. do wyboru przez Zamawiającego z katalogu producenta spośród: chwytak z mechanizmem zatrzaskowym/lub bez, odgryzacz prawy/lewy 30 lub 45 stopni, nożyczki proste/haczykowate, haczyk, wycinak obrotowy lewy/prawy, wycinak łąkotkowy, odgryzacz podgięty do góry. Podać listę oferowanych narzędzi oraz ich numery katalogowe zgodne z katalogiem producenta. Kontener do przechowywania į przenoszenia narzędzi - 1 szt. | TAK |  |
| Cyfrowy Rejestrator Medyczny – 1 szt. |  |  |  |
|  | Wraz z zestawem do artroskopi ma być dostarczony rejestrator medyczny przeznaczony do rejestracji zabiegów lub funkcja rejestracji może być realizowana inaczej niż przy pomocy dedykowanego rejestratora. | TAK |  |
|  | Niezależnie od sposobu realizacji funkcji rejestracji ma być możliwa personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK |  |
|  | Niezależnie od sposobu realizacji funkcji rejestracji format zapisu zdjęć: minimum Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG) | TAK |  |
|  | Niezależnie od sposobu realizacji funkcji rejestracji Wykonawca zapewni minimum 1 Tb pamięci do realizacji rejestracji zabiegów. | TAK |  |
| Wózek aparaturowy – 1szt. |  |  |  |
|  | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | TAK |  |
|  | Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół | TAK |  |
|  | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością o rozmiarach dedykowanych dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca z minimum 10 gniazdami | TAK |  |
|  | Uchwyt do światłowodu | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w przegubowe ramię minimum 650 mm przeznaczone do mocowania zaoferowanego monitora lub brak takiego wyposażenia. | TAK Punktacja: Oferowany wózek nie posiada opisanego ramienia - 0 pkt. Oferowany wózek posiada opisane ramię - 5 pkt. |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka | TAK |  |
|  | Wieszak na worki z płynem do irygacji | TAK |  |
|  | Transformator separacyjny wbudowany w ramę wózka lub brak takiego wyposażenia | TAK Punktacja: Oferowany wózek nie posiada transformatora seperacyjnego wbudowanego w ramę wózka - 0 pkt. Oferowany wózek posiada transformator seperacyjny wbudowany w ramę wózka - 5 pkt. |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.