Chełmno, 06.11.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/265/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych i siatek powięziowych dla ZOZ Chełmno”, nr post. 62/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę renomowanego producenta - siatkę najelitową polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o właściwościach hydrofilowych, dwustronną. Od strony trzewi siatka pokryta jest na całej powierzchni powłoką antyadhezyjną hydrożelową, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2, w rozm. 25.4 x 33 cm. Możliwość przycięcia siatki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy: pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści siatkę renomowanego producenta - siatkę najelitową polipropylenową, monofilamentową, niewchłanialną, o właściwościach hydrofilowych, dwustronną. Od strony trzewi siatka pokryta jest na całej powierzchni powłoką antyadhezyjną hydrożelową, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2, w rozm. 30.5 x 35.6 cm. Możliwość przycięcia siatki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu nr 5, poz.2

Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu z nicią o długości 90cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: pakietu nr 5

Zwracamy się z prośba o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu o parametrach równoważnych do SWZ, syntetyczny, wchłanialny, pleciony złożony z mieszaniny  kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany mieszaniną kopolimeru (glikolid+L-laktyd 30:70) oraz stearynianu wapnia, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75 %, po 21 dniach 49%, całkowity czas absorpcji do 70 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę 77 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę 45 mm z nitką 75 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet nr 5, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie ½ koła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie.

W zakresie terminu związania ofertą:

w rozdziale XI ust. 1 zmienia

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.12.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13.12.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W zakresie terminu składania ofert:

w rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 zmienia

Było: Ofertę należy złożyć: do dnia 12.11.2024 r. do  godz. 10:00.

Jest: Ofertę należy złożyć: do dnia 15.11.2024 r. do  godz. 10:00.

3. W zakresie terminu otwarcia ofert:

w rozdziale XIV ust.  1 zmienia

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2024 r.  o godzinie 10.15.

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2024 r. o godzinie 10.15.