Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Podstawowe parametry rezonansu magnetycznego

| OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ LUB OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Rok produkcji min. 2019 | Podać |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| Aparat fabrycznie nowy (nieużywany i nierekondycjonowany) o polu minimum 1,5 [T] do badań całego ciała z elementami systemu pozwalającymi na dostawę, montaż oraz uruchomienie | Tak |  |
| MAGNES |  |  |
| Natężenie pola [T] | > = 1,5 |  |
| System chłodzenia – zamknięty, chłodzenie helem | Tak |  |
| Średnica otworu pacjenta [cm] UWAGA: magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, cewką całego ciała i obudowami. | > = 60 |  |
| Długość otworu pacjenta w najwęższym miejscu [cm] UWAGA: magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała. | = < 145 |  |
| Długość magnesu wraz z obudowami [cm] | = < 188 |  |
| Rozkład linii 0,5 mT (5 Gs) od izocentrum, podać wartości dla osi x,y,z | Podać |  |
| Aktywne ekranowanie | Tak |  |
| Maksymalne zużycie helu - poniżej 0,01 [l/godz] także z uwzględnieniem prac serwisowych | Tak |  |
| Homogenicznośc pola(wartość typowa w [ppm] mierzona metodą VRMS) zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kulach o średnicach: | Tak |  |
| a) 10 [cm], | = < 0,015 |  |
| b) 20 [cm], | = < 0,06 |  |
| c) 30 [cm], | = < 0,2 |  |
| d) 40 [cm], | = < 1,1 |  |
| Sprzętowa korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych), konieczna i wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii | Tak |  |
| Sprzętowa korekta homogeniczności pola wyższego rzędu (shimy wyższego rzędu) | Tak |  |
| System redukcji hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe oraz software’owe | podać |  |
| CEWKI GRADIENTOWE |  |  |
| Cewki gradientowe chłodzone wodą | Tak |  |
| Użyteczna maksymalna amplituda gradientu dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie [mT/m] | > =33 |  |
| Maksymalna szybkość narastania gradientów (Slew Rate) w jednej osi możliwa do zastosowania dla wartości amplitudy z punktu powyżej [T/m/s] | > =125 |  |
| SYSTEM RF |  |  |
| SYSTEM RF - dynamika sygnału odbiornika RF [dB] | > = 160 |  |
| Moc wzmacniacza [kW] | > = 15 |  |
| Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową możliwa do wykorzystania w maksymalnym polu widzenia (max FOV) UWAGA: pełna ścieżka cyfrowa tj. linia zawierająca: wzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, rekonstruktor. | > = 24 |  |
| Szerokość pasma przenoszenia (receive band width) lub zaoferowanie w pełni światłowodowej transmisji sygnału od cewki do rekonstruktora [MHz] | > = 1 MHz |  |
| Rozdzielczość odbiornika [bit] | > = 32 |  |
| CEWKI |  |  |
| Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak |  |
| Wielokanałowa cewka dedykowana do badania głowy o wysokiej rozdzielczości, wieloelementowa (min. 14 elementów) do badań głowy, do akwizycji równoległych typ), kompatybilna ze spektroskopią | Tak |  |
| Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania głowy i szyi (do badań angiograficznych): typu array, wieloelementowa (min.16 elementów), do akwizycji równoległych | Tak |  |
| Konstrukcja cewki do badań głowy i szyi umożliwiająca wykonywanie badań szyi bez zasłaniania twarzy pacjenta | Tak |  |
| Wielokanałowa cewka lub zestaw cewek do badania tułowia (klatka piersiowa i brzuch): typu array, do jednoczesnych akwizycji równoległych całego obiektu, wieloelementowa (min. 24 elementów), UWAGA: zaoferowana cewka lub zestaw cewek powinien, co najmniej zapewnić pokrycie w maksymalnym FOV dostępnym dla oferowanego aparatu. | Tak > =24 |  |
| Wielokanałowa cewka typu array umożliwiająca badanie całego kręgosłupa (odcinki C, Th i L) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, wieloelementowa (min. 18 elementów), obrazujących jednocześnie i umożliwiająca akwizycje równoległe | > = 18 |  |
| Wielokanałowa cewka typu array (lub kombinacja cewek) umożliwiająca badanie całego ośrodkowego układu nerwowego (tzn. głowa + cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, wieloelementowa (min. 32 elementy), jednocześnie obrazujących i umożliwiająca akwizycje równoległe | > = 32 |  |
| Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania barku , inna (tzn. nie ta sama oraz innego rozmiaru) niż zaoferowane powyżej , posiadająca minimum 12 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV , umożliwiająca akwizycje równoległe | > = 12 |  |
| Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna (dopasowana anatomicznie) do badania stawu kolanowego , inna (tzn. nie ta sama oraz innego rozmiaru) niż zaoferowane powyżej , posiadająca minimum 12 elementów obrazujących jednocześnie w maksymalnym FOV , umożliwiająca akwizycje równoległe | > = 12 |  |
| POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |
| Maksymalne obciążenie płyty stołu (łącznie z ruchem pionowym) | > =225 |  |
| Automatyczny przesuw stołu pacjenta | Tak |  |
| Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | > =150 |  |
| System monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech) synchronizujący sekwencje obrazujące; bramkowanie akwizycji za pomocą EKG, bramkowanie oddechowe. | Tak |  |
| Interkom do komunikacji z pacjentem, kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  |
| Nawiew powietrza w tunelu pacjenta, regulacja siły nawiewu powietrza w tunelu pacjenta | Tak |  |
| Oświetlenie tunelu pacjenta, regulacja natężenia oświetlenia tunelu pacjenta | Tak |  |
| Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach łóżka pacjenta. | Tak |  |
| Wysokorozdzielczy monitor kolorowy, zintegrowany z gantry aparatu MR, umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR (np. poprawność podłączenia cewek, czujników: oddechu, pulsu, itp.), sygnałów fizjologicznych, itp. | Podać |  |
| Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z zestawem umożliwiającym odsłuch muzyki w trakcie badania i komunikacji z pacjentem | Tak |  |
| APLIKACJE KLINICZNE |  |  |
| Badania neurologiczne |  |  |
| Rutynowe badania neurologiczne | Tak |  |
| Badania obszaru głowy | Tak |  |
| Badania kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  |
| Sekwencje Steady State do badań OUN 3D – podać nazwę | Tak |  |
| Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości | Tak |  |
| Wysokorozdzielcze badania neurologiczne głowy umożliwiające badania z cienką warstwą pozbawione przerw między kolejnymi warstwami (tzw. badania wolumetryczne, izotropowe 3D) z kompensacją artefaktów ruchowych w trzech płaszczyznach, co najmniej w dwóch kontrastach | Podać |  |
| Sekwencja 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki | Tak |  |
| Możliwość zdefiniowania i rozróżnienia (krwawienie/zwapnienie) za pomocą zaoferowanej sekwencji 3D do obrazowania zależnego od podatności magnetycznej tkanki, bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego | podać |  |
| DYFUZJA (badania neurologiczne) |  |  |
| Obrazowanie dyfuzji w oparciu o tzw. single-shot EPI | Tak |  |
| Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością | Tak |  |
| Liczenie map ADC, w tym Automatyczne liczenie map ADC na konsoli podstawowej | Tak |  |
| Zaawansowane badania dyfuzyjne mózgu | Tak |  |
| Dyfuzja DW-EPI łącznie z mapowaniem dróg nerwowych (Trace Map) i ADC Map, b max. 10000 s/mm2. | Tak |  |
| PERFUZJA (badania neurologiczne) |  |  |
| Obrazowanie perfuzji w oparciu o tzw. single-shot EPI (metodą DSC) | Tak |  |
| Mapy TTP (Time-to-Peak), CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) | Tak |  |
| Automatyczne liczenie map TTP, PBP (Percentage of Baseline at Peak) i GBP (Globar Bolus Plot) na konsoli podstawowej | Podać |  |
| TENSOR DYFUZJI (DTI) |  |  |
| DTI w oparciu o tzw. Single Shot EPI | Tak |  |
| Pomiary DTI z różnymi kierunkami. Podać ilość kierunków (co najmniej 128) | Tak > = 128 |  |
| Mapa FA z pomiarami liczbowymi wartości FA | Tak |  |
| Traktografia tensora dyfuzji | Tak |  |
| ANGIOGRAFIA |  |  |
| Time-of-Flight MRA | Tak |  |
| Phase Contrast MRA | Tak |  |
| Techniki bezkontrastowej angiografii 3D (inne niż ToF i PC) o wysokiej rozdzielczości przestrzennej do obrazowania naczyń peryferyjnych i abdominalnych pozwalające na różnicowanie naczyń tętniczych i żylnych | Tak |  |
| Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | Tak |  |
| Dynamiczne badania 3D Angio MR | Tak |  |
| Bolus Timing | Tak |  |
| Badania abdominalne |  |  |
| Obrazowanie dyfuzji w obszarze abdominalnym | Tak |  |
| Zaawansowane badania dyfuzyjne jamy brzusznej, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane powyżej (np. dzięki zastosowaniu techniki „tetrahedral” lub równoważnej) | Tak |  |
| Dynamiczne badania wątroby | Tak |  |
| Cholangiografia MR | Tak |  |
| BADANIA ORTOPEDYCZNE |  |  |
| Protokoły i sekwencje do badań stawów | Tak |  |
| Badanie stawu kolanowego | Tak |  |
| Badanie barku | Tak |  |
| Badanie nadgarstka | Tak |  |
| Badanie stawu skokowego | Tak |  |
| Sta biodrowy, łokciowy | Tak |  |
| Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości | Tak |  |
| Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji czterech obrazów : in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only | Tak |  |
| Zaoferowana sekwencja bazuje na technice innej niż tradycyjny, 2-punktowy DIXON | podać |  |
| Sekwencje do silnego różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów | podać |  |
| OBRAZOWANIE RÓWNOLEGŁE w badaniach ortopedycznych |  |  |
| Obrazowanie równoległe | Tak |  |
| Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów lub w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k | Tak |  |
| Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | podać |  |
| TECHNIKI DO SPEKTRALNEJ SATURACJI/POBUDZANIA |  |  |
| Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  |
| Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  |
| TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW |  |  |
| Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu T2 | Tak |  |
| Technika redukcji artefaktów ruchowych przy obrazowaniu FLAIR | Tak |  |
| Technika redukcji artefaktów ruchowych w głowie, szyi i kończynach występujących w różnych kierunkach bazująca na sekwencjach T1 FLAIR, T2, T2 FLAIR, PD, wykorzystująca radialną akwizycję przestrzeni K, |  |  |
| BADANIA KARDIOLOGICZNE |  |  |
| Cardiac Morphology (morfologia serca) | Tak |  |
| Dark Blood (obrazowanie z tłumieniem sygnału krwi) | Tak |  |
| BADANIA CAŁEGO CIAŁA |  |  |
| DWI dla całego ciała (whole body DWI). | Tak |  |
| Oprogramowanie do badań T1 dla całego ciała | Tak |  |
| Oprogramowanie do badań STIR dla całego ciała | Tak |  |
| SEKWENCJE POMIAROWE |  |  |
| Spin Echo (SE) - podać min TE i TR dla matrycy 256x256 | Tak |  |
| Inversion Recovery (IR) - (FLAIR, STIR) | Tak |  |
| Gradient Echo (GRE) | Tak |  |
| Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu | Tak |  |
| 2D GRE z full transverse rephrasing | Tak |  |
| 3D GRE z full transverse rephrasing | Tak |  |
| Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  |
| Multi-Shot | Tak |  |
| Single-Shot | Tak |  |
| PARAMETRY OBRAZOWANIA |  |  |
| Min FoV we wszystkich osiach (x, y, z) [cm] | podać |  |
| Max FoV w osiach x, y [cm] >= 50 cm | podać |  |
| Max statyczny FoV w osi z[cm]>= 45 cm | > = 45 cm |  |
| Matryca akwizycyjna 1024 x 1024 | tak |  |
| Min. grubość warstwy (skany 2D) [mm] | max 0,5 |  |
| Min. grubość warstwy (skany 3D) [mm] | max 0,1 |  |
| Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/Fast Spin Echo (TSE, FSE) | podać |  |
| Czasy akwizycji możliwe do uzyskania podczas normalnej pracy klinicznej (widoczne w parametrach sekwencji) [ms] | podać |  |
| Min TR dla 3D GRE (256x256 matryca) | podać |  |
| Min TE dla 3D GRE (256x256 matryca) | podać |  |
| Min TR dla EPI (256x256 matryca) | podać |  |
| Min TE dla EPI (256x256 matryca) | podać |  |
| Echo Spacing (czas pomiędzy kolejnymi echami) dla EPI (matryca 256x256) | podać |  |
| KONSOLA AKWIZYCYJNA (OPERATORSKA) APARATU MR |  |  |
| Komputer sterujący (procesor, system operacyjny) | Tak |  |
| Liczba obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256x256 bez kompresji | > = 100 000 |  |
| Archiwizacja obrazów na CD-R oraz DVD z dogrywaniem DICOM’owego viewer’a umożliwiającego odtwarzanie obrazów na PC | Tak |  |
| Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak |  |
| Matryca rekonstrukcyjna | > = 1024 x 1024 |  |
| Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr/s] | > = 15 000 |  |
| Monitor – pracujący w technologii LCD | Tak |  |
| Przekątna monitora [‘] | > =19 |  |
| Matryca monitora | > = (1280 x 1024) |  |
| Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  |
| MPR | Tak |  |
| MIP | Tak |  |
| Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |
| Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak |  |
| Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak |  |
| Możliwość zgłaszania awarii bezpośrednio z konsoli operatorskiej za pomocą funkcjonalności wbudowanej w interfejs użytkownika (UI) systemu MR | Tak |  |
| Biurko/stół rekomendowane przez dostawcę pod konsolę | Tak |  |
| Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  |
| Praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE, DICOM 3.0 – WORKLIST, DICOM 3.0 – DICOM BASIC PRINT. | Tak |  |
| KONSOLA POSTPROCESSINGOWA, dwumonitorowa – 1SZTUKA |  |  |
| Komputer obrazowy (procesor, system operacyjny) | Tak |  |
| Pamięć RAM [GB] | > =12 |  |
| Monitory w technologii LCD/TFT [‘] | > = 19 |  |
| Matryca monitorów | > = 1280 x 1024 |  |
| Liczba obrazów w matrycy 256x256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD konsoli | > = 100 000 |  |
| Wykresy time-intensitydla badań z kontrastem | Tak |  |
| MPR | Tak |  |
| MIP | Tak |  |
| Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  |
| 3D VRT | Tak |  |
| Podstawowa analiza obrazów MR i CT | Tak |  |
| Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak |  |
| Program wspomagający ocenę badań onkologicznych (w tym synchronizacja badań, pomiary) | Tak |  |
| Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań krokowych obszarów rozległych przekraczających statyczne FoV w jeden obraz całego badanego obszaru | Tak |  |
| Analiza dyfuzji, mapy ADC, ilościowa ocena ADC | Tak |  |
| Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: TTP (Time-to-Peak), relMTT (relative Mean Transit Time), relCBV (relative Cerebral Blood Volume), relCBF (relative Cerebral Blood Flow). | Tak |  |
| Oprogramowanie do analizy obrazowej (mapy) | Tak |  |
| Pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie, objętość) | Tak |  |
| Kolorowe mapy dla badań DTI, 2D z możliwością obliczeń wartości FA | Tak |  |
| Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak |  |
| Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych. Minimalna funkcjonalność: rekonstrukcje typu virtual endoskopy, volume rendering technique, automatyczna lub półautomatyczna detekcja segmentów naczyń, pomiar stenozy, rozróżnianie tętnic i żył | Tak |  |
| Filtr obrazów | Tak |  |
| Konsola niezależna, mogąca działać po całkowitym wyłączeniu konsoli podstawowej aparatu MR | Tak |  |
| Praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE, DICOM 3.0 – DICOM PRINT, DICOM 3.0 – Storage Commitment. | Tak |  |
| WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |
| Strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR – min. 1,5 [T] | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| Kabina RF (okno podglądowe i drzwi) – dostawa i montaż z kompletnym wykończeniem | Tak |  |
| Detektor implantów metalowych | Tak |  |
| Gaśnica niemagnetyczna | Tak |  |
| Leżanka do transportu pacjentów w pozycji leżącej przystosowana do pracy w środowisku MR | Tak |  |
| Wózek inwalidzki niemagnetyczny do transportu chorych w pozycji siedzącej przystosowany do pracy w środowisku MR | Tak |  |
| Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | Tak |  |
| Zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | Tak |  |
| Szafka do przechowywania cewek w pomieszczeniu rezonansu | Tak |  |
| INNE | Tak |  |
| Komplet dokumentów i testów, których wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie dostawcy, a które są niezbędne do odbioru pracowni i urządzenia przez uprawnione instytucje - wymienić | Tak |  |
| Po zakończeniu prac – przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego i przekazanie dokumentacji zawierającej plany pomieszczeń wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów. | Tak |  |
| Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim oraz oprogramowania . | Tak |  |
| Dostawca zobowiązuje się do: dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w dostarczonym urządzeniu w okresie trwania gwarancji. | Tak |  |
| Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy. | Tak |  |
| Serwis na terenie Polski (podać lokalizację serwisu). | Tak |  |
| Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do 48h. | Tak |  |
| Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego - min. 10 lat. | Tak |  |
| Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego . | Tak |  |
| Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem. | Tak |  |
| Sprawowanie nadzoru merytorycznego i szkoleniowego nad pracownikami Zamawiającego obsługującymi urządzenie przez okres 6 miesięcy* | Tak |  |
| Deklaracja zgodności lub certyfikat CE. | Tak |  |
| Nieodpłatne przeglądy w czasie gwarancji. | Tak |  |
| Oznakowanie sprzętu zgodnie z wymogami. | Tak |  |

* Nadzór należy rozumieć jako ciągłą współpracę z pracownikami Zamawiającego, która polegać będzie na udzielaniu wyjaśnień na zadawane pytania, przekazywanie informacji mających na celu łatwiejszą obsługę i wykorzystanie możliwości urządzenia przez personel. W ramach nadzoru należy przewidzieć co najmniej dwie wizyty w miesiącu w siedzibie Zamawiającego, w miejscu montażu urządzenia. Czynności wynikające z nadzoru mogą być również wykonywane za pomocą środków łączności

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „= >”  lub „< =” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.