Arkusz Informacji Technicznej

Poz. 1  Łóżko elektryczne – 8 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 3. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2160 mm, (± 35 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 930 mm (wymiar leża 800x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne 220/230 V Szczelność układu elektrycznego IPX6 | TAK |  |
| 8. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 | TAK |  |
| 9. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-16° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-16° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK PODAĆ |  |
| 10. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie pozycji Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. W płytach specjalne otwory do montażu pasów do unieruchomienia pacjenta. | TAK |  |
| 15. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 16. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 200 mm | TAK PODAĆ |  |
| 17. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. Możliwość wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna | TAK PODAĆ |  |
| 18. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. Pod barierką uchwyty do montażu uchwytu uniwersalnego np. na worki urologiczne. Uchwyty przesuwne na całej długości barierki. | TAK |  |
| 19. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | TAK |  |
| 20. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. | TAK |  |
| 21. | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. | TAK |  |
| 22. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 23. | Bezpieczne obciążenie min. 260 kg | TAK PODAĆ, |  |
| 24. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. | TAK PODAĆ |  |
| 25. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 14cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. - Wieszak kroplówki | TAK PODAĆ |  |
| 26. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 890 mm (± 40mm) - szerokość szafki - 450 mm (± 40mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 40mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 40mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK |  |
| 27. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 28. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |

Poz. 2  Łóżko elektryczne dziecięce – 12 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | PODAĆ |  |
| 2. | Konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne. Konstrukcja jezdna osłonięta tworzywem z ABS z wytłoczeniami na podręczne rzeczy. | TAK |  |
| 3. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 1620 mm (± 50 mm), - Szerokość całkowita: 860 mm (± 50mm), - Wysokość całkowita: 1570 mm (± 50 mm), Wymiary leża: 1320 mm x 720 mm (± 50 mm), | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Leże łóżka 2 segmentowe, wypełnione płytami z HPL Wezgłowie z możliwością szybkiego poziomowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia – CPR | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Wypełniania szczytów wykonane ze szkła akrylowego, odejmowane bez użycia narzędzi – z blokadą dla bezpieczeństwa. |  |  |
| 7. | Łóżko wyposażone w pale centralny służący do sterowania łóżkiem, chowany w części nożnej. Nie dostępny ze względów bezpieczeństwa dla pacjenta Panel wyposażony w przycisk świadomego uruchamiania poszczególnych funkcji, z możliwością blokady selektywnej poszczególnych funkcji sterowania. | TAK |  |
| 8. | Regulacja wezgłowia, przechyłów Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz regulacja wysokości dokonywane siłownikami elektrycznymi: Zakres regulacji wezgłowia 0-70° (+/-5°) Regulacja wysokości leża: 750 - 1150 mm (± 50 mm), Regulacja kąta przechyłu Trendelenburga: min. 0-12°, Regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga: min. 0-12°. | TAK PODAĆ |  |
| 9. | Łóżko wyposażone w zasilanie awaryjne - akumulator |  |  |
| 10. | Zintegrowane barierki wykonane z aluminiowych pionowych poprzeczek. Wysokość barierek podniesionych do góry nie mniej niż 80 cm(+/- 50mm) Wysokość barierek opuszczonych w dół nie mniej niż 25 cm (+/-50mm) Barierki zabezpieczające min. 40cm przy maksymalnie podniesionym leżu. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (+/-50). Centralna blokada kół – dźwignia blokady przy każdym kole. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 100 kg. | TAK PODAĆ |  |
| 13. | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac dopasowany do rozmiarów leża - lampka pod łóżkiem - wieszak kroplówki | TAK PODAĆ |  |