- Białystok, 27.08.2024 r.

- Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części”

- Nr sprawy: AZP.25.1.36.2024

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy Części 1:

Pytanie nr 1 : Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach wnętrza 500x510x1550 (mm) (SzxGxW)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści alarm awarii zasilania po awarii zasilania? Jaki sens ma alarmowanie o awarii zasilania, gdy te już wróciło?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga alarm awarii zasilania sieciowego po przywróceniu zasilania, ponieważ komunikat informuje o tym, że urządzenie było czasowo pozbawione zasilania i wskazuje maksymalną temperaturę w tym czasie. Próbki przechowywane w chłodziarce laboratoryjnej mogą być bardzo czułe na zmiany temperatury. Informacja o tym, że zasilanie było przerwane, pozwala użytkownikowi ocenić, czy próbki mogły zostać uszkodzone w wyniku wzrostu temperatury.  Alarm o awarii zasilania, nawet po jego przywróceniu, umożliwia rejestrowanie zdarzeń, co jest ważne w przypadku audytów lub dochodzeń, gdy trzeba udokumentować stabilność warunków przechowywania.

## Pytanie nr 3 : Czy Zamawiający dopuści wnętrze z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści uchwyt wkomponowany w ramę drzwi, tj. bez żadnych elementów

wystających i bez mechanizmy otwierającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści uchwyt wkomponowany w ramię drzwi tj. bez żadnych elementów wystających, ale nie dopuszcza bez mechanizmu otwierającego.

## Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie półki 25 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści zużycie energii na poziomie 693,5 kWh/rok?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z zakresem regulacji temperatury od +2 do +8 st. C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści temperaturę otoczenia od 16 do 32st.C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 627mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające alarm awarii zasilania bezpośrednio po zaniku zasilania?

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga alarm awarii zasilania sieciowego po przywróceniu zasilania.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 16 dopuszczając urządzenie wyposażone w zewnętrzny rejestrator temperatury z portem USB do zgrywania danych temperaturowych, bez stanów alarmowych urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od wymogu pkt. 16.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ergonomiczny uchwyt wpuszczony w ramę drzwi, bez powłoki antybakteryjnej oraz bez mechanizmu otwierającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, musi być mechanizm otwierający.

# Dotyczy Części 4:

Pytanie nr 13

Załącznik SWZ Część IX i XIII:

Wnosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą w ten sposób, że dokumenty te zostaną skompresowane do jednego pliku (folderu, katalogu elektronicznego) w formacie .zip, a następnie ten katalog zostanie podpisany przez wykonawcę jednym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przy czym poszczególne dokumenty zawarte w skompresowanym katalogu nie będą oddzielnie podpisane.

Wskazujemy, że w myśl §8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie taki sposób złożenia oferty i innych dokumentów w postępowaniach przetargowych jest dopuszczalny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wyżej opisany sposób, z zastrzeżeniem, że jest to postępowanie o wartości większej niż progi unijne, więc oferta oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie nr 14:

§2 ust. 2 Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy nr AZP/25.1.36.2024:

Wnosimy o określenie, iż ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na zamawiającego z chwilą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru urządzenia.

Odpowiedź: Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na zamawiającego z chwilą dostarczania urządzenia do docelowej placówki oraz  podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez końcowego użytkownika.

Pytanie nr 15:

§5 ust. 4 Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy nr AZP/25.1.36.2024:

Wnosimy o potwierdzenie, że wdrożenie instrukcji stanowiskowej w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją obsługi będzie mogło się odbyć w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16:

§8 ust. 1 Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy nr AZP/25.1.36.2024:

Wnosimy o potwierdzenie, że kary umowne będą naliczane od wynagrodzenia należnego wykonawcy netto.

Odpowiedź: Kary umowne będą naliczane od wynagrodzenia ustalonej wartości brutto przedmiotu umowy.

Pytanie nr 17:

§8 ust. 1 Załącznik nr 10 do SWZ wzór umowy nr AZP/25.1.36.2024:

Wnosimy o określenie w umowie obowiązku zamawiającego do wyznaczenia dodatkowego terminu na dostarczenie urządzenia, po upływie którego będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: §8 ust. 3 określa termin przekraczający o 14 dni wyznaczony w § 1 ust. 2 termin wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 18:

Załącznik nr 5 do SWZ „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – część 4”:

Wnosimy o potwierdzenie, że gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i materiały/akcesoria zużywalne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 5 do SWZ „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – część 4”:

Wnosimy o potwierdzenie, że gwarancją nie są objęte usterki/awarie wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub innymi postanowieniami dokumentacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gwarancją nie są objęte usterki/awarie wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

Pytanie nr 20:

Załącznik nr 5 do SWZ „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – część 4”:

Czy zamawiający dopuści wykonywanie przeglądów technicznych rzadziej niż raz na rok, jeżeli z instrukcji obsługi lub zaleceń producenta urządzenia będzie wynikało, że przeglądy mogą być wykonywane rzadziej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wykonywanie przeglądów technicznych rzadziej niż raz na rok, jeżeli z zaleceń producenta urządzenia będzie wynikało, że przeglądy mogą być wykonywane rzadziej.

Pytanie nr 21:

Załącznik nr 5 do SWZ „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – część 4”:

Wnosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 3 dni roboczych od chwili powiadomienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Załącznik nr 5 do SWZ „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – część 4”:

Wnosimy o wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych od chwili przystąpienia do naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych,  a w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części zgadzamy się na wydłużenie naprawy do 10 dni od dnia przystąpienia do naprawy.

Pytanie nr 23:

Załącznik nr 5 do SWZ „Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – część 4”:

Wnosimy o wprowadzenie do warunków terminu naprawy w przypadku, gdy prze-prowadzenie naprawy wymaga sprowadzenia części z zagranicy. Proponujemy aby termin ten wynosił 14 Dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w wyjątkowych sytuacjach w przypadku importu części z zagranicy na wydłużenie naprawy do 10 dni roboczych od dnia przystąpienia do naprawy.

Pytanie nr 24:

Załącznik nr 6 do SWZ, „Procedura dostaw i odbioru urządzeń” – część nr 4

Wnosimy o określenie, że zamawiający przystąpi do odbioru urządzenia niezwłocznie po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru urządzenia. Powyższy wniosek jest związany z tym, że wykonawca nie ma możliwości zabezpieczenia urządzenia przed przypadkową utratą lub uszkodzeniem w pomieszczeniach zamawiającego.

Odpowiedź: Procedura odbioru rozpocznie się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

1. w części nr 1:

- Załącznik nr 2 do SWZ- pkt. 1., ppkt. 2, 3, 7, 17, 23;

2. w części nr 4:

- Załącznik nr 5 do SWZ- pkt. 1., ppkt. 6, 10, 11;

- Załącznik nr 6 do SWZ - pkt.  2., ppkt. 1.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski ………………………….. /podpis na oryginale/

- Załączniki:

- cz..1 chłodziarka laboratoryjna- modyfikacje

- cz..4- symulator nerwu błędnego- modyfikacje