Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Rękawy papierowo-foliowe

| Wymagania dla rękawów papierowo-foliowych płaskich i z fałdą: 1.Zestaw wskaźnikowy(wskaźnik para wodna/tlenek etylenu) umieszczony między warstwami folii lub na papierze pod folią poza obszarem roboczym w obrębie zgrzewu; 2.Informacja o kolorze wskaźnika po sterylizacji; 3.Gramatura papieru medycznego 65g - 70 g/m² zgodna z normą PN/EN 868-3; 4.Temperatura zgrzewu 160 - 210 st. C; 5. Zgrzew fabrycznie wielorowkowy, wielokanałowy o szer. min.1 cm; 6. Na rękawach podany rozmiar opakowania i kierunek otwierania jak również LOT ; 7. Napisy na rękawach i etykiety w języku polskim; 8. Folia minimum siedmiowarstwowa gramatura 53g/m2, grubość 52µm 9. Terminie ważności 5 lat; 10.Zgodność z normami PN/EN 868-3 i 868-5; 11. Dokument biura badawczego np. ISEGA, potwierdzający zgodność z aktualnymi normami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. ROLKI brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| I | Rękawy papierowo-foliowe płaskie o dł. 200m (S,EO) |  |  |  |  |  |
| 1 | rozm. 50mmx200 | rolka | 50 |  |  |  |
| 2 | rozm. 75mmx200 | rolka | 40 |  |  |  |
| 3 | rozm. 100mmx200 | rolka | 40 |  |  |  |
| 4 | Rozm. 125mmx200 | rolka | 40 |  |  |  |
| 5 | rozm. 150mmx200 | rolka | 20 |  |  |  |
| 6 | rozm.200mmx200 | rolka | 20 |  |  |  |
| 7 | rozm. 250mmx200 | rolka | 20 |  |  |  |
| 8 | rozm. 300mmx200 | rolka | 20 |  |  |  |
| 9 | rozm. 350mm x 200 lub 380mm x 200 | rolka | 20 |  |  |  |
| 10 | rozm. 400 mm x 200 | rolka | 20 |  |  |  |
| II | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą o dł. 100m (S,EO) |  |  |  |  |  |
| 11 | rozm. 150 x 50mm x 100 | rolka | 20 |  |  |  |
| 12 | rozm. 200 x 50mm x 100 lub 200 x 55mm x 100 | rolka | 5 |  |  |  |
| 13 | rozm. 250 x 60mm x 100 lub 250 x 65mm x 100 | rolka | 5 |  |  |  |
| 14 | rozm.300 x 60mm x 100 lub 300 x 65mm x 100 lub 300mm x 70mm x 100 | rolka | 5 |  |  |  |
| 15 | rozm. 350 x 80mm x 100 lub 380 x 80mm x 100 | rolka | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Torebki ochronne samoprzylepne

| Wymagania: 1. Do ochrony pakietów sterylnych; 2. Samoprzylepne 3. Łatwe do otwarcia i wyjęcia zawartości; 4. Mogą też służyć do innych celów, w celu zabezpieczenia materiału skażonego – jako jednorazowe zabezpieczenia materiału skażonego przed i w czasie zniszczenia lub transportu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. SZT. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| 1 | Rozm. 150 x 250mm lub 150 x 270 mm | szt | 500 |  |  |  |
| 2 | Rozm. 200 x 300mm lub 200 x 350 mm | szt | 500 |  |  |  |
| 3 | Rozm. 300 x 500mm lub 300 x 550mm | szt | 500 |  |  |  |
| 4 | Rozm. 420 x 700mm lub 600 x 760mm | szt | 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 - Kosztorys ofertowy -

Część 3  –  Torebki foliowo – włókninowe płaskie

| Wymagania: 1. Włóknina w torebkach o gramaturze 60g/m² zgodna z normą PN/EN868-3; 2. Druga strona z laminatu foliowego; 3. Duża wytrzymałość dla ciężkich przedmiotów lub o dużej objętości; 4. Wskaźniki umieszczone pomiędzy warstwami folii; 5. Na włókninie podany kierunek otwierania, rozmiar opakowania numer LOT; 6. 3 lata gwarancji. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. SZT. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| 1 | Torebki foliowo- włókninowe płaskie rozm. 270x360mm | szt | 500 |  |  |  |
| 2 | Torebki foliowo- włókninowe płaskie rozm. 320x450mm | szt | 500 |  |  |  |
| 3 | Torebki foliowo- włókninowe płaskie rozm. 570 x 720mm | szt | 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4  – Rękawy włókninowo – foliowe płaskie

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. ROLKI brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania: zgodność z normą ISO 11607, cz.1 i 2 1.Włóknina o gramaturze 60g/m²; 2.Folia pięciowarstwowa nie licząc warstwy kleju, przezroczysta, bez substancji toksycznych, 3.Grubość nie większa niż 55 mikrometry 4.Wskaźniki procesów sterylizacji (para wodna/tlenek etylenu), rozmiar opakowania umieszczone poza przestrzenią roboczą 5. Wymagany dokument niezależnego biura badawczego np. ISEGA, potwierdzający zgodność z aktualnymi normami |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawy włókninowo-foliowe płaskie rozm.100mx 200mm | rolka | 10 |  |  |  |
| 2 | Rękawy włókninowo-foliowe płaskie rozm.100m x 250mm | rolka | 10 |  |  |  |
| 3 | Rękawy włókninowo-foliowe płaskie rozm.100m x 420mm | rolka | 10 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.5 - Kosztorys ofertowy

Część 5  –  Włóknina naprzemienne pakowana

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. SZT. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dla włókniny niebieskiej/granat: 1. Syntetyczna czterowarstwowa włóknina SMMS gramatura 60g/m2; 2. Wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,70 kN/m; 3. Wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,70 kN/m; 4. Wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro min.0,75 kN/m; 5. Wytrzymałość na rozciąganie CD na mokro min.0,50 kN/m; 6. Ciśnienie rozrywające na sucho min. 130kPa; 7. Ciśnienie rozrywające na mokro min. 90 kPa; Wymagania dla włókniny zielonej: 1. Celulozowa włóknina gramatura 67g/m2; 2. Wytrzymałość na rozciąganie MD na sucho 2,30 kN/m; 3. Wytrzymałość na rozciąganie CD na sucho 1,58 kN/m; 3. Wytrzymałość na rozciąganie MD na mokro 1,19 kN/m; 4. Wytrzymałość na rozciąganie CD na mokro 0,78 kN/m; c 5. Ciśnienie rozrywające na sucho 320kPa; 6. Ciśnienie rozrywające na mokro min. 115 kPa Produkt zgodny z normą PN EN ISO 11607 – 1 : 2017 oraz PN – EN 868 – 2 : 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozm. 120cm x 120cm, arkusz włóknina SMS 60g granat/włóknina celulozowa zielona 67g | szt | 480 |  |  |  |
| 2 | Rozm. 100cm x 100cm, , arkusz włóknina SMS 60g granat/włóknina celulozowa zielona 67g | szt | 1 040 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 - Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Szczotki, Tagi, Osłonki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. SZT. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tabliczka metalowa ze stali kwasoodpornej z klipsem do tac narzędziowych | szt | 200 |  |  |  |
| 2 | Jednostronna szczotka na drucie 300mm, główka Ø 6,0 x 100mm | szt | 5 |  |  |  |
| 3 | Jednostronna szczotka na drucie 300mm, główka Ø 3,0 x 100mm | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Szczotka z uchwytem do narzędzi, kolor żółty, długość 220mm, główka 80 x 18 x 15mm | szt | 10 |  |  |  |
| 5 | Szczotka z uchwytem do narzędzi, kolor zielony, długość 220mm, główka 80 x 18 x 15mm | szt | 10 |  |  |  |
| 6 | Szczotka z uchwytem do narzędzi, kolor niebieski, długość 220mm, główka 80 x 18 x 10mm | szt | 10 |  |  |  |
| 7 | Szczotka dwustronna, miękkie włosie, długość 175mm, główka 25/35mm | szt | 10 |  |  |  |
| 8 | Szczotka dwustronna, twarde włosie, długość 175mm, główka 30/40mm | szt | 5 |  |  |  |
| 9 | Szczotka do endoskopów, czerwona dwustronna, długość 2300mm, główka Ø 5,00mm | szt | 50 |  |  |  |
| 10 | Szczotka do endoskopów, niebieska dwustronna, długość 2300mm, główka Ø 3,00mm | szt | 50 |  |  |  |
| 11 | Szczotka do endoskopów, zielona dwustronna, długość 2300mm, główka Ø 6,00mm | szt | 50 |  |  |  |
| 12 | Szczotka z metalowym włosiem, długość 178mm, główka 40mm | szt | 5 |  |  |  |
| 13 | Szczotka dwustronna miękkie włosie, długość 175mm, główka 25/35mm | szt | 5 |  |  |  |
| 14 | Czyśćik kolor brązowy, rozmiar 150 x 100mm | szt | 24 |  |  |  |
| 15 | Osłonka na końcówki ostrych instrumentów, w postaci kieszonki papierowo-foliowej, rozmiar 51 x 127mm | szt | 1 500 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 - Kosztorys ofertowy

Część 7 – Arkuszowe opakowania sterylizacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wymagania: zgodność z normą ISO 11607-1 1.Zawartość chlorków poniżej 0,02%, siarczanów poniżej 0,02%; 2.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,1 kN /m w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,6 kN /m 3.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,8 kN /m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN /m 4.Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta a nie dystrybutora. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Papier krepowany I generacji (100% celuloza) - rozm. 120cm x 120cm, zielony, miękki, gramatura 60g/m² | szt | 1 000 |  |  |  |
| 1.2 | Papier krepowany I generacji (100% celuloza) - rozm. 100cm x 100cm, zielony, miękki, gramatura 60g/m² | szt | 1 000 |  |  |  |
| 1.3 | Papier krepowany I generacji (100% celuloza) - rozm. 75cm x 75cm, zielony , miękki, gramatura 60g/m² | szt | 500 |  |  |  |
| 2. Wymagania: zgodność z normą ISO 11607-1 1.Zawartość chlorków poniżej 0,02%, siarczanów poniżej 0,02%; 2.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,7 kN /m w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN /m 3.Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,3 kN /m w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN /m 4.Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 200 kPa. 5.Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta a nie dystrybutora |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Papier krepowany II generacji (celuloza ze spoiwem syntetycznym) - rozm. 120cm x 120cm, niebieski, miękki, gramatura 60g/m² | szt | 1 000 |  |  |  |
| 2.2 | Papier krepowany II generacji (celuloza ze spoiwem syntetycznym) - rozm. 100cm x 100cm, niebieski, miękki, gramatura 60g/m² | szt | 1 000 |  |  |  |
| 2.3 | Papier krepowany II generacji (celuloza ze spoiwem syntetycznym) - rozm. 75cm x 75cm, niebieski, miękki, gramatura 60g/m² | szt | 500 |  |  |  |
| 3. Wymagania: Materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, gramatura 60 g/m2, kompatybilny z różnymi rodzajami sterylizacji, w tym S, EO, F, VH202, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 1,65 kN/m w kierunku walcowania i 1,1 kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 115% w obu kierunkach. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Polipropylenowe arkusze, warstwa ochronna – 60g/m2 - STEAM, EO - 1000x1000 mm – Fioletowe | szt | 1 200 |  |  |  |
| 4. Wymagania dla wkładek absorpcyjnych: Wysoko chłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze nie mniejszej niż 100 g/m2,możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, wytrzymałość na przepuklenie nie mniejsza niż 300kPa, wzrost kapilar nie większy niż40mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałości na rozciąganie nie mniejsza niż 35N/15mm w obu kierunkach wytwarzania, wytrzymałość na rozciąganie na mokro nie mniejsza niż 10N/15mm w obu kierunkach wytwarzania. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Wysoko chłonne wkładki absorpcyjne - 305 x 600 mm | szt | 2 000 |  |  |  |
| 4.2 | Wysoko chłonne wkładki absorpcyjne - 305 x 305 mm | szt | 4 000 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe, materiałowe, wysokochłonne ręczniki wykonane z celulozy (minimum 55%) i poliestru (minimum 40%) i do osuszania narzędzi oraz wyposażenia medycznego, niepylące, gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, zdolność absorpcji wody nie mniejsza niż 900%, rozmiar 31 x 33cm. | szt | 9 600 |  |  |  |
| 6 | Taśma mocno klejąca do włókniny bez wskaźnika 18 mm x 50 m do pary wodnej | szt | 100 |  |  |  |
| 7 | Taśma mocno klejąca do włókniny ze wskaźnikiem 18 mm x 50 m do pary wodnej | szt | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 - Kosztorys ofertowy

Część 8  – Produkty wspomagające procesy dekontaminacji instrumentarium i pomieszczeń

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. szt. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS 15883-5 - umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 5 000 |  |  |  |
| 2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub opakowaniu nadrukowany nr normy i typ wskaźnika). Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 3 000 |  |  |  |
| 3 | Testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce.w przypadku obecności białek, substancja testowa zmieniam kolor już w 5 – 10 sekund z jasnożółtej na niebieską. Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia. Test nie wymaga inkubacji, wykrywa pozostałości białkowe na poziomie 1 µg. | szt | 500 |  |  |  |
| 4 | Preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo-eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie | szt | 40 |  |  |  |
| 5 | Testy do kontroli skuteczności mycia wyrobów medycznych o przekroju kanałowym w postaci niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi. Substancja zawiera białka, lipidy, polisacharydy i jest zgodna z normą ISO/TS 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. Kompatybilne z posiadanym przyrządem HX100 firmy Albert Browne do kontroli skuteczności mycia w myjni – dezynfektorze. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 500 |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do kontroli skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym w myjni – dezynfektorze składający się z przewodu o długości 500mm i średnicy 2mm, wykonany z materiału PTFE. Na jednym końcu urządzenia znajduje się przeźroczysta kapsuła w której umieszczany jest wskaźnik testowy oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na drugim końcu znajduje się łącznik luer loock, który pozwala podłączyć przyrząd do myjni – dezynfektora. Kompatybilny z testami do kontroli skuteczności narzędzi kanałowych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Stabilizowany 35% roztwór nadtlenku wodoru przeznaczony do stosowania z urządzeniami do biodekontaminacji VHP. Kompatybilny z posiadanym urządzeniem VHP VICTORY firmy STERIS. | szt | 48 |  |  |  |
| 8 | Wskażnik chemiczny do kontroli procesu dekontaminacji parami nadtlenku wodoru VH202 do użytku z urządzeniami do dekontaminacji VHP. Wskaźnik składa się z paska Tyvek z punktowo naniesiona substancja wskaźnikowa, zamieniająca barwę po procesie dekontaminacji z czerwonego na żółty. | szt | 200 |  |  |  |
| 9 | Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu do biodekontaminacji z użyciem technologii procesu VHP. Nośnik ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z populacja Geobacillus stearothermophilus 10-5 i umieszczony wn kopercie Tyvek do użytku w technologii procesowej VHP. Na opakowaniu informacja: numer partii, data przydatności wartość D1. | Szt | 100 |  |  |  |
| 10 | Pożywka do wskaźników biologicznych składająca się ze zmodyfikowanej soi kazeinoqwej (SBCD) ze wskaźnikiem pH dla łatwiejszej identyfikacji. Umieszczona w szklanych probówkach z plastikowymi zakrętkami. Po okresie inkubacji w przypadku pojawienia się drobnoustrojów nastepuje wyraźna zmiana koloru od fioletowej do żółtej i / lub zmętnienie. W przypadku braku drobnoustrojów kolor pozostaje fioletowy i nie wykazuje zmętnienia. Etykieta probówki zawiera numer partii i datę wazności | szt | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.9 - Kosztorys ofertowy

Część 9  – Kontrola chemiczna procesów sterylizacji

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. SZT. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli wsadu do sterylizacji parą wodną, test paskowy pokryty powłoką polimerową z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, kompatybilny z posiadanym przez szpital przyrządem testowym składającym się z kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | szt | 3 000 |  |  |  |
| 2 | Test kontroli wsadu do sterylizacji tlenkiem etylenu, test paskowy pokryty powłoką polimerową z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości paska, kompatybilny z posiadanym przez szpital przyrządem testowym składającym się z kapsuły ze stali kwasoodpornej z teflonową rurką. | szt | 1 000 |  |  |  |
| 3 | Test symulacyjny Bowie Dick do kontroli pracy sterylizatorów parowych -test paskowy pokryty powłoką polimerową z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości paska, kompatybilny z posiadanym przez szpital przyrządem testowym składającym się z kapsuły i rurki ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | szt | 1 000 |  |  |  |
| 4 | Ochraniacze na naroża tac sterylizacyjnych z plastikowymi stopkami (Aesculap), zabezpieczające przed uszkodzeniem papieru lub włókniny opakowaniowej, odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej. gramatura papieru 270 g/m2 wymiary: 100 x 100 x 50 mm. | szt | 3 000 |  |  |  |
| 5 | Papierowa, samoprzylepna plomba zabezpieczająca do różnych typów kontenerów posiadanych przez Zamawiającego ze wskaźnikiem do pary wodnej i polem do opisu. Długość 7-8cm. | szt | 7 000 |  |  |  |
| 6 | Plomba do kontenerów z tworzywa sztucznego. | szt | 10 000 |  |  |  |
| 7 | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna do naklejania etykiet samoprzylepnych, możliwość kodowania inicjałów operatora, numeru wsadu, zawartości pakietu,daty sterylizacji i daty ważności pakietu. Zapis informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Kompatybilna z posiadanym przez Centralną Sterylizatornię systemem dokumentacji Gke przeznaczonym do kontroli i archiwizacji informacji o przeprowadzonych procesach sterylizacji składający się z metkownicy, etykiet, koperty dokumentacji kontrolnej sterylizacji | szt | 4 |  |  |  |
| 8 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet-kolor czerwony, op. 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 9 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet-kolor niebieski, op. 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 10 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet- kolor fioletowy,- op 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 11 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet- neutralna, op. 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 12 | Koperty do dokumentacji sterylizacyjnej | szt | 1 000 |  |  |  |
| 13 | Test kontroli zgrzewu. | szt | 500 |  |  |  |
| 14 | Rękawice bawełniane odporne na wysoką temperaturę; długość części ochraniającej przedramię minimum 28cm, | szt | 12 |  |  |  |
| 15 | Ochraniacze na rękawy z gumką, długość ok. 40cm | szt | 600 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.10 - Kosztorys ofertowy

Część 10 – Kontrola biologiczna i gaz do sterylizacji

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 5X. Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl oraz 5GS.L, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. | szt | 500 |  |  |  |
| 2 | Oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac 5xl (modele produkowane od 2000r-numer seryjny powyżej 720000) i Steri-Vac 8xl oraz 5GS i 8GS. Rolka 79mm x 30m. | szt | 10 |  |  |  |
| 3 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. | szt | 960 |  |  |  |
| 4 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6cm do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym | szt | 9 600 |  |  |  |
| 5 | Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. | szt | 1 000 |  |  |  |
| 6 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | szt | 600 |  |  |  |
| 7 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej | szt | 600 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.11 - Kosztorys ofertowy

Część 11 – Materiały eksploatacyjne do drukarki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalka woskowo - żywiczna Zebra 3200, 110mm x 450m do drukarek etykiet Zebra Z4M | rolka | 10 |  |  |  |
| 2 | Etykiety Getinge T-DOC do drukarki etykiet Zebra Z4M (rolka =2000szt.) | rolka | 20 |  |  |  |
| 3 | Tonery/kasetki do drukarki zgrzewarki Pro Seal Premium ML 182/390/420/490/720/5320 Black) | kaseta | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.12 - Kosztorys ofertowy

Część 12 – Automat myjący – urządzenie do utrzymania czystości

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automat myjący wraz ze szczotką, uchwytem mocowania padów, prostownikiem i bateriami, wersja kablowa. Urządzenie do mycia niedużych powierzchni, zwrotne, ssawy umieszczone za szczotka pozwalają na mycie niewielkich powierzchni z przeszkodami. Rączka składana, regulowana pozwalająca na zawracanie przy samych rogach pomieszczeń. Dane techniczne: Szerokość czyszczenia (mm) 350 Średnica szczotki (mm) 350 Szerokość ssawy tylnej (mm) 450 Ilość szczotek 1 (dysk) Pojemność zbiornika czystej wody (I) 15 Pojemność zbiornika brudnej wody (I) 17 Wydajność (m2/h) 1300 Waga bez baterii (kg) 40 Wymiary min.(D x S x W)B (mm) 767 x 476 x 1100 Rodzaj zasilania 240V | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Guma ssawy przednia | szt | 2 |  |  |  |
| 3 | Guma ssawy tylna | szt | 2 |  |  |  |
| 4 | Pad czyszczący „13” | szt | 12 |  |  |  |
| 5 | Wąż spustowy wody brudnej | szt | 2 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy