## ZADANIE 1
Załacznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.1.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych uwalniających lek do ściany naczynia wieńcowego (DEB), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | CEWNIKI BALONOWE UWALNIAJĄCE LEK DO ŚCIANY NACZYNIA WIEŃCOWEGO (DEB) - substancja czynna syrolimus w dawce 4 µg/ mm2 - wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm - minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm - profil wejścia ≤ 0,016" - shaft proksymalny ≤ 1,9F dla wszystkich rozmiarów - shaft dystalny ≤ 2,5F dla wszystkich rozmiarów - długość użytkowa 145 cm - ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm - jednokrotna 30 sek inflacja wystarczająca do efektywnego dostarczenia leku do ściany naczynia - potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 1 miesiąc | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 2
Załacznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.2.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającego urządzeniami Datascope/Maquet, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | CEWNIKI BALONOWE DO KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ - kompatybilne z urządzeniami Datascope/Maquet - rozmiar koszulki 8 Fr dla cewnika 50ml - rozmiar koszulki 7,5 Fr dla cewnika 40ml
| cewniki 50 ml | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| cewniki 40 ml | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto:

## ZADANIE 3
Załacznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.3.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do PTCA w zabiegach OZW (stenty, cewniki balonowe), zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | CEWNIKI BALONOWE DO PTCA: - średnice 1.20 - 4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00) w średnicy 1.20 oraz 1.50 mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push); - długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm; - dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach; - hydrofilne pokrycie shaft’u; - ciśnienie nominalne 6 atm; - ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00; - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów; - możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów | szt. | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | STENTY PLATYNOWO-CHROMOWE POKRYTE SUBSTANCJĄ ANTYMITOTYCZNĄ Z GRUPY LIMUS: - średnice 2.25 -4.00mm (2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00) - długości 8-38mm (8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38mm) z pominięciem rozmiaru 2.25 x 38mm - stop platynowo-chromowy (PtCr) – zawartość platyny 33% wagi. - pochodna rapamycyny (everolimus) uwalniana z trwałego polimeru akrylowo-fluorowego - ciśnienie nominalne 11 atm - ciśnienie RBP 18atm dla średnic 2.25 -2.75 i 16atm dla 3.0 – 4.0mm - stosunek powierzchni stentu do naczynia 12,5-15,1 %, - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.018” dla wszystkich rozmiarów - profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm max. 0.042”, - długość balonu poza stentem („balloon overhang”) 0.4mm - recoil max. 3% - dotakowe łączniki na końcu proksymalnym zabezpieczające przed skróceniem - duża siła radialna min. 0.26 N/mm - możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP (tym samym balonem) o ponad 5% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.17mm) - możliwość przeprężenia stentu (innym balonem) bez uszkodzenia struktury w rozmiarach: 2.25mm do 2.75mm; 2.50-2.75mm do 3.50mm; 3.00-3.50mm do 4.25mm; 4.00mm do 5.75mm; | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto:

## ZADANIE 4
Załacznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.4.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu wspomagającego do zabiegów PTCA i OZW (cewniki i mikrocewniki) , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK DO WSPARCIA I PRZEDŁUŻENIA CEWNIKA PROWADZĄCEGO: - długość robocza 150cm, długość części wspierającej – 25cm; - długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx.; - znaczniki cieniujące- 2mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx; - znaczniki pozycjonujące 95 – 105 cm od dystalnego końca cewnika; - średnice dostępne 5F; 5,5F; 6F; 7F;8F; - średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F. Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem; - cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, bez powlekania hydrofilnego, silikonowany | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | MIKROCEWNIK DO PTCA, CTO I ROTABLACJI: - mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu; - plecione, wielopłaszczowe zbrojenie dla prostych, lub spiralne dla zagiętych wersji, długości dostępne: 130cm i 150cm; - dostępne końcówki: prosta, zagięta (kąty: 45°, 90°, 120°, 90° przedłużona), miękka; - pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce - 0,89mm dla prostej końcówki, lub spiralnie nawinięty drut platynowo - wolframowy dla końcówek zagiętych; - dystalna część z pokryciem hydrofilnym (40cm proste lub 80cm zagięte); - średnica dystalna cewnika – 0,024”; - średnica wewnętrzna – min. 0,018”:
2.1 | PROSTE | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ZAGIĘTE | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## ZADANIE 5
Załacznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.5.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników aspiracyjnych do PTCA , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | CEWNIK ASPIRACYJNY DO PTCA - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F/7F i prowadnikiem 0,014”; - znaczniki cieniujące - 1 w końcówce cewnika, 1 oddalony 15mm od końcówki; - powierzchnia ekstrakcji proksymalnie: 6F= 0,99mm2, 7F=1,39mm2; - powierzchnia ekstrakcji dystalnie: 6F= 0,89mm2, 7F=1,20mm2; - przepustowość aspiracyjna: 6F=1,70 cc/s, 7F=2,34 cc/s; - długość cewnika - 140 cm; - średnica zewnętrzna proksymalna: 6F= 1,4mm, 7F=1,6mm; - średnica zewnętrzna dystalnie: 6F= 1,6mm, 7F=1,8mm; - długość odcinka RX - 17,5 cm; - profil wejścia: 6F= 0,021”, 7F= 0,025”; - profil przejścia: 6F=0,049”, 7F= 0,054”; - zawartość zestawu - cewnik aspiracyjny z usztywniającym mandrynem, 2 strzykawki z blokadą, kranik jednokierunkowy, przedłużacz, 2 koszyczki filtrujące; | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 6
Załacznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.6.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 6
1.Przedmiotem zamówienia są: 1.1 sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów do rotablacji wieńcowej, zwanych dalej wyrobami, 1.2 dzierżawa konsoli elektronicznej do wykonywania rotablacji wieńcowej, zwanej dalej urządzeniem, wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe określone w tab. nr 1. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów wskazanych w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do ......... dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ........................................................., 2.3. zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzeń na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzeń, 2.4 przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzeń. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………… 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1 WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE
L.p. | KONSOLA ELEKTRONICZNA
1. | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tys. na minutę.
2. | Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6atm.
3. | Czytelny panel sterowania.
4. | Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku.
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 |  | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1. | PROWADNIK - długość 330 cm - średnica 0.009” - dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support - końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014” i długości min. 2cm | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | CEWNIK DO ATEREKTOMII ROTACYJNEJ Z ŁACZNIKIEM - pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm - długość cewnika 135cm | szt. | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | WIERTŁO 1,25 - 2,5 MM: - zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | Cena jednostkowa brutto przedmiotu dzierżawy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Konsola elektroniczna (1szt.) | 24 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto 6=4x5 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
| Razem Netto: | 0 |  |  |  | Razem Brutto: | 0

## ZADANIE 7
Załacznik nr 8 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.7.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentgraftów wieńcowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do .... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | STENTY CHROMOWO - KOBALTOWE pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu, która nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentgraftu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia • Pokrycie (graft) nakładane metodą elektrospun (nie plecione) • Grubość pokrycia 90 µm • Dostępne długości: 15; 20; 26 mm • Dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm • Różne grubości przęseł stentgraftu: - 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,5 - 3,0 mm - 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm - 120 µm (0,0047”) dla średnic 4,5 i 5,0 mm • Crossing profile max. 1,25 mm dla średnicy 3,0 mm • Ciśnienie nominalne (NP): - 7 atm (ø 4,0 – 5,0 mm) - 8 atm (ø 2,5 – 3,5 mm) • Ciśnienie RBP: - 14 atm (ø 4,5 - 5,0 mm) - 16 atm (ø 2,5 – 4,0mm) Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski” • Shaft proksymalny: 2.0F • Shaft dystalny: - 2.8F (ø 2,5 – 3,5 mm) - 3F (ø 4,0 – 5,0 mm) • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (ø 2,5 – 4,0 mm,) i 6F (ø 4,5 – 5,0 mm) • Długość systemu dostarczania 140 cm • Możliwość doprężenia: - do 3,5 mm (ø 2,5 – 3,0 mm) - do 4,65 mm (ø 3,5 – 4,0 mm) - do 5,63 mm (ø 4,5 – 5,0 mm) | szt. | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## ZADANIE 8
Załacznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.8.2024
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 8
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemów do zamykania dużych dostępów naczyniowych , zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 2.1 utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2.2 uzupełniać bank depozytowy w terminie do .........* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .........................................................*. /* wypełnia Wykonawca/ 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 18 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zamykacz do zamykania miejsc dostępu do tętnicy udowej po użyciu narzędzi o średnicach 10-20F lub koszulek o średnicach 12-25F (wymiar zewnętrzny), używanych w zabiegach endowaskularnych. Urządzenie działajace na zasadzie mechanicznego osiągania hemostazy za pomocą opatrunku „kanapkowego” kolagenowo-polimerowego oraz dodatkowej symulacji procesu koagulacji dzięki obecności kolagenu Dostępne dwa rozmiary urządzenia dla mniejszych i większych koszulek 14 i 18 F Zestaw przystosowany do zamykania naczyń po usunięciu koszulki od 12-25F Urządzenie składające się z 4 kompatybilnych elementów: blokady zamykającej, koszulki naczyniowej, introduktora oraz rozszerzacza lokalizującego miejsce wkłucia Blokada zamykająca zawierająca: uchwyt podający, wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. Wszystkie elementy blokady połączone są na trwałe niewchłanialnym szwem Blokada zamykająca posiadająca na rękojeści wskaźniki siły naprężenia fiksowanych opatrunków oraz prawidłowość ich umieszczenia Czop z polimeru fiksowany w świetle naczynia, poza naczyniem opatrunek z kolagenu z elementem zamykającym ze stali nierdzewnej mocujący i znakujący lokalizację części wchłanialnych Możliwość zastosowania u pacjentów bezpośrednio po zabiegu z terapeutycznie wydłużonym APPT lub ACT po podaniu heparyny. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: