Załącznik nr 3 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia – Sekwanator Nowej Generacji oraz sprzęt do przygotowania bibliotek

Oferuję:

Lp.	Wymagania MINIMALNE:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
I	SEKWANATOR	Model/typ / Producent/kraj
1.	Źródło wzbudzania: diody świetlne
2.	Zintegrowane w jednym urządzeniu moduły do amplifikacji klonalnej i odczytu sekwencji przy użyciu jednego zintegrowanego zestawu odczynników
3.	Sekwencjonowanie przez syntezę (SBS) w technologii opartej na odwracalnych terminalnych zasadach DNA, nie wymaga przeprowadzania reakcji emulsyjnego PCR
4.	Zautomatyzowana, niewymagająca ingerencji użytkownika aparatu, izotermiczna amplifikacja na fazie stałej (komórka przepływowa), prowadząca do wytworzenia macierzy klastrów cząsteczek klonalnych.
5.	Cykl amplifikacji i sekwencjonowania nie wymagający ręcznych manipulacji oraz dodatkowych urządzeń
6.	Cykle amplifikacji i sekwencjonowania są w pełni zautomatyzowane, również w trybie sparowanych końców.
7.	Długość odczytu w zakresie od 1 x 36 bp do 2 x 300pz. Sekwencjonowanie w trybie sparowanych końców niewymagające fizycznej zmiany orientacji komórki przepływowej.
8.	Wydajność urządzenia w jednym cyklu pracy urządzenia (liczba odczytywanych par zasad DNA) do 15Gb w trybie sparowanych końców
9.	Liczba odczytów generowana w jednym cyklu pracy urządzenia: / • do 25 mln w trybie pojedynczych odczytów / • do 50 mln w trybie sparowanych końców
10.	Dokładność odczytu Q30: / • 1 × 36 bp > 90% / • 2 × 25 bp > 90% / • 2 × 150 bp > 80% / • 2 × 250 bp > 75% / • 2 x 300 bp > 70%
11.	Zintegrowany komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym oraz zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami opartymi na systemie operacyjnym Windows.
12.	Na wyposażeniu mysz optyczna, klawiatura, UPS.
13.	Generowanie plików w postaci FASTQ.
14.	NAS wolnostojący z 12 dyskami po 2Tb - (ang. Network-Attached Storage) inteligentne urządzenie pamięci masowej (12 dysków, każdy po 2Tb pamięci) na dane, pozwalające centralnie i bezpiecznie przechowywać wszystkie pliki, zarządzać nimi i je udostępniać.
15.	Wybrane aplikacje obsługiwane przez system: / • Analiza paneli genowych / • Resekwencjonowanie małych genomów – mikroorganizmy, wirusy • Sekwencjonowanie de-novo / • Resekwencjonowanie celowane klonów, amplikonów (w tym archiwalnych) / • Analiza interakcji białka-DNA ChIP-Seq (dla białek wiążących specyficzne sekwencje DNA, modyfikacji histonów i markerów epigenetycznych) / • Metagenomika (sekwencjonowanie 16S rRNA) / • Sekwencjonowanie małych RNA (small RNA, miRNA) / • CNV-Seq: określenie zmienności liczby kopii / • Sekwencjonowanie mRNA w trybie sparowanych końców / • Typowanie HLA / • Kontrola jakości bibliotek DNA
16.	Kompaktowe wymiary urządzenia +/-2% (68,6 cm x 56,5 cm x 52,3 cm) i masa poniżej 60kg
III	ODCZYNNIKI TESTOWE
1.	Kompletny zestaw odczynników testowych umożlwiający analizę mitochondrialnego DNA (mtDNA) na 96 prób, zawierający zestaw odczynników do przygotowania bibliotek (96 prób), zestaw odczynników zawierający indeksy typu "combinatorial" przygotowania bibliotek, zestaw zawierający 96 indeksów i umożliwiający przeprocesowanie 384 próbek, kontrolną bibliotekę genomową (PhIX) oraz po jednym zestawie odczynników do przeprowadzenia min. 300 i min. 600 cykli sekwencjonowania z użyciem kompatybilnego systemu do sekwencjonowania oraz Flow Cell v2 i v3
IV	NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE DO PRZEPROWADZENIA PROCESU SEKWENCJONOWANIA
1.	Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie reakcji PCR w wielu standardowych naczyniach od probówek 0,2mL do płytek 96-dołkowych z użyciem jednego 96-bloku z aluminium; pozwalające na nagrzewanie z prędkością ok. 3°C/s i chłodzenie z prędkością ok. 2°C/s; o wymiarach max. tolerancja ±5% (szer. x głęb. x wys.) 25 x 41,2 x 32,1 cm; waga max. 10,9 kg; zasilanie max 700 W
2.	Urządzenie z 2-wymiarową osią wytrząsania; z płytą adapterową na mikropłytki; z możliwością ustawienia temperatury od 0°C do 99°C (co 0,5 °C), w pełni regulowane w zakresie od 200 obr./min. do 3000 obr./min.; o wymiarach max. tolerancja -/+ 5% (szer. x głęb. x wys.) 142 mm x 170 mm x 80 mm; waga max. 2,7kg
3.	Urządzenie dwukanałowe zapewniające czułą detekcję fluorescencyjną podczas oznaczania ilościowego kwasów nukleinowych.
4.	Urządzenie zapewniające ocenę jakości materiału genetycznego wraz z oprogramowaniem, akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej pracy urządzenia, materiałami eksploatacyjnymi oraz zestawem startowym do oceny jakości DNA
5.	Przezroczyste akrylowe separatory magnetyczne oraz nakładki przeznaczone do obróbki ręcznej w mikroprobówkach, mikropłytkach i paskach do PCR: / - separator magnetyczny do ręcznej obróbki w mikropłytkach 96-dołkowych, akrylowy / - separator magnetyczny do obróbki ręcznej w probówkach 12 x 1,5 mL i 12 x 2 mL, akrylowy / - moduł adaptacyjny do MM-Separatora M96, do ręcznego przetwarzania w paskach probówek PCR, akrylowy
6.	Statyw z 2 mocowaniami wspomagającymi prawidłowe indeksowanie starterów na etapie amplifikacji PCR
7.	Zestaw urządzeń jednokanałowych w zakresach: 0,5 – 10 µl, 10- 100µl, 20-200µl, 100-1000µl oraz zestaw urządzeń 12-kanałowych w zakresach: 0,5 – 10 µl, 10- 100µl do przygotowania bibliotek do sekwencjonowania

        Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej