Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/125/2020

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Lampa zabiegowa na statywie jezdnym - szt. 1

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: 2020

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagane parametry |  |  |
| 1 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym — statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem) | TAK |  |
| 2 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |
| 3 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
| 4 | Średnica kopuły do 30 cm. | TAK |  |
| 5 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK |  |
| 6 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |
| 7 | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
| 8 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |
| 9 | Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED) | TAK |  |
| 10 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
| 11 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenie Ll+L2: 130 cm | TAK |  |
| 13 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK |  |
| 14 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK |  |
| 15 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana poprzez uchwyt sterylizowany w 3 zakresach | TAK |  |
| 16 | Pobór mocy — 19 W | TAK |  |

| 17 | Waga do 35 kg | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Żywotność źródła światła min 50.000 godz. | TAK |  |
| 19 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |
| II | Pozostałe wymagania |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( w tym sposobu mycia i dezynfekcji ) | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji — min. 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 3 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min 8 lat. | TAK podać |  |
| 4 | Instalacja sprzętu wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego ( w tym sposobu mycia i dezynfekcji (bezpłatnie) | TAK |  |
| 5 | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych , jeżeli producent wymaga powyższych przeglądów , w okresie: trwania gwarancji, po gwarancji | TAK podać |  |
| 6 | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji w cenie oferty łącznie z dojazdem serwisanta | TAK |  |
| 8 | Czas reakcji — przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | TAK podać |  |
| 9 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 10 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK podać |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny