- AE/ZP-27-18/21		                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### przenośnego aparatu USG o typie laptopowym.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |
|  | Fabrycznie nowy aparat USG rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny o konstrukcji laptopowej. | TAK |  |
|  | Waga aparatu maksimum 8kg. | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy nie w zakresie nie mniejszym niż od 2,0 MHz do 16,0 MHz. | TAK |  |
|  | Dynamika systemu powyżej 260 dB. | TAK |  |
|  | Monitor o przekątnej minimum 15 cali. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora minimum 1280 x 800 pikseli. | TAK |  |
|  | Dedykowana do aparatu osłona panelu sterowania zabezpieczająca przed zabrudzeniami. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym SSD o pojemności nie mniejszej niż 150 GB. | TAK |  |
|  | Czas potrzebny na uruchomienie aparatu maksymalnie 30 sek. | TAK |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” minimum 20. | TAK |  |
|  | Moduł łączności bezprzewodowej. | TAK |  |
|  | Dedykowany do aparatu wózek wyposażony w: - 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, - uchwyty na głowice, - uchwyt na żel, - podłączenie 3 głowic z możliwością ich przełączania z panelu sterowania, - możliwość regulacji wysokości min 20 cm. | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego minimum 50 minut. | TAK |  |
|  | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniającą zwiększenie kontrastowej rozdzielczości. | TAK |  |
|  | Funkcja mająca na celu wykrywanie i zapobieganie artefaktom ruchowych w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| II. Tryb 2D (B-mode) |
|  | Częstotliwość odświeżania w trybie B minimum 400 fps. | TAK |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji minimum od 2cm do 30cm. | TAK |  |
|  | Zakres powiększania obrazu minimum 10x. | TAK |  |
| III. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PW) |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu minimum +/- 9 m/s. | TAK |  |
|  | Regulacja bramki Dopplerowskiej minimum od 1mm do 20 mm. | TAK |  |
|  | Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej minimum +/-88°. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Ciągły (CW). | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu minimum +/- 9,5 m/s. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD). | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy). | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy Tkankowy. | TAK |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy. | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PW lub CD). | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PW+CD). | TAK |  |
| IV. Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
|  | Oprogramowanie min: - jama brzuszna - położniczo-ginekologiczne - naczyniowe - małe narządy | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów minimum RI, PI, S/D widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych min. 4 pary. | TAK |  |
| V. Głowica liniowa |
|  | Częstotliwości pracy przetwornika w zakresie minimum od 4 MHz do 12 MHz. | TAK Punktacja: Częstotliwości pracy przetwornika do 16 MHz - 0 pkt. Częstotliwości pracy przetwornika powyżej 16 MHz - 5 pkt. |  |
|  | Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode). | TAK |  |
|  | Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler CD. | TAK |  |
|  | Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler PW. | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy maksimum 46 mm | TAK |  |
|  | Minimalna liczba elementów 128. | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  |
| VI. Głowica convex |
|  | Częstotliwości pracy przetwornika w zakresie minimum od 2 MHz do 5 MHz. | TAK Punktacja: Częstotliwości pracy przetwornika do 7 MHz - 0 pkt. Częstotliwości pracy przetwornika powyżej 7 MHz - 5 pkt. |  |
|  | Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode). | TAK |  |
|  | Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler CD. | TAK |  |
|  | Minimum 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler PW. | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania głowicy minimum 58º | TAK |  |
|  | Minimalna liczba elementów 128. | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  |
| VII. Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |
|  | Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł DICOM 3.0. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wspomagania wizualizacji igły. | TAK |  |
| VIII. Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego urządzenia wraz z dostawą | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (minimum 2 dni szkoleniowe) przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i w termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.