Załącznik nr 4

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy

Łóżko porodowe
L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)
1.	Łóżko porodowe	Szt.	1
RAZEM

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Lp.	Nazwa parametru/podzespołu	Parametr / Warunek wymagany	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I	Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe oraz nie demonstracyjne. Rok produkcji - nie starsze niż 2023 r.	Tak, podać
1	Łóżko umożliwiające ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, kucznej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych w połogu. / Konstrukcja łóżka uniwersalna, możliwość ustawienia segmentów jako łóżko porodowe oraz jako pełne leże pobytowe, bez konieczności montażu dodatkowych segmentów	TAK, podać
2.	Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Pojedyncza kolumna umieszczona asymetrycznie (nie centralnie) w celu zwiększenia przestrzeni pod siedziskiem. Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka	TAK
3	Długość łóżka porodowego wraz z segmentem nożnym 2100 mm +/- 50 mm / Długość łóżka bez segmentu nożnego 1550mm (+/- 50mm)	TAK, podać
4	Szerokość całkowita łóżka porodowego wraz barierkami: 930 mm +/- 50 mm	TAK, podać
5	Sterowanie za pomocą: / Elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska za pomocą wbudowanych w segment pleców sterowników oraz pozycja Trendelenburga zaprogramowana w jednym przycisku, oznaczonym innym kolorem niż pozostałe przyciski oraz z symbolem pozycji Trendelenburga. Dodatkowo w segmencie pleców diodowy wskaźnik zasilania. Przyciski membranowe, wodoodporne. / Sterowniki wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjentki dla regulacji nachylenia segmentu pleców oraz wysokości leża. Przyciski membranowe, wodoodporne, / Pilot przewodowy, regulacje: wysokość, kąt nachylenia segmentu pleców i siedziska oraz diodowy wskaźnik zasilania.	TAK, podać
6	Łóżko wyposażone z dwie barierki boczne przy segmencie pleców. Barierki składane za pomocą mechanizmu zegarowego, brak wymaganej jakiejkolwiek przestrzeni w celu złożenia barierek. Złożenie następuje po naciśnięciu przycisku wbudowanego po zewnętrznej stronie barierki.	TAK, podać
7	Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 1000 mm +/- 50 mm liczonym od powierzchni materaca	TAK, podać
8.	Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 150 do 700 , +/- 5 0	TAK, podać
9.	Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 200 , +/- 5 0	TAK, podać
	Segment nożny (platforma dla noworodka) leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 20o. Dźwignie zwalniające możliwość schowania/regulacji segmentu nożnego od strony personelu.	TAK
10	Regulacja podnóżków manualna, możliwość regulacji jedną ręką: / W poziomie 0-60o (+/-5o) / W pionie 0 – 140o (+/-5o) / Każdy podnóżek wyposażony w podkolannik z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz z możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka w celu lepszego dopasowania łóżka do wysokości rodzącej. Podnóżki tapicerowane w kolorze materaców łóżka. Podkolanniki koloru czarnego.	TAK, podać
11	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 5 0	TAK, podać
12	Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców	TAK
13	Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost". Dźwignia blokady hamulca umieszczona z boku podstawy. Dźwignia hamulca z kolorystycznym oznaczeniem blokady centralnej oraz funkcji jazdy na wprost. Koła o średnicy max 150mm	Tak, podać
14	Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów	TAK
15	Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym	TAK
16	Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu.	TAK
17	Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości	TAK
18	Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg / Obciążenie segmentu pleców min 150kg / Obciążenie segmentu nożnego min 150kg / Obciążenie podnóżków min 70kg	TAK, podać
19	Możliwość wyboru koloru materaców. Min cztery kolory	Tak
20	Wyposażenie : / - Komplet podnóżków z wysuwanymi podkolannikami / - Demontowalna miska, / - Regulowany podgłówek (poduszka) / - barierki boczne / - szyny boczne na akcesoria przy siedzisku / - składane uchwyt rąk do podpierania się dla rodzącej – 2szt / - drążek do pozycji kucznej, tapicerowany, montowany w tulejach przy szynach bocznych	Tak

	Warunki gwarancji i serwisu:		Oferowany okres gwarancji i inne	Ilość punktów możliwych do uzyskania
1.	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.36 miesięcy	TAK, podać		- 36 miesięcy – 40 pkt.; / - od 24 do 35 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru
2.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	TAK*/NIE / * podać adresy oraz telefony kontaktowe		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3.	Możliwość zgłaszania wad/usterek	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub e-mail		Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert