## Arkusz1
Załącznik nr 2a do SWZ EZ/234/EM/23
KARTA PARAMETRÓW – Zadanie 2 (część 2)
System służący do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi
L.p.	Parametry wymagane	miejsce oferty, w którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru wymaganego
Skład systemu
1	Zestaw komputerowy (parametry minimalne: komputer oparty o procesor Pentium IV lub równoważny, 1 GB RAM, 2 dyski twarde 160 GB SATA w systemie RAID, DVD-R/RW, monitor LCD 19" x 1, drukarka laserowa A4)
2	Stolik komputerowy z zaokrąglonymi rogami
3	Rower rehabilitacyjny - 3 szt.
4	Bezprzewodowy lub przewodowy moduł EKG - 3 szt.
5	Oprogramowanie do rehabilitacji kardiologicznej dla 3 stanowisk i więcej stanowisk
Funkcjonalność systemu
6	Bezprzewodowe lub przewodowe sterowanie rowerami rehabilitacyjnymi poprzez łącze Bluetooth
7	Bezprzewodowa lub przewodowa transmisja sygnału EKG z pacjenta do systemu nadzorującego
8	Możliwość niezależnego programowania parametrów treningowych dla każdego pacjenta w sposób graficzny i ręczny
9	Programowanie treningów: interwałowych, ze stabilizacją akcji serca, z programowym narastaniem i obniżaniem obciążenia, ustalanie punktów pomiaru ciśnienia krwi oraz kombinacje powyższych
10	Możliwość automatycznego lub ręcznego tworzenia treningów z wykorzystaniem szablonów wraz z możliwością ich późniejszej modyfikacji
11	Możliwość tworzenia własnych szablonów treningu
12	Możliwość kopiowania planu treningów między pacjentami
13	Możliwość edycji treningu w czasie jego trwania
14	Monitorowanie jednego lub dwóch odprowadzeń EKG, wraz z pełną archiwizacją zapisu EKG - przed rozpoczęciem treningu, w trakcie treningu i po jego zakończeniu do momentu przerwania zapisu przez personel medyczny
15	Monitorowanie częstości akcji serca, min. 0 - 200 ud./min.
16	Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi
17	Prezentacja na ekranie dwóch nałożonych na siebie zespołów PQRST - z fazy spoczynkowej i aktualnie wyliczany podczas treningu
18	Automatyczny pomiar ciśnienia krwi
19	Automatyczna detekcja i klasyfikacja podstawowych rodzajów arytmii zapamiętywanych w postaci zdarzeń EKG
20	Możliwość ręcznego dodawania zdarzeń EKG w trakcie trwania treningu i po jego zakończeniu
21	Możliwość podglądu zarejestrowanego EKG w trakcie trwania treningu, podglądu zdarzeń wraz z możliwością ich wydruku z poziomu treningu
22	Możliwość podglądu wcześniejszych treningów wykonanych przez pacjenta z poziomu treningu
23	Indywidualne przydzielanie limitów mocy i tętna dla każdego pacjenta
24	Monitorowanie alarmów: min. przekroczenie zadanego limitu tętna
25	Możliwość rozpoczęcia treningu przez personel medyczny lub pacjenta
26	Archiwizowane dane pacjenta: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wzrost, waga, wiek, przyjmowane leki
27	Archiwizacja badań dla każdego pacjenta, min.: dane pacjenta, pełny zapis 1 lub 2 odprowadzeń EKG wraz z dowolną ilością 7-sekundowych odcinków w raporcie, trend częstości akcji serca HR, trend obciążenia mocy dla roweru, trend ciśnienia tętniczego krwi, wartość wykonanej w czasie treningu pracy
28	Ocena treningu wg skali BORGA
29	Automatyczne wyliczanie wskaźnika BMI z podanych wartości
30	Wzmacniacz sygnału EKG 1 lub 2-kanałowy, różnicowy, zabezpieczony przed defibrylacją, filtr izolinii, filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz
Rowery rehabilitacyjne – szt.3
32	Autonomiczna praca z wykorzystaniem własnych protokołów obciążenia
33	Moc cykloergometru, min. 10 - 950 W
34	Elektromagnetyczny system hamowania
35	Zakres obrotów min. 30-130 obr./min.
36	Regulacja kierownicy o 360˚
37	Masa roweru max: 75±1 kg
38	Pionowa regulacja siodełka
39	Pulpit sterujący z graficznym wyświetlaczem LCD
40	Sygnalizacja graficzna stanów: przyspiesz (za małe obroty), zwolnij (za duże obroty), właściwe obroty
41	Dopuszczalne obciążenie roweru masą pacjenta minimum 150 kg
42	Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska – rowery
„System i bieżnia do prób wysiłkowych (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 1)) kompatybilny z System służącym do prowadzenia wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej na 3 rowerach z automatycznym pomiarem ciśnienia krwi (Karta parametrów - Zadanie 2 (część 2))”.
	.................................................................................
(Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektronicznym podpis osobisty)