ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Zestawienie parametrów technicznych wymaganych

w postępowaniu: Zakup kardiomonitorów z centralą, płuczko-dezynfektora, wózka siedzącego i leżącego, myjni do butów na Oddział Chirurgii Ogólnej z projektu „Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.”,

nr D25M/252/N/5-13rj/24 na:

Zadanie nr 1 – Zakup kardiomonitorów wraz z centralą na Oddział Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (kod CPV: 33123210-3 – Urządzenia do monitorowania czynności serca)

| KARDIOMONITORY (8 szt.) ORAZ CENTRALA (1 szt.) PRODUCENT – …………………………………….……….…………… MODEL – …………………………………….……………………………. KRAJ POCHODZENIA – ………………………….…………………... NAZWA KATALOGOWA – ………………………….………………. ROK PRODUKCJI – …………………………………………………… NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2024 R. (FABRYCZNIE NOWY) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany TAK / NIE* | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min / max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | KARDIOMONITORY – 6 szt. |  |  |
|  | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Monitor kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania BeneVision CMS. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: | Tak |  |
|  | - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, | Tak |  |
|  | - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, | Tak |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania, | Tak |  |
|  | - złącze wyjścia sygnału analogowego synchronizacji defibrylatora w module wieloparametrowym lub module transportowym. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego FloTrac, - inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą Swan-Ganza, - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne). | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1. | Tak |  |
|  | EKRAN / OBSŁUGA : |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia. | Tak |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota. | Tak |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów) i duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów, np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak |  |
|  | SYSTEM ALARMOWY : |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru przez Zamawiającego). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na: 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem, jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru: 1 i 2 minuty). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | Tak |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | Tak |  |
|  | ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH : |  |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | Tak |  |
|  | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania. | Tak |  |
|  | PRACA W SIECI MONITOROWANIA / WYSYŁANIE DANYCH : |  |  |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie). | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora. Możliwość wyświetlania danych z posiadanych przez Zamawiającego monitorów pacjenta BeneVision serii N. | Tak |  |
|  | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą. | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru. | Tak |  |
|  | MONITOR / MODUŁ TRANSPORTOWY : |  |  |
|  | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6”. Ciężar monitora nie więcej niż 1,2 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. Akcesoria kompatybilne z posiadanymi monitorami pacjenta BeneVision serii N. | Tak |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY : |  |  |
|  | EKG – pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzenia do analizy przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu o wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg co najmniej 4 wzorów. | Tak |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3: 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2) – zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30 - 300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną – pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu, jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych, np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe – zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IPC), dwa tory pomiarowe – możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych, np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakresu pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. | Tak |  |
|  | INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE : |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg skali Glasgow (GCS). | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranym przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego. | Tak |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: | Tak |  |
|  | dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach, obciążeniem następczym, | Tak |  |
|  | związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock), | Tak |  |
|  | związanych z analizą pracy stymulatora, | Tak |  |
|  | związanych z 24-godzinną analizą EKG, | Tak |  |
|  | protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS), | Tak |  |
|  | dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalną anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia). | Tak |  |
|  | MONTAŻ : |  |  |
|  | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub Uchwyt na ścianę / kolumnę anestetyczną z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria. | Tak |  |
| II | KARDIOMONITORY – 2 szt. |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). | Tak |  |
|  | Monitor kompatybilny z posiadanym systemem monitorowania na Oddziale Chirurgii Ogólnej BeneVision CMS. | Tak |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów) i duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów, np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak |  |
|  | Do 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów. | Tak |  |
|  | Wyposażenie w interfejsy wejścia/wyjścia: | Tak |  |
|  | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego, | Tak |  |
|  | gniazdo do podłączenia monitora kopiującego, | Tak |  |
|  | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY : |  |  |
|  | EKG – pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru. | Tak |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: przewód EKG oraz zestaw 5 końcówek oraz przewód EKG. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna. | Tak |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin, informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu o wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg co najmniej 4 wzorów. | Tak |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.2 mm/s 5; 12,5 mm/s; 25 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2) – zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20 - 300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z każdym monitorem przewód interfejsowy oraz czujniki SpO2: - czujnik na palec typu klips dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna – zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak |  |
|  | W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet wielorazowy dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe – zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego, w jakim mają być wprowadzane dane. | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora. Możliwość wyświetlania danych z posiadanych przez Szpital monitorów pacjenta BeneVision serii N. | Tak |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe, takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, ICG, PiCCO, - BIS, - NMT, - EEG, - FloTrac. | Tak |  |
|  | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub Uchwyt na ścianę / kolumnę anestetyczną z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria. | Tak |  |
| III | CENTRALA DO KARDIOMONITORÓW – 1 szt. |  |  |
|  | Stacja centralnego przystosowana do podłączenia opisanych powyżej monitorów pacjenta. Możliwość podłączenia do 64 stanowisk monitorowania. Dwa ekrany LCD TFT każdy o przekątnej minimum 27” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów monitorowanych. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie i zapis danych z oferowanych monitorów pacjenta. | Tak |  |
|  | Centrala przygotowania do podłączenia posiadanych monitorów pacjenta BeneVision serii N oraz ePM. | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z nadajnikami telemetrycznymi. | Tak |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych nadajników oraz monitorów pacjenta, z identyfikacją alarmującego nadajnika. | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych pacjenta w stacji centralnego nadzoru i przekazywanie do monitorów pacjenta. | Tak |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta. | Tak |  |
|  | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych z wszystkich podłączonych do centrali urządzeń monitorujących z ostatnich min. 240 godzin. | Tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie i przegląd danych wypisanych pacjentów. | Tak |  |
|  | Pomiar odstępu QT i obliczanie wartości QTc na podstawie krzywych EKG przesyłanych z nadajników pacjenta. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii na podstawie krzywych EKG przesyłanych z nadajników pacjenta – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków. | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet. | Tak |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | Tak |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorach pacjenta. | Tak |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję umożliwiającą zdalny podgląd wybranego monitora pacjenta na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android. | Tak |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji z systemami informatycznymi klasy HIS posiadanymi przez Zamawiającego co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów). | Tak |  |
| Zadanie nr 2 – Zakup płuczko - dezynfektora na Oddział Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (kod CPV: 39330000-4 – Urządzenia dezynfekujące) |
| PŁUCZKO - DEZYNFEKTOR (1 szt.) PRODUCENT – …………………………………….……….…………….. MODEL – …………………………………….……………………………… KRAJ POCHODZENIA – ………………………….…………………..... NAZWA KATALOGOWA – ………………………….………………… ROK PRODUKCJI – ……………………………………………………… NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2024 R. (FABRYCZNIE NOWY) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany TAK / NIE* | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min / max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | Tak |  |
|  | Maksymalny załadunek na cykl: 1 basen+1pokrywa+2kaczki. | Tak |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą 12 dysz natryskowych, w tym min. 4 obrotowych. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V/3+N/50Hz. | Tak |  |
|  | Maksymalna moc do 3500W. | Tak |  |
|  | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | W pełni zautomatyzowany cykl pracy. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przyciski nożne uruchamiające wybrany cykl. | Tak |  |
|  | 2 cykle: standardowy oraz intensywny. | Tak |  |
|  | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory. | Tak |  |
|  | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk. | Tak |  |
|  | Min. 7” wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze. | Tak |  |
|  | Czas cyklu dla standardowego programu maksymalnie 5 min. | Tak |  |
|  | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nieuzdatnioną. | Tak |  |
|  | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: max 10l. | Tak |  |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’. | Tak |  |
|  | Odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie. | Tak |  |
|  | Szerokość urządzenia: max 600 mm Wysokość urządzenia: max 945 mm Głębokość urządzenia: max 655 mm | Tak |  |
|  | Wbudowana pompa podajnika detergentu. | Tak |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej 90oC. | Tak |  |
|  | Jednoczęściowa komora w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów. | Tak |  |
|  | Wymiary komory: 400x500x350 mm. | Tak |  |
|  | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia. | Tak |  |
|  | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu. | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pompę rozdrabniającą o parametrach: Zintegrowany zawór zwrotny, Moc: 600w, Maksymalna wydajność: 350l/min, Maksymalna wysokość podnoszenia: 11 m, Średnica króćca tłocznego: 32/40 mm. | Tak |  |
|  | Pakiet startowy – standardowy kosz oraz 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę. | Tak |  |
| Zadanie nr 3 – Zakup wózka siedzącego oraz wózków leżących do przewozu pacjentów na Oddział Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (kod CPV: 34114122-0 – Pojazdy do transportu chorych) |
| WÓZEK DO PRZEWOŻENIA W POZYCJI SIEDZĄCEJ (1 szt.) ORAZ WÓZEK DO PRZEWOŻENIA W POZYCJI LEŻĄCEJ (2 szt.) PRODUCENT – …………………………………….……….………….. MODEL – …………………………………….…………………………… KRAJ POCHODZENIA – ………………………….………………….. NAZWA KATALOGOWA – ………………………….……………… ROK PRODUKCJI – …………………………………………………… NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2024 R. (FABRYCZNIE NOWY) |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany TAK / NIE* | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min / max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | WÓZEK DO PRZEWOŻENIA W POZYCJI SIEDZĄCEJ – 1 szt. |  |  |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej. | Tak |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. | Tak |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji lub siedzisko wykonane z miękkiej poliuretanowej pianki. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 225 kg. | Tak |  |
|  | Długość całkowita fotela: 100 cm ± 2 cm. | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita fotela: 70cm ± 2 cm. | Tak |  |
|  | Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki: 114 cm ± 2 cm. | Tak |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki: 185 cm ± 2 cm. | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska: 54 cm ± 2 cm. | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 53 cm ± 2 cm. | Tak |  |
|  | Wysokość siedziska od podnóżków: 38 cm ± 2 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy fotela. | Tak |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela w pozycji pionowej, powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu prowadzącego wózek. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm. | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w centralny hamulec nożny uruchamiany jednym dotknięciem stopy (nie dopuszcza się fotela transportowego z funkcją hamulca z regulacją na kołach). | Tak |  |
|  | Fotel wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne, usytuowane z tyłu wózka centralnie: hamulec i jazda kierunkowa. | Tak |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. | Tak |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, nieodłączalne, znacząco ułatwiające obsługę fotela. | Tak |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta. | Tak |  |
|  | Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiające personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków. | Tak |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. | Tak |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi. | Tak |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie uchwytu. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  | Chromowany lub stalowy stojak na kroplówki montowany na stałe, nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o uchwyt na butlę z tlenem, montowany za siedziskiem fotela. | Tak |  |
|  | Dwie niezależne podpórki pod łydki składane pod siedzisko, samoblokujące się, zwalniane dźwigniami ręcznymi. | Tak |  |
| II | WÓZEK DO PRZEWOŻENIA W POZYCJI LEŻĄCEJ – 2 szt. |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji). | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nieosłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty. Nie dopuszcza się wózka do transportu pacjenta o konstrukcji wózka na zasadzie pantografu. | Tak |  |
|  | Platforma leża 2-segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń. | Tak |  |
|  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), z udźwigiem min. 26 kg. | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania w każdym z naroży wózka pionowego uchwytu na butlę z tlenem, montowany bez użycia dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent + osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg. | Tak |  |
|  | Długość całkowita wózka: 2170 mm ±30 mm. | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami: 735 mm ± 10 mm. | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami: 790 mm ± 10 mm. | Tak |  |
|  | Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość min. 193 cm, szerokość min. 62 cm. | Tak |  |
|  | Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m. in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe o średnicy min. 120 mm z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. | Tak |  |
|  | Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 190 mm, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem. | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 56 – 86 cm ± 3 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca). | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i funkcji jazdy kierunkowej (zielony). | Tak |  |
|  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
|  | Barierki boczne chromowane, składane (wyróżnione kolorystycznie elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną szczytową powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. | Tak |  |
|  | Barierki boczne metalowe lub chromowane, chowane pod ramę leża (nie wzdłuż leża w pozycji równo z ramą lub w pozycji powyżej ramy leża) gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania / ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych co najmniej od 0( - 85(. | Tak |  |
|  | Pozycja Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie ( 16( (( 3() przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka. | Tak |  |
|  | Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga / AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna z obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. | Tak |  |
|  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka. | Tak |  |
|  | Uchwyty na worki urologiczne z obu dłuższych stron leża. | Tak |  |
|  | Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, o grubości min. 8 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Teleskopowy metalowy lub chromowany, co najmniej 2-segmentowy, składany wszerz lub wzdłuż leża wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, montaż stały, min. 2 haki, obciążenie stojaka kroplówki min. 15 kg. | Tak |  |

Zadanie nr 4 – Zakup myjni do butów na Oddział Chirurgii Ogólnej w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni  – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (kod CPV: 42995000-7 – Różne maszyny czyszczące)

| MYJKA DO BUTÓW (1 szt.) PRODUCENT – …………………………………….……….……….. MODEL – …………………………………….………………………… KRAJ POCHODZENIA – ………………………….………………… NAZWA KATALOGOWA – ………………………….…………… ROK PRODUKCJI – …………………………………………………… NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2024 R. (FABRYCZNIE NOWY) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany TAK / NIE* | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min / max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
|  | Wydajność mycia w koszach/h : 10 / 7 / 8 koszy/h. | Tak |  |
|  | Czas trwania programu: 360 / 480 / 450 s w zależności od osiągnięcia wartości A0. | Tak |  |
|  | Rozmiar kosza: 500 x 500 mm /wysokość kosza standardowego 250 mm. | Tak |  |
|  | Pojemność kosza: 50 l. | Tak |  |
|  | Wysokość drzwi wsadowych: 420 mm. | Tak |  |
|  | Wymiary (szer. x wys. min x gł.): 600 x 820-860 x 600 mm. | Tak |  |
|  | Przyłącza elektryczne: Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz Całkowita wartość przyłączeniowa: 12,2 kW Zabezpieczenie 25 A IP X 5 | Tak |  |
|  | Automatyczne samooczyszczanie po opróżnieniu zbiornika. | Tak |  |
|  | Ilość wody do płukania: 2,6 litry/cykl płukania, zmienne 0,55 kW pompa myjąca 0,20 kW pompa obiegowa | Tak |  |
|  | Bojler: Temperatura: 83 °C Pojemność: 7,0 l | Tak |  |
|  | Komora myjąca: Napełnienie zbiornika : 11,0l Temperatura mycia: 74 °C Pojemność: 105 l | Tak |  |
|  | Dozowanie nabłyszczacza i detergenta: Pompa wężowa (24V) ze sterownikiem czasowym i końcówka do zasysania z wskaźnikiem opróżnienia. | Tak |  |
|  | Materiał wykonania: Stal nierdzewna : 1.4301 lub równoważny. | Tak |  |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy (LpA): 65 dB. | Tak |  |
|  | Waga netto / brutto: 75 kg / 108,5 kg. | Tak |  |

Uwaga:

*WPISANIE „NIE” W PARAMETRACH TECHNICZNYCH WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO,

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |