## Centrale
Znak sprawy: SZP.251.7.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Zestaw 5-ciu kardiomonitorów ze stacją monitorującą
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Kardiomonitor modułowy
2 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 21 cali (rozdzielczość min. 1280 x 1024 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK
3 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | TAK
4 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: | TAK
a) | wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK
b) | co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych | TAK
c) | gniazdo RJ-45 i wifi do podłączenia z siecią monitorowania | TAK
5 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | TAK
6 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK
7 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | TAK
8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK
9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK
10 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | TAK
11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | TAK | Jednoczeny zapis z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. min. 6 fal – 0 pkt. Jednocześnie > 6 fal –10 pkt.
12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 20 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK
13 | Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | TAK
14 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK
15 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | TAK
16 | Moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | monitorowanie z kabla 3 żyłowego | TAK
b) | zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | TAK
c) | obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK
d) | możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG | TAK
e) | detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową | TAK
f) | filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny | TAK
g) | analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK | Jednocześni obserwacja odprowadzeń z kabla 3 żyłowego min. -3 fal – 0 pkt. > 5 fal – 10 pkt.
h) | analiza HRV | TAK
i) | statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK
j) | analiza co najmniej 20 arytmii | TAK
k) | respiracja metodą impedancyjną | TAK
l) | częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min | TAK
ł) | licznik bezdechów | TAK
m) | alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s | TAK
n) | prezentacja fali oddechu | TAK
o) | wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK
p) | wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | TAK
17 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | prezentacja krzywej pletyzmograficznej, | TAK
b) | wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, | TAK
c) | tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, | TAK
d) | załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, | TAK
e) | załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, | TAK
f) | wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK
18 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | zakres min. 15-270 mmHg | TAK
b) | pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min | TAK
c) | pomiaru ciągły oraz na żądanie | TAK
d) | pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK
e) | pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK
f) | możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK
g) | wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK
19 | Moduł do pomiaru temperatury min w dwóch kanałach w każdym kardiomonitorze. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. | TAK
a) | zakres min. 20 – 42°C, | TAK
b) | wyposażenie: wielorazowa sondę dla dorosłych powierzchniowa i głęboką | TAK
20 | Moduł IBP mininimum 2 kanały pomiarowe. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie -40 do 320 mmHg z określeniem i nazwaniem miejsca pomiaru ciśnienia AOP, CVP z zapis krzywej w archiwum. Pomiar ICP po podłączeniu zewnętrznego urządzenia: do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego ICP. | TAK
21 | Moduł kapnometrii w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych lub w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych . Zakres pomiaru CO2 min. od 1do 150 mmHg. W komplecie adapter wielorazowy. | TAK
22 | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychania | TAK
23 | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika FX 3000 MD. | TAK
24 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | TAK
25 | Monitor zamocowany w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu z koszykiem na akcesoria. | TAK
26 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 11 kg | TAK
27 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie | TAK | Wydruk z drukarki termicznejmin. 3 fal jednocześnie – 0 pkt. Jednocześnie > 5 fal – 10 pkt.
28 | Monitor do pomiarów hemodynamicznych szt. 2- ciągły pomiar rzutu serca z analizy krzywej ciśnienia tętniczego z wykorzystanie czujnika ProAQT założonego do instniejącego cewnika tęniczego w tetnicy promieniowej . | TAK
29 | Mierzone parametry: CO Rzut serca (CI indeksowane), SV Objętość wyrzutowa (SVI indeksowane), SVV Wahania objetości wyrzutowej PPV Wahania ciśnienia tętniczego, SVR Systemowy opór naczyniowy (SVRI indeksowane), CPO Moc pojemności minutowej (CPI indeksowane), dPmx Kurczliwość lewej komory, HR | TAK
30 | Częstość akcji serca, AP Ciśnienie tętnicze, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP | TAK
31 | Ośrodkowe ciśnienie żylne. Rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO z wykorzystanie cewnika tętniczego do termodylucji zakładanego do tętnicy udowej. | TAK
32 | Monitorowanie hemodynamiczne stanu układu sercowo-naczyniowego i układu krążenia. Mierzone parametry: CO Rzut serca (CI indeksowane), GEDV | TAK
33 | Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa (GEDI indeksowane), EVLW | TAK
34 | Pozanaczyniowa woda płucna (ELWI indeksowane), GEF Całkowita frakcja wyrzutowa, PVPI Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych, CFI Wskaźnik funkcji serca, ITBV Objętość krwi krążącej w klatce piersiowej (ITBI indeksowane), PCCO Rzut serca z analizy krzywej ciśnienia (PCCI indeksowane), SV Objętość wyrzutowa (SVI indeksowane), SVR Systemowy opór naczyniowy | TAK
35 | (SVRI indeksowane), SVV Wahania objętości wyrzutowej, PPV Wahania ciśnienia tętniczego, dPmx Kurczliwość lewej komory, CPO Moc pojemności minutowej (CPI indeksowane), HR Częstość akcji serca, MAP Średnie ciśnienie tętnicze, CVP Ośrodkowe ciśnienie żylne, APsys. | TAK
36 | Tryb nocny | TAK
37 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | TAK
38 | Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min.5 stanowiska kompatybilna z opisanymi kardiomonitorami modułowymi – 1 szt. | TAK
39 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1280 x 1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | TAK
40 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | TAK
41 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 5 (nie tyko ekg) | TAK
42 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | TAK
43 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK
44 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz. | TAK
45 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK
46 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK
47 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK
48 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi | TAK
49 | Możliwość rozbudowy centrali o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych | TAK
50 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień. | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Zestaw 8-u kardiomonitorów ze stacją monitorującą
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Kardiomonitor modułowy
2 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 21 cali (rozdzielczość min. 1280 x 1024 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK
3 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | TAK
4 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: | TAK
a) | wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK
b) | co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych | TAK
c) | gniazdo RJ-45 i wifi do podłączenia z siecią monitorowania | TAK
5 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | TAK
6 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK
7 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | TAK
8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK
9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK
10 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | TAK
11 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | TAK | Jednoczeny zapis z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. min. 6 fal – 0 pkt. Jednocześnie > 6 fal –10 pkt.
12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 20 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK
13 | Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | TAK
14 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK
15 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | TAK
16 | Moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | monitorowanie z kabla 3 żyłowego | TAK
b) | zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | TAK
c) | obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK
d) | możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG | TAK
e) | detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową | TAK
g) | filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny | TAK
h) | analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK | Jednocześni obserwacja odprowadzeń z kabla 3 żyłowego min. -3 fal – 0 pkt. > 5 fal – 10 pkt.
i) | analiza HRV | TAK
j) | statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK
k) | analiza co najmniej 20 arytmii | TAK
l) | respiracja metodą impedancyjną | TAK
m) | częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min | TAK
n) | licznik bezdechów | TAK
o) | alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s | TAK
p) | prezentacja fali oddechu | TAK
r) | wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK
s) | wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | TAK
17 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | prezentacja krzywej pletyzmograficznej, | TAK
b) | wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, | TAK
c) | tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, | TAK
d) | załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, | TAK
e) | załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, | TAK
f) | wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK
18 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | zakres min. 15-270 mmHg | TAK
b) | pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min | TAK
c) | pomiaru ciągły oraz na żądanie | TAK
d) | pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK
e) | pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK
f) | możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK
g) | wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK
19 | Moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale w każdym kardiomonitorze. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. | TAK
a) | zakres min. 20 – 42°C, | TAK
b) | wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. | TAK
20 | Moduł IBP mininimum 1 kanał pomiarowe. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie -40 do 320 mmHg z określeniem i nazwaniem miejsca pomiaru ciśnienia AOP, CVP z zapis krzywej w archiwum. | TAK
21 | Moduł kapnometrii w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych lub w strumieniu bocznym, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych . Zakres pomiaru CO2 min. od 1do 150 mmHg. W komplecie adapter wielorazowy. | TAK
22 | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychania | TAK
23 | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika FX 3000 MD. | TAK
24 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | TAK
25 | Monitor zamocowany w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu z koszykiem na akcesoria. | TAK
26 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 11 kg | TAK
27 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie | TAK | Wydruk z drukarki termicznejmin. 3 fal jednocześnie – 0 pkt. Jednocześnie > 5 fal – 10 pkt.
28 | MODUŁ TRANSPORTOWY –. z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5.5 cala | TAK
a) | Zintegrowana rączka do przenoszenia | TAK
b) | Obsługa poprzez ekran dotykowy | TAK
c) | Minimum 8 krzywych na ekranie modułu transportowego | TAK
d) | Dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, IBP, CO2 | TAK
e) | Archiwum wszystkich trendów przez minimum 6 godzin z rozdzielczością poniżej 4 sekund | TAK
f) | Archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych - minimum 6 godzin | TAK
g) | Kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy | TAK
h) | niezależne ładowanie modułu transportowego poza kardiomonitorem w komplecie ładowarka | TAK
i) | zasilanie bateryjne min. 3 godz. | TAK
j) | waga max. 1,5 kg | TAK
29 | Tryb nocny | TAK
30 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | TAK
31 | Telemetryczny moduł EKG -4 szt.
32 | Impedancja wejściowa > 2,5 MΩ | TAK
33 | Nadajnik telemetryczny EKG: | TAK
a) | czułość regulowana skokowo 2,5; 5; 10; 20; 40 (mm/mV), | TAK
b) | współczynnik CMRR > 100dB, | TAK
c) | zakres detekcji HR: 15-300 bpm, | TAK
d) | rodzaj monitorowanych odprowadzeni: l, ll, lll, aVR, aVl, aVF z 4- odprowadzeniowego modułu | TAK
e) | przycisk alarmowy na obudowie modułu EKG | TAK
f) | możliwość użycia zwykłych baterii ‎lub akumulatorów wraz z ładowarką w zestawie), min. czas pracy jednego rejestratora na bateriach (akumulatorach) – 8h. | TAK
g) | sieć odbiorników na oddziale | TAK
h) | system alarmowania w centrali | TAK
i) | Przycisk przywołujący –pomoc | TAK
j) | Waga z akumulatorami i okablowaniem poniżej 200 gram | TAK
k) | Moduł współpracujący z centralą monitorującą umożliwiającą wyświetlanie oraz archiwizację monitorowanego zapisu EKG | TAK
34 | Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min.8 stanowiska kompatybilna z opisanymi kardiomonitorami modułowymi oraz do obsługi min. 4 nadajników telemetrycznych – 1 szt. | TAK
35 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1280 x 1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | TAK
36 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | TAK
37 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 12 (nie tyko ekg) | TAK
38 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | TAK
39 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK
40 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz. | TAK
41 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK
42 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK
43 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK
44 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 i wifi | TAK
45 | Monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych | TAK
46 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień. | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Zestaw 4-ech kardiomonitorów ze stacją monitorującą
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Kardiomonitor kompaktowy | TAK
2 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. . 1024 x 768 pikseli). Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 h | TAK
3 | Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora | TAK
4 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy | TAK
5 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: | TAK
a) | wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK
b) | co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych | TAK
c) | gniazdo RJ-45 lub wifi do podłączenia z siecią monitorowania | TAK
6 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora | TAK
7 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK
8 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | TAK
9 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK
10 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK
11 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | TAK
12 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | TAK
13 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 20 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK
14 | Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | TAK
15 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK
16 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | TAK
17 | Moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | monitorowanie z kabla 3 żyłowego | TAK
b) | zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | TAK
c) | obserwacja min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK
d) | możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG | TAK
e) | detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową | TAK
f) | filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny | TAK
g) | analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK
h) | analiza HRV | TAK
i) | statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK
j) | analiza co najmniej 20 arytmii | TAK
k) | respiracja metodą impedancyjną | TAK
l) | częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min | TAK
ł) | licznik bezdechów | TAK
m) | alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s | TAK
n) | prezentacja fali oddechu | TAK
o) | wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK
p) | wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy | TAK
18 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | prezentacja krzywej pletyzmograficznej, | TAK
b) | wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, | TAK
c) | tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, | TAK
d) | załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, | TAK
e) | załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, | TAK
f) | wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK
19 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | zakres min. 15-270 mmHg | TAK
b) | pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min | TAK
c) | pomiaru ciągły oraz na żądanie | TAK
d) | pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK
e) | pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK
f) | możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK
g) | wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK
20 | Moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale w każdym kardiomonitorze. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. | TAK
a) | zakres min. 20 – 42°C, | TAK
b) | wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa. | TAK
21 | Telemetryczny moduł EKG -4 szt. | TAK
22 | Impedancja wejściowa > 2,5 MΩ | TAK
23 | Nadajnik telemetryczny EKG: | TAK
a) | czułość regulowana skokowo 2,5; 5; 10; 20; 40 (mm/mV), | TAK
b) | współczynnik CMRR > 100dB, | TAK
c) | zakres detekcji HR: 15-300 bpm, | TAK
d) | rodzaj monitorowanych odprowadzeni: l, ll, lll, aVR, aVl, aVF z 4- odprowadzeniowego modułu | TAK
e) | przycisk alarmowy na obudowie modułu EKG | TAK
f) | możliwość użycia zwykłych baterii ‎lub akumulatorów wraz z ładowarką w zestawie), min. czas pracy jednego rejestratora na bateriach (akumulatorach) – 8h. | TAK
g) | sieć odbiorników na oddziale | TAK
h) | system alarmowania w centrali | TAK
i) | Przycisk przywołujący –pomoc | TAK
j) | Waga z akumulatorami i okablowaniem poniżej 200 gram | TAK
24 | - Moduł współpracujący z centralą monitorującą umożliwiającą wyświetlanie oraz archiwizację monitorowanego zapisu EKG | TAK
25 | Funkcja obliczeń natlenowania, nerkowe, oddychania | TAK
26 | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez użytkownika FX 3000MD | TAK
27 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu | TAK
28 | Monitor zamocowany w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu z koszykiem na akcesoria. | TAK
29 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 9 kg | TAK
30 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 4 fal jednocześnie | TAK
31 | Tryb nocny | TAK
32 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | TAK
33 | Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min.4 stanowiska kompatybilna z opisanymi kardiomonitorami kompaktowymi oraz do obsługi min. 4 nadajników telemetrycznych – 1 szt. | TAK
34 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1280 x 1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie | TAK
35 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. | TAK
36 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 8 (nie tyko ekg) | TAK
37 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową | TAK
38 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK
39 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz. | TAK
40 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK
41 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK
42 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK
43 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi | TAK
44 | Monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych | TAK
45 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień. | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Kardiomonitor przenośny 1 szt
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli). Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 120 min. | TAK
2 | Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora | TAK
3 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 2 h pracy | TAK
4 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: | TAK
a) | wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, | TAK
b) | co najmniej 2 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych | TAK
c) | gniazdo RJ-45 do podłączenia z siecią monitorowania | TAK
5 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora. Waga poniżej 3,5 kg. | TAK
6 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK
7 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie | TAK
8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK
9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK
10 | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. Minimum dwa zestawy dźwięków alarmów do wyboru. | TAK
11 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji ) | TAK
12 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s. | TAK
13 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK
14 | Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów | TAK
15 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK
16 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania | TAK
17 | Moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | monitorowanie z kabla 3 żyłowego | TAK
b) | zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min | TAK
c) | obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK
d) | możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG | TAK
e) | detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową | TAK
f) | filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny | TAK
g) | analiza odcinka ST z min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK
h) | analiza HRV | TAK
i) | statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej | TAK
j) | analiza co najmniej 20 arytmii | TAK
k) | respiracja metodą impedancyjną | TAK
l) | częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min | TAK
m) | licznik bezdechów | TAK
n) | alarm bezdechu w zakresie min. 5-55 s | TAK
o) | prezentacja fali oddechu | TAK
p) | wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK
r) | wyposażenie: kable ekg 3 żyłowe | TAK
18 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | prezentacja krzywej pletyzmograficznej, | TAK
b) | wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, | TAK
c) | tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, | TAK
d) | załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, | TAK
e) | załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, | TAK
f) | funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika | TAK
g) | wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK
19 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze | TAK
a) | zakres min. 15-270 mmHg | TAK
b) | pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min | TAK
c) | pomiaru ciągły oraz na żądanie | TAK
d) | pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK
e) | pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK
f) | możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK
g) | wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK
20 | Moduł do pomiaru temperatury w jednym kanale w każdym kardiomonitorze. Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. | TAK
a) | zakres min. 20 – 42°C, | TAK
b) | wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych. | TAK
21 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale,, rejestrator termiczny z wydrukiem min.5 fal jednocześnie | TAK
22 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS | TAK
23 | Kardiomonitor mocowany na stojaku jezdnym ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Holter 2 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
2 | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 7, 8, 10 (32 lub 64bit). | TAK
3 | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale. | TAK
4 | Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu. | TAK
5 | Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń. | TAK
6 | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie. | TAK
7 | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii. | TAK
8 | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji. | TAK
9 | Automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania. | TAK
10 | Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody. | TAK
11 | Czytelna, graficzna prezentacja poszczególnych typów arytmii z możliwością szybkiego i łatwego odnalezienia ich dla całego zapisu EKG. | TAK
12 | Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów. | TAK
13 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca. | TAK
14 | Analiza QT z obliczaniem dyspersji. | TAK
15 | Możliwość wyznaczania QTc metodą Bazette, Frederica, Pfeufer, Sagie. | TAK
16 | Analiza odcinka ST z możliwością dostosowywania punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia. | TAK
17 | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu. | TAK
18 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę HRV w dziedzinie częstotliwości. | TAK
19 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta. | TAK
20 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG. | TAK
21 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę odcinka P-R z automatycznym oznaczaniem załamków P i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych. | TAK
22 | Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika. | TAK
23 | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia. | TAK
24 | Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC, w przypadku analizy zapisów ciśnieniowych. | TAK
25 | Możliwość dowolnego konfigurowania wyglądu ekranów pracy oraz tworzenia własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz. | TAK
26 | Możliwość dostosowania zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów. | TAK
27 | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG. | TAK
28 | Współpraca z nagrywarkami płyt CD i DVD w celu archiwizacji danych. | TAK
29 | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, możliwość operowania na danych sieciowych i sieciowego dostępu do klucza licencyjnego oprogramowania. | TAK
30 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o funkcję umożliwiającą wczytywanie do bazy danych z rejestratorów za pośrednictwem sieci Internet. | TAK
31 | Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością 1 ms lub lepszą (dokładniejszą). | TAK
32 | Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi. | TAK
Parametry cyfrowego rejestratora holterowskiego EKG 3-kanałowego:
37 | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń. | TAK
38 | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi | TAK
39 | Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, ogólnodostępnej na rynku komercyjnym, o dowolnej pojemności. | TAK
40 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA. | TAK
41 | Wbudowany w rejestrator port microUSB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora. | TAK
42 | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta. | TAK
43 | Częstotliwość próbkowania 32000Hz z rozdzielczością amplitudową 15 bit. | TAK
44 | Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu OLED. | TAK
45 | Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu. | TAK
46 | Detekcja pracy stymulatora serca. | TAK
47 | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu. | TAK
48 | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG 336 godz. | TAK
49 | Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (min. 30 dni). | TAK
50 | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji). | TAK
51 | Wbudowany moduł bluetooth do programowania rejestratora lub podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w dowolnym momencie rejestracji. | TAK
52 | Możliwość rozbudowy rejestratora o czujnik ruchu pacjenta, detekcję czynności oddechowej i podłączenie do czujnika SpO2. | TAK
53 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta. | TAK
54 | Waga rejestratora poniżej 130g z wbudowanym akumulatorem. | TAK
55 | Wodoszczelna obudowa. | TAK
56 | W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel microUSB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji. | TAK

## Defibrylator i urządzenie do ko
Znak sprawy: SZP.251.7.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
DEFIBRYLATOR
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK
2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci, min.2 akumulatory | TAK
3 | Średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 6 godz. | TAK
4 | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V | TAK
5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK
6 | Ilość defibrylacji z energią min. 200 J przy pracy z akumulatorów min.400 | TAK | ≤ 400 - 0pkt. ≥ 400 - 10pkt.
7 | Ciężar defibrylatora w kg max.12kg | TAK
8 | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań EKG będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną (modem) | TAK
9 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | TAK
10 | Norma IP min.44 | TAK
11 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK
12 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK
13 | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące min.1kpl | TAK
14 | Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: | TAK
a) | pacjent dorosły zaintubowany
b) | pacjent dorosły niezaintubowany
c) | pacjent pediatryczny zaintubowany
d) | pacjent pediatryczny niezaintubowany
15 | Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem
16 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 360J | TAK
17 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24 poziomy. | TAK | ≤24 poziomów – 0pkt ≥25 poziomów – 10pkt
18 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu przewodu do terapii z wykorzystaniem: | TAK
a) | elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG,
b) | elektrody typu RTS do sytmulacji/defibrylacji/EKG,
c) | elektrody typu RTS pediatrycznej do stymulacji/ defibrylacji/EKG,
d) | elektrody do stymulacji/defibrylacji/EKG z systemem połączeniowym
19 | Możliwość wykonania defibrylacji przy użyciu łyżek wewnętrznych o rozmiarach (średnicach) i o poniższych długościach trzonu: | TAK
a) | Rozmiar 2,5 cm +/- 5mm trzon o długości 15,9 cm +/- 5mm,
b) | Rozmiar 3,8 cm +/- 5mm trzon o długości 15,25 cm+/- 5mm,
c) | Rozmiar 5,1 cm +/- 5mm trzon o długości 14,6 cm +/- 5mm,
d) | Rozmiar 6,35 cm+/- 5mm trzon o długości 14 cm +/- 5mm,
e) | Rozmiar 8,9 cm+/- 5mm trzon o długości 12,7 cm +/- 5mm.
20 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. | TAK
21 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK
22 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK
23 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK
24 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK
25 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK
26 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK
27 | Alarmy częstości akcji serca | TAK
28 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | TAK
29 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 6 poziomów wzmocnienia. | TAK | ≤6 poziomów wzmocnienia – 0 Pkt ≥7 poziomów wzmocnienia – 10 pkt
30 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK
31 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK
32 | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK
33 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min.90mm. | TAK | ≤ 90mm – 0 pkt. ≥100mm – 10 pkt.
34 | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK
35 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. | TAK
36 | Pomiar frakcji karboksyhemoglobiny | TAK
37 | Pomiar frakcji methemoglobiny | TAK
38 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK
39 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK
40 | Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK
41 | Impregnowana torba do noszenia na ramieniu z kieszeniami na akcesoria i materiały zużywalne | TAK
42 | Zasilacz AC, kabel zasilający do zasilacza, ramka do zasilacza | TAK
43 | Akcesoria do pomiaru ETCO2: kaniule dla dorosłych i dzieci. Dla pacjentów zaintubowanych. Min.25 sztuk. | TAK
44 | Akcesoria do pomiaru ETCO2: kaniule dla dorosłych i młodzieży. Dla pacjentów niezaintubowanych Min.25 sztuk | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka lub pasa obwodowego w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK
2 | Cykl pracy urządzenia: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK
3 | Częstość kompresji zawarta w zakresie od 100 – 120 uciśnięć na minutę. | TAK
4 | Głębokość kompresji: w zakresie od 4 - 6 cm dla urządzenia typu tłok lub 20% głębokości klatki piersiowej w przypadku pasa obwodowego. | TAK
5 | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK
6 | Waga urządzenia gotowego do pracy poniżej 12kg. | TAK
7 | Bezprzewodowa (przez sieć WIFI ) transmisja danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC z możliwością jednoczesnego powiadomienia (.pdf) wysyłanego automatycznie na dedykowany adres email | TAK | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
8 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) częstości uciśnięć klatki piersiowej za pomocą tłoka w zakresie 102 - 111 - 120 uciśnięć na minutę. | TAK | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
9 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) głębokości uciśnięć klatki piersiowej, umożliwiająca dostosowanie głębokości do obowiązujących wytycznych ERC/AHA. | TAK | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
10 | Zdalna konfiguracja (przez sieć WIFI) czasu przeznaczonego na wentylację w zakresie od 3 do 5 sekund | TAK | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
11 | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC). | TAK
12 | Możliwość ładowania akumulatora w urządzeniu (ładowarka wbudowana w urządzenie) lub w ładowarce zewnętrznej. Czas ładowania akumulatora od 0 do 100% max.260min. | TAK
13 | Wyposażenie aparatu: | TAK
a) | torba/plecak przenośny | TAK
b) | deska pod plecy pacjenta | TAK
c) | podkładka stabilizująca pod głowę pacjenta | TAK
d) | pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia | TAK
e) | akumulator | TAK
f) | min.12 elementów do uciskania klatki piersiowej (pasy, przyssawki, lub nakładki na tłok) | TAK

## Aparat do znieczul
Znak sprawy: SZP.251.7.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
APARAT DO ZNIECZULEŃ
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulce indywidualne na wszystkich kołach | TAK
2 | Fabryczne uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O niewbudowane | TAK
3 | Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100 | TAK
4 | Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu | TAK
5 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut | TAK/NIE | 90 minut - 0 pkt >90 minut - 10 pkt
6 | Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu | TAK
7 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym | TAK
8 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora | TAK
9 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK
10 | Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta | TAK
12 | Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo | TAK
13 | Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu | TAK
14 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow | TAK
15 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum | TAK
16 | Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 15 l/min | TAK/NIE | do 15 l/min - 0 pkt > 15 l/min - 10 pkt
17 | Miejsce aktywne do zamocowania min. jednego parownika | TAK
18 | W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml | TAK
19 | Respirator, tryby wentylacji
20 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu | TAK
21 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK
22 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK
23 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS) | TAK
24 | CPAP/PSV | TAK
25 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 2 min | TAK/NIE | do 5 min - 0 pkt > 5 min - 10 pkt
26 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: | TAK
a) | po zaniku O2 na 100 % powietrze | TAK
b) | po zaniku N2O na 100 % O2 | TAK
c) | po zaniku Powietrza na 100% O2 | TAK
27 | We wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się) | TAK
28 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze | TAK
29 | Regulacje
30 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min | TAK
31 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50% | TAK
32 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5 | TAK
33 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml | TAK
34 | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min | TAK
35 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O) | TAK
36 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O | TAK
37 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres | TAK
38 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK
39 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
40 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika | TAK
41 | Prezentacje
42 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t) | TAK
43 | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora | TAK
44 | Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową) | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
45 | Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora | TAK
46 | Funkcjonalność
47 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu | TAK
48 | Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika | TAK
49 | Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu | TAK
50 | Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
51 | Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu) | TAK
52 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
53 | Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta | TAK
54 | Powrót próbki gazowej do układu oddechowego | TAK
55 | Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
56 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta | TAK
57 | Alarmy
58 | Funkcja Autoustawienia alarmów | TAK
59 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych | TAK
60 | Alarm objętości minutowej | TAK
61 | Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2 | TAK
62 | Alarm stężenia anestetyku wziewnego | TAK
63 | Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O | TAK
64 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
65 | Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania | TAK
66 | Inne
67 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii | TAK
68 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
69 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml. | TAK
70 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu AGA | TAK
71 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami | TAK
72 | Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury | TAK
73 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności | TAK/NIE | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt
74 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów | TAK
75 | Wymagane akcesoria dodatkowe
76 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C | TAK
77 | Jednorazowe układy oddechowe, 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm) | TAK
78 | Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | TAK
79 | Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK
80 | Linie próbkujące 10 szt. | TAK
81 | Monitor do aparatu, wymagania ogólne
82 | Monitor o budowie kompaktowej, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej przynajmniej 15 cali, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych | TAK
83 | Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. | TAK
84 | Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. | TAK
85 | Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego | TAK
86 | Możliwość wykorzystania monitora do transportu: | TAK
a) | nie cięższy niż 7,5 kg | TAK
b) | wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia | TAK
c) | wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy | TAK
d) | w komplecie system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie monitora do transportu pacjenta | TAK
e) | monitor jest gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej | TAK
87 | Chłodzenie bez wentylatora | TAK
88 | Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK
89 | Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora | TAK
90 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund | TAK
91 | Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin | TAK
92 | Oprogramowanie realizujące funkcje: | TAK
a) | - kalkulatora lekowego | TAK
b) | - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i natlenienia | TAK
c) | - obliczeń nerkowych | TAK
93 | Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne | TAK
94 | Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali | TAK
95 | Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu. | TAK
96 | Możliwości monitorowania parametrów
97 | Pomiar EKG
98 | EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu | TAK
99 | Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę | TAK
100 | Pomiar odchylenia ST
101 | Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii | TAK
102 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
103 | Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor | TAK
104 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
105 | Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin | TAK
106 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie | TAK
107 | Inwazyjny pomiar ciśnienia
108 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień | TAK
109 | Pomiar temperatury
110 | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | TAK
111 | Pomiar zwiotczenia
112 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. | TAK
113 | Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: | TAK
a) | Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4 | TAK
b) | TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów | TAK
c) | Tetanus 50 Hz | TAK
d) | Single Twitch | TAK
114 | Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika. | TAK
115 | Możliwość stosowania czujników jednorazowych. | TAK
116 | Wymagane akcesoria pomiarowe
117 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod | TAK
118 | Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający | TAK
119 | Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych | TAK
120 | Czujnik temperatury skóry | TAK
121 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze | TAK
122 | Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych | TAK
123 | Parametry punktowane
124 | Monitor wyposażony w tryb nocny, ograniczający jasność podświetlania ekranu | TAK/NIE | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
125 | Dedykowane gniazdo w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie linki zabezpieczającej przed kradzieżą, np. typu kensington-lock | TAK/NIE | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt
126 | W trybie "Standby" monitor wyświetla na ekranie duży zegar, pokazujący aktualny czas | TAK/NIE | Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt

## Diatermia
Znak sprawy: SZP.251.7.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
DIATERMIA
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
Dane techniczne
1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK
2 | Urządzenie z możliwością pracy z systemem zamykania naczyń do 7mm. | TAK
3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK
4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% | TAK
5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK
6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK
7 | Klasa I CF | TAK
8 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK
9 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
10 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK
12 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK
13 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
14 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
15 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK
16 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK
17 | Komunikacja w języku polskim. | TAK
18 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK
19 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | TAK
20.0408 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK
21 | Urządzenie wyposażone w cztery wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
22 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK
23 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | TAK
24 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy | TAK
25 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK
26 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK
27 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK
28 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK
29 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK
30 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK
31 | Aparat na wózku z systemem jezdnym | TAK
32 | Odsysacz dymu operacyjnego zintegrowany z aparatem, automatyczna aktywacja z uchwytu monopolarnego, moc silnika 1000 [Wat] +/-10%, poziom hałasu 55,0 dBa max. | TAK
PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA
33 | Cięcie monopolarne z mocą 400W | TAK
34 | Min. 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK
35 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK
36 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą 200W | TAK
37 | Min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), | TAK
38 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK
39 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK
40 | Minimum trzy rodzaje koagulacji bipolarnej w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK
41 | Minimum 8 efektów dostępnych dla każdego trybu koagulacji bipolarnej | TAK
42 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. | TAK
43 | Minimum trzy rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK
44 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK
45 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK
46 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK
47 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK
48 | Automatyczne zakończenie aktywacji po zakończonym cyklu | TAK
49 | Potwierdzenie poprawnego zakończenia cyklu scalania komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK
WYPOSAŻENIE
50 | Włącznik nożny 3-przyciskowy, z dodatkowym przełącznikiem umożliwiający zdalną zmianę programów – 1 szt. | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
51 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, wielorazowe, bez konieczności używania jednorazowych nakładek oraz ograniczenia ilości użyć, końcówka zagięta, długość ok. 23 cm, z kablem o dł. 3m, przystosowanym do systemu rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK
52 | Kabel elektrody neutralnej, jednorazowej o dł.min.3m – 1 szt. | TAK
53 | Elektrody neutralne, jednorazowe, hydrożelowe, dla dorosłych i dzieci – 50 szt. | TAK
54 | Kabel bipolarny, wielorazowy, o dł.min.3m, z wtyczką przystosowaną do systemu rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK
55 | Uchwyt elektrody monopolarnej, wielorazowy, z przyciskami do cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł.min.3m, z z wtyczką przystosowaną do systemu rozpoznawania narzędzi oraz elektrodą nożową 25mm – 3 szt. | TAK
56 | Uchwyt jednorazowy do odsysania dymu z elektrodą nieklejącą nożową, z przyciskami cięcie/koagulacja, kabel min.3m – 10 szt. | TAK

## System nadzoru położniczego
Znak sprawy: SZP.251.7.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
SYSTEM NADZORU POŁOŻNICZEGO
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
System nadzoru położniczego
1 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK
2 | Bezprzewodowa komunikacja systemu z aparatami KTG na wszystkich stanowiskach nadzoru okołoporodowego (3 stanowiska) | TAK
3 | Automatyczna analiza zapisu (wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, rozpoznawanie akceleracji, deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz identyfikacja skurczów macicy, STV) i możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika oraz wykonania jej reanalizy. | TAK
4 | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
5 | Wyniki analizy pokazywane w czasie monitorowania on-line graficznie na przesuwających się krzywych kardiotokograficznych: FHR i Toco (skurcze, deceleracje, akceleracje, STV) | TAK
6 | Możliwość graficznej prezentacji wyników analizy w postaci znaczników na tle przesuwających się krzywych KTG, zarówno na ekranie zawierającym przegląd zapisów na wszystkich monitorowanych łóżkach, jak i ekranie szczegółowego podglądu przesuwających się krzywych KTG dla wybranego łóżka | TAK
7 | Możliwość wyznaczenia dodatkowych parametrów na podstawie analizy elektrohisterogramu, wspomagających diagnostykę zagrożenia porodem przedwczesnym (przy współpracy z elektrokardiografem płodowym, rejestrującym metodą elektryczną czynność skurczową mięśnia macicy). | TAK
8 | Archiwizacja zapisów i wyników analizy w pamięci na okres min. 20 lat | TAK
9 | Wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej | TAK
10 | Identyfikacja typu skurczów macicy | TAK
11 | Możliwość nanoszenia znaczników podanych leków oraz komentarzy | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
12 | Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska nadzoru okołoporodowego | TAK
13 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe stacje monitorujące i podglądowe | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
14 | Możliwość integracji z systemem szpitalnym poprzez standard HL7 | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
15 | Wyposażenie: - stanowisko monitorujące (oprogramowanie, komputer z monitorem min. 22'' lub komputer AIO min. 22'', drukarka laserowa) | TAK
Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki
16 | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | TAK
17 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK
18 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK
19 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK
20 | Znacznik zdarzeń | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
21 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK
22 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
23 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK
24 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
25 | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych, zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK
26 | Współpraca z telemetrią płodową KTG | TAK
27 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK
28 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK
29 | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK
30 | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | TAK
31 | Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK
32 | Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego | TAK
Wyposażenie
33 | przetwornik Toco (1 sztuka) | TAK
34 | przetworniki Cardio (1 sztuka) | TAK
35 | znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK
36 | Wózek pod KTG | TAK
Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka
37 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK
38 | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | TAK
39 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK
40 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK
41 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK
42 | Znacznik zdarzeń | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
43 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK
44 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
45 | Alarm w przypadku monitorowania jednego płodu dwiema głowicami (ciąża bliźniacza) | TAK
46 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK
47 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | TAK
48 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów
49 | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych (dla każdego płodu osobno), zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK
50 | Współpraca z telemetrią płodową KTG | TAK
51 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK
52 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK
53 | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK
54 | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | TAK
55 | Dwa złącza RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK
56 | Współpraca z oferowanym systemem nadzoru okołoporodowego | TAK
Wyposażenie
57 | przetwornik Toco (1 sztuka) | TAK
58 | przetworniki Cardio (2 sztuki) | TAK
59 | znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK
60 | Wózek pod KTG | TAK

## Ekg i pulsoksymetry
Znak sprawy: SZP.251.7.23
Nazwa wykonawcy:..............................................................................
Adres wykonawcy:...............................................................................
Tel./Fax:..............................................................................................
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
Aparaty Ekg - 2 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Elektrokardiograf 12 kanałowy | TAK
2 | Aparat EKG w kompaktowej obudowie, z wbudowaną drukarką termiczną o rozdzielczości 8punktów/mm w osi amplitudowej i 40punktów/mm w osi czasu przy 25mm/s | TAK
3 | Elektrokardiograf spełniający normę IEC/EN 60601-2-25 | TAK
4 | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF | TAK
5 | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie przez personel | TAK
6 | Urządzenie nie większe niż 361mm x 262mm x 135mm | TAK
7 | Masa urządzenia maksymalnie 4,5 kg (z baterią, bez papieru) | TAK
8 | Możliwość w razie konieczności uaktualnienia oprogramowania aparatu, za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive USB lub karta SD | TAK
9 | Możliwość eksportu ustawień aparatu na dysk USB lub kartę SD i ponownego ich importu | TAK
10 | Urządzenie przystosowane do pracy z zasilania akumulatorowego przez min. 4 godziny ciągłej pracy | TAK
11 | Urządzenie posiadające wskaźnik w postaci diod LED informujący o pracy na zasilaniu sieciowym, akumulatorowym oraz o procesie ładowania akumulatora | TAK
12 | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 7'' w technologii TFT LCD o rozdzielczości 800x480 pikseli | TAK
13 | Sygnalizacja graficzna nieprawidłowo podłączonych elektrod na wbudowanym ekranie aparatu - dla każdej elektrody osobno | TAK | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
14 | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG, wszystkie odprowadzenia rejestrowane jednoczasowo | TAK
15 | Obsługa następujących sekwencji odprowadzeń: Standard, Cabrera i Nehb | TAK
16 | Obsługa aparatu w języku polskim | TAK
17 | Wbudowana klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK
18 | Klawiatura alfanumeryczna z klawiszami do szybkiego wyboru płci i grupy wiekowej pacjenta | TAK
19 | Ekran dotykowy na którym wyświetlane są podczas badania minimum dane demograficzne pacjenta, HR, godzina, tryb badania, stan naładowania akumulatora oraz stan połączenia z siecią | TAK
20 | Imię i nazwisko pacjenta - możliwość wpisania i wydruku min. 30 znaków kodu ASCII dla imienia i tyle samo dla nazwiska | TAK
21 | Podawanie wieku pacjenta w latach/miesiącach/tygodniach bądź dniach | TAK
22 | Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D | TAK
23 | Tryb auto z regulowaną długością zapisu - 2,5s; 5s; 10s | TAK
24 | Możliwość wyłączenia funkcji podglądu zapisu w trybie auto | TAK
25 | Obliczenie min. HR, QT i QTc | TAK
26 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS i T | TAK
27 | Ciągła prezentacja, w czasie rzeczywistym wartości HR | TAK
28 | Zmiana trybu pracy za pomocą jednego przycisku na wbudowanej klawiaturze | TAK
29 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 mm | TAK
30 | Obsługa papieru termicznego o szerokości 215 mm | TAK
31 | Możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) | TAK | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt.
32 | Obsługa papieru faxowego. Aparat podczas wydruku drukuje również siatkę. | TAK
33 | Na wydruku badania oprócz samego zapisu badania i analizy, zawarte informacje dotyczące co najmniej danych demograficznych pacjenta, nazwy placówki wykonującej badanie i numeru urządzenia | TAK
34 | Przesuw papieru: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s | TAK
35 | Wydruk co najmniej 300 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii | TAK
36 | Funkcja całkowitego zablokowania możliwości wydruku badania | TAK
37 | Funkcja pozwalająca wyłączyć drukowanie opisu automatycznej analizy oraz obliczeń parametrów (oddzielnie dla opisu i dla obliczeń) | TAK
38 | Łatwy dostęp do akumulatora | TAK
39 | Przetwarzanie sygnału przez wysokiej jakości przetwornik A/D min. 24 bitowy | TAK
40 | Wzmocnienie: 2,5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV oraz tryb Auto | TAK
41 | Impedancja wejściowa > 50MΩ | TAK
42 | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 140 dB | TAK
43 | Częstotliwość próbkowania 64 000Hz na kanał | TAK | ≥64 000 Hz - 10 pkt. <64 000 Hz - 0 pkt.
44 | Rozdzielczość min. 0,1192 µV/LSB | TAK
45 | Detekcja pików rozrusznika serca z amplitudą min. w zakresie od +/-2 do +/-700 [mV] | TAK
46 | Automatyczne regulacja linii izoelektrycznej | TAK
47 | Filtra zakłóceń sieciowych z możliwością wyłączenia | TAK
48 | Filtr zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK
49 | Filtr dolno-przepustowy 350, 300, 270, 150, 100, 75 [Hz] | TAK
50 | Filtr DFT – 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz | TAK
51 | Konfiguracja wszystkich filtrów na jednym ekranie | TAK
52 | Detekcja częstości serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę z dokładnością +/-1 uderzenie na minutę | TAK
53 | Rozpoczęcie badania jednym dedykowanym przyciskiem z wbudowanej klawiatury alfanumerycznej | TAK
54 | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK
55 | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora i podłączeniu do sieci | TAK
56 | Analiza HRV | TAK
57 | Pasmo przenoszenia - min. 0,01 Hz do 500 Hz - zgodnie z wymogami AHA dla badań EKG dzieci i noworodków | TAK
58 | Algorytm analizy i interpretacji wykrywający min. 70 różnych arytmii | TAK
59 | Filtr sieciowy 50/60Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK
60 | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK
61 | Formaty wydruku: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+lR /12*1 | TAK
62 | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK
63 | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci | TAK
64 | Możliwość przeglądania na ekranie badania przed wydrukiem | TAK
65 | Wbudowana baza danych pacjentów min. 800 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD lub pamięci USB typu pendrive. Nieograniczona pamięć na badania w dołączonej opcjonalnie dedykowanej aplikacji komputerowej | TAK
66 | Możliwość współpracy z aplikacją komputerowa pozwalająca na m.in. przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanych aparatów EKG – tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań pacjentów | TAK
67 | Możliwość synchronizacji czasu aparatu z serwerem czasu aplikacji | TAK
68 | Przeglądanie i wydruk badań z archiwum | TAK
69 | Eksport badań w formacie PDF | TAK
70 | Eksport wszystkich badań z pamięci jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego badania z osobna | TAK
71 | Aparat przystosowany do pracy w środowisku sieciowym | TAK
72 | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK
73 | Natywna obsługa protokołu FTP | TAK
74 | Możliwość rozbudowy aparatu o moduł WIFI | TAK
75 | Współpraca aparatu w sieci komputerowej. Możliwość transmisji w protokołach DICOM, XML lub SPC | TAK
76 | Przesyłanie badań za pomocą kabla sieciowego lub wifi (wifi jako opcja) | TAK
77 | Bezpośrednie drukowanie na zewnętrznej sieciowej lub lokalnej drukarce laserowej | TAK
78 | Wsparcie dla obsługi list zleceń badań - tzw. Worklist (opcja) | TAK
79 | Aparat może przechowywać min. 200 zleceń badań jednocześnie | TAK
80 | Menu serwisowe chronione hasłem | TAK
81 | Wbudowane złącze LAN, min 3 złącza USB i 1 slot kart SD | TAK
82 | Funkcja blokowania możliwości eksportu danych do pamięci USB | TAK
83 | Dedykowany wózek z kuwetą na akcesoria oraz min. 4 kołami o średnicy 100mm, każde z własną, niezależną blokadą | TAK
84 | Dedykowany 10 elektrodowy kabel EKG, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi | TAK
Producent (marka) ………………………….…………… (Należy podać)
Model ……………………………………………….………… (Należy podać)
Numer katalogowy …………………..…………………. Należy podać jeżeli dotyczy)
Kraj pochodzenia ………………………….…………….. (Należy podać)
PULSOKSYMETRY - 3 szt.
Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana
A | B | C | D | E
1 | Pulsoksymetr stacjonarno - transportowy dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK
2 | Technologia pomiaru saturacji: MASIMO SET pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK
3 | Zasilanie 230V (+/- 10 %) | TAK
4 | Zasilnie akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego | TAK
5 | Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze min. 4 godziny (przy standardowych ustawieniach). | TAK
6 | Pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji | TAK | TAK- 5 pkt NIE - 0 pkt
7 | Zakres pomiaru saturacji (SpO2) w zakresie min. 1-100 % | TAK
8 | Zakres pomiaru częstotliwości pulsu w zakresie min. 25 -240 BPM | TAK
9 | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% | TAK
10 | Dokładność pomiaru saturacji max. +/- 2% (w przedziale min. 70- 100 %) bez artefaktów | TAK
11 | Dokładność pomiaru częstotliwości pulsu max. +/- 3 BPM (w przedziale min. 25-240 BPM) bez artefaktów | TAK
12 | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK
13 | Wyświetlanie min: częstość pulsu, krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej pomiar w czasie rzeczywistym, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | TAK
14 | Kolorowy wyświetlacz LCD, dotykowy | TAK
15 | Rotacja ekranu pion - poziom | TAK
16 | Wymiary urządzenia max. 230x170x110(wys. x szer. x głęb.) | TAK
17 | Waga max 1400 g wraz z zaoferowanym czujnikiem. | TAK
18 | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, port USB ,Ethernet | TAK
19 | Możliwość ustawienia alarmów wizualnych i akustycznych dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
20 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika i wyładowania akumulatora | TAK
21 | Pamięć danych, ciągły zapis min. 72 godziny | TAK | = 72 godziny – 0 pkt >72 godziny – 10 pkt.
22 | Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK
23 | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa | TAK
24 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK
25 | Możliwość pracy w sieci szpitalnej | TAK
26 | Możliwość ustawienia czułości pomiaru w 3 zakresach : NORM, MAX, APOD | TAK | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.
27 | Możliwość łatwego wyboru profilu pacjenta: dorosły/dziecko/niemowlę z poziomu wyświetlacza | TAK
28 | Zabezpieczenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby | TAK
29 | Dodatkowe wyposażenie pulsoksymetru: | TAK
a) | kabel saturacji – 1 szt. | TAK
b) | czujnik wielorazowy typu Y dla pacjentów o wadze >1 kg – 1 szt. | TAK