## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 - Sprzęt do elektroterapii serca wraz z użyczeniem programatora i analizatora do pomiarów śródzabiegowych
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy produktu | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Klasa wyrobu medycznego. Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Wymagany przez Zamawiającego Depozyt (Bank) ilość ''j.m"
1. | Stymulator jednojamowy |  | 6 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
2. | Stymulator dwujamowy |  | 24 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 4
3. | Elektroda endokawitarna bipolarna przedsionkowa lub komorowa |  | 64 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 8
4. | Kardiowerter - defibrylator jednojamowy (ICD-VR) |  | 8 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
5. | Kardiowerter - defibrylator dwujamowy (ICD - DR) |  | 4 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 1
6. | Kardiowerter - defibrylator z funkcją resynchronizacji (ICD-CRT/CRT-D) |  | 6 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
7. | Stymulator resynchronizujący (CRT-P) |  | 4 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 1
8. | Elektroda defibrylująca |  | 18 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 3
9. | Elektroda stymulująca lewokomorowa |  | 6 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 3
10. | Cewnik subselektywny do kaniulacji zatoki wieńcowej |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
11. | Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej z prowadnikiem, rozszerzaczem i nożem do rozcinania. |  | 6 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 3
12. | Balon do wenografii zatoki wieńcowej |  | 4 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
13. | Elektroda o aktywnej fiksacji do stymulacji okolicy pęczka Hisa |  | 10 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 3
14. | Cewnik prowadzący o stałej krzywiźnie dedykowany do wporowadzania elektrody do stymulacji pęczka Hisa |  | 5 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 3
15. | Cewnik prowadzący o zmiennej krzywiźnie dedykowany do wporowadzania elektrody do stymulacji pęczka Hisa |  | 5 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 3
16. | Kable do pomiarów śródzabiegowych z możliwością sterylizacji |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
17. | Introduktory rozrywalne |  | 100 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 12
18. | Prowadniki różnej sztywności do oferowanych elektrod |  | 5 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
19. | Śrubokręt do gniazd oferowanych urządzeń |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
20. | Rotator do fiksacji elektrod aktywnych |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
21. | Zaślepki do gniazd IS-1 i DF - 1 |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
22. | Nożyk do cięcia kompatybilny z oferowanymi cewnikami prowadzącymi |  | 10 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
23. | Osłonki na końcówki elektrod IS-1 |  | 2 | szt. |  |  |  |  | 8% |  |  | 2
24. | Papier do programatora |  | 5 | op. |  |  |  |  | 8%
| Razem | [6 empty] | 0 |  | 0
| Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora jednojamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Podać
| 1. | Tryby stymulacji: SSI,SSIR, SOO |  |  |  | Tak, Podać
| 2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 8 lat |  |  |  | Tak, Podać
| 3. | Możliwość rejestracji IEGM w pamięci urządzenia |  |  |  | Tak
| 4. | Możliwość wykonania badania MRI |  |  |  | Tak
| 5. | Na czas trwania umowy przyjmujący zamówienie użyczy programator do oferowanych urządzeń wraz z analizatorem do pomiarów śródzabiegowych |  |  |  | Tak
| Lp. | Wymagane parametry graniczne stymulatora dwujamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Podać
| 1. | Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO |  |  |  | Tak, Podać
| 2. | Minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych 8 lat |  |  |  | Tak,Podać
| 3. | Monitorowanie impedancji elektrod i zmiana polarności przy przekroczeniu wartości granicznych |  |  |  | Tak
| 4. | Reakcja na arytmie przedsionkowe; zmiana trybu stymulacji |  |  |  | Tak
| 5. | Możliwość wykonania badania MRI |  |  |  | Tak
| 6. | Możliwość wykonania programowanej stymulacji za pomocą urządzenia i programatora |  |  |  | Tak
| 7. | Czułość w kanale przedsionkowym poniżej 0.2mV |  |  |  | Tak, Podać
| 8. | Czułość w kanale komorowym od 1 do 10 mV |  |  |  | Tak, Podac
| 9. | Możliwość rejestracji IEGM w pamięci urządzenia |  |  |  | Tak
| 10. | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej i przedsionkowej |  |  |  | Tak
| Lp. | Wymagane parametry graniczne elektrod endokawitarnych bipolarnych przedsionkowych lub komorowych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/Podać
| 1. | Dostępne rozmiary: < 7,5F |  |  |  | Tak,Podać
| 2. | Fiksacja - dostępne: aktywne i pasywne |  |  |  | Tak
| 3. | Elektrody pozwalające na wykonywanie badania rezonansem magnetycznym serca |  |  |  | Tak
| 4. | Zakres długości co najmniej od 52 do 65 cm |  |  |  | Tak,Podać
| 5. | Złącze IS-1 |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne kardiowertera defibrylatora jednojamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/Podać
| 1. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy (ICD-VR) |  |  |  | Tak
| 2. | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak, podać
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 4. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak, podać
| 5. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od 1 terapii |  |  |  | Tak
| 6. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak, podać
| 7. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 8. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
| 9. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 strefy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać
| 10. | Stymulacja antyarytmiczna min 2 typy |  |  |  | Tak,podać
| 11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 12. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak,podać
| 13. | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  |  | Tak
| 14. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 15. | Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe |  |  |  | Tak,podać
| 16. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| 17. | Automatyczny pomiar amplitudy R i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 18. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 19. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne kardiowertera - defibrylatora dwujamowego |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/Podać
| 1. | Waga 80 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak, poniżej
| 2. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3.0T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 3. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak
| 4. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] od 1 terapii |  |  |  | Tak
| 5. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak, podać
| 6. | Gniazda elektrody defibrylującej DF-1 lub DF-4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 7. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak,podac
| 8. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak,podać
| 9. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy, w tym algorytm oparty o analizę morfologii sygnału komorowego (QRS) |  |  |  | Tak, podać, 20%
| 10. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 11. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak,podać
| 12. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 13. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak,podać
| 14. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
| 15. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 16. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 17. | Zapis IEGM przed, w trakcie i po epizodzie arytmii |  |  |  | Tak
| 18. | Histogram częstości rytmu w kanale A i V, % stymulacji A i V; % AF (AF burden) |  |  |  | Tak
| 19. | Tachogram odstepów RR przed i po terapii |  |  |  | Tak
| 20. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne ICD-CRT/CRT-D |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/Podać
| 1. | Waga 85 gramów lub poniżej |  |  |  | Tak, podać
| 2. | Objętość poniżej 40 ml |  |  |  | Tak, podać
| 3. | Dostarczana energia defibrylacji - dostępne min. 35 [J] |  |  |  | Tak, podać
| 4. | Maksymalna liczba wyładowań w jednym cyklu - min. 6 |  |  |  | Tak, podać
| 5. | Gniazda elektrody defibrylującej DF1 lub DF4 do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 6. | Dostępne urządzenia kompatybilne z elektrodą lewokomorową dwu i czterobiegunową |  |  |  | Tak
| 7. | Terapia stymulacją antyarytmiczną przed i w trakcie ladowania kondensatorów |  |  |  | Tak, podać
| 8. | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy w tym VF i VT |  |  |  | Tak, podać liczbę
| 9. | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak, podać
| 10. | Możliwość wykonania badania MRI 1.5T i 3T bez stref wykluczeń |  |  |  | Tak
| 11. | Terapia stymulacją antyarytmiczną w strefie VF |  |  |  | Tak
| 12. | Potwierdzenie obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją/kardiowersją (reconfirmation) |  |  |  | Tak, podać
| 13. | Algorytm stabilności rytmu VT |  |  |  | Tak,podać
| 14. | Algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe min. 2 typy |  |  |  | Tak, podać, 15%
| 15. | Algorytm różnicujący zakłócenia zewnętrzne od uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| 16. | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
| 17. | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| 18. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja wyczerpywania się baterii urządzenia |  |  |  | Tak
| 19. | Automatyczna dźwiękowa lub wibracyjna sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne CRT-P |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1 | Dostępne urządzenia kompatybilne z elektrodą lewokomorową dwu i czterobiegunową |  |  |  | Tak
| 2 | Programowalna stymulacja dwukomorowa (RV-LV oraz LV-RV) i lewokomorowa o szerokim (co najmniej od 0 - 80 ms) zakresie programowalnego sprzężenia V-V |  |  |  | Tak, podać
| 3 | Możliwość przeprogramowania wyczuwania w kanale komorowym i przedsionkowym |  |  |  | Tak
| 4 | Automatyczny pomiar amplitudy R, P i impedancji elektrod |  |  |  | Tak
| Lp. | Parametry graniczne elektrody defibrylującej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Elektrod pasywne i aktywne - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
| 2. | Dostępne elektrody podskórne |  |  |  | Tak
| 3. | Przynajmniej 2 długości w zakresie od 60 do 80 cm - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak, podać
| 4. | Elektrody jedno i dwukoilowe - do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Tak
| 5. | Elektrody o średnicy poniżej 9F jedno i dwukoilowe |  |  |  | Tak, podać
| Lp. | Parametry graniczne elektrody lewokomorowej |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Elektrody 2 i 4 biegunowe do wyboru przez zamawiającego |  |  |  | Tak
| 2. | Min 2 typy krzywizny do wyboru |  |  |  | Tak, podać
| 3. | Średnica < 6F |  |  |  | Tak, podać
| Lp. | Parametry graniczne introduktorów rozrywalnych |  |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany
| 1. | Średnica 7, 8, 9, 10, 11F do wyboru przez Zamawiającego. |  |  |  | Tak
| 2. | W zestawie koszulka, prowadnik i igła |  |  |  | Tak

## Pakiet nr 2
PAKIET NR 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1 | Papier do programatora Merlin (Abbott/St. Jude Medical) | 10 | op. |  |  |  |  | 8%

## Pakiet nr 3
PAKIET NR 3
L.p. | Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN)
1. | Testy do śródzabiegowych pomiarów ACT współpracujące z aparatem Hemochron Signature | 180 | szt. |  |  |  |  | 8%

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wynagany | Parametr oferowany | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent /Nr katalogowy produktu
1. | Elektrody do zapisu ekg |  |  | 2000 |  |  |  | 8%
1.1 | rozmiar pojedynczej elektrody 4x 3,3cm | TAK
1.2 | podłoże elektrody - pianka przyjazna dla skóry pacjenta | TAK
1.3 | stały żel przewodzący umożliwiający czytelny i powtarzalny, bez zakłóceń zapis ekg z niskim poziomem Kcl | TAK
1.4 | możliwość stosowania u pacjenta przez minimum 3 dni | TAK
1.5 | przydatność elektrod do użycia po otwarciu opakowania minimum 30dni | TAK
1.6 | elektrody przepuszczalne dla promieniowania RTG | TAK
1.7 | możliwość stosowania podczas koronarografii i zabiegów z zakresu elektrofizjologii | TAK