## Arkusz1
Nazwa i adres wykonawcy:
Nazwa:
Adres:
|  |  | Część 1 | [5 empty] | Załącznik Nr 2
Opis przedmiotu zamówienia- formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych
Wykonawca wypełnia kolumę 5, 7, 11, 12 ,13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Lp | Opis | J.m. / wielkość opakownia | Ilość | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent oferowanego produktu | Nzawa handlowa produktu | nr katalogowy oferowanego produktu
1 | Test do wykonywania badań immunologicznych metodą ELISA do ilościowego oznaczania przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD): 1. Test posiada certyfikat CE IVD. 2. Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania autoprzeciwciał przeciw GAD w ludzkiej surowicy. 3. Zestaw przeznaczony na 96 oznaczeń. W zestawie 12 stripów 8-dołkowych. 4. Po otwarciu studzienki szczelnie zamknięte w woreczku dostarczonym przez producenta stabilne do minimum 3 miesięcy w temperaturze 2–8oC. 5. Krzywa kalibracyjna 6 punktowa. 6. Stężenia kalibratorów: 5; 18; 35; 120; 250 oraz 2000 u/mL. 7. Kalibratory zawarte w zestawie gotowe do użycia. 8. W zestawie zawarty materiał kontrolny w postaci: kontroli pozytywnej o określonym zakresie stężenia oraz kontroli negatywnej. 9. Roztwór streptawidyny-peroksydazy (SA-POD) po przygotowaniu stabilny do 3 miesięcy w temperaturze 2–8oC. 10. Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm. 11. Czułość testu (limit detekcji): 0.57 u/mL. 12. Objętość próbki do badania 25 µl. | Op. (96 reakcji) | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Test do wykonywania badań immunologicznych metodą ELISA do ilościowego oznaczania przeciwciał przeciw fosfatazie tyrozyny (anty-IA2): 1. Test posiada certyfikat CE IVD. 2. Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania przeciwciał przeciw fosfatazie tyrozyny (anty-IA2) w ludzkiej surowicy. 3. Zestaw przeznaczony na 96 oznaczeń. W zestawie 12 stripów 8-dołkowych. 4. Po otwarciu studzienki szczelnie zamknięte w woreczku dostarczonym przez producenta stabilne do minimum 3 miesięcy w temperaturze 2–8oC. 5. Krzywa kalibracyjna 5 punktowa. 6. Stężenia kalibratorów: 7.5; 35; 120; 350; 4000 u/mL. 7. Kalibratory zawarte w zestawie gotowe do użycia. 8. W zestawie zawarty materiał kontrolny w postaci: kontroli pozytywnej o określonym zakresie stężenia oraz kontroli negatywnej. 9. Roztwór streptawidyny-peroksydazy (SA-POD) po przygotowaniu stabilny do 3 miesięcy w temperaturze 2–8oC. 10. Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm i 405nm. 11. Procedura testu z nocna inkubacją 12. Czułość testu (limit detekcji): 0,95 u/mL. 13. Objętość próbki do badania 50 µl. | Op. (96 reakcji) | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Test do wykonywania badań immunologicznych metodą ELISA do ilościowego oznaczania przeciwciał przeciw transporterowi cynku ZnT8: 1. Test posiada certyfikat CE IVD. 2. Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania przeciwciał przeciw transporterowi cynku ZnT8 w ludzkiej surowicy. 3. Zestaw przeznaczony na 96 oznaczeń. W zestawie 12 stripów 8-dołkowych. 4. Po otwarciu studzienki szczelnie zamknięte w woreczku dostarczonym przez producenta stabilne do minimum 3 miesięcy w temperaturze 2–8oC. 5. Krzywa kalibracyjna 5 punktowa. 6. Stężenia kalibratorów: 10; 20; 75; 500; 2000 u/mL. 7. Kalibratory zawarte w zestawie gotowe do użycia. 8. W zestawie zawarty gotowy do użycia materiał kontrolny w postaci: 2 kontroli pozytywnych o określonych zakresach stężeń, a także kontroli negatywnej. 9. Roztwór streptawidyny-peroksydazy (SA-POD) po przygotowaniu stabilny do 3 miesięcy w temperaturze 2–8oC. 10. Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm i 405nm. 11. Procedura testu z nocną inkubacją 12. Czułość testu (limit detekcji): 1,2 u/mL. 13. Objętość próbki do badania 25 µl. | Op. (96 reakcji) | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Test do wykonywania badań immunologicznych metodą ELISA – całkowity ludzki GIP: 1. Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania ludzkiego całkowitego GIP metodą ELISA z osocza i z hodowli komórkowych. 2. Ten wykrywa oba rodzaje ludzkiego GIP, formę aktywną (1-42) i formę inaktywowaną (3-42) i może mierzyć całkowity GIP w próbkach. 3. W zestawie płytka na 96 oznaczeń. 4. W zestawie zawarte 2 fiolki z zliofilizowanym wyjściowym standardem GIP (1-42). 5. Zakres krzywej: 1.88 - 120 pmol/L. 6. Krzywa kalibracyjna 8 – punktowa (0; 1.88; 3.75; 7.5; 15; 30; 60; 120pmol/l). 7. Objętość próbki do badania 100 µl. 8. Czułość nie gorsza niż 0.82 pmol/L. 9. Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm . 10. Precyzja wewnątrztestowa (CV%) w zakresie 5,8%-8,7%, precyzją międzytestowa w zakresie 4,1%-7,4%. 11. Czas inkubacji nie przekraczający 2h 30 min. | Op. (96 reakcji) | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowe końcówki/tipsy do materiału badanego o poj. 300 ul, pakowane po 4 x 108 szt./1 op. | 432 szt./1 op. | 84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowe końcówki/tipsy do odczynników o poj. 1300 ul, pakowane po 4 x 108 szt./1 op. | 432 szt./1 op. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Butelki na reagenty o pojemności 15 ml | 10 szt./1 op. | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Butelki na reagenty o pojemności 25 ml | 24 szt./1 op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Butelki na odczynniki do krzywej kalibracyjnej | 33 szt./1 op. | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dzierżawa aparatu Dynex DS2 | miesiąć | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Razem wartość brutto Część 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
…………………………………………………………………………………
(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)