PAKIET 2

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Producent i Nr katalogowy | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto w PLN | Podatek | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | kwota w PLN |  |
| Myjnia-dezynfektor do narzędzi z wyposażeniem (nazwa, typ, model) | 1 |  |  |  |  |  |  |

Opis  przedmiotu zamówienia:

| Lp | Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Ocena punktowa | Odpowiedź Wykonawcy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2021r | Bez punktacji |  |
| 2 | Myjnia-dezynfektor przelotowa do mycia, dezynfekcji i suszenia narzędzi chirurgicznych. W zależności od zastosowanego wózka wsadowego i wybranego programu, może być również stosowana do procesowania narzędzi okulistycznych, sprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego, sztyftów robota chirurgicznego oraz innych wyrobów medycznych stosowanych w służbie zdrowia. | Bez punktacji |  |
| 3 | Urządzenie spełniające wymagania obowiązujących norm, w tym norm dot. myjni-dezynfektorów EN ISO 15883-1/A1, EN ISO 15883-2 lub równoważne, oraz norm dot. bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych jak normy IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1 lub równoważne. | Bez punktacji |  |
| 4 | Pojemność na 15 tac narzędziowych w standardzie DIN 1/1, przy wykorzystaniu wózka 5-poziomowego | Bez punktacji |  |
| 5 | Minimalne wymiary komory myjni: 740 x 740 x 820 [mm] (szer. x wys. x głęb.) | Bez punktacji |  |
| 6 | Waga urządzenia nie większa niż 720 kg. | Bez punktacji |  |
| 7 | Automatycznie sterowane drzwi, wykonane ze szkła podwójnie hartowanego, przesuwne w pionie, otwierane do góry. | Bez punktacji |  |
| 9 | Podczas trwania procesu blokada drzwi. Mechanizm blokady uniemożliwia jednoczesne otwarcie drzwi po stronie załadowczej i rozładowczej myjni. | Bez punktacji |  |
| 10 | Jeżeli dojdzie do przerwania procesu przed etapem dezynfekcji, możliwość otwarcia drzwi po stronie załadunku tylko po wprowadzeniu specjalnego kodu dostępu do załadunku. | Bez punktacji |  |
| 11 | Myjnia wyposażana w czujnik blokady drzwi, który spowoduje przerwanie zamykania drzwi i ich otwarcie w momencie pojawienia się przeszkody. | Bez punktacji |  |
| 12 | Po zakończonym cyklu drzwi po stronie rozładowczej otwierają się automatycznie. | Bez punktacji |  |
| 13 | Komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 316L | Bez punktacji |  |
| 14 | Dwa obrotowe ramiona natryskowe w komorze myjni - na dole i na górze komory - nie krótsze niż 600 mm. Strumień wody z dysz o rozpiętości nie mniejszej niż 120o. | Bez punktacji |  |
| 15 | System dysz zapewniający pełne pokrycie wózka wsadowego - w każdym wózku wsadowym na narzędzia znajdują się dysze narożne, oraz porty umożliwiające podłączenie przewodów do mycia narzędzi rurowych. | Bez punktacji |  |
| 16 | W każdym wózku wsadowym co najmniej 4 porty umożliwiające podłączenie przewodów do mycia narzędzi rurowych. | 4-6 portów – 0 pkt. > 6 portów – 20 pkt. |  |
| 17 | Każdy wózek wsadowy wyposażony w uchwyty ze specjalnego tworzywa, które nie nagrzewają się w procesie dezynfekcji termicznej, co pozwala na natychmiastowe i bezpieczne rozładowanie myjni zaraz po skończonym procesie. | Bez punktacji |  |
| 18 | W komorze myjni zdejmowalne sito zapobiegające przedostawaniu się dużych zanieczyszczeń do układu rurowego i pompy. Sito wyposażone w uchwyt ułatwiający jego wyjmowanie w celu oczyszczenia. | Bez punktacji |  |
| 19 | Suszenie przefiltrowanym powietrzem, myjnia wyposażona w filtr HEPA. | Klasa filtra H12 – 0 pkt. Klasa filtra ≥ H13 – 20 pkt. |  |
| 20 | Funkcja automatycznego dostosowania czasu suszenia. System czujników temperatury reagujących na poziom wysuszenia wsadu, umożliwiający wcześniejsze zakończenie cyklu kiedy wsad jest już suchy. | Bez punktacji |  |
| 21 | Opary z komory odprowadzanie do skraplacza, następnie w postaci zimnej wody odprowadzone do kanalizacji. | Bez punktacji |  |
| 22 | System chłodzenia ścieku zapewniający, że temperatura wody odprowadzanej do kanalizacji po każdym etapie procesu nie przekracza 60oC. | Bez punktacji |  |
| 23 | Wysoce wydajny system ogrzewania komory - dmuchawa o mocy nie mniejszej niż 3 KM, moc elementów grzewczych komory 11-13 kW, w celu zapewnienia krótkiego czasu procesu przy jednocześnie optymalnym zużyciu energii. | Bez punktacji |  |
| 24 | Poziom hałasu nie większy niż 61 dB. | Bez punktacji |  |
| 25 | Myjnia wyposażona w dwa kolorowe ekrany dotykowe - po stronie załadowczej i rozładowczej. Przekątna ekranu nie mniejsza niż 8''. Ekrany nachylone pod kątem, tak aby obraz był widoczny niezależnie od naświetlenia pomieszczenia. Nie dopuszcza się ekranu ustawionego prostopadle do podłoża. | Bez punktacji |  |
| 26 | Wybór fabrycznie skonfigurowanych programów w oparciu o ikony ilustrujące dany cykl, w zależności od rodzaju procesowanego wsadu. Z menu możliwość wybrania co najmniej 7 różnych ikon-programów, w tym również programu autodezynfekcji. Każda ikona dodatkowo opisana nazwą programu. | Bez punktacji |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania co najmniej 20 dodatkowych programów. | Bez punktacji |  |
| 28 | Program autodezynfekcji urządzenia, przewiduje również odkamienianie systemu z zastosowaniem preparatu kwaśnego. Możliwość dodania w trakcie trwania procesu autodezynfekcji preparatu odkamieniającego bezpośrednio do komory myjni. | Bez punktacji |  |
| 29 | W trakcie trwania cyklu, na ekranie dotykowym dostępna ikona umożliwiająca jego przerwanie. | Bez punktacji |  |
| 30 | Po przyciśnięciu ikony przerwania cyklu, urządzenie wymaga potwierdzenia decyzji. | Bez punktacji |  |
| 31 | W trakcie trwania cyklu, możliwość przejścia przez przyciśniecie jednej ikony do szczegółów bieżącego cyklu jak czas etapu, używana pompa środków chemicznych, bieżąca temperatura, ciśnienie. | Bez punktacji |  |
| 32 | W trakcie trwania cyklu na ekranie widoczny pasek postępu ilustrujący upływanie czasu przebiegu procesu oraz minutnik odliczający przewidywany czas do zakończenia cyklu. | Bez punktacji |  |
| 33 | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości lub alarmu. | Bez punktacji |  |
| 34 | Wbudowana drukarka po stronie rozładowczej myjni. Możliwość włączenia opcji wydruku rozszerzonego. | Bez punktacji |  |
| 35 | Na wydruku rozszerzonym dostępne co najmniej takie informacje jak: temperatura, czas, ciśnienie, dozowanie/stężenie środka (jeżeli dotyczy). Podane są wartości minimalne i maksymalne parametrów dla poszczególnych etapów procesu. | Bez punktacji |  |
| 36 | Powyżej drzwi komory pasek wskaźnikowy LED, który zmieniając kolor z odległości wskazuje aktualny status myjni. | Bez punktacji |  |
| 37 | Dostępne co najmniej 3 poziomy dostępu obsługi urządzenia: poziom użytkownika, kierownika i serwisowy. Dostęp do poziomu kierownika i poziomu serwisowego zabezpieczony kodem. | Bez punktacji |  |
| 38 | Możliwość modyfikacji fabrycznie ustawionych parametrów tylko z poziomu dostępu kierownika jak np. data, godzina, ustawienia języka pracy, włączanie funkcji drukarki, włączenie lub wyłączenie funkcji kodu dostępu do załadunku. | Bez punktacji |  |
| 39 | Dla każdego etapu programu (z wyjątkiem suszenia) możliwość ustawienia co najmniej dwóch poziomów mocy pompy cyrkulacyjnej. | Bez punktacji |  |
| 40 | Port USB po stronie załadowczej i rozładowczej myjni, z możliwością wykorzystania do tworzenia kopii zapasowej danych cyklu. Możliwość przesyłania raportów z cykli w postaci pliku PDF na USB, tylko z poziomu dostępu kierownika. | Bez punktacji |  |
| 41 | Urządzenie wyposażone w 5 pomp dozujących środki chemiczne. | Bez punktacji |  |
| 42 | System umożliwiający wybór poziomu zużycia wody w każdym etapie procesu (z wyjątkiem etapu suszenia). | Bez punktacji |  |
| 43 | Możliwość ustawienia zakresu dozowania pomp zarówno dla preparatów ultraskoncetrowanych (0,2-0,8ml/l) jak tradycyjnych koncentratów (1-16 ml/l) | Bez punktacji |  |
| 44 | Urządzenie zasilane prądem trójfazowym 400V, 50-60 Hz, 40A | Bez punktacji |  |
| 45 | Możliwość manulanego wyboru trybu STAND-BY oraz zaprogramowania automatycznego przejścia w tryb STAND-BY (gotowości) - w stan niskiego zużycia energii. | Bez punktacji |  |
| 46 | Przycisk do awaryjnego zatrzymania na panelu frontowym urządzenia zarówno po stronie załadowczej i rozładowczej. | Bez punktacji |  |
| 47 | Wysokość załadunkowa 750-800 mm. | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 1 | Dodatkowy zbiornik ze stali nierdzewnej wstępnie podgrzewający wodę do płukania i ostatniego płukania, co znacznie skraca czas trwania cyklu. | Bez punktacji |  |
| 2 | Wózek załadowczy wraz z systemem dokującym. | Bez punktacji |  |
| 3 | Trójpoziomowy wózek wsadowy na narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej wyposażony w 68 portów/dysz przyłączeniowych oraz 24 przewody. | Bez punktacji |  |
| 4 | Pięciopoziomowy wózek wsadowy do procesowania instrumentarium medycznego. Wózek wyposażony w porty do podłączenia elastycznych przewodów w celu procesowania narzędzi rurowych, oraz dysze narożne pozwalające wyeliminować martwe punkty w komorze myjni. | Bez punktacji |  |