D10.251.33.F.2021

Zadanie 1

Rezonans magnetyczny 3T wraz z wyposażeniem

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  | x |
| 2. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  | x |
| 3. | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane) | 2021 |  | x |
| 4. | Miejsce instalacji | Budynek Diagnostyki Obrazowej ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |  |
| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| Magnes |
|  | Indukcja pola magnetycznego B0 | ≥ 3 T; podać wartość [T] |  | Bez punktacji |
|  | Zamknięty system chłodzenia magnesu ciekłym helem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej | ≤ 0,01 l/rok; podać wartość [l/rok] |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie X/Y | ≤ 2,8 3,05 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi Z | ≤ 5,2 m; podać wartość [m] |  | Bez punktacji |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w małej kuli o średnicy 10 cm | Tak ≤ 0,02 ppm; |  | Bez punktacji |
|  | Homogeniczność pola magnetycznego, wartość typowa mierzona metodą Volume-root-mean-square w dużej kuli o średnicy 30 cm | ≤ 0,3 ppm; |  | Bez punktacji |
|  | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o średnicy 50 cm, ≤ 2,5 ppm lub objętości cylindrycznej 50x50x45 ≤3,6 ppm | Tak, Podać wartość [ppm] oraz czy jest to wartość dla objętości cylindrycznej czy kuli |  | Bez punktacji |
|  | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych sprzętowa lub programowa, konieczna i wystarczająca dla każdego typu badania i do uzyskania wysokiej jakości w spektroskopii 2D CSI, 3D CSI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Sprzętowa korekta homogeniczności pola wyższego rzędu – po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wartość zmian jednorodności pola magnetycznego ≤ 0,1 [ppm/godz] | Tak, podać |  |  |
| System Gradientowy |
|  | Maksymalna amplituda gradientów w każdej z osi X, Y, Z równocześnie | ≥ 35 mT/m; podać wartość [mT/m] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej z osi X, Y, Z, dla amplitudy zaoferowanej w punkcie powyżej | ≥ 200 150 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  | Bez punktacji |
|  | Wartości maksymalnej amplitudy gradientów i maksymalnej szybkości narastania gradientów podane w punktach powyżej możliwe do uzyskania jednocześnie w jednym czasie i w tej samej sekwencji obrazującej | Tak |  | Bez punktacji |
| System RF – tor nadawczy |
|  | Moc wyjściowa wzmacniacza nadawczego lub sumaryczna wzmacniaczy | ≥ 30 kW; podać wartość [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Transmisja równoległa za pomocą dwóch niezależnych kanałów nadawczych (dwa niezależne generatory, wzmacniacze i nadajniki RF lub nadajnik RF o dwóch niezależnych kanałach transmisji), podłączonych do dwukanałowej cewki nadawczej BODY. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb transmisji równoległej pozwalający na zastosowanie standardowych ustawień parametrów systemu nadawczego dla osób o budowie ciała właściwej dla średniej populacji (bez konieczności stosowania skanu kalibracyjnego). | Tak / Nie Jeśli tak - podać nazwę |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt. |
| System RF – tor odbiorczy |
|  | Liczba niezależnych kanałów odbiorczych w statycznym FOV z pełną ścieżką cyfrową (każdy generujący obraz cząstkowy) minimum 32 | ≥ 32; podać wartość |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika odbiornika, z automatyczną kontrolą | ≥ 165 dB; podać wartość [dB] |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość odbiornika | ≥ 32 bit; podać wartość [bit] |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość pasma przenoszenia | ≥ 1 MHz; podać wartość [MHz] |  | Bez punktacji |
|  | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Cewki |
|  | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Cewka wyposażona w zintegrowany dodatkowy element służący do redukcji lokalnych niejednorodności pola B0 w obszarze szyjnym, spowodowanych obecnością pacjenta w aparacie (np. BioMatrix CoilShim) Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość podłączenia cewki z punktu 24 tj. cewki wielokanałowej typu matrycowego przeznaczonej do badań głowy i szyi bezpośrednio do stołu pacjenta, bez użycia kabla (DirectConnectTM lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli tak, podać nazwę |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 25.a | Możliwość podłączenia cewki do badania głowy i szyi z obu końców stołu i wykonywania badań głowy i szyi niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) | Tak/Nie, podać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy naczyń z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Możliwa cewka zintegrowana ze stołem typu posteriori array | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań tułowia w zakresie min. 30 cm w osi Z (np. klatka piersiowa, w tym serce lub jama brzuszna lub miednica), posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego tułowia w zakresie min. 60 cm w osi Z (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki lub zestawu cewek i zakres pokrycia w osi Z [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna, nadawczo-odbiorcza, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta. | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub sztywna z elastycznymi końcówkami do badań barku posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta Cewka inna niż zaoferowane w pozostałych punktach | Tak; podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|  | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem umożliwiającym unieruchomienie badanego stawu do badań stawu skokowego, posiadająca w badanym obszarze min. 8 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta. Cewka inna niż zaoferowane w pozostałych punktach | Tak; podać nazwę cewki |  | < 16 kanałów – 0 pkt ≥ 16 kanałów - 2 pkt |
|  | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min.16 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta. Cewka inna niż zaoferowane w pozostałych punktach | Tak; Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę elementów obrazujących każdej z nich [cm] |  | Minimum 3 cewki – 1 pkt |
|  | Cewka elastyczna (płachtowa) do badań małych i średnich stawów (łokciowego, barkowego) o minimum 16 elementach pomiarowych obrazujących jednocześnie. Cewka inna, tj. nie ta sama i nie taka sama, niż cewki oferowane w pozostałych punktach. | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Cewka elastyczna (płachtowa) do badań dużych stawów, stawów obrzękniętych, w opatrunku itp., o minimum 16 elementach pomiarowych obrazujących jednocześnie. Cewka inna, tj. nie ta sama i nie taka sama, niż cewki oferowane w pozostałych punktach | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |
| Otocznie pacjenta |
|  | Mobilny stół pacjenta, całkowicie odłączany od aparatu, umożliwiający szybką ewakuację pacjenta w sytuacji zagrożenia oraz pozwalający na przygotowanie pacjenta do badania poza pomieszczeniem magnesu. Dopuszcza się odłączany blat stołu z dedykowanym wózkiem transportowym. | Tak; podać |  | Bez punktacji |
|  | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 220 kg; podać wartość [kg] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 200 180 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG, oddech, puls) – dla wypracowania sygnałów synchronizujących | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System rejestracji krzywej oddechu dla wypracowania sygnałów synchronizujących wbudowany bezpośrednio w stół pacjenta lub cewkę do badania kręgosłupa lub rozwiązanie softwarowe zapewniające podobną funkcjonalność | Tak – podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sygnalizacja dodatkowa (np. gruszka, przycisk) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 70 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe (QuietX, ART, Softone lub zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz sprzętowe | Tak, podać nazwę/nazwy i opisać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania badania dla ułożenia pacjenta w pozycji „head-first” lub „feet-first” dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych. | Tak / Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 -pkt |
|  | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Min. 1 kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową gantry aparatu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR i zawierający informacje takie jak: dane pacjenta, ustawienia aparatu, podłączone cewki itp. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Centrator laserowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta z możliwością podłączenia odsłuchu np. muzyki i komunikacji z pacjentem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych typach badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt na papier na końcu stołu, osłona stołu | Tak/Nie, podać |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| Aplikacje kliniczne – badania neurologiczne |
|  | Rutynowe badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, (Brain Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak –1 pkt. |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem, przy zastosowaniu zautomatyzowanych procedur z instrukcjami dla użytkownika, które zostały wcześniej dostosowane do standardu pracowni, wyposażone w mechanizmy takie jak: - wybór właściwej strategii przy pomocy jednego kliknięcia, - instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, - przykładowe obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku, - przykładowe obrazy, konfigurowalne przez użytkownika, - wskazówki tekstowe konfigurowalne przez użytkownika, - automatyczne pozycjonowania i ułożenia zestawów warstw w badaniu kręgosłupa na podstawie jego cech anatomicznych - automatyczne określenie obszaru saturacji - automatyczna detekcją położenia kręgów i krążków międzykręgowych - automatyczną numeracja kręgów (Spine Dot Engine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 65 dB(A) stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 (Silenz, PETRA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencja nie wymagająca dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania w obszarze mózgowia, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym T1 sag GRE, T2 tra TSE i TSE FLAIR, tra EPI Diffusion i T2 * tra EPI-GRE (techniki GOBrain i GOBrain+) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO, CUBE lub odpowiednik zgodny z nomenklaturą producenta). | Tak, podać nazwę sekwencji oraz typ techniki (np. FSE/TSE, GRE) oraz uzyskiwane kontrasty |  | Bez punktacji |
|  | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego do wartości poniżej 80 dB(A) w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 (Silent Scan, QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). Sekwencje nie wymagające dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technologia umożliwiająca korektę homogeniczność pola w badanym obszarze, poprzez shimowanie każdej warstwy a nie objętości, poprawiająca jakość obrazowania oraz eliminująca artefakty m.in. tzw. artefakty połamanego kręgosłupa w obrazowaniu DWI oraz poprawiająca jakość badań TSE/FSE z saturacją tłuszczu (Slice Adjust) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie dyfuzji (DWI) |
|  | DWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wysokorozdzielcze badania w ograniczonym i powiększonym FoV uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit ,iZOOM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta). | Tak/Nie |  | Tak – 1pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI (Inline Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DWI z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
| 68.a | Dyfuzyjne badania w obszarze głowy (mózgu) – ciche badania neurologiczne możliwe do wykonania z głośnością nie większą niż 12 dB od poziomu hałasu obecnego w pomieszczeniu badań, gdy skanowanie nie jest wykonywane (Silent, lub odpowiednik, zgodnie z nomenklaturą producenta). Sekwencja możliwa do wykonania co najmniej na zaoferowanej wielokanałowej cewce do badania głowy i szyi. | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę aplikacji |  | Tak – 1pkt Nie – 0 pkt |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |
|  | DTI w oparciu o pomiary dyfuzji kierunkowej (DTI, MDDW lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna liczba kierunków DTI ≥ 100; | Tak; podać |  | Bez punktacji |
|  | Specjalna aplikacja pozwalająca na kalkulacje obrazów DWI zależnych o wartości współczynnika b z zakresu co najmniej 100 – 2000 s/mm2 na podstawie akwizycji DWI, Aplikacja działająca po zakończeniu akwizycji (MAGIC DWI lub odpowiednik), zintegrowana z konsolą operatorską (interfejsem użytkownika). | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę aplikacji |  | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| Aplikacje kliniczne – obrazowanie perfuzji (PWI) |
|  | PWI w oparciu o single-shot EPI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne generowanie map MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI (Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa perfuzja mózgu ASL (Arterial Spin Labeling) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Analiza perfuzji bezkontrastowej ASL na konsoli operatorskiej | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania funkcjonalne MR (fMRI) |
|  | Sekwencje obrazujące do badań funkcjonalnych fMRI zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r.(Dz U,poz.385) | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – angiografia MR bez kontrastu (non-ceMRA) |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – INHANCE, NATIVE, TRANCE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – angiografia MR z kontrastem (ceMRA) |
|  | Dynamiczne ceMRA 3D | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TRICKS-XV, TWIST, 4D-TRAK lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie wyników angiografii w 3D | Tak podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | IP, MPR, rekonstrukcje powierzchniowe (SSD) i objętościowe (VRT). | Tak podać nazwę |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania serca (CMR) |
|  | Podstawowe protokoły do badań CMR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie morfologii serca w badaniach CMR | Tak |  | Bez punktacji |
| Aplikacje kliniczne – badania w obszarze tułowia |
|  | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – LAVA, VIBE, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cholangiografia MR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL, DWIBS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej (TWIST-VIBE, DISCO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k (STAR-VIBE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak / Nie Jeżeli tak – podać nazwę |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Zaawansowane badania dyfuzyjne jamy brzusznej, charakteryzujące się zwiększonym stosunkiem sygnał/szum, inne niż obrazowanie dyfuzyjne zaoferowane w punkcie powyżej. (np. dzięki zastosowaniu techniki „tetrahedral” lub równoważnej) | Tak/Nie |  | Tak – 1 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym i powiększonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (FOCUS, ZOOMit PRO i ZOOM lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | Tak / Nie Jeśli Tak, podać nazwę sekwencji |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt. |
|  | Badania prostaty | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowane bardzo szybkie badania dynamiczne umożliwiające wysokorozdzielcze akwizycje w czasie krótszym niż 4 sek/fazę, możliwe do zastosowania w badaniach wątroby, prostaty, piersi (DISCO, FREEZEit lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak, (podać nazwę) / Nie . |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt |
| Aplikacje kliniczne – badania stawów |
|  | Podstawowe protokoły i sekwencje pomiarowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania barku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania nadgarstka | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu kolanowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Badania stawu skokowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T2 obrazowanej tkanki | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | Tak podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań dużych stawów (bark, kolano, biodro) w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (Large Joint Dot Engine lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak, (podać nazwę)/ Nie |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Dedykowane, zwalidowane klinicznie oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badania stawu kolanowego, pozwalające na optymalizację czasu badania oraz uzyskanie powtarzalności, w tym izotropowe protokoły 3D o wysokiej rozdzielczości przestrzennej, możliwe dzięki sekwencji SPACE z techniką CAIPIRINHA (technika GOKnee3D) lub odpowiednio do nomenklatury producenta | Tak podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja do badania stawów u pacjentów z implantami kości stawów, umożliwiająca wykonanie badań bez artefaktów pochodzących od implantów w celu oceny tkanki znajdującej się bezpośrednio przy implancie | Tak podać nazwę |  | Sekwencja 3D – 1 pkt. Sekwencja 2D - 0 pkt. |
| Obrazowanie równoległe |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 8; Podać wartość [n] |  | Bez punktacji |
| Techniki redukcji artefaktów i korekty obrazu |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR (BLADE, Propeller 3.0 lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI (DWI Propeller, RESOLVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Techniki redukcji artefaktów pochodzących od sąsiedztwa implantów metalowych (WARP, MAVRIC SL lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | Tak |  | Bez punktacji |
| Sekwencje obrazujące |
|  | Spin Echo (SE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Inversion Recovery (IR) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gradient Echo (GRE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | Szybkie 3D GRE z quick Fat saturation (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | 2D i 3D GRE z RF-rephasing (PSIF, SSFP, T2-FFE lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; |  | Bez punktacji |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Multi-Shot | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Single-Shot | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Turbo IR | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, BRAVO lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje pozwalające na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ (IDEAL, DIXON lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN (typu FIESTA-C, 3D CISS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów (typu 3D DESS lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki (SWI, Susceptibility Weighted Imaging, SWAN lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Sekwencje umożliwiające jednoczesną akwizycję kilku obrazów przy wykorzystaniu pobudzenia wielu warstw jednocześnie. Pobudzanie wielu warstw w sekwencjach EPI (Simultaneous Multi-Slice EPI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w badaniach TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak/Nie Jeżeli Tak, podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
| 140.a | Technika umożliwiająca wysokorozdzielcze obrazowanie wolumetryczne (3D) na bazie akwizycji ograniczonej liczby danych (próbek) oraz odpowiedniej kalkulacji danych koniecznych do utworzenia obrazu (HyperSense, Compressed Sensing, lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak/Nie Jeżeli Tak, podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |
| 140.b | Technika umożliwiająca wykonywanie szybkich morfologicznych badań wolumetrycznych (3D) w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą akwizycji fragmentu obrazowanej objętości (HyperCube lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | Tak/Nie Jeżeli Tak, podać nazwę |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |
| Parametry obrazowania |
|  | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie, bez przesuwu stołu pacjenta) | ≥ 50 48 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 180 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Min. FoV | ≤ 1,0 cm; podać wartość [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Matryca akwizycyjna bez interpolacji | ≥ 1024 x 1024; Podać rozmiar [n x n] |  | Bez punktacji |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,2 0,5 mm; podać wartość [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Min. grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] |  | Bez punktacji |
| Rekonstruktor obrazowy |
|  | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 16 000; podać wartość [obr./s] |  | Bez punktacji |
|  | Równoczesne skany i rekonstrukcja | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Liczba obrazów w matrycy min. 256 x 256 bez kompresji możliwych do archiwizacji na HD ≥ 110 000 | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| Stanowisko operatora – sprzęt |
|  | Pojemność HD dla obrazów | ≥ 1 TB 450GB; podać wartość [GB] |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów na dyskach CD-R i DVD z dogrywaniem przeglądarki DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Minimum 1 monitor LCD / TFT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa o przekątnej min. 24 23” i rozdzielczości min. 1024x1024 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | UPS | Tak |  | Bez punktacji |
| Stanowisko operatora – oprogramowanie |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MPR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D MIP | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D SSD | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny (Inline Composing lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy spektroskopii protonowej | Tak; podać nazwę |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – Modality Worklist | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – MPPS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie konsoli operatorskiej – co najmniej rekonstrukcje MPR, MIP, SSD, VRT (lub równoważne według nomenklatury producenta), pomiary geometryczne (odległości, kąty, powierzchnie), mapy ADC, mapy perfuzji (CBF (Cerebral Blood Flow), CBV (Cerebral Blood Volume), MTT (Mean Transit Time) oraz TTP (Time to Peak)). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Analiza wyników protonowej spektroskopii MR mózgu dla SVS i CSI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zgłoszenia awarii bezpośrednio z konsoli operatorskiej urządzenia tomografu rezonansu magnetycznego za pomocą funkcjonalności wbudowanej w UI (Interfejs Użytkownika) systemu MR. | Tak |  | Bez punktacji |
| Serwer aplikacyjny |
|  | Dostawa nowego serwera aplikacyjnego o parametrach jak poniżej. Serwer niezależny od rezonansu umożliwiający ocenę obrazów ze wszystkich posiadanych przez Zamawiającego w Spółce rezonansów wraz z integracją z posiadanym przez Zamawiającego systemem Infinitt PACS/COMARCH RIS oraz zapewnieniem w cenie oferty wsparcia i licencji po stronie serwera do integracji z planowanym nowym systemem PACS/RIS, który będzie zakupiony w ramach projektu Pomorskie eZdrowie (licencje po stronie planowanego nowego systemu PACS/RIS zapewni Zamawiający we własnym zakresie) Wykonawca zapewni podłączenie serwera aplikacyjnego do pozostałych 10 stacjach opisowych, które zostaną zainstalowane wraz z tomografem komputerowym w celu zapewnienia pełnej możliwości opisywania na każdej z konsol wszystkich badań realizowanych w Zakładzie (CT, MRI, RTG). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa serwera aplikacyjnego o minimalnych parametrach j.n.: pamięć RAM: min. 256 GB min. 2 procesory, min. 10 rdzeniowe wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy: min. 5 TB redundantne zasilanie typu Hot-plug napęd optyczny: DVD RW | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | 10 stanowisk lekarskich, każde wyposażone w min. : 2 kolorowe monitory diagnostyczne, o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2.3MP umożliwiające opisywanie badań CT, MRI i RTG zgodnie z obowiązującymi przepisami 1 monitor opisowy o min. rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i przekątnej min. 21” komputer PC o parametrach: min. 16 GB RAM, dysk min 250 GB, Windows 10 Pro lub równoważny | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
|  | 5 stanowisk lekarskich, każde wyposażone w min. : 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 pikseli umożliwiający opisywanie badań CT, MRI i RTG zgodnie z obowiązującymi przepisami 1 monitor opisowy o min. rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i przekątnej min. 21” komputer PC o parametrach: min. 8 GB RAM, dysk min 250 GB, Windows 10 Pro lub równoważny | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowane stanowiska lekarskie zostaną podłączone również do serwera aplikacyjnego, który Zamawiający zakupi wraz z tomografem komputerowym – asysta Wykonawcy oraz dostarczenie ewentualnych licencji po stronie stanowisk w cenie oferty. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zdalny dostęp konsoli lekarskich do serwera, bez konieczności ściągania badania na konsolę | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do aplikacji klinicznych na serwerze z poziomu konsoli lekarskich w oparciu o model pływających licencji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC z dostępem sieciowym do serwera aplikacyjnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE DICOM 3.0 – DICOM PRINT DICOM 3.0 – Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość integracji z innymi serwerami aplikacyjnymi posiadanymi przez Zamawiającego (Siemens SyngoVia lub GE AwSerwer) w zakresie wspólnej puli aplikacji zaawansowanych, tj, możliwości korzystania z pływających licencji pomiędzy serwerami. | Tak |  | Bez punktacji |
| Konsole lekarskie – oprogramowanie |
|  | Możliwość załadowania badań min. 3 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość automatycznego przekierowania badań do zdefiniowanych węzłów DICOM metodą „Auto-routing”. Przekierowanie musi mieć możliwość pełnej konfiguracji poniższych reguł: Modality Referring Physician’s Name Study Description | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania badań porównawczych | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MPR w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu MIP | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja wprowadzona na rynek w ostatnich 4 latach, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | Tak, na wszystkich stanowiskach/Nie; podać, jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak –1 pkt. |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą producenta). Automatyczna segmentacja serca, płuc, aorty. | Tak, na wszystkich stanowiskach/Nie; podać, jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Pomiary geometryczne (odległości, kąty) | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw | Tak, na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak, na wszystkich stanowiskach/Nie; podać, jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b=50, b=400, b=1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie opracowania badania z dowolnego stanowiska lekarskiego, bez potrzeby angażowania konsoli operatorskiej aparatu. | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach/Nie; podać, jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR: filtr obrazów MR operacje na obrazach MR: elastyczna korekcja artefaktów ruchowych subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach/ Nie, podać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, głowy i naczyń | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty dedykowany raport zawierający: listę znalezisk, pomiarów, zdjęć czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji raportowanie zgodne z PIRADS v2. | Tak, dostęp jednoczasowy na wszystkich stanowiskach/Nie; podać, jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym dające możliwość natychmiastowego dostępu na oddziałach do badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego (serwer dystrybucyjny umożliwiający otwierania badań z poziomu przeglądarek internetowych IE,SAFARI,ANDROID) także na urządzeniach przenośnych np. iPad. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR, zmiana okna wyświetlania, biblioteka układu wyświetlania (layouty), podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku/Nie; podać, jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
|  | Oprogramowanie do ilościowej analizy badań perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: TTP (Time-to-Peak) relMTT (relative Mean Transit Time) relCBV (relative Cerebral Blood Volume) relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obliczania obszaru niedopasowania perfuzji i dyfuzji w badaniach perfuzji neuro MR. | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowania do zaawansowanej analizy perfuzji guzów mózgu w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze wskaźników MTT, CBV, CBF i MTT oraz analiza porównawcza badań z oceną progresji; wykresy time-intensity dla zestawów danych dynamicznych DCS (Dynamic Susceptibility Contrast) | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D, z automatyczną eliminacją wokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika, pozwalająca na analizę wstępną w postaci m.in. filtrowanie sygnału, korekcja fazy lub funkcjonalności dostępne na konsoli operatorskiej aparatu MR. | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku opisać sposób realizacji |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji 2D i 3D traktografii tensora dyfuzji | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy badań onkologicznych MR zoptymalizowane pod kątem szybkiej oceny dużej ilości danych obrazowych w badaniach z wielu obszarów lub całego ciała, wyposażone w: dedykowane procedury wyświetlania dla opisywania badań MR wątroby, mózgu oraz badań wielu rejonów. mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, wyznaczania objętości, inne niż typowe segmentacje VOI w oparciu o kulę/elipsę porównywanie badania bieżącego oraz poprzedniego raportowanie zgodne z RECIST | Tak, dostęp jednoczasowy na 2 stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizowania wczesnej odpowiedzi na terapię w oparciu o badania porównawcze dyfuzji całego ciała (OncoTrend lub odpowiednio do nazewnictwa producenta), realizujące: obliczanie histogramów w oparciu o obszar ROI, VOI. tworzenia trendów śledzonych zmian dla bania bieżącego i poprzedniego. możliwość graficznej prezentacji w postaci histogramu wyniku segmentacji lub obszaru zainteresowania, wizualizacja zmian ilościowych, np. zmian rozmiaru albo objętości guza między różnymi punktami czasowymi badania MR dedykowany widok zawierający dla badania bieżącego i poprzedniego: obrazy o określonej wartości współczynnika b, mapy ADC, histogramy | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierający dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: czynnościowych (funkcjonalnych), dynamicznych, obrazów charakterystyki tkanki danych przepływu oraz narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego | Tak, dostęp jednoczasowy na 2 stanowiskach |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory serca. | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy ilościowej przepływów w sercu i naczyniach w badaniach MR | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego. | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej w badaniach MR z: rozwinięciem wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia wyznaczaniem stopnia stenozy. | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do łączenia wielu obrazów w jeden widok na potrzeby przeglądania skanów pozyskanych przy użyciu kilku aparatów Aplikacja do badania całego ciała, angiografii MR, całego kręgosłupa w celu uwidocznienia całego centralnego układu nerwowego lub funkcjonalność automatycznego łączenia realizowana przez aparat MR. | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku opisać sposób realizacji |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalności dla dokładnej oceny badań neurologicznych CT: ocena badań perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia). ocena badań bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z obliczaniem objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka. | Tak, dostęp jednoczasowy na 1 stanowisku/Nie; podać, jeżeli tak – opisać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| Wyposażenie pracowni |
|  | Gaśnica niemagnetyczna przystosowana do użytku w środowisku 3T MR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wstrzykiwacz środka kontrastowego trzykanałowy (1x NaCl, 2x środek kontrastowy), kompatybilny z pracą w polu magnetycznym 3T(zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Urządzenie w wersji podłogowej (jezdnej). Wstrzykiwanie kontrastu bezpośrednio z pojemnika środka kontrastowego (wszystkie powszechnie dostępne pojemniki). Bezpośrednie podłączenie do pacjenta za pomocą jednorazowego wężyka ze złączem Luer- Lock. Urządzenie w pełni bezprzewodowe(zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni). Konsola sterująca w sterowni oraz konsola na wstrzykiwaczu. Automatyczny przełącznik butelek tego samego środka kontrastowego. Możliwość pracy równocześnie na dwóch różnych środkach kontrastowych. Praca na materiałach zużywalnych: 24h kasety oraz jednorazowych wężykach pacjenta. Konfiguracja w cenie oferty. Dodatkowo Wykonawca dostarczy cieplarkę do podgrzania środków kontrastowych pracującą poza środowiskiem MRI podgrzewającą w zakresie min. 30 st. C do 60 st. C o pojemności min. 30 L. | Tak; podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Niemagnetyczna leżanka do transportu chorych leżących | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Niemagnetyczny wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pulsoksymetr (samodzielne urządzenie niezależne od zaoferowanego kardiomonitora) kompatybilny z pracą w polu magnetycznym | Tak; podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat do znieczulania przystosowany do pracy w środowisku MRI wraz z wyposażeniem: -parownik sevoflurane – 1 szt, -parowik desflurane- 1 szt. - pojemnik na wapno wielorazowy- 1 szt. - pojemnik na wapno jednorazowy- 10 szt. - komplet przewodów gazowych w standardzie AGA o długości min. 3 metrów - komplet akcesoriów umożliwiających znieczulenie min. 10 dorosłych i 10 dzieci o wadze pow. 4 kg bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę czujników O2 zgodnie z zaleceniami producenta (o ile dotyczy). układy oddechowe dla dorosłych min. dł. 3 m – 10 szt. -układy oddechowe dla noworodków min. dł 3 m – 10 szt, -linie pomiarowe spirometrii 6m – 10 szt. -czujniki przepływu- 5 szt. -czujnik O2 – 5szt. -kabel do czujnika O2- 1 szt. -filtr antybakteryjny- 50 szt. -przewód do ssaka dreny do odsysania– 1 10 szt. W cenie oferty system okablowania poprowadzony w zabudowie ściennej. Zasilacz ukryty w konstrukcji aparatu lub ukryty pod konstrukcją paneli ściennym w sposób łatwodostępny i estetyczny | Tak; podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Kardiomonitor pracujący w środowisku MR wyposażony w czujniki wraz z niemagnetycznym stojakiem oraz monitorem powielającym. Kardiomonitor łączący się bezprzewodowo z monitorem powielającym w sterowni. W cenie oferty konfiguracja podglądu. W cenie oferty n/w wyposażenie: -bezprzewodowy moduł EKG -bezprzewodowy moduł SpO2, -kabel EKG Standard, -kabel EKG Noworodkowy, -kabel EKG CV, -jednorazowe elektrodyt EKG dla dorosłych – 25 szt., -jednorazowe elektrody dla dzieci- 25 szt., -jednorazowe elektrody neonatologiczne- 25 szt., -czujnik SPO2 wielokrotnego użytku typu klips na palec dla dorosłych- 2 szt., -czujnik SPO2 wielokrotnego użytku typu klips na palec dla dzieci- 2 szt., -czujnik SPO2 jednorazowy na palec dla dorosłych- 20 szt., -czujnik SPO2 jednorazowy na palec dla dzieci/niemowlaków- 40 szt., -przewód podłączeniowy czujników SPO2- 2 szt., -komplet wielorazowych mankietów pomiarowych NBP dla dorosłych- 1kpl (3 rozmiary), dzieci (1 kpl) -komplet wielorazowych mankietów pomiarowych NBP dla dzieci- 1kpl (3 rozmiary), -komplet jednorazowych mankietów pomiarowych NBP, w 5 różnych rozmiarach- 70szt., -przewód połączeniowy do zaoferowanych mankietów pomiarowych dla dorosłych- 2 szt., -przewód połączeniowy mankietów pomiarowych dla dzieci i noworodków- 2 szt., -układ do pomiaru CO2 (zawierający linie próbkujące, kaniule ustno-nosowe i pułapki wodne) dla pacjentów dorosłych, niezaintubowanych,- 20 szt., -układ do pomiaru CO2 (zawierający linie próbkujące, kaniule ustno-nosowe i pułapki wodne) dla dzieci niezaintubowanych- 20 szt., -układ do pomiaru CO2 (zawierający linie próbkujące, kaniule ustno-nosowe i pułapki wodne) dla noworodków, niezaintubowanych- 20 szt., -układ do pomiaru CO2 (zawierający linie próbkujące, kaniule ustno-nosowe i pułapki wodne) dla pacjentów dorosłych, zaintubowanych- 20 szt. -zestaw do próbkowania środków anestetycznych dla dorosłych i dzieci- 40 szt. | Tak, podać typ |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca w ramach oferty wykona prace adaptacyjne obejmujące m.in. Kabinę RF z drzwiami i oknami i wykończeniem wnętrza panelami malowanymi proszkowo o najwyższym stopniu tłumienia akustycznego. W kabinie zostaną zainstalowane m.in. szafki na dostarczane cewki oraz fantomy zapewniającą ich bezpieczne i ergonomiczne przechowywanie, gniazda zasilania 230V / 50Hz (min. 8 gniazd), gniazda gazów medycznych (standard AGA) – tlen, próżnia, powietrze, odciąg gazów anestetycznych; przepusty i filtry niezbędne do podłączenia zaoferowanych urządzeń, oświetlenie podstawowe, wyłączniki awaryjne Podłączenie aparatu do QuenchRury zainstalowanej przez Generalnego Wykonawcę Dostarczenia i instalacji systemu chłodzenia rezonansu wraz z doprowadzeniem niezbędnych przyłączy itp. Instalacja rozdzielni elektrycznej do rezonansu Inne prace niezbędne do zainstalowania i uruchomienia rezonansu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Detektor implantów metalowych metali (ręczny) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji systemu i oferowanych cewek | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw audio do odsłuchu muzyki przez pacjenta w trakcie badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mata antywibracyjna (instalowana pod magnesem) tłumiąca hałas | Tak |  | Bez punktacji |
| Wymagania uzupełniające |
|  | Wyrób dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak, załączyć |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat zgodności CE | Tak, załączyć |  | Bez punktacji |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym Comarch RIS oraz Infinitt PACS, jak również zapewnieniem w cenie oferty wsparcia i licencji po stronie rezonansu do integracji z planowanym nowym systemem PACS/RIS, który będzie zakupiony w ramach projektu Pomorskie eZdrowie (licencje po stronie planowanego nowego systemu PACS/RIS zapewni Zamawiający we własnym zakresie) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie dostarczone licencje udzielone bezterminowo | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu MR za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami łącza VPN | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji zawarte w cenie aparatu | Tak, w cenie oferty |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów natężenia pola magnetycznego oraz testów wszystkich systemów aparatu zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia aplikacyjne lekarzy, fizyków i techników w siedzibie zamawiającego przez min. 15 dni zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji 2 osoby po 8 godzin zawarte w cenie aparatu | Tak |  | Bez punktacji |

Zadanie 2

Sukcesywne dostawy zestawów jednokrotnego użytku do wstrzykiwacza kontrastu z zadania nr 1

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw dzienny 24 h | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Linia pacjenta | szt | 15 000 |  |  |  |  |
| Wymagania do zestawów jednokrotnego użytku |
| Opis parametrów wymaganych | Tak | Wartość oferowana |
| 1.1 | Wyrób medyczny, jednorazowy | Tak |  |
| 1.2 | Pakowany indywidualnie | Tak |  |
| 1.3 | Sterylny | Tak |  |
| 1.4 | Element zużywalny | Tak |  |
| 1.5 | 24 godzinny zestaw dzienny łączący trzy źródła (2x kontrast, 1x NaCl), wyposażony w trzy igły. | Tak |  |
| 1.6 | Nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP) | Tak |  |
| 1.7 | Filtr cząsteczkowy | Tak |  |
| 1.8 | Możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków | Tak |  |
| 2.1 | Wyrób medyczny, jednorazowy | Tak |  |
| 2.2 | Pakowany indywidualnie | Tak |  |
| 2.3 | Sterylny | Tak |  |
| 2.4 | Element zużywalny | Tak |  |
| 2.5 | Jednorazowy łącznik z wbudowanymi zaworami jednokierunkowymi, ze złączem luer-lock | Tak |  |
| 2.6 | Nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP) | Tak |  |