Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 09.05.2024 r.

SPS-V.262.18.2024

Wszyscy Wykonawcy

## Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych

(Nr sprawy SPSSZ/15/D/24)

Pakiet 1 – łóżko szpitalne elektryczne

1.Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka szpitalnego elektrycznego, fabrycznie nowego, wytworzonego w antybakteryjnej technologii tylko w lakierze? 
Odp. Pozostają zapisy SWZ.

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zasilania 100-240V, 50-60Hz? Oferowany parametr nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. 
Odp. Pozostają zapisy SWZ.

3.Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnego poboru mocy 4000 mA? Oferowany parametr nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. 
Odp . Pozostają zapisy SWZ.

4.Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie całkowitej długości łóżka 2190 mm (+/- 10 mm) lub 2220 mm (+/- 10 mm)? Oferowane długości są bardzo zbliżone do wymaganej przez Zamawiającego.
Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko o długości 2190 mm.

5. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnego obciążenia łóżka 250 kg?
Odp . Pozostają zapisy SWZ. 

6. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręcznego pilota przewodowego sterującego następującymi funkcjami: zmiana wysokości leża, oparcia pleców, pochylenia segmentu udowego, funkcji autokontur, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycji wyjściowej oraz pozycji reanimacyjnej (CPR)? Oferowany pilot posiada więcej funkcji niż wymagane przez Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości leża w zakresie od 390 mm do 790 mm (+/- 10 mm)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie określił żadnego zakresu tolerancji dla parametru opisanego w pkt. 14.
Odp . Pozostają zapisy SWZ. 

8.  Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji oparcia pleców od 0o do 65o (+/- 5o)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie określił żadnego zakresu tolerancji dla parametru opisanego w pkt. 15.
 Odp . Pozostają zapisy SWZ. 

9.   Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu udowego od 0o do 44o (+/- 2o)? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie określił żadnego zakresu tolerancji dla parametru opisanego w pkt. 16.
Odp . Pozostają zapisy SWZ. 

10.    Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 65o (+/- 5o) oraz segmentu uda do 44o (+/- 2o)? Oferowane zakresy są bardzo zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego.
Odp . Pozostają zapisy SWZ.


11.    Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie funkcji autoregresji oparcia pleców ok. 100 mm? Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.
Odp . Pozostają zapisy SWZ. 

12.    Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu podwójnej autoregresji (oparcie pleców + segment udowy) 160 mm (+/- 10 mm) zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej? Oferowany parametr jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego.
 Odp .  Pozostają zapisy SWZ.

13.    Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu podudzia regulowanego za pomocą sprężyny gazowej? Oferowane rozwiązanie będzie wygodniejsze niż wymagane przez Zamawiającego, ponieważ zapewnia bezstopniową regulację segmentu podudzia.
 Odp. Zamawiający dopuszcza.

14.    Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentów ruchomych leża (segmentu oparcia pleców, uda i podudzia) wypełnionych odejmowanymi płytami laminatowymi, w segmencie miednicy płyta zamocowana na stałe w celu zapewnienia stabilności leża; segment oparcia pleców przezierny dla promieniowania RTG?     
 Odp. Zamawiający dopuszcza

15.    Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poręczy bocznych tworzywowych, wytworzonych z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?
 Odp . Pozostają zapisy SWZ. 

16.    Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczytów łóżka wyjmowanych z gniazd ramy leża, tworzywowych, wytworzonych z tworzywa bez użycia nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów?
 Odp . Pozostają zapisy SWZ. 

17.    Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła z centralną blokadą?
 Odp. Zamawiający dopuszcza.

18.    Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

19.    Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego (zamiast poziomnic) wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych leża, które znajdują się w barierkach bocznych po obu stronach leża? 
Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze. W oferowanym łóżku wskaźniki będą zawsze widocznie bez względu na pozycję łóżka i ułatwią pozycjonowanie pacjenta, ponadto informowały będą personel o aktualnie uzyskanym kącie nachylenia, a takiej funkcjonalności nie zapewni poziomnica.
Odp.  Zamawiający dopuszcza.

20.    Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ośmiu haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża?
Odp . Zamawiający dopuszcza .

21.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o wysokości 100 mm lub 120 mm?
Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

22.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka kroplówki z 4 haczykami ze stali nierdzewnej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa 100szt.

23.Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości 83 cm?

Odp. Pozostają zapisy SWZ.

24. Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości 57 cm?

Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

25. Czy Zamawiający dopuści szafkę z tworzywowym wkładem bez użycia nanotechnologii srebra?

Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

26.  Czy Zamawiający dopuści szafkę na 4 kołach o średnicy 75mm oraz dodatkowymi dwoma kołami znajdującymi się pod konstrukcją bocznego mechanizmy bocznym szafki gwarantującymi stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Szafki przyłóżkowe

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronną z blatem bocznym o wymiarach szafki 750 x 595 x 375 mm oraz blatu bocznego 630 x 380 mm i jego regulacją 960 do 1200 mm, bez pustej komory znajdującej się pomiędzy szufladą i a drzwiczkami? Informujemy że oferowana przez nas szafka ma dodatkowe funkcjonalności takie jak wysuw poprzeczny blatu bocznego wzdłuż szerokości łóżka pacjenta oraz wyprofilowane miejsce na butelki z płynami z boku szafki.

Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

28. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez uchwytów na szufladzie i drzwiczkach lub inny rodzaj

otwierania?

Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

Łóżka szpitalne

29. Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu maksymalnym statycznym i dynamicznym 250 kg, o regulacji wysokości 390 - 763 mm, z wskaźnikiem kątowym zamiast poziomicy, bez

nanotechnologii srebra w lakierze ze względu na szkodliwość tej technologii po przez odkładanie się srebra w wątrobie pacjenta przy dłuższym kontakcie pacjenta?

Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

30. Czy Zamawiający będzie wymagał centralnej blokady kół, która jest niezbędna w łóżkach w pozycją Trendelenburga i antyTrenderlenburga? W przypadku nie wymagania centralnej blokady kół czy zamawiający dopuści łóżko bez pozycji Trendeleburga i antyTrendelenburga?

Odp. Zamawiający dopuszcza łóżko z blokadą centralną kół , reszta zapisów zgodnie SWZ

31. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu bateryjnego?

Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

32. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga

Odp.  Pozostają zapisy SWZ.

……………………………