Kraków, dn. 19.05.2023 r.

SZP-271/13-2/2023

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. sprawy: SZP/12/2023 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zestawu do rozszerzenia endoskopii kręgosłupa i zestawu do artroskopii

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

###### Pytanie 1 - dotyczy Formularza ofertowego- zał. nr 1 do SWZ, punkt 5 - pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do 5 dni roboczych od dnia jej doręczenia do podpisania? Prosimy o wydłużenie czasu, z uwagi na to, że umowa przesyłana będzie za pośrednictwem poczty/ kuriera.

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin na odesłanie podpisanej umowy w wersji papierowej do 5 dni roboczych. Zmodyfikowany w powyższym zakresie zał. 1 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na pytania.

###### Pytanie 2 - dotyczy wzoru umowy- zał. nr 7 do SWZ §2 ust. 1.4 - pakiet nr 2

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, zaakceptuje dostarczanie instrukcji używania, o których mowa w §2 ust. 1.4 umowy w języku angielskim? Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych, wyrób przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami ma etykiety oraz instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

###### ODPOWIEDŹ: Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 4 Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów w języku polskim o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Skoro przepisy prawa dopuszczają dokumenty w języku angielskim to Zamawiający zaakceptuje dokumenty w języku angielskim.

###### Pytanie 3 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

###### Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 4 produkt o następujących parametrach:

Funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 4 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 5 produkt o następujących parametrach:

Wyjścia video:

- 2 x DVI,

- 4x 3G-SDI,

- 2x displayport 1.1/1.2(MST)

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 5 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 6 produkt o następujących parametrach:

Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu: funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 6 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 7 produkt o następujących parametrach:

Wejścia video:

- 1 x DVI,

- 2x USB2.0

- 2x USB3.0

###### ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.

###### Pytanie 7 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 8 produkt o następujących parametrach:

Sterownik kamery: z zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki, 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 8 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 9 produkt o następujących parametrach:

Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia)

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 9 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 10 produkt o następujących parametrach:

Rozdzielczość 3840x2160px natywne skan progresywny

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 10 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 11 produkt o następujących parametrach:

Sterownik kamery: zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 11 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 12 produkt o następujących parametrach:

Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła oraz dodatkowy element niezbędny do obsługi zintegrowanego zestawu endoskopowego w postaci tabletu cyfrowego sterującego: zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku.

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 12 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 13 produkt o następujących parametrach:

Obsługa w języku polskim

###### ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.

###### Pytanie 13 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 14 produkt o następujących parametrach:

Funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 14 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 16 produkt o następujących parametrach:

Przetwornik obrazu: 3x Chip typu CMOS

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 15 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 17 produkt o następujących parametrach:

Dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła

###### ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.

###### Pytanie 16 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 19 produkt o następujących parametrach:

Zoom cyfrowy 1,5x

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 17 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 20 produkt o następujących parametrach:

Głowica: długość 99mm, wysokość 46mm, szerokość 46mm

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 18 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 22 produkt o następujących parametrach:

Głowica kamery ze zintegrowanym zamkiem pozwalającym na połączenie z optyką

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 19 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 24 produkt o następujących parametrach:

Obiektyw o stałej ogniskowej 19,65 mm

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 20 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 28 produkt o następujących parametrach:

Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon powyżej 380W

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 21 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 29 produkt o następujących parametrach:

Temperatura barwowa: 5500-8500 K

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem regulacji w tym zakresie.

###### Pytanie 22 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 30 produkt o następujących parametrach:

Regulowany poziom natężenia światła w skali numerycznej

###### ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 23 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 35 produkt o następujących parametrach:

Wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód poprzez jego wypchnięcie w chwili zetknięcia, nie mające styku z płaszczyzną ruchu

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 24 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 36 produkt o następujących parametrach:

5 półek w tym 1 półka wysuwana oraz 1x szuflada

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 25 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 37 produkt o następujących parametrach:

Szerokość półek 500mm

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 26 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 38 produkt o następujących parametrach:

Wózek wyposażony w dodatkowe ramię do powieszenia monitora do 32"

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 27 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 39 produkt o następujących parametrach:

Dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu w postaci przycisku z boku wózka

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 28 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 40 produkt o następujących parametrach:

Wózek wyposażony łącznie w 15 dostępnych złącz typu IEC (8 złącz ukrytych w ramie wózka oraz 7 dostępnych złącz umiejscowionych poniżej dolnej płaszczyzny wózka)

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zgodnie z SWZ.

###### Pytanie 29 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 42 produkt o następujących parametrach:

Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści kompatybilny z konsolą shavera

###### ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania obu przełączników.

###### Pytanie 30 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 43 produkt o następujących parametrach:

Rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem PEEK z zintegrowanym przewodem sterująco-zasilającym długości 4,5m

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 31 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 44 produkt o następujących parametrach:

Regulacja ssania od 0 do 100%

###### ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.

###### Pytanie 32 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 45 produkt o następujących parametrach:

Możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 33 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 46 produkt o następujących parametrach:

Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 34 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 47 produkt o następujących parametrach:

Pozycja startowa/końcowa predefiniowana systemowo

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 35 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 48 zrezygnuje z opisanego wymogu celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 36 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 49 produkt o następujących parametrach:

3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy, efektywny, agresywny. Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków w rękojeści

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 37 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 50 produkt o następujących parametrach:

Współpraca uchwytu z ostrzami 2 mm – 5,85 mm

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 38 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 51 produkt o następujących parametrach:

Możliwość odwrócenia światła frezu o 180 stopni

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 39 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 52 produkt o następujących parametrach:

Piła oscylacyjna: 18000 cykli/min

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 40 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 53 produkt o następujących parametrach:

Współpraca z ostrzami jednorazowego użytku

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 41 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 55 produkt o następujących parametrach:

Współpraca uchwytu z oryginalnymi ostrzami i frezami w zakresie artroskopii

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z zestawem do endoskopii kręgosłupa, w posiadaniu którego jest Zamawiający tj. zestawem firmy KINETIK

###### Pytanie 42 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 56 produkt o następujących parametrach:

Metalowy dwupiętrowy kosz do sterylizacji

###### ODPOWIEDŹ: Tak, zgodnie z SWZ.

###### Pytanie 43

Dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 57 produkt o następujących parametrach:

System bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej. Zastosowanie do procedur artroskopii:

- kolana

- barku

- biodra

Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 44 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycje 58 - 62 produkt o następujących parametrach:

Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach: 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm

###### ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SWZ.

###### Pytanie 45 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 63 produkt o następujących parametrach:

Optyka artroskopowa 4K. Autoklawowalna. Kąt patrzenia 30 stopni. Wymiary: 4,0 mm x 152,5 mm.

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 46 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 64 produkt o następujących parametrach:

Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki o średnicy 4.0 mm. Autoklawowalny

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 47 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 65 produkt o następujących parametrach:

Obturator ołówkowy, konikalny z uchwytem do płaszcza artroskopowego do optyki o średnicy 4mm. Autoklawowalny

###### ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

###### Pytanie 48 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 66 produkt o następujących parametrach:

Światłowód szary, w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych. Końcówka światłowodu wychodząca z konsoli źródła światła wzmocniona i zagięta kątowo. Wymiary: średnica 3,5 mm, długość 274 cm. Adapter Wolf do podłączenia światłowodów.

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

###### Pytanie 49 - dotyczy Pakietu nr 2 – Formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści do oceny w Pakiecie nr 2 pozycja 67 produkt o następujących parametrach:

Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI, Storz, Wolf, Olympus

###### ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 137 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian:

- SWZ, Rozdz. XXIV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.08.2023 r., przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- SWZ, Rozdz. XXVI SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756674 w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 30.05.2023 r. do godziny 10:00”

- SWZ, Rozdz. XXVII OTWARCIE OFERT, ust. 1 w następujący sposób (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym):

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2023 r. o godzinie 10:05”

- Załącznik nr 1 do SWZ, FORMULARZ OFERTOWY, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w UPUE w dniu 19.05.2023 r. pod numerem 2023/S 096-298043

Starszy specjalista

ds. zamówień publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch

Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK NR 1 SWZ

#### FORMULARZ OFERTOWY

| Wykonawca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma prowadzonej działalności |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
| Województwo |  |  |  |
| NIP |  | Regon |  |
| Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie oferty, telefon, e-mail |  | ……………………………….……. (imię i nazwisko) ……………………………..………. (nr telefonu) ………………………………………… (e-mail) |  |

Do:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zestawu do rozszerzenia endoskopii kręgosłupa i zestawu do artroskopii, nr sprawy: SZP/12/2023, oferuje realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w SWZ.

- Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym ZAŁĄCZNIK do oferty, za cenę dla poszczególnych pakietów:

Pakiet nr …

Cena brutto: ................................................ zł Cena netto: .................................................. zł stawka/i podatku VAT: ...................................

UWAGA: Powyższy schemat należy skopiować tyle razy na ile pakietów składana jest oferta. Dla każdego pakietu należy wypełnić osobny schemat.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowymi warunkami określonymi w SWZ (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) i zobowiązuje się do ich stosowania i ścisłego przestrzegania oraz akceptuje je bez zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że zawarty w SWZ wzór umowy (wraz ze wszelkimi ewentualnymi zmianami, wprowadzonymi w toku postępowania) został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do realizacji zamówienia sukcesywnie, przez okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem bieżących potrzeb zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w przypadku przesłania umowy do podpisu w wersji elektronicznej, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do zamawiającego najpóźniej do 3 dni od dnia doręczenia umowy do podpisania, a w przypadku przesłania umowy do podpisu w wersji papierowej, do odesłania jednego podpisanego egzemplarza umowy do zamawiającego najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia doręczenia umowy do podpisania. Brak umowy u zamawiającego po tym okresie może zostać potraktowane to jako uchylanie się od zawarcia umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Wykonawca oświadcza, że uważa się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Wykonawca oświadcza, że niniejsze zamówienie zamierza wykonać:

(Uwaga: Niewłaściwe skreślić)

- *) BEZ UDZIAŁU podwykonawców

- *) Z UDZIAŁEM podwykonawców w zakresie:

| L.p. | Zakres prac z użyciem podwykonawcy | % udział podwykonawcy | Nazwa Podwykonawcy | Adres podwykonawcy | Dane kontaktowe: e-mail, tel. | Przedstawiciel podwykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: niepodanie powyżej przez wykonawcę zakresu części zamówienia, który powierzy podwykonawcom zamawiający będzie traktować, jako oświadczenie, że wykonawca wykona cały przedmiot zamówienia własnymi siłami.

- Wykonawca oświadcza, że złożone dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

- Upoważnionym/upoważnionymi*) do reprezentowania naszej firmy w niniejszym postępowaniu jest/są*): ...................................................................................................................(Imię i nazwisko)

Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z:

- pełnomocnictwa, które dołączam do oferty.

- dokumentu rejestrowego, *) który dołączam do oferty/*) poniżej przedstawiam dane umożliwiające dostęp do dokumentów które zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (np. nr KRS, REGON) …………………………….

- Wykonawca oświadcza, że jest:

(Uwaga: niepotrzebne skreślić)

  - *) jednoosobową działalnością gospodarczą,

  - *) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

  - *) mikroprzedsiębiorstwem,

  - *) małym przedsiębiorstwem,

  - *) średnim przedsiębiorstwem,

  - *) inny rodzaj.

- Wykonawca oświadcza, że wybór oferty:

(Uwaga: niepotrzebne skreślić)

- *) nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

- *) prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: …………………………………………………………………………

Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: …………………………………………

- *) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- *) Zastrzeżenie - wykonawca oświadcza, że następujące informacje zawarte w ofercie (umieszczone w katalogu wewnętrznym oznaczonym „tajemnica przedsiębiorstwa”, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

- .........................................................................................

- .........................................................................................

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

*) niepotrzebne skreślić

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).