## ZAŁĄCZNIK_2A
				ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ - SPRAWA WSZSL/FZ-79A/22

Podnośnik elektryczny pacjenta – 1 sztuka -dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia –
TABELA A
Dostawa, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia
lp	Parametry użytkowo-techniczne – opis parametrów: wymaganych, wymaganych punktowanych i fakultatywnych punktowanych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Podnośnik sterowany pilotem	nie dotyczy
2	Zasilanie elektryczno bateryjne, ładowarka na wyposażeniu	nie dotyczy
3	elektryczna regulacja wysokości zakres podnoszenia min 780mm- 2000-mm	większy zakres jednostronnie 5 pkt; dwustronnie 10 pkt
4	mechanicznie regulowany rozstaw nóg zakres regulacji min.620- min 1100mm	większy zakres jednostronnie 5 pkt; dwustronnie; 10 pkt
5	Udźwig min. 180 kg	Udźwig 190 kg i więcej – 10 pkt
6	waga urządzenie bez wieszaka I kamizelki poniżej 40 kg	nie dotyczy
7	zmniejszona wysokość płóz umożliwiająca dotarcie podnośnika w przestrzeń o niewielkich wymiarach	nie dotyczy
8	średnica przednich kół max. 75mm	nie dotyczy
9	wysokość płóz max 90mm	nie dotyczy
10	szerokość urządzenia max 640mm	nie dotyczy
11	zakres głębokości użytkowania min.300mm- min 620mm	nie dotyczy
12	dolny zakres ramienia umożliwia podnoszenie pacjenta z podłogi lub dna wanny	nie dotyczy
13	wysokość urządzenia max 130mm	nie dotyczy
14	wieszak czteropunktowy przestrzenny	nie dotyczy
15	kamizelka transportowa M oraz L	nie dotyczy
16	szerokość siedziska użytkowego min 520mm	nie dotyczy
17	Waga na wyposażeniu	nie dotyczy
18	a -zakres pomiarowy 200kg	nie dotyczy
19	b- dokładność 100g	nie dotyczy
20	c- wyświetlacz LCD	nie dotyczy
21	d- zasilanie bateryjne	nie dotyczy
22	e-czas pracy ciągłej min 300godzin	nie dotyczy
23	f- częstotliwość pomiarów – 5 Hz	nie dotyczy
24	g- świadectwo wzorcowania PCA	nie dotyczy
Ilekroć razy wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie, niepunktowany

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Rok produkcji (wymagany 2022)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

	Uwaga: Oświadczenie winno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy