**Załącznik nr 2**

**Autoklaw - 2 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nie wcześniej niż 2020**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (podać nr strony w materiałach informacyjnych potwierdzający spełnienie wymogu) |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |
|  | Sterylizator parowy nastołowy | TAK, podać |  |
|  | Zasilany parą z wbudowanej, elektrycznej wytwornicy pary | TAK, podać |  |
|  | Nieprzelotowy, 1 drzwiowy. | TAK, podać |  |
|  | Pojemność komory nie mniej niż 15 litrów | TAK, podać |  |
|  | Głębokość komory nie mniej niż 34 cm | TAK, podać |  |
|  | Pojemność komory min 3 szt. tac narzędziowych o jednakowych wymiarach pozwalających na maksymalne wykorzystanie pojemności komory. | TAK, podać |  |
|  | Komora o przekroju prostopadłościennym. | TAK, podać |  |
|  | Drzwi zamykające komorę – przesuwane.  | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym parametrów programu sterylizacji, sterownik mikroprocesorowy. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania. | TAK, podać |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne (wytwornica elektryczna pary na wodę destylowaną). | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik na wodę destylowaną | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik ciśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. | TAK, podać |  |
|  | Obudowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK, podać |  |
|  | Programy automatyczne – testujące: | TAK, podać |  |
|  | - test Bowie-Dicka, | TAK, podać |  |
|  | - test szczelności ( automatyczny), | TAK, podać |  |
|  | Programy sterylizacji dla temperatur: | TAK, podać |  |
|  | - 121°C, | TAK, podać |  |
|  | - 134°C, | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230 VAC 50 Hz. | TAK, podać |  |
|  | Rejestracja parametrów procesu sterylizacji | TAK, podać |  |
|  | Komunikaty wyświetlane w języku polskim. | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie minimum: | **TAK** |  |
|  | Taca narzędziowa siatkowa, wykonana ze stali kwasoodpornej, wymiary dostosowane do wymiarów komory oferowanego sterylizatora- min.3 szt. | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt do bezpiecznego wyjmowania/wkładania tac do komory. Wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK, podać |  |
|  | Drukarka parametrów procesu. | TAK, podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1) Podać jeśli zalecane |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)