Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                       		D10.251.58.F.2023

Część 1

Aparat do znieczuleń

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2023 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce dostawy i instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
|  | Aparat jezdny w pełni przystosowany do znieczulania ogólnego dorosłych oraz dzieci od wagi min. 3 kg | Tak, podać |  |
|  | Masa aparatu ≤ 170 kg, szerokość max. 90 cm, głębokość max. 85 cm, zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 gniazda elektrycznie 230V | Tak/Nie |  |
|  | Zasilanie awaryjne z wbudowanych akumulatorów zapewniające pracę przez min. 90 min. w standardowych warunkach | Tak, podać |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną lub skokową regulacją natężenia światła | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w 4 kółka skrętne z centralną blokadą min. dwóch kół | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze medyczne) z centralnej sieci szpitalnej, ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej typu AGA. W zestawie z aparatem dreny do N2O, O2, powietrza kodowane kolorami | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 (reduktor i uchwyt na butlę w wyposażeniu lub wbudowane) | Tak/Nie |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi minimalnymi przepływami | Tak |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany przepływomierz O2 awaryjny z regulowanym przepływem do minimum 10 l/min. Możliwość uruchomienia / zakończenia awaryjnego przepływu O2 przez anestezjologa | Tak |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25% | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne odcięcie dopływu podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | Tak |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 4L | Tak |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. | Tak, podać |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maks. 1,5l. Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania dodatkowych elementów i narzędzi. Zamawiający dopuści rozwiązanie i aparat, w którym wymiana zbiorników jednorazowych podczas znieczulania nie powoduje rozszczelnienia układu, natomiast przy stosowaniu zbiornika wielorazowego i jego wymianie w czasie pracy mogą powstawać nieszczelności Do każdego aparatu dostarczonych zostanie 10 sztuk pochłaniaczy jednorazowych | Tak |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną (zestaw do odciągów w wyposażeniu) | Tak |  |
|  | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Tak |  |
|  | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | Tak |  |
|  | Układ oddechowy prosty w obsłudze, autoklawowalny z autoklawowalnymi czujnikami przepływu | Tak |  |
| TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej np. przy pomocy dźwigni lub poprzez wybór trybu wentylacji | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PCV) | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VCV) | Tak |  |
|  | Tryby z gwarantowaną objętością: AutoFlow albo PRVC albo PCV -VG | Tak |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym | Tak |  |
|  | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym i ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak |  |
|  | Tryb ręczny | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb CPAP+PSV | Tak |  |
|  | Kompensacja przepływu świeżych gazów | Tak |  |
|  | Do każdego aparatu dostarczona zostanie maska wielorazowa Ambu lub innego producenta - 2 komplety na urządzenie, w co najmniej 4 rozmiarach | Tak, podać |  |
| REGULACJE |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 2:1 do 1: 4 | Tak, podać |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak, podać |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml -wentylacja objętościowa | Tak, podać |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 10 do 1500 ml -wentylacja ciśnieniowa, sterowanie ciśnieniem | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego w trybach SIMV: minimum 0,3÷10 l/min | Tak, podać |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 7 do 60 cm H2O | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu | Tak, podać |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) | Tak |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy (O2, N2O, powietrze) | Tak |  |
|  | Alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | Tak |  |
|  | Ciśnienia średniego | Tak |  |
|  | Ciśnienia Plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienia PEEP | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej | Tak |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC | Tak |  |
|  | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie - objętość ciśnienie - przepływ przepływ - objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. | Tak, podać |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD dotykowy do prezentacji parametrów znieczulania i krzywych o przekątnej minimum 15” o rozdzielczości min.1024x768 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w pionie, poziomie i pod kątem. | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania min. 3 stron ekranu wentylatora | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | Tak |  |
| PAROWNIK |  |  |  |
|  | Uchwyt dla 2-óch parowników podłączonych jednocześnie | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu parowniki do sevofluranu i desfluranu ze szczelnym wlewem typu Quik-Fil. | Tak |  |
| KARDIOMONITOR |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 15" umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych jednocześnie oraz pełną obsługę funkcji monitora pacjenta. | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł hemodynamiczny- pomiar SpO2, NIBP, RR, TEMP, EKG do 12 odprowadzeń oraz ciśnienia krwawego IBP. W zestawie komplet akcesoriów wielorazowych, w różnych rozmiarach (jeśli dotyczy). Przewód do przetwornika krwawego ciśnienia w standardzie Medex Abbott . | Tak |  |
|  | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji monitora, zawierających m. in. ustawienia monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Możliwość konfiguracji i zapisu minimum 8 różnych widoków ekranu | Tak |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. | Tak |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia mięśniowego na ekranie monitora W komplecie 3 zestawy akcesoriów umożliwiających wykonywanie pomiaru u dorosłych oraz dzieci. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar głębokości znieczulenia w technologii Entropii lub BIS za pomocą wbudowanego modułu sterowanego z monitora funkcji życiowych pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar poziomu analgzji metodą wskaźnika bólowego SPI | Tak |  |
| INNE |  |  |  |
|  | Wykonawca w cenie oferty dokona Aparat w pełni przystosowany do integracji z informatycznym systemem szpitalnym HIS Comarch Optimed w zakresie wysyłania do systemu HIS (do konkretnej karty pacjenta) parametrów życiowych z wykorzystaniem protokołu HL7. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci | Tak |  |
|  | Aparat zgodny z dyrektywą RoHS | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu, monitora i modułów w języku polskim. Instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim. | Tak |  |
|  | Do każdego aparatu dołączony zostanie manometr do pomiaru ciśnienia rurki intubacyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitory All-in-1 min. 21,5”. Dostarczony zostanie uchwyt Vesa w cenie oferty | Tak |  |
|  | Licencja na eksport danych do systemu szpitalnego | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy - w okresie gwarancji w cenie oferty wszelkie przeglądy wraz z wymianą zestawów serwisowych oraz elementów zdefiniowanych w instrukcji serwisowej i instrukcji obsługi jako elementy podlegające cyklicznej wymianie (m.in. akumulatory, czujniki, itp.) | Tak |  |
|  | Konfiguracja i wyposażenie aparatu w pełni umożliwiająca wykorzystanie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności - wszelkie niezbędne moduły, elementy dodatkowe i akcesoria w cenie oferty | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela